Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo Tiekėjas

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

OPTINIS KOHERENTINIS TOMOGRAFAS (Nr. 10283-1)

2025-   -

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Atviro (tarptautinio) konkurso skelbime CVP IS, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Bendrieji reikalavimai:

1. Šio pirkimo objektas – optinis koherentinis tomografas (toliau – prekė).

2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomos prekės technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

3. Perkamai prekei (optiniam koherentiniam tomografui) yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

4. Siūlomas optinis koherentinis tomografas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.

5. Siūloma prekė turi būti nauja (prekės pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.

6. Prekei ir visoms jos sudėtinėms dalims suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėnesių garantija.

7. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: prekių ir jos priedų naudojimo instrukcija ir valymo/dezinfekavimo  dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.). (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optinės koherentinės tomografijos sistema |  |  |  |  |
|  | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto) |  |  |
|  | OKT tipas | Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (SD - OCT), arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija (Swept source – OCT) |  |  |
|  | OKT skenavimo greitis | ≥27000 A skenų per sekundę |  |  |
|  | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis | 840-1050 nm |  |  |
|  | OKT skenavimo ašinė optinė rezoliucija | ≤8 µm |  |  |
|  | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | ≥9 mm |  |  |
|  | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | ≥9 mm |  |  |
|  | OKT skenavimo šablonai | 1. 3D skenavimas; 2. linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis); |  |  |
|  | Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas | ≥ 3 sluoksnių |  |  |
|  | Automatinis gyslainės storio nustatymas | Būtinas |  |  |
|  | Akies dugno vizualizavimas | ≥30° apžvalgos kampu, linijinio/konfokalinio skenuojančio oftalmoskopo, arba spalvotos akies dugno fotografijos metodais; |  |  |
|  | OKT angiografijos tyrimas | Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės ir optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto |  |  |
|  | Akies sekimo sistema | Sekanti akies judesius ir skenuojanti tiksliai norimą vietą |  |  |
|  | Tos pačios vietos skenavimas (anliškai: Follow-up) | Automatinis anksčiau tirtos vietos nustatymas ir skenavimas toje pačioje vietoje |  |  |
|  | Glaukomos analizės galimybės | Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio optiniame diske ir makuloje, ganglinių ląstelių komplekso (angliškai: GCC) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ≥ 4 tyrimais). |  |  |
|  | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ≥4 tyrimais), aukštos rezoliucijos skenavimas (su ≥100 skenų sudengimo funkcija) |  |  |
|  | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas (jei taikoma) | Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |
|  | Elektrinis maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |  |  |
|  | Komplekte su OKT pateikiami priedai: |  |  |  |
| 19.1 | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas | Staliukas medicininės paskirties, pritaikytas ir pacientams sėdintiems vežimėlyje tirti. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas (jei taikoma) | Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |
| 19.2 | Medicininės paskirties kompiuteris, tinkamas numatytų tyrimų apdorojimui ir kaupimui. HD raiškos monitorius. Šviečianti klaviatūra. Kompiuterinė optinė pelė. Spalvotas lazerinis arba rašalinis spaudintuvas. | Kompiuteris ir monitorius gali būti ir integruoti vienas į kitą. | Siūlomų prekių gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas (jei taikoma) | Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |

Pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, šalis, modelis (kodas) | Kiekis | Kaina Eur (be PVM) | PVM tarifas (%) | Kaina Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optinis koherentinis tomografas |  | 1 kompl. |  |  |  |
| Suteikiama garantija (mėnesiais) |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo

| Pasiūlymo priedai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

| Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla, jos dalis (Eur) pasiūlymo kainoje |