VILNIAUS UNIVERSITETAS

Suinteresuotiems asmenims								2025-04-22

DĖL RINKOS KONSULTACIJOS APIBENDRINIMO IR PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ

Vilniaus universitetas (toliau – VU / Perkančioji organizacija / pirkėjas), siekdamas tinkamai pasirengti numatomam skysčių chromatografijos sistemos su fluorescenciniu bei diodinės matricos detektoriumi (toliau – sistema/ HPLC sistema/ įranga) pirkimui, vykdo rinkos dalyvių konsultaciją. Dėkojame rinkos konsultacijoje dalyvavusiems tiekėjams už aktyvų dalyvavimą ir pateiktus siūlymus bei įžvalgas.

Atsižvelgiant į tai, kad sistemos pirkimą numatoma finansuoti pagal Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ programą ir siekiant užtikrinti šios programos visus reikalavimus, maloniai prašome tiekėjus laisva forma raštu CVP IS (pratęsiamos rinkos konsultacijos ID 2312859) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo išsiuntimo, atsakyti į papildomą klausimą dėl siūlomos skysčių chromatografijos sistemos su fluorescenciniu bei diodinės matricos detektoriumi atitikimo ES direktyvoms -  2009/125/EC (L_2011174LT.01008801.xml) ir 2011/65/EU (L_2009285LT.01001001.xml) ir jos ženklinimo CE ženklu, t. y.:

- ar įrangai yra privalomas CE ženklinimas pagal ES direktyvas Nr. 2009/125/EC (L_2011174LT.01008801.xml) ir Nr. 2011/65/EU (L_2009285LT.01001001.xml)?

- ar siūlomos sistemos atitinka nurodytų direktyvų reikalavimus?

- ar įrangą dėl atitikties CE ženklinimo reikalavimams turi tikrinti notifikuotoji įstaiga (Žymėjimas CE ženklu, sertifikato gavimas, ES reikalavimai - Your Europe)?

- ar įrangos tiekėjai turi notifikuotų įstaigų išduotus CE ženklinimo sertifikatus, kuriuos galės pateikti pasiūlymo pateikimo metu?

- ar pirkimo laimėjimo atveju sistema bus gaminama ir CE ženklinimo sertifikatai galės būti pateikti tik su sistema sutarties vykdymo metu?

- pagal poreikį, nurodykite kitas svarbias aplinkybes, turinčias įtakos CE ženklinimo reikalavimų vykdymui.

Taip pat teikiame apibendrintą informaciją apie rinkos konsultacijos metu gautus klausimus / pastebėjimus. Jei turite dar papildomų pastebėjimų dėl pateikiamų atsakymų, maloniai prašome juos pateikti raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo išsiuntimo.

| Pastabos | Apibendrinimas |
| --- | --- |
| Bendrosios pastabos | Dėkojame už siūlymus, juos įvertinsime ruošdamiesi pirkimui. |
| Techninės specifikacijos reikalavimai |  |
| - 1-ame punkte pageidaujama: „Kvarterinis siurblys galintis tiekti 4 tirpiklius atskirai“. Dažniausiai siurblio parametrai apibūdinami, ne kiek atskirai tirpiklių gali teikti, o kiek tirpiklių vienu metu gali maišyti. Klausimas: Ar šioje vietoje reikia, kad sistema galėtų tiekti 4 tirpiklius ir juos visus gebėtų maišyti vienu metu, ar sistema turi gebėti tiekti 4 tirpiklius, bet maišyti bent 2 tepiklius vienu metu? | - Patikslintas reikalavimas - „Sistema turi tiekti 4 tirpiklius ir juos visus gebėti maišyti vienu metu“, detaliau prašome žiūrėti pridedamą techninę specifikaciją (toliau - TS). |
| - 2-ame punkte pageidaujame: „Tėkmės greičio tikslumas – ne mažesnis nei ±0.1 %“. Ar šioje vietoje nėra įsivėlusi klaida ir pageidavimas ne turėtų būti ±1 %“? Rekomenduojama pakeisti reikalavimą bent į ±0.5 %, kas nesumažins sistemos techninių galimybių, bet išplėstų konkurenciją. | Patikslintas reikalavimas – „Tėkmės greičio tikslumas – ne mažesnis nei ±0.5 %“, detaliau prašome žiūrėti pridedamą TS. |
| - 5-tame punkte pageidaujama: „Ne mažiau kaip 4 bandinių laikikliai, kiekvienas talpinantis bent 50 buteliukų (≤ 1,5 ml talpos)“. Ar būtų tinkama jei siūlomas mėginių laikiklis vienu metu talpintų 2 laikiklius, po 50 buteliukų? | - Techninėje specifikacijoje numatytas reikalavimas – „ne mažiau kaip 4 bandinių laikikliai, kiekvienas talpinantis bent 50 buteliukų (≤ 1,5 ml talpos)“ – yra esminis ir grindžiamas mokslinių tyrimų poreikiais. Šis reikalavimas užtikrina eksperimentų lankstumą, mėginių grupavimo galimybes bei paralelinių tyrimų vykdymą. Rinkoje yra ne viena sistema, kuri gali užtikrinti šio reikalavimo funkcionalumą. |
| 4. 7-ame punkte pageidaujamas slėgio diapazonas: „Ne mažesnis kaip 1000 bar ar daugiau, esant tėkmės greičiui mažesniam nei 5 ml/min“. Kadangi visoje TS nėra detaliai aprašyta kokie tyrimai bus vykdomi su sistema ar kokios analitinės kolonėlės bus naudojamos rekomenduotume keisti šį punktą: Ne mažiau 800 bar – srauten nuo 0 iki 2 mL/min, ir ne mažiau 400 bar – sraute nuo 2 iki 8 mL/min. Taip bus užtikrintas slėgis visame pageidaujamame intervale pažymėtame 2 -ame punkte. | - Patikslintas reikalavimas - „Ne mažesnis kaip 1000 bar ar daugiau sraute nuo 0 iki 2 mL/min, ir ne mažiau 400 bar – sraute nuo 2 iki 5 mL/min“, detaliau prašome žiūrėti pridedamą TS. |
| 5. 9-tame punkte pageidaujama: „PDA detektoriaus linijiškumas – ne mažesnis nei <5% ties 2.2 AU; PDA detektoriaus palaikomas duomenų surinkimo greitis – privalo palaikyti spartų ≤ 250 Hz duomenų surinkimą įskaitant 3D duomenis“. Linijiškumo parametro aprašymas kelia klausimų dėl tikslingumo, pats linijiškumas yra parametras apibūdinantis, kokiame intervale sistema geba matuoti nepraskiesto mėginio koncentraciją, neaišku dėl ko pašomas „ne mažesnis nei <5%” neapibrėžtumas, kai pats parametrus reikalauja nurodyti intervalą. Taip pat klausimas dėl 250 Hz parto surinkimo, kad reikalingas toks greitis, jei norime pasiekti jautrumą, geriau pasirinkti matavimo celę su ilgesniu optiniu keliu, nei kelti surinkimo gritį, kuio įraka virš 100 Hz labai stipriai sumažėja. Rekomdnuojame kaisti parametrą: PDA detektoriaus linijiškumas – ne mažesnis nei 2.2 AU; PDA detektoriaus palaikomas duomenų surinkimo greitis – privalo palaikyti spartų ≤ 100 Hz duomenų surinkimą įskaitant 3D duomenis, galimybė keisti pratekėjimo celės optinį kelią iš standartinio 10 mm į ne mažensį nei 50 mm jautresniam matavimui. | - Patikslintas reikalavimas - „PDA detektorius: Bangos ilgių intervalas ne mažesnis kaip 190–800 nm; Vienalaikis detektavimas bent keturiais skirtingais bangos ilgiais; PDA detektoriaus linijiškumas – ne mažesnis nei <5% ties 2.5 AU; PDA detektoriaus palaikomas duomenų surinkimo greitis TS patikslinama sekančiai: – privalo palaikyti spartų ≤ 100 Hz duomenų surinkimą įskaitant 3D duomenis b) Fluorescencijos detektorius: turi turėti du fotodaugiklius (PMT), skirtus dvigubo PMT veikimo režimui. Taip užtikrinant išplėstą bangos ilgių diapazoną iki 900 nm, neprarandant jautrumo standartiniame bangos ilgių diapazone arba pasiūlyti ne prastesnį technologinį sprendimą. Sužadinimo/emisijos bangos ilgių perjungimo laikas – turi būti ne ilgesnis nei 250 ms“, detaliau prašome žiūrėti pridedamą TS. |
| 6. 10-tame punkte pageidaujama: „Galimybė termostatuoti kolonėles temperatūros diapazone nuo 10 iki 120 °C“. Dėl temperatūros intervalo kyla klausimų su kokiomis analitinėmis kolonomis bus dirbama jei reikalaujamas toks intervalas? Dažniausiai naudojamas intervalas yra nuo 10 iki 80 °C, nes analitinės kolonėlės retai kada gali palaikyti aukštesnę temperatūrą. Rekomenduojame keisti parametrą: Galimybė termostatuoti kolonėles temperatūros diapazone nuo 10 iki 80 °C. Tai nesusiaurins tyrimų galimybių, bet padidins konkurenciją. | - Patikslintas reikalavimas - „Galimybė termostatuoti kolonėles temperatūros diapazone nuo 10 iki 100 °C.“, detaliau prašome žiūrėti pridedamą TS. |
| 7. 11-tame punkte pageidaujama: „Programinė įranga turi būti suderinama su Chromeleon 6.5 failais (nuskaityti išvesties duomenų failus).“ Ar bus tinkama sistema suderinama su Chromelion 7.2 programine įranga? | - Patikslintas reikalavimas - „Licencijos bent vienam instrumentui ir vienam klientui (su nuotolinio valdymo galimybe), įskaitant spektrinę analizę, ataskaitų kūrimą ir frakcijų rinkimą. Programinė įranga turi būti suderinama su Chromeleon 6.5 failais (nuskaityti išvesties duomenų failus) arba turi būti įgyvendintas sprendimas visų istorinių Chromeleon 6.5 chromatogramų duomenų perkėlimui ir analizavimui analogiškoje platformoje“, detaliau prašome žiūrėti pridedamą TS. |
| 8. Siūlome papildomai įtraukti reikalavimą tiekėjui turėti gamintojo apmokytą serviso inžinierių, kuris apmokytas remontuoti ir prižiūrėti siūlomą įrangą. Tokiu būdų suteikiamos serviso paslaugos būtų ženkliai pigesnės ir greičiau suteikiamos. | - Patikslintas reikalavimas - „Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi turėti gamintojo ar jo atstovo sertifikuotą serviso inžinierių, kuris apmokytas remontuoti ir prižiūrėti siūlomą įrangą“, detaliau prašome žiūrėti pridedamą TS. |
| 9. Skirtas tinkamam 4 fazių sumaišymui (maišytuvo tūris arba delay volume 350 μl). pH diapazonas – 1 – 12.5. Eliuentų maišymo koncentracijos tikslumas – 0,4% visoje skalėje. | - Maišytuvo reikalavimas nekeičiamas: „Skirtas tinkamam 4 fazių sumaišymui (maišytuvo tūris ne mažesnis kaip 400 μl). pH diapazonas – ne mažesnis kaip 2–12. Eliuentų maišymo koncentracijos tikslumas – ne mažesnis nei ± 0,5% visoje skalėje“. Rinkoje yra ne viena sistema, kuri gali užtikrinti šio reikalavimo funkcionalumą. |
| 10. Tėkmės greitis. Palaikomas 0,001 – 5 ml/min intervale su 0,001 ml/min reguliavimo intervalais. Tėkmės greičio tikslumas – 1 %. Tėkmės greičio preciziškumas – 0.01 min SD (standartinis nuokrypis). Siūlomo srauto intervalas pilnai pakankamas analitinei chromatografijai, ypatingai dirbant su aukšto slėgio analizėmis. Siūlome reikalavimą susiaurinti iki 0,001–5ml/min. | - Patikslintas reikalavimas – „Palaikomas ne mažesniame nei 0,001–58ml/min intervale su 0,001 ml/min reguliavimo intervalais. Tėkmės greičio tikslumas – ne mažesnis nei ±0.5 %. Tėkmės greičio preciziškumas – ne didesnis nei ˂ 0,05% RSD (santykinis standartinis nuokrypis), arba 0.01 min SD (standartinis nuokrypis)“, detaliau prašome žiūrėti pridedamą TS. |
| 11. Bandinių injektorius. a) Injekcijos tikslumas nespecifikuojamas. b) Yra galimybė reguliuoti injektuojamą tūrį 0,1–100 μl diapazone; c) Mėginių aušinimas: reguliuojamas nuo 4 iki 40 ºC temperatūrų diapazone. Injekcijos tikslumas nespecifikuojamas gamintojo, tačiau aktualesnis parametras yra injekcijos preciziškumas, kadangi tikslus absoliutus injekcijos tūris nėra tiek svarbus kiek injekcijos tūrio atsikartojamumas tarp analizių. Siūlytume injekcijos tikslumo parametrą pakeisti injekcijos preciziškumu, ką specifikuoja visi tokios įrangos gamintojai. | - Injekcijos tikslumas yra svarbus rodiklis, kuris tiesiogiai veikia eksperimentinių rezultatų patikimumą, ypač vykdant tikslius ir pakartojamus tyrimus, kuriems reikalinga itin tiksliai dozuota mėginių dozė. Perkama sistema orientuota į galimybes, vykdant mokslinę veiklą, pasinaudoti pažangiausių technologijų teikiamais privalumais, todėl ir perkamo objekto parametrai turi atitikti kokybiškos ir pažangios tokio tipo įrangos savybes. |
| 12. Automatinis mėgintuvėlių tipo atpažinimas. a) Injekcijos tikslumas nespecifikuojamas. b) Yra galimybė reguliuoti injektuojamą tūrį 0,1–100 μl diapazone; c) Mėginių aušinimas: reguliuojamas nuo 4 iki 40 ºC temperatūrų diapazone. Injekcijos tikslumas nespecifikuojamas gamintojo, tačiau aktualesnis parametras yra injekcijos preciziškumas, kadangi tikslus absoliutus injekcijos tūris nėra tiek svarbus kiek injekcijos tūrio atsikartojamumas tarp analizių. Siūlytume injekcijos tikslumo parametrą pakeisti injekcijos preciziškumu, ką specifikuoja visi tokios įrangos gamintojai. | - Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 11. |
| 13. Slėgio diapazonas. Palaikomas slėgis iki 1300 bar esant tėkmės greičiui iki 2 ml/min ir palaikomas slėgis iki 800 bar esant tėkmės greičiui iki 5 ml/min. Siūlome reikalavimą pakoreguoti atsižvelgiant į pastabas aukščiau. Tokiu būdų galime pasiūlyti aukštesnį slėgį palaikančią sistemą, kas yra svarbiau pikų rezoliucijai ir atskyrimui, nei platesnis srauto diapazonas. | - Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 4. |
| 14. Detektoriai. a) PDA detektorius: Bangos ilgių intervalas 190 - 950 nm; Vienalaikis detektavimas 8 skirtingais bangos ilgiais; PDA detektoriaus linijiškumas – ne mažesnis nei <5% ties 2 AU; PDA detektoriaus palaikomas duomenų surinkimo greitis – 120 Hz įskaitant 3D duomenis. Reikalaujamas 250 Hz duomenų surinkimas yra perteklinis, kadangi jis būtų naudojamas kai piko plotas būtų 0,004 sekundės. Toks taikymas realybėje nepasitaiko, todėl specifikacija ribojanti konkurenciją. b) Fluorescencijos detektorius: siūlomas lygiavertis sprendimas, kai PMT galima reguliuoti kiekvienam pikui atskirai nustatant pagal piko išėjimo laiką. Aprašytas reikalavimas turėti du fotodaugiklius (PMT) labai specifiškai apibūdina prietaiso technologiją, bet ne reikalingą jo funkciją, todėl prašome papildyti reikalavimą leidžiant siūlyti lygiaverčius sprendimus. Taip užtikrinant išplėstą bangos ilgių diapazoną iki 900 nm, neprarandant jautrumo standartiniame bangos ilgių diapazone. | - Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 5. |
| 15. Galimybė termostatuoti kolonėles temperatūros diapazone nuo 10 iki 120 °C. Įvardintą termostatavimo diapazoną gali išpildyti tik viena gamintojas -Thermofisher Scientific. Reikalavimas ribojantis konkurenciją. | - Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 6. |
| 16. Programinė įranga. Tiekėjui nėra aiški priežastis dėl būtinybės palaikyti Chromeleon 6.5 versijos duomenų failus. Tai gali būti išpildoma naudojant kompiuterį, su kuriuo šie failai buvo surinkti. Be to, reikalavimą gali atitikti tik vienas tiekėjas, Labochema, kuris teikia Thermofisher Scientific gamintojo produktus. | - Prašome žiūrėti atsakymą Nr. 7. |

Pažymime, kad Perkančioji organizacija, skelbdama numatomą pirkimą, neįsipareigoja atsižvelgti į visus rinkos konsultacijos metu pateiktus tiekėjų siūlymus, pastabas, įžvalgas.

Taip pat informuojame, kad detalūs reikalavimai bus paskelbti kartu su numatomo pirkimo dokumentais, prašome sekti aktualią informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir dalyvauti pirkime.