Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-082-T-0039 „Aukšto našumo skysčių chromatografijos sistemų, skirtų industrinio atliekinio aliejaus fermentinės hidrolizės bei fermentinės konversijos į specifinius esterius tyrimams, įsigijimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – skysčių chromatografijos sistema su fluorescenciniu bei diodinės matricos detektoriumi (HPLC) (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al.10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis |  |
| 1. | Skysčių chromatografijos sistema su fluorescenciniu bei diodinės matricos detektoriumi | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 5 mėnesius |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.4.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas turi pristatyti prekes nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas: Skysčių chromatografijos sistema su fluorescenciniu bei diodinės matricos detektoriumi (HPLC). Kiekis – 1 kompl. |  |  |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |
|  | Siurblys | Sistema turi tiekti 4 tirpiklius ir juos visus gebėti maišyti vienu metu |  |  |
|  | Maišytuvas | Skirtas tinkamam 4 fazių sumaišymui (maišytuvo tūris ne mažesnis kaip 400 μl). pH diapazonas – ne mažesnis kaip 2–12. Eliuentų maišymo koncentracijos tikslumas – ne mažesnis nei ± 0,5% visoje skalėje |  |  |
|  | Tėkmės greitis | Palaikomas ne mažesniame nei 0,001–5ml/min intervale su 0,001 ml/min reguliavimo intervalais. Tėkmės greičio tikslumas – ne mažesnis nei ±0.5 %. Tėkmės greičio preciziškumas – ne didesnis nei ˂ 0,05% RSD (santykinis standartinis nuokrypis), arba 0.01 min SD (standartinis nuokrypis). |  |  |
|  | Bandinių injektorius | - Injekcijos tikslumas: ne blogesnis nei ±1 % (esant 10 μl injekcijos tūriui); - Turi būti galimybė reguliuoti injektuojamą tūrį 0,1–100 μl diapazone; - Mėginių aušinimas: reguliuojamas nuo 4 iki 40 ºC temperatūrų diapazone |  |  |
|  | Automatinis švirkšto ir vamzdelių praplovimo mechanizmas | Turi būti |  |  |
|  | Mėgintuvėlių laikikliai | Ne mažiau kaip 4 bandinių laikikliai, kiekvienas talpinantis ne mažiau kaip 50 buteliukų (≤ 1,5 ml talpos) |  |  |
|  | Automatinis mėgintuvėlių tipo atpažinimas | Automatinis mėginių ėmiklis privalo palaikyti skirtingus mėgintuvėlių tūrius, jų laikiklius, bei 96 ir 384 pozicijų mikroplokšteles. Automatinis mėginių ėmiklis privalo turėti automatinį brūkšninio kodo mėginių stovo bei plokštelių tipo atpažinimą ir tuščių mėginių segmentų aptikimą. |  |  |
|  | Slėgio diapazonas | Ne mažesnis kaip 1000 bar ar daugiau,sraute nuo 0 iki 2 mL/min, ir ne mažiau 400 bar – sraute nuo 2 iki 5 mL/min . |  |  |
|  | Dujų pašalinimo įrenginys | Integruoti dujų pašalinimo įrenginiai visiems 4 kanalams |  |  |
|  | Detektoriai | a) PDA detektorius: Bangos ilgių intervalas ne mažesnis kaip 190–800 nm; Vienalaikis detektavimas bent keturiais skirtingais bangos ilgiais; PDA detektoriaus linijiškumas – ne mažesnis nei <5% ties 2.5 AU; PDA detektoriaus palaikomas duomenų surinkimo greitis – privalo palaikyti spartų ≤ 1000 Hz duomenų surinkimą įskaitant 3D duomenis. b) Fluorescencijos detektorius: turi turėti du fotodaugiklius (PMT), skirtus dvigubo PMT veikimo režimui. Taip užtikrinant išplėstą bangos ilgių diapazoną iki 900 nm, neprarandant jautrumo standartiniame bangos ilgių diapazone arba pasiūlyti ne prastesnį technologinį sprendimą. Sužadinimo/emisijos bangos ilgių perjungimo laikas – turi būti ne ilgesnis nei 250 ms. |  |  |
|  | Galimybė termostatuoti kolonėles temperatūros diapazone nuo 10 iki 100 °C. | Turi būti |  |  |
|  | Programinė įranga* | Licencijos bent vienam instrumentui ir vienam klientui (su nuotolinio valdymo galimybe), įskaitant spektrinę analizę, ataskaitų kūrimą ir frakcijų rinkimą. Programinė įranga turi būti suderinama su Chromeleon 6.5 failais (nuskaityti išvesties duomenų failus) arba turi būti įgyvendintas sprendimas visų istorinių Chromeleon 6.5 chromatogramų duomenų perkėlimui ir analizavimui analogiškoje platformoje. | Taip/Ne (palikti tinkamą) |  |
|  | Valdymo kompiuteris* | Komplektuojamas pagal aukščiau įvardintos įrangos gamintojo rekomendacijas su visais reikalingais kabeliais arba pateiktomis specifikacijomis, atitinkančiomis HPLC sistemos reikalavimus. | Taip/Ne (palikti tinkamą) |  |
|  | Garantija* | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija visai sistemai ir jos dalims | Taip/Ne (palikti tinkamą) |  |
|  | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi turėti gamintojo ar jo atstovo sertifikuotą serviso inžinierių, kuris apmokytas remontuoti ir prižiūrėti siūlomą įrangą.* | Sutarties vykdymo metu iki nurodytų paslaugų teikimo pradžios Tiekėjas turės pateikti tai patvirtinančius gamintojo/jo atstovo dokumentus. | Taip/Ne (palikti tinkamą) |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakuotėms: - Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje1, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. (dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami) |

Pirkėjas prie įsigytų prekių turės užtikrinti atvirąją prieigą Pirkėjo nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Europos Sąjungos finansuojamos programos „Europos horizontas“ reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

1 Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).