TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
1 pirkimo dalis. Kraujospūdžio elektroninis žastinis matuoklis

	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl.

	1. 
	Paskirtis
	Pacientų kraujospūdžio bei pulso matavimui
	

	2. 
	Elektroninis automatinis kraujospūdžio žastinis matuoklis, oscilometriniu metodu matuojantis sistolinį, diastolinį kraujo spaudimą ir pulsą
	Būtina.
	

	3. 
	Ekrano tipas 
	LCD; 
	

	4. 
	Vedamas trijų matavimų vidurkis 
	Būtina.
	

	5. 
	Matavimas 
	0-300 mmHg – kraujo spadimas; 40-200 tvinksnių per minutę – pulsas 
	

	6. 
	Tikslumas
	±3mmHg – kraujo spaudimas; ±5% pulsas 
	

	7. 
	Maitinimas: 
	4 vnt. AA (LR6) tipo baterijos.
	

	8. 
	[bookmark: _Hlk193892455]Kraujospūdžio matuoklio manžetė pagaminta iš aukštos kokybės nailono, su fiksuojama sankaba, S dydžio
	Būtina.
	

	9. 
	Manometro korpusas metalinis, sujungtas su kriauše; įsiurbimo kriaušė su metaline apsauga, neturinti sudėtyje latekso, nesideformuoja po ilgo naudojimo
	Būtina
	

	10. 
	Manometro skersmuo Ø 50 - 58 mm, padalos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg.
	Būtina
	

	11. 
	Oro išleidimo vožtuvas – metalinis, atsukamas, orą galima išleisti ir automatiškai
	Būtina
	

	12. 
	Manžetė atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms; su pirmine metrologine patikra.
	Būtina
	

	13. 
	Reikalavimai: kraujospūdžio matavimo tikslumas nustatytas pagal standartą EN 1060; su CE ženklinimu;
	Būtina
	

	14. 
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	Būtina
	

	15. 
	Saugojimo krepšelis su užtrauktuku.
	Būtina
	

	16. 
	Garantinis periodas
	Ne mažiau 24 mėn. 
	

	17. 
	Pristatymo terminas 
	Ne ilgiau 30 dienų
	



2 pirkimo dalis. Stetoskopas vaikams(naujagimiams)
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl.

	1. 
	Paskirtis
	Auskultuoti naujagimius
	

	1. 
	Stetoskopas su 2 akustiniais vamzdeliais
	Aukšto akustinio jautrumo
Be latekso, dvipusis stetoskopas: vienoje pusėje esanti pakabinama diafragma;
Priešingoje pusėje esantis varpelis. Stetoskopo galvutė nerūdijančio plieno, be metalinių dalių, ausytės minkštos
	

	1. 
	Atsarginių dalių komplektas 
	Ausų antgaliai 4 vnt
Membranos -2 vnt
	

	1. 
	Pristatymo terminas
	Ne ilgiau 30 dienų
	



3 pirkimo dalis. Perdirbimo įrenginiai (Maceratoriai)

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl.

	1
	Paskirtis
	Perdirbimo įrenginys panaudotiems vienkartiniams basonams, antelėms ir kitiems indams pagamintiems iš celiuliozės, užtikrinantis pilną susmulkinimą , skystos atliekų konsistencijos gavimą ir pašalinimą į kanalizacijos sistemą.
	

	2
	Maksimalus įrenginio pakrovimas
	≥ 4 vnt. vienkartinių priemonių
	

	3
	Perdirbimo įrenginys su automatiniu antibakteriniu valymo procesu
	Būtinas 
	

	4
	Antibakterinio skysčio dozatorius
	Nedaugiau 6 ml per ciklą 
	

	5
	Antibakterinio skysčio bakas, įrenginio viduje
	Būtina 
	

	6
	Skaitmeninis ekranas nurodantis įrenginio būseną
	Būtina 
	

	7
	Įrenginio dangtis
	Atidarymas, uždarymas ir automatinis paleidimas be rankų pagalbos, naudojant kojos sensorių
	

	8
	Galimybė automatinio proceso paleidimas į rankinį
	Būtinas 
	

	9
	Įtampa
	230V / 50Hz
	

	10
	Variklio apsukos
	≥ 1400 minˉ¹
	

	11
	Kanalizacijos pajungimas
	50 mm
	

	12
	Vandens sunaudojimas vienam ciklui
	Nedaugiau 25 l
	

	13
	Pilnas ciklo laikas
	≤3 min
	

	14
	Pajungimo reikalavimai
	Ne mažiau 3 metrų ilgio pajungimo kabelis.
	

	15
	Uždaras maceravimo procesas
	Būtina
	

	16
	Oficialūs ir sertifikuoti gamintojo atstovai šalyje, turintys teisę remontuoti ir kalibruoti įrenginį
	Būtina 
	

	17
	Į serviso užklausas reagavimas tą pačią dieną
	Būtina 
	

	18
	Pristatymo terminas
	Ne ilgiau 30 dienų
	



4 pirkimo dalis. Priešpragulinis čiužinys 

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl.

	1
	Čiužinio kompozicija
	3 skirtingų porolono sluoksnių
	

	2
	Paskirtis
	Pragulų profilaktikai esant aukštai arba labai aukštai lygio pragulų
atsiradimo rizikai
	

	3
	Matmenys
	Ilgis – ne mažiau 200 cm
Plotis – 85-90 cm Aukštis – 15 cm ± 2 cm
	

	4
	Didžiausias rekomenduojamas
svoris
	220 ± 20 kg
	

	5
	Apatinis sluoksnis
	Suteikiantis stabilumo, iš didelio elastingumo porolono
Tankis - ne mažiau 42 kg/m³ 6
	

	6
	Vidurinis sluoksnis
	Iš didelio elastingumo porolono Tankis - ne mažiau 42 kg/m³,
suformuoja „U“ formos stabilų rėma.
	

	7
	Viršutinis sluoksnis
	Iš viskoelastinio porolono Tankis - ne mažiau 60 kg/m³ Paviršius profiliuotas (kubeliais), kurių kraštinė ne mažiau 5 cm
Išpjovos užtikrinančios laisvą oro cirkuliaciją
	

	8
	Užvalkalas
	Dengia čiužinį iš visų pusių Užvalkalo kampai sustiprinti
papildomomis siūlėmis
	

	8.1
	Užvalkalo medžiagos sudėtis
	Svoris – ne mažiau 150 g/m² Apatinis sluoksnis iš poliesterio (ne mažiau 90 g/m²)
Viršutinis sluoksnis iš poliuretano (ne mažiau 60 g/m²
Spalva – tamsi
	

	8.2
	Užvalkalo savybės
	Laidus orui (ne mažiau nei 1000 g/m²užvalkalo priežiūra, nelaidus skysčiams, antibakterinis, priešgrybėlinis, nepalaikantis degimo
(Crib 5)
	

	8.3
	Užvalkalo priežiūra
	Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis,
Skalbiamas iki iki + 95º C, Galima džiovinti džiovyklėje, Užvalkalas yra atsparus autoklavo
sterilizacijai iki + 120ºC
	

	8.4
	Medžiagos susitraukimas po
skalbimo
	Ne daugiau kaip 4%
	

	8.4
	Užvalkalo užtrauktukas
	Užtrauktukas L arba U formos su atvartu.
	

	9
	Sertifikaviams
	Čiužinys pažymėtas CE ženklu Atitinka MDD 93/42/EB Audinys atitinka Oeko – Tex
standartą
	

	10
	Garantija
	24 mėn.
	

	11
	Pristatymo terminas
	Ne ilgiau 30 dienų
	



2


