TSD-364, VPP-2352, VPP-2372, VPP-2569

Medicininio šaldytuvo ir šaldiklių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Medicininis šaldytuvas (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | ### Medicininis šaldytuvas |  |
| 2. | Konstrukcija | ### 1.Vertikalaus tipo; ### 2. Su ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. 3. Šaldytuvo durys vientisos (be stiklo), su savaiminio durų užsidarymo mechanizmu, su durų užraktu. 4. Vidaus ir išorės medžiaga nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga. 5. Su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais arba su 2 ratukais ir 2 reguliuojamo aukščio kojelėmis. |  |
| 3. | Šaldytuvo talpa | Naudingas tūris ne mažiau 270 l |  |
| 4. | Išoriniai matmenys | Plotis: ≤ 75 cm; Gylis: ≤ 85 cm; Aukštis: ≤ 220 cm (įskaitant ratukus / kojeles). |  |
| 5. | Šaldymo sistema | Dinaminis (netiesioginis ventiliuojamas) šaldymas |  |
| 6. | Temperatūros diapazonas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +3C iki +8C |  |
| 7. | Temperatūros gradientas | ≤ +4 |  |
| 8. | Vizualiniai ir akustiniai aliarmai | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai. |  |
| 9. | Sąsaja su laboratorijoje naudojama pranešimų sistema | 1. Fizinė jungtis – DB9 arba DB25, arba RJ45 tipo; 2. Suveikus nustatytos temperatūros viršijimo aliarmui, turi suveikti normaliai uždaryta kontaktų grupė. 3. Kontaktų grupė privalo būti be vidinio potencialo (angl. ,,dry contact”); |  |
| 10. | Valdymas | 1. Elektroninis / mikroprocesorinis; 2. Šaldytuvo išorėje; 3. Valdiklis fiksuoja temperatūrą ir jos pokyčius šaldytuvo viduje. |  |
| 11. | Temperatūros registravimas | Integruota temperatūros kitimo registravimo sistema (duomenų kaupiklis) |  |
| 12. | Apšvietimas | Integruotas vidinis apšvietimas atidarant dureles |  |
| 13. | Apsauga nuo užšalimo | Automatinio atitirpinimo (angl. „defrost“) funkcija |  |
| 14. | Jungtis duomenų nuskaitymui | Šaldytuve integruota USB jungtis (arba lygiavertė) temperatūros rodiklių perkėlimui į kompiuterį. |  |
| 15. | Valymas ir dezinfekavimas | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas) |  |
| 16. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 17. | Šaldytuvo valdiklio veikimo palaikymas dingus elektros srovei | Šaldytuvo valdiklio veikimo palaikymas dingus elektros srovei, ne mažiau 12 valandų |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 21. | Šaldytuvo atitikimas DIN 13277 (arba lygiavertį) standartą | Šaldytuvas turi atitikti DIN 13277 (arba lygiavertį) standartą (pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus) |  |
| 22. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 23. | Dokumentai, pateikiami kartu su šaldytuvu | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |  |

2 pirkimo dalis. Šaldiklis (kiekis 1 vnt.)

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Laboratorinis šaldiklis |  |
| 2. | Šaldiklio konstrukcija | 1. Vertikalus; 2. Korpusas pagamintas iš plieno arba milteliniu būdu dažyto plieno, arba lygiavertės medžiagos; 3. Šaldymo kamera padalinta į ne mažiau kaip 5 skyrius lentynomis, su ne mažiau nei 4 uždaromomis vidinėmis durimis; 4. Šaldymo kameros sienelės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 5. Lentynos pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 3. | Išoriniai matmenys | Aukštis: ≤ 220 cm (įskaitant ratukus / kojeles, jei tokie (-ios) būtų); Plotis: ≤ 75 cm; Gylis: ≤ 100 cm. |  |
| 4. | Išorinės durys | 1. Izoliuotos, užrakinamos išorinės durys; 2. Dvigubas ar daugiau sluoksnių turintis durų tarpiklis; 3. Šildomas slėgių išlyginimo vožtuvas; |  |
| 5. | Termoizoliacijos tipas | Duryse ir korpuse naudojama vakuuminė termoizoliacija – VIP plokštės arba lygiavertės. |  |
| 6. | Šaldymo sistema | Šaldymo sistema su 2 ar daugiau kompresorių, užpildyta natūraliu angliavandeniliniu R290; R170 ar lygiaverčiu šaldymo agentu. |  |
| 7. | Šaldiklio talpa | Naudingas tūris ≥ 400 litrų |  |
| 8. | Temperatūros kontrolės diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo -50 ºC iki -86 ºC (palaikoma net kai aplinkos temperatūra siekia +30 ºC) |  |
| 9. | Ekranas | 1. LCD tipo (arba lygiavertis) 2. Su temperatūros (sample and ambient) vaizdavimu. |  |
| 10. | Stebėjimo ir aliarmo sistema | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros tiekimo sutrikimai. |  |
| 11. | Naudojimo eigos dokumentavimas | 1. Programuojamas duomenų kaupimas su vidine atmintimi, kuri automatiškai registruoja ir saugo: - temperatūros duomenis; - durų atidarymo laikus; - aliarmų istoriją; 2. Valdymo lygiai temperatūrų ir techninių parametrų keitimui apsaugoti slaptažodžiu. |  |
| 12. | Jungtys | Šaldiklyje integruota USB jungtis (arba lygiavertė) nepriklausomo stebėjimo duomenų perkėlimui ir RS485 jungtis duomenų perkėlimui į kompiuterį. |  |
| 13. | Maitinimo šaltinis | 230V, 50Hz elektros tinklas |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 16. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |

## 3 pirkimo dalis.  Šaldiklis ( kiekis 1 vnt.)

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Laboratorinis šaldiklis |  |
| 2. | Šaldiklio konstrukcija | 1. Vertikalus; 2. Korpusas pagamintas iš plieno arba milteliniu būdu dažyto plieno, arba lygiavertės medžiagos; 3. Šaldymo kameros sienelės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 3. | Kameros talpa | Naudingas tūris ne mažiau kaip 300 litrų |  |
| 4. | Vidinės lentynos | 1. Kameroje ne mažiau kaip 5 lentynos; 2. Lentynos ištraukiamos, reguliuojamo aukščio; 3. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 5. | Išoriniai matmenys | Plotis: ≤ 75 cm; Gylis: ≤ 100 cm; Aukštis: ≤ 220 cm (įskaitant ratukus / kojeles, jei tokie (-ios) būtų). |  |
| 6. | Šaldiklio izoliacinės sienelės storis | Ne mažiau kaip 50 mm |  |
| 7. | Darbinė temperatūra | Reguliuojama ne siauresniame intervale kaip nuo -15 ºC iki -25 ºC |  |
| 8. | Temperatūros matavimo tikslumas | Paklaida ne daugiau kaip 1 C |  |
| 9. | Valdymas | Mikroprocesorinis arba elektroninis |  |
| 10. | Ekranas | 1. LCD tipo arba lygiavertis; 2. Su temeperatūros vaizdavimu. |  |
| 11. | Akustiniai ir vizualiniai aliarmai: | 1. Kai kameros temperatūra viršijama arba yra per žema; 2. Kai per ilgai atidarytos durys. |  |
| 12. | Temperatūros registravimas | Intrgruota temperatūros kitimo registravimo sistema (duomenų kaupiklis) |  |
| 13. | Sąsaja su laboratorijoje naudojama pranešimų sistema | 1. Fizinė jungtis – DB9 arba DB25, arba RJ45 tipo 2. Suveikus nustatytos temperatūros viršijimo aliarmui, turi suveikti normaliai uždaryta kontaktų grupė. 3. Kontaktų grupė privalo būti be vidinio potencialo (angl. ,,dry contact”); |  |
| 14. | Jungtis duomenų nuskaitymui | Šaldytuve integruota USB jungtis (arba lygiavertė) temperatūros rodiklių perkėlimui į kompiuterį. |  |
| 15. | Maitinimas | Iš 230 V/50 Hz elektros tinklo |  |
| 16. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |  |