Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo pavadinimas: „Endoskopas (su dviems gastroskopais ir kolonoskopu) (Nr. 10141-1)“

2025 - _ - _

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Pirkimo objektas (prekės) – endoskopas (su dviem gastroskopais ir kolonoskopu, t. y. endoskopinė vaizdo sistema) (toliau – įranga) ir vienkartinės priemonės, reikalingos šios įrangos eksploatacijai (toliau – vienkartinės priemonės).

2.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.3 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.4. Prekės (įranga ir vienkartinės priemonės) turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.5. Kartu su prekėmis (įranga) pateikiama naudojimo instrukcija, valymo/dezinfekavimo  instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.

2.6. Siūlomos prekės (įranga) turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.8. Įrangai ir jos dalims suteikiamas garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėn.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės charakteristikos | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoskopinė vaizdo sistema, kiekis 1 komplektas (toliau nurodoma vieno komplekto komplektacija) |  |  |  |  |
| 1.1. | Vaizdo centras, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1.1 | Vaizdo sistema skirta | 1.Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui; |  |  |
| 1.1.2 | Stebėjimas specialiu apšvietimu | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba analogiškas. |  |  |
| 1.1.3 | Vaizdo pagerinimo funkcija | 1. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus) arba analogiškas. |  |  |
| 1.1.4 | Vaizdo ekrane funkcija | 1. Vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde, arba analogiška |  |  |
| 1.1.5 | Pritaikomųjų jungiklių nustatymas | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai; 2. ne mažiau kaip 2 jutiklinio skydelio arba informacinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomi mygtukai |  |  |
| 1.1.6 | Diafragmos režimas | 1. Automatinis 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus) 3. Vidutinis |  |  |
| 1.1.7 | Signalų išvesties formatas | 4K išvestis: 12G-SDI arba HDMI arba analogiškas HDTV (arba HD) išvestis: 3G-SDI, HD-SDI arba DVI arba analogiškas |  |  |
| 1.1.8 | Paciento duomenų įvedimas | Ne mažiau 40 pacientų duomenų |  |  |
| 1.1.9 | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių |  |  |
| 1.1.10 | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |  |
| 1.1.11 | Jutiklinis arba informacinis skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |  |  |
| 1.1.12 | Šviesos šaltinis, tyrimų lempa | 4 LED (šviesos diodai) |  |  |
| 1.2. | Medicininės paskirties LCD vaizdo monitorius, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.2.1. | Dydis (įstrižainė) | 27“ |  |  |
| 1.2.2. | Įvestys | 4K įvestys: 12G-SDI, HDMI arba analogiškos |  |  |
| 1.2.3. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1. Vaizdas vaizde arba analogiška 2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška |  |  |
| 1.2.4. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 |  |  |
| 1.2.5. | Spalvų skaičius | Ne mažiau kaip 1000 mln. |  |  |
| 1.3. | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.3.1. | Laikiklis vaizdo monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis |  |  |
| 1.3.2. | Endoskopų laikiklis endoskopams | Ne mažiau kaip dviem |  |  |
| 1.3.3. | Skiriamasis transformatorius | Būtinas |  |  |
| 1.4. | Vaizdo gastroskopas, 2 vnt. |  |  |  |
| 1.4.1. | Regėjimo laukas | 140° |  |  |
| 1.4.2. | Lauko gylis | Ne blogiau 2-100 mm |  |  |
| 1.4.3. | Lenkimo kampai | Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 210°/ 90°/100°/ 100° |  |  |
| 1.4.4. | Distalinės dalies diametras | 9,9 mm |  |  |
| 1.4.5. | Įvedamo vamzdelio diametras | 9,9 mm |  |  |
| 1.4.6. | Kanalo diametras | 2,8 mm |  |  |
| 1.4.7. | Darbinis ilgis | 1000 mm |  |  |
| 1.4.8. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis |  |  |
| 1.4.9. | Suderinamumas su perkančiosios organizacijos turima įranga | Turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos turima endoskopų plovimo mašina Olympus ETD4 arba turi būti pateikti papildomi vaizdo gastroskopų (2 vnt.) adapteriai nurodyto modelio endoskopų plovimo mašinai. |  |  |
| 1.5. | Peristaltinė apiplovimo pompa, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.5.1. | Paskirtis | Peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą |  |  |
| 1.5.2. | Komplektacija | 1. Ne mažiau kaip 1 litro talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 2 vnt. 2. Vienkartinės žarnelės 50 vnt. 3. Valdymo pedalas |  |  |
| 1.6. | Vakuuminis siurblys, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.6.1. | Indas skysčiams | ≥ 2 litro talpos Surinkimo indas kabinamas ant vežimėlio |  |  |
| 1.6.2. | Vakuumas | ≥ 90 kPa |  |  |
| 1.6.3. | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 40 l/min. |  |  |
| 1.6.4. | Komplekte | Indas skysčiams, autoklavuojamas 2vnt. Surinkimo indo laikiklis dviem indams kabinti 1vnt. Filtras 10 vnt. Siurbimo žarnelės 50 vnt. |  |  |
| 1.7 | Vaizdo kolonoskopas, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.7.1. | Regėjimo laukas | 140 o |  |  |
| 1.7.2. | Lauko gylis | Ne blogiau 2-100 mm |  |  |
| 1.7.3. | Lenkimo kampai | Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 180 o /180 o/160 o/ 160 o |  |  |
| 1.7.4. | Distalinės dalies diametras | 13,2 mm |  |  |
| 1.7.5. | Įvedamo vamzdelio diametras | 13,2 mm |  |  |
| 1.7.6. | Kanalo diametras | 3,7 mm |  |  |
| 1.7.7. | Darbinis ilgis | 1680 mm |  |  |
| 1.7.8. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |  |
| 1.7.9. | Rankinis įvedamos dalies standumo reguliavimas | Būtina |  |  |
| 1.7.10. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis |  |  |
| 1.7.11. | Suderinamumas su perkančiosios organizacijos turima įranga | Turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos turima endoskopų plovimo mašina Olympus ETD4 arba turi būti pateiktas papildomas (1 vnt.) vaizdo kolonoskopo adapteris nurodyto modelio endoskopų plovimo mašinai. |  |  |

| Eil. Nr. | Ekonominio naudingumo kriterijaus pavadinimas (reikalavimas) | Kriterijaus reikšmė (Atitinka (Taip/Ne)), nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo procesorius. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas. Stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą (Jei atitinka -10 balų, jei neatitinka – 0 balų). |  |
| 2. | Vaizdo procesorius turi 5 LED (šviesos diodai). (Jei atitinka - 7 balai, jei neatitinka – 0 balų). |  |

1 lentelė. Tiekėjo siūloma įrangos kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, komplektas | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinė vaizdo sistema | 1 |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Suma, Eur su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

2 lentelė. Tiekėjo siūloma kaina vienkartinėms priemonėms, naudojamoms kartu su įranga:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Numatomas maksimalus 36 mėn. kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peristaltinės apiplovimo pompos vienkartinės žarnelės | 150 |  |  |  |  |
| 2. | Vakuuminio siurblio siurbimo žarnelės | 150 |  |  |  |  |
| 3. | Vakuuminio siurblio filtras | 150 |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Suma, Eur su PVM*: |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo kainos lentelė paslaugos teikėjų pasiūlymų palyginimui Nr. 3 (Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 1 + Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 2  nurodytų kainų suma).

| Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur Be PVM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PVM tarifas, % |  | PVM suma, Eur |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur su PVM** |  |  |  |

**Pasiūlymo palyginamoji kaina nėra Perkančiosios organizacijos įsipareigojimas Paslaugos teikėjui, laimėjusiam pirkimą, sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo metu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |