| Pilkai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. |  |  |  |  |  |  |  |  | Pirkimo sąlygų 1 priedas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intraokuliniai lęšiai (Nr.9991-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo patvirtinimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui: po 3 vnt., prašydama pateikti pavyzdžius, perkančioji organizacija nurodys pavyzdžių laužiamąją galią. Pavyzdžius pristatyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Nepristačius nurodyto kiekio prekių pavyzdžių nustatytu terminu pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tiekėjai privalo siūlyti tik gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytą produkciją. Tiekėjų pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, vienai pirkimo daliai siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Lęšių dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai nuo prekių pateikimo perkančiajai organizacijai datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti kokybiškos ir tinkamos naudoti pagal paskirtį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms nurodyti įkainiai. (Pirkimo dalis, kurioms pasiūlymas neteikiamas, galima pašalinti iš lentelės). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai: 1. Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. 2. Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir įkainiai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | Suma EUR, be PVM | Atitikimas techniniams reikalavimams | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurioje būtina nurodyti dok. psl. Nr., pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |  |
| 1. | Užpakalinės kameros sulankstomi trijų dalių intraokuliniai lęšiai su vienkartiniais injektoriais implantavimui | 1.Medžiaga: minkštas sulankstomas hidrofilinis akrilatas, kuriame vandens kiekis 24-27% su UV spindulių filtru arba lygiavertė medžiaga | Vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Bendras ilgis: 13 mm ±0,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Optikos diametras: 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Optikos kraštas: Užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Refrakcijos indeksas: ne mažiau nei 1,46. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Laužiamoji galia: nuo +6,0 iki +30,5 dioptrijų. Žingsnis kas 0,5D nuo 9 D iki 30,5 D; žingsnis kas 1 D nuo 6 D iki 9 D.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Atraminių elementų medžiaga: polivinilideno fluoridas (PVDF). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 5 laipsniai. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Konstrukcija: Trijų dalių. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sterilizuotoje pakuotėje, sausas , supakuotas į vienkartinį injektorių (ang. preloaded). |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  |  |  | PVM suma |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Užpakalinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiukai. | 1. Medžiaga: Polimetilmetakrilatas (PMMA). | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Bendras ilgis: 12,50 mm ±0,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Optikos diametras:5,5 mm ir 6,00 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Laužiamoji galia: nuo +5 iki +33,0 dioptrijų. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Konstrukcija: monolitiniai , optika ir atraminiai elementai iš tos pačios medžiagos. Atraminiai elementai turi būti vienodo storio. |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  |  |  | PVM suma |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiukai. | 1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas (PMMA) | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Bendras ilgis: 12,5 mm-12,75 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Optikos diametras: 6,00 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Laužiamoji galia: Nuo +5,0 iki +30,0 dioptrijų. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Atraminiai elementai atviro tipo su 4 atraminiais taškais. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Konstrukcija: monolitiniai , optika ir atraminiai elementai iš tos pačios medžiagos. Atraminiai elementai turi būti vienodo storio.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  |  |  | PVM suma |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumento pavadinimas |  |  | Lapų skaičius |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas |  |  |
| Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtiekėjo pavadinimas |  |  | Subtiekėjo kodas |  |  | Perduodama veikla |  |  |  |