## 1
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
1. Vienkartinės adatos švirkštams
12 | 1 |  | 1.1. | Adatos švirkštams 0,8x40 mm | vnt. | 4100 | 4200 | [9 empty] | 1200 |  |  | 500 |  |  |  | 2400
13 | 1 |  | 1.2. | Adatos švirkštams 0,8x120mm | vnt. | 300 | 2700 | [12 empty] | 300
|  |  | 1.3. | Adatos švirkštams 1,6x40 mm | vnt. | 8500 | 9200 | [9 empty] | 1200 |  |  | 500 | 600 | 1000 | 2400 | 1200 | 1000 | 600
14 | 1 |  |  | 1 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 16100 | x | x | x | 190 |  |  | x | [15 empty] | x

## 2
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
2. Laparoskopinių operacijų instrumentai
1069 | 38 |  |  | Priedai TEKNO ir WOLF laparaskopinei įrangai:
|  |  | 2.1 | Filtras. Pompai, 20 vnt. pakuotė | vnt. |  | 10 | [12 empty] | 4
|  |  | 2.2 | Filtras. Insufliatoriui 2233, 10 vnt. pakuotė | vnt. |  | 20
|  |  | 2.3 | Neutralaus elektrodo laidas. | vnt. |  | 10 | [12 empty] | 2
|  |  |  | Turi tikti ligoninėje naudojamam generatoriui. Daugkartinio naudojimo. | [15 empty] | 2
|  |  | 2.4 | Neutralaus elektrodo pakuotė 50 vnt. | vnt. |  | 20 | [12 empty] | 4
|  |  | 2.5 | Monopolinis laidas laparoskopiniams instrumentams. 4,0±1,0 m. ilgio. | vnt. |  | 4 | [12 empty] | 2
|  |  | 2.6 | Bipolinis laidas laparoskopiniams instrumentams. 4,0±1,0 m. ilgio. | vnt. |  | 4 | [12 empty] | 2
|  |  |  | Tinkantis ligoninėje naudojamam generatoriui ir laparoskopui. | [15 empty] | 4
|  |  | 2.7 | Skystis nuo optikos rasojimo. | vnt. |  | 10 | [12 empty] | 40
|  |  |  | Sterilus. 20 vnt. pakuotė | [15 empty] | 6
|  |  | 2.8 | Bipolinis laidas rezektoskopui. | vnt. |  | 2 | [12 empty] | 10
|  |  |  | 4,0±1,0 m. ilgio. Tinkantis ligoninėje naudojamam generatoriui ir rezektoskopui | [15 empty] | 10
|  |  | 2.9 | Teleskopo sterilizavimo krepšelio lingės. Fiksuojamos | vnt. |  | 80 | [12 empty] | 10
|  |  | 2.10 | Rezektoskopo sandarinimo tarpinė. 2 vnt. komplektas | vnt. |  | 4 | [12 empty] | 4
|  |  | 2.11 | Elektrodas kilputė. Ovalus. Skirtas ligoninėje naudojamam ginekologiniam rezektoskopui Shark; daugkartinė. | vnt. |  | 10 | [12 empty] | 10
|  |  | 2.12 | Elektrodas volelis. Skirtas ligoninėje naudojamam ginekologiniam rezektoskopui Shark; daugkartinė. | vnt. |  | 2 | [12 empty] | 6
|  |  | 2.13 | Elektrodas kabliukas. Kampas 90°. | vnt. |  | 4 | [12 empty] | 40
|  |  |  | Skirtas ligoninėje naudojamam ginekolo-giniam rezektoskopui Shark; daugkartinė | [15 empty] | 10
|  |  | 2.14 | Luer jungtis | Vnt. |  | 4 | [12 empty] | 3
|  |  | 2.15 | Šeiverio antgalis. Rezektorius. Tinkantis šeiverio rankenai PowerStick M5/3. | vnt. |  | 50 | [12 empty] | 4
|  |  | 2.16 | Šeiverio boras. Akromaizeris. Tinkantis šeiverio rankenai PowerStick M5/3. | vnt. |  | 4 | [12 empty] | 10
|  |  | 2.17 | Šeiverio laidas. Tinkantis šeiveriui Tinkantis šeiverio rankenai PowerStick M5/3 | vnt. |  | 6 | [12 empty] | 2
|  |  | 2.18 | Manžetė. Komprimetrui plati, siaura | vnt. |  | 5 | [12 empty] | 3
|  |  | 2.19 | Guma. Esmarch tipo | vnt. |  | 20 | [12 empty] | 5
|  |  | 2.20 | Alyva. Instrumentų tepimui | vnt. |  | 5 | [12 empty] | 10
|  |  | 2.21 | Šepetėlis. Kanaliniams instrumentams | vnt. |  | 10 | [12 empty] | 6
|  |  | 2.22 | Šepetėlis. Instrumentų distaliniam galui | vnt. |  | 5 | [12 empty] | 4
|  |  | 2.23 | Elektrodas. Artroskopinis. Bipolinis | vnt. |  | 4 | [12 empty] | 4
|  |  | 2.24 | 1. Monopolinis elektrodas. V formos kilpa. | vnt. |  | 8 | [12 empty] | 4
|  |  |  | 2. Diam. 10 mm. | [15 empty] | 2
|  |  |  | 3. Darbinis ilgis 110±5 mm. | [15 empty] | 4
|  |  |  | 4. 2,4 mm jungtis. | [15 empty] | 30
|  |  | 2.25 | 1.Monopolinis elektrodas. V formos kilpa. | vnt. |  | 8 | [12 empty] | 30
|  |  |  | 2. Diam. 15 mm. | [15 empty] | 4
|  |  |  | 3. Darbinis ilgis 110±5 mm. | [15 empty] | 3
|  |  |  | 4. 2,4 mm jungtis. | [15 empty] | 2
|  |  | 2.26 | 1.Monopolinis elektrodas. V formos kilpa. | vnt. |  | 8 | [12 empty] | 3
|  |  |  | 2. Diam. 20 mm. | [15 empty] | 3
|  |  |  | 3. Darbinis ilgis 110±5 mm. | [15 empty] | 2
|  |  |  | 4. 2,4 mm jungtis. | [15 empty] | 3
|  |  | 2.27 | Bipolinis perėjimas. Lankstus | vnt. |  | 3 | [12 empty] | 5
|  |  | 2.28 | Monopolinė rankenėlė. 2,4 mm Jungtis. Du jungtukai vienas koaguliacijai, kitas pjovimui | vnt. |  | 10 | [12 empty] | 5
|  |  | 2.29 | Monopolinis elektrodas. 1. Peiliukas. 2. Ašmenų ilgis 20±1 mm. 3. Ašmenų plotis 2,5±0,2 mm. 4. 2,4 mm jungtis. | vnt. |  | 30 | [12 empty] | 2
|  |  | 2.30 | Bipolinis elektrodas, kietas dvipolis, antgaliai tiesūs, sustiprinti. Darbinis ilgis 110mm | vnt. |  | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | 2.31 | Sandarinimo dangtelis Riwo-art trokarui 5,5mm diametro, vidinis 4,0mm diametro (10 vnt) | dėž. |  | 6
|  |  | 2.32 | Sandarinimo dangtelis Riwo-art 10,0 mm diametro, vidinis 8,0 mm diametro (10 vnt) | dėž. |  | 6
|  |  | 2.33 | Sandarinimo žiedas Riwo-art trokarui 5,5 mm diametro (10vnt) | dėž. |  | 4
|  |  | 2.34 | Sandarinimo žiedas Riwo-art trokarui 10,0 mm diametro (10 vnt) | dėž. |  | 6
|  |  | 2.35 | Silikoninis autoklavuojamas vožtuvas trokarui 5,5 mm diametro (5 vnt) | dėž. |  | 10
|  |  | 2.36 | Silikoninis autoklavuojamas vožtuvas trokarui 11,0 mm diametro (5 vnt) | dėž. |  | 10
|  |  | 2.37 | Bipolinis pincetas, nelimpantis prie audinių, | vnt. |  | 10
|  |  | 2.38 | Bipolinis laidas, nemažiau 3 m ilgis | Vnt. |  | 10
|  |  |  | 2 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 423 | x | x | x | 82300.00 |  |  | x | [15 empty] | x

## 3
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
3. Biologinių skysčių ir užterštų paviršių nukenksminimo priemonės
1273 | 42 |  | 3.1 | Chloro junginiai - tabletės | fl. | 2 | 300 | [12 empty] | 2
1274 | 42 |  |  | natrio dichlorizocianurato r. su aktyvatoriumi |  | 2 | [13 empty] | 2
1275 | 42 |  |  | 2-o tipo Visuomenės sveikatos priežiūros biocidas |  | 2 | [13 empty] | 2
1276 | 42 |  |  | 1 tabl. - 2,5 - 5g. aktyvaus chloro |  | 2 | [13 empty] | 2
1277 | 42 |  |  | vidutinio ir aukšto lygio antimikrobinio veikimo medžiaga (bakteriocidinis, virucidinis, fungicidinis, tuberkuliocidinis veikimas). |  | 2 | [13 empty] | 2
1278 | 42 |  |  | baigiamajai/sustiprintai dezinfekcijai atlikti infekcinių ligų židiniuose 1.000-10.000 ppm; Pateikti įrodančius veikimą tyrimų dokumentus. |  | 2 | [13 empty] | 2
1279 | 42 |  |  | ekspozicijos laikas nuo 10 min. iki 30 min. |  | 2 | [13 empty] | 2
1280 | 42 |  |  | nereikėtų skaldyti, ruošiant darbinį tirpalą 5-10 ltr. talpose. |  | 2 | [13 empty] | 2
1281 | 42 |  |  | Pakuotėje ne mažiau 200 tabl. |  | 2 | [13 empty] | 2
1282 | 42 |  |  | Vertinama pagal darbinio tirpalo bendrą kainą ir trumpiausią ekspoziciją. |  | 2 | [13 empty] | 2
1283 | 42 |  |  | Pateikti nemokamai: nedrėkstantčius lipdukus tarai ženklinti, darbo instrukcijas- pagal poreikį. |  | 2 | [13 empty] | 2
1284 | 42 |  |  | Nurodyti: |  | 2 | [13 empty] | 2
1285 | 42 |  |  | 1l darb. tirpalo kainą |  | 2 | [13 empty] | 2
|  |  |  | 1000 ppm. | [25 empty] | x
(1% aktyviojo chloro)
Nurodyti:
10 000 ppm.
(10% aktyviojo chloro)
|  |  | 3.2. | Neutralios granulės biologiniams skysčiams sugerti su standinančiu efektu - pavidalas – granulės (kristalai); - 1ltr. biologinių skysčių sustandinti; - naudoti atsiurbėjų, spjaudyklių ir kitų indų, kuriuose yra biologinių skysčių, sustandinimui- - gerai pasišalina ir neprilimpa prie indo sienelių. Pakuotės po 10g. | vnt. |  | 200
|  |  |  | 3 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 500 | x | x | x | 2600 |  |  | x

## 4
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
4. Apsauginiai, daugkartinio naudojimo pagalvės užvalkalai
|  |  | 4.1 | Apsauginis pagalvės užvalkalas su užtrauktuku, daugkartinis skirtas apsaugoti pagalvę nuo skysčių, su užtrauktuku. | vnt. | 100 | 30 | [19 empty] | 100
Techniniai reikalavimai:
viena audinio pusė laminuota minkšto poliuretano plėvele, antra audinio pusė pagaminta iš poliesterio; skysčiams nepralaidus, pralaidus orui (oro pralaidumas 110 g/m2/24 val.); antibakterinis paviršius, neleidžiantis atsirasti bakterijoms, grybeliams ir erkėms; skalbiamas 95°C, atlaiko iki 100 skalbimų; atsparus dezinfekcijai, gali būti sterilizuojamas 120 °C; gali būti džiovinamas džiovyklėje 70°C; išmatavimai: 60x60 cm ±1 cm
|  |  |  | 4 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x |  | 30 |  |  |  | 2200

## 5
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
5. Diabetinės pėdos instrumentai
|  |  | 5.1 | Storų nagų žnyplės , ilgis 130 mm, ašmenų ilgis 22 mm (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 19 | 24 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 12 |  | 5
|  |  | 5.2 | Kietos odos deimantinės šlifavimo frezos su ventiliacinėmis angomis (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | 20 | [16 empty] | 6
|  |  | 5.3 | Galvanizuota deimantinė nagų ploninimo freza (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | 10 | [16 empty] | 6
|  |  | 5.4 | Vienkartinės nagų šlifavimo kepurėlės vidutinio šiurkštumo (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 180 | 200 | [16 empty] | 180
|  |  | 5.5 | Dvipusė nagų dildė, ilgis 130 mm (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | 2 | [16 empty] | 6
|  |  | 5.6 | Galvanizuota deimantinė nagų kampučių šlifavimo freza (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | 10 | [16 empty] | 6
|  |  |  | 5 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 266 | x | x | x | 1550 |  |  | x | [15 empty] | x

## 6
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
6. Baseino priežiūros medžiagos
|  |  | 6.1 | Organinio chloro junginys – koncentratas su stabilizatoriumi, skirtas baseinų dezinfekcijai , 2-o tipo Visuomenės sveikatos priežiūros 02 potipio biocidas; - sudėtyje Na dichlorizicianuratas. - naudojamas į dozatorius, laisvos liekamojo chloro koncentracijos palaikymui pagal HN109: 2005 ”Baseinai. Įrengimas, priežiūra ir kontrolė”; - nesukelia alerginių reakcijų, nedirgina odos; - pasižymi baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu veikimu bei kalkininių nuosėdų profilaktikai; - pagamintas galioja ne > 4 sav. Talpos- statinės ne mažiau po 25 kg. | vnt. | 4 | 18 | [11 empty] | 4
|  |  | 6.2 | PH minusas – reguliatorius koncentruota biologiškai aktyvi medžiaga, - sudėtyje yra sieros rūgšties - 45%; - skirta palaipsniui mažinti ph vertę - specialiai skirta į dozavimo įrenginį automatinio matavimo ir įrenginio pagalba; ( vertė 0.1 -10 m³ ) reikia: 100 ml ph (-) Talpos – statinės po 25 kg. | vnt. | 1 | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | 6.3. | Testavimo tabletės skirtos, laisvojo chloro kiekiui baseino vandenyje nustatyti. Naudojamos kartu su pH - Cl testeriu. | vnt. |  | 240
|  |  | 6.4. | Testavimo tabletės baseino vandens rūgštinei - šarminei pusiausvyrai nustatyti. Naudojamos kartu su pH-Cl testeriu. | vnt. |  | 240
|  |  |  | 6 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 499 | x | x | x | 240 |  |  | x | [15 empty] | x

## 7
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
7. Baseino priežiūros darbai
|  |  | 7.1 | Dozatoriaus Doztech 2D priežiūra ir kalibravimas (baseinas) Dozatoriaus priežiūra ir kalibravimas. Baseino filtravimo įrangos priežiūra. (atliekama vieną kartą į ketvirtį) | kartai | 4 | 12 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 4
|  |  | 7.2 | 0,5 val. darbų įkainis (pagal poreikį ir iškvietimą) | vnt
|  |  |  | 7 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 12 | x | x | x | 100 |  |  | x | [15 empty] | x

## 8
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
8. Priemonės reabilitacijos procedūroms
|  |  | 8.1 | Purvo paketai. Maišelio dydis ne mažiau 30 x 40 cm.Vienkartinio naudojimo. Vienoje pakuotėje ne mažiau 10 purvo maišelių. Medicinos priemonė, atitinkanti reglamentą MDR 2017/745 | vnt. |  | 600 | [12 empty] | 200
|  |  | 8.2 | Maišelis intermituojančiai kompresijai. Tinka tiek kojų, tiek rankų intermituojančiai terapijai. Dydis: 45x130 cm | vnt. |  | 2000 | [22 empty] | x
|  |  |  | 8 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 2600 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 9
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
9. Daugkartinės slaugos priemonės
|  |  | 9.1 | Pižamos ilgomis rankovėmis, gulintiems pacientams, su kelnėse įsiūtu užtrauktuku, einančiu per vidinę kelnių dalį (nuo kulkšnies iki kulkšnies). Atsegus užtrauktuką patogu nuimti apatinę pižamos dalį ir pakeisti sauskelnes.Pagamintos iš medvilnės ir poliesterio.Skalbiamos 60ºC. | vnt. | [14 empty] | 200
|  |  |  | M dydis |  |  | 5 | [22 empty] | x
|  |  |  | L dydis |  |  | 20
|  |  |  | XL dydis |  |  | 5
|  |  |  | 9 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 30 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 10
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
10. Uždara PRP sistema
|  |  | 10.1 | Uždara sistema papildyta hialurono rūgštimi su tiksotropiniu ląstelių atskyrimo geliu ir antikogualianto tirpalu ir skirta parengti autologinę trombocitų turinčią plazmą iš nedidelio paciento kraujo mėginio. Centrifugavimo laikas iki 5 min. Po centrifugavimo raudonųjų kraujo kūnelių likutis nuo 1-2%, trombocitų kiekis po centrifugavimo ne mažesnis nei 95%. Išgaunamos plazmos kiekis 6-8 ml. Produktai įpakuoti be pirogenų, dvigubos kapsulės pakuotėje, sterilūs. | vnt. |  | 1000
|  |  | 10.2 | Uždara PRP sistema su tiksotropiniu ląstelių atstatymo geliu ir natrio antikogualianto tirpalu ir skirta parengti autologinę trombocitų turinčią plazmą iš nedidelio paciento kraujo mėginio. Centrifugavimo laikas iki 5 min. Po centrifugavimo raudonųjų kraujo kūnelių likutis nuo 1-2%, trombocitų kiekis po centrifugavimo ne mažesnis nei 95%. Išgaunamos plazmos kiekis 6-8 ml. Produktas įpakuotas be pirogenų, dvigubos kapsulės pakuotėje, sterilūs. | vnt. |  | 100
|  |  |  | 10 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 1100 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 11
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
11. Priemonės endoskopinėms procedūroms
|  |  | 11.1 | Maišelis pašalintų polipų šalinimui, atsidarymo diametras 30 mm, 40 mm, darbinis ilgis 2300 mm, 3000 mm. Tinkamas kanalui ø2,8 mm. Pakuotė sterili. | vnt. |  | 100
|  |  |  | 11 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 100 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 12
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
12. Vienkartiniai zondai tonometrui
|  |  | 12.1 | Kiekvienas zondas patalpintas atskirame konteineryje. Plastmasinis zondo antgalis pagamintas iš VALOX 312C arba analogiškos medžiagos. Zondo kojelė pagaminta iš plieno padengto auksu arba analogiškos medžiagos. Zondo ilgis 40,4 mm ±0,5 mm. CE ženklinimas. Zondai suderinami su įstaigoje naudojamu Icare tonometru, pateikti pagrindžiantį dokumentą. | vnt. |  | 2000
|  |  |  | 12 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 2000 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 13
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
13. Nesirezorbuojantys siūlai
|  |  | 13.1 | Siūlas nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, tinkantis specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Ypatingai tvirtas.Dengtas polibutilatu ar kita slydimą gerinančia medžiaga, pintas - išorinis apvalkalas iš ne mažiau nei 16 gijų einančių aplink centrinę šerdį. Cheminė medžiaga poliesteris. Siūlo spalva žalia. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas nurodyta ir ant sterilio pakuotės. siūlo storis 2-0, ilgis 75 cm, adata 22mm, ⅟2 lenktumo, apvali. | vnt. |  | 100
|  |  |  | 13 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 100 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 14
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
14. Priemonės skrandžio operacijoms
|  |  |  | Skrandžio apylankos rinkinys, kurį sudaro: 1. Endoskopinis motorizuotas linijinis pjovimo instrumentas 1.1. Instrumento ilgis 340 ± 20 mm; | vnt. |  | 50
|  |  |  | 1.2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45°± 5° į abi puses, bežingsnė artikuliacija. |  | x
1.3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių;
1.4. Instrumentas turi būti užtaisytas baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį, skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui
1.5. Formuojamos siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 42±1 mm, peilis integruotas aparate.
|  |  | 14.1 | 1.6. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės, taip pat aparate yra integruotas iššovimo apsaugos mygtukas, kurį būtina paspausti norint iššauti aparatą.
1.7. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
1.8. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti ne mažiau nei 15 kasečių;
1.9. Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams.
1.10. Instrumentas turi informacinį ekraną, kuriame matomas uždarytų arba atidarytų instrumento žiočių indikatorius, peilio padėtis, kompresijos laikmatis, šūvių skaičius, klaidos.
1.11. Instrumentas turi baterijos lygio indikatorių.
1.12. Komplektuojamas su kasečių išėmimo instrumentu ir pridedamu lenktu kraujagysliniu galu.
2. Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui (kiekis viename rinkinyje 7 vnt.) 2.1. Siūlės ilgis 45 mm
2.2. Kabutės pagamintos iš titano arba titano lydinio.
2.3. Kasetės turi iškilimus, padedančius audiniui neišslysti.
2.4. Balta spalva koduojama kasetė (2 vnt.). Atidarytų kabučių aukštis 2,5±0,1 mm, uždarytų – 1,0 mm.
2.5. Mėlyna spalva koduojama kasetė (5 vnt.). Atidarytų kabučių aukštis 3,5±0,1 mm, uždarytų – 1,5 mm.
2.6. Formuojamos B formos kabutės.
3. Troakaro su kaniule komplektas 3.1. Troakaras su 12 mm skersmens kaniule, 100 mm ilgio;
3.2. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko;
3.3. Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu išorėje;
3.4. Galvutė kūgio formos su vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai;
3.5. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais arba lygiaverčiais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba).
4. Papildoma kaniulė 4.1. Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 mm ilgio;
4.2. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos;
4.3. Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu išorėje;
4.4. Galvutė kūgio formos, su vožtuvu, praleidžiančiu imtinai nuo 5 mm iki 12 mm skersmens instrumentus.
5. Ultragarsinis skalpelis 5.1. 5±0,5 mm x 350±10 mm ilgio 5.2. 18±1 mm peilis 5.3. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. 5.4. Instrumentas skirtas iki 7 mm 5.5. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą. 5.6. Generatorius ligoninei duodamas panaudai.
|  |  |  | Skrandžio rezekcijos rinkinys kurį sudaro: 1. Endoskopinis motorizuotas linijinis pjovimo instrumentas 1.1. Instrumento ilgis 340 ± 20 mm; |  |  | 15
1.2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45°±5° į abi puses, bežingsnė artikuliacija.
1.3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių;
1.4. Instrumentas turi būti užtaisytas baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį, skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui
1.5. Formuojamos siūlės ilgis 60 mm; pjūvio ilgis 57±1 mm, peilis integruotas aparate.
1.6. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės, taip pat aparate yra integruotas iššovimo apsaugos mygtukas, kurį būtina paspausti norint iššauti aparatą.
1.7. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
1.8. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti ne mažiau nei 15 kasečių;
1.9. Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams.
|  |  | 14.2 | 1.10. Instrumentas turi informacinį ekraną, kuriame matomas uždarytų arba atidarytų instrumento žiočių indikatorius, peilio padėtis, kompresijos laikmatis, šūvių skaičius, klaidos.
1.11. Instrumentas turi baterijos lygio indikatorių.
1.12. Komplektuojamas su kasečių išėmimo instrumentu.
2. Kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui (kiekis viename rinkinyje 6 vnt.) 2.1. Siūlės ilgis 60 mm
|  |  |  | 2.2 Kabutės pagamintos iš titano arba titano lydinio. | Vnt.
2.3. Kasetės turi iškilimus, padedančius audiniui neišslysti.
2.4.Žalia spalva koduojama kasetė (1 vnt.). Atidarytų kabučių aukštis 4,1 mm, uždarytų – 2 mm.
2.5. Mėlyna spalva koduojama kasetė (5 vnt.). Atidarytų kabučių aukštis 3,5±0,1 mm, uždarytų – 1,5 mm.
2.6. Formuojamos B formos kabutės.
3. Troakaro su kaniule komplektas 3.1. Troakaras su 12 mm skersmens kaniule, 100 mm ilgio;
3.2. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko;
3.3 Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu išorėje;
3.4. Galvutė kūgio formos su vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai;
3.5. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais arba lygiaverčiais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba).
4. Papildoma kaniulė 4.1. Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 mm ilgio;
4.2. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos;
4.3. Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu išorėje;
4.4. Galvutė kūgio formos, su vožtuvu, praleidžiančiu imtinai nuo 5 mm iki 12 mm skersmens instrumentus.
5. Ultragarsinis skalpelis 5.1. 5±0,5 mm x 350±10 mm ilgio
|  |  |  | 5.2. 18±1 mm peilis |  | vnt.
5.3. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo.
5.4. Instrumentas skirtas iki 7 mm
5.5. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą.
5.6. Generatorius ligoninei duodamas panaudai.
|  |  |  | 14 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x |  | 65 | x | x | x |  |  |  | x

## 15
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
15. Testai akių ligų nustatymui
|  |  | 15.1 | Širmerio testas. Testų juostelės skirtos sausų akių sindromo diagnostikai iš ašarų. Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime. Juostelių gradacija nuo 0–35 mm. Rezultatai gaunami per 5 min. CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba. | vnt. |  | 400
|  |  | 15.2. | Fluoresceino testas. Testų juostelės skirtos akies ragenos epitelio pralaidumo diagnostikai. Kiekviena juostelė impregnuota mažo molekulinio svorio natrio fluoresceinu. Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime. Rezultatai gaunami per 10 s. CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba. | vnt. |  | 1000
|  |  |  | 15 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 1400 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 16
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
16. Priemonės varikozinių venų gydymui
|  |  | 16.1 | Lazeris venų varikozės ir kitoms procedūroms atlikti (panaudai). Prietaiso paskirtis - varikozinių venų gydymas. Yra galimybė atlikti papildomas funkcijas/procedūras: Proktologija, ginekologija. Lazerio centrinės bangos ilgis 1470 ± 30nm. Pagalbinis taikymo spindulys. Lazerio galia 10-12 ± 1W. Galimybė dirbti „pulsed“ ir „continuous“ rėžimais. Impulso trukmė („pulse“ režimu) - pasirenkama, ne mažesnėse ribose, nei nurodoma lazerio specifikacijose . Kilnojamas, mobilus. Svoris ne daugiau 10 kg. Šviesolaidžio pluošto atpažinimo sistema. Avarinio sustabdymo mygtukas būtinas, lengvai pasiekimas ir matomas. Būtinas lietimui jautrus ekranas, bei aušinimo sistema, neleidžianti lazeriui perkaisti. Lazerio spinduliuotė aktyvuojama kojos pedalu. 93/42/CEE direktyvos atitikimas. Apsauginiai akiniai 2vnt. Naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba pateikiami kartu su prietaisu. | vnt.
|  |  | 16.2 | Radialinis šviesolaidis venų varikozės gydymui su įvedimo rinkiniu.Vienkartinis. Radialinis - 360 laipsnių radialinė energijos emisija. Ne mažiau dviguba sterili pakuotė. Suderinamas su siūlomu lazeriu.Šviesolaidinis venų zondas ir įvedimo rinkinys: Šviesolaidinis venų zondas 600µm (distalinis galas 1,8mm ± 0,1mm ) 6F,5F ir 4F (pasirinktinai užsakymo metu), 11 ± 1 cm introdiuseris, 0,021“ storio ir 45 ± 3 cm ilgio viela –pravedėjas, ne storesnis nei 18- 20G įvedimo adata suderintas su šviesolaidžiu, ir 400µm šviesolaidinis venų zondas. Šviesolaidžio ir introdiuserio diametras pasirenkamas užsakymo metu. CE ženklinimas. | vnt. |  | 720
|  |  | 16.3 | Linija nuskausminimo pompai. Sterili, ilgis ne mažiau 4 m. Vienkartinė. Rinkinio sudėtis: ritinis vožtuvas, Luer Lock jungtis, adata 21G x 120mm. Suderinamas su nuskausminimo pompa Nouvag DP30 (būtinas gamintojo patvirtinimas). | vnt. |  | 730
|  |  | 16.4 | Įvedimo rinkinys(pasirinktinai užsakymo metu): - 6F (French) 11 ± 1 cm introdiuseris, 0,021“ storio ir 45 ± 3 cm ilgio viela – pravedėjas, ne storesnė nei 18-20G įvedimo adata. - 5F (French) 11 ± 1 cm introdiuseris, 0,021“ storio ir 45 ± 3 cm ilgio viela –pravedėjas, ne storesnė nei 18-20G įvedimo adata. - 4F (French) 11 ± 1 cm introdiuseris, 0,021“ storio ir 45 ± 3 cm ilgio viela –pravedėjas, ne storesnė nei 18-20G įvedimo adata. | vnt. |  | 10
|  |  |  | 16 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 1460 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 17
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
17. Hidrokoloidiniai tvarsčiai
|  |  | 17.1 | Geliu virstantis (alginatinis) su sidabru ar lygiavertis tvarstis. - sterilus ; -vienkartinis ; -geliu ar lygiaverčiu virstantis tvarstis, sugeriantis ir sulaikantis eksudatą; -tvarstis pagamintas iš neaustinės medžiagos, alginato pluošto ar lygiaverčių medžiagų; -sukontaktavęs su eksudatu, tvarstis virsta geliu ar lygiaverčiu ir palaiko drėgną žaizdos gijimo aplinką, sumažina maceracijos riziką yra lengvai pašalinamas; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais. Tvarsčio matmenys: | vnt.
|  |  |  | 10 ± 1 x 10 ± 1 cm |  |  | 100
|  |  |  | 10 ± 1 x 20 ± 1 cm |  |  | 100
|  |  | 17.2 | Hidrokoloido masės tvarstis skirtas gydyti mažai šlapiuojančioms žaizdoms; - Tvarstis sterilus; -Tvarstis išvalo žaizdą nuo negyvybingų audinių, skatina sveikų audinių formavimąsi, epitelizaciją; -Tvarstis ypač plonas -Nepalieka tvarščio sudedamųjų žaizdoje nuėmus tvarstį; -Pakuotė lengvai atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo ties numatyta pakuotės atidarymo vieta; -Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir sterilumo galiojimo data data (metai ir mėnuo). Tvarsčio matmenys: | vnt.
|  |  |  | 10 x 10 CM (+/-1 cm) |  |  | 150
|  |  |  | 15 x 15 CM (+/-1 cm) |  |  | 100
|  |  | 17.3 | Sterilus absorbuojantis tvarstis skirtas gydyti nuolatinėms ir laibai gausiai šlapiuojančioms žaizdoms. Skirtas naudoti įvairioms eksuduojančioms žaizdoms: kojų ir pėdų opos, pragulos, chirurginės žaizdos ir kt. Tvarstis sudarytas iš keturių sluoksnių (hidrofilinis žaizdos kontaktinis sluoksnis), tarpinis sluoksnis, užpildas pagamintas iš sugeriančio absorbento, skysčius atstumiantis pagrindinis sluoksnis). Žaizdos eksudatas sulaikomas tvarsčio viduje. Absorbuojant eksudatą, tvarsčio sugeriantis pluoštas palaiko drėgną žaizdos gijimo aplinką. Nuimant tvarstis išlieka vientisas, nepalieka jokių likučių žaizdoje; saugioje trijų lygių pakuotėje; pakuotės kraštai atidaromi rankomis nepažeidžiant sterilumo;ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas; supakuotas po vieną atskiruose pakuotėse; Tvarsčio dydžiai: | vnt.
|  |  |  | 10 x 20 CM (+/-1 cm) |  |  | 50
|  |  |  | 20 x 20 CM (+/-1 cm) |  |  | 100
|  |  | 17.4 | Hidrokoloido masės tvarstis lipniais kraštais. Hidrokoloido masės tvarstis skirtas gydyti mažai šlapiuojančioms žaizdoms;Tvarstis sterilus;Tvarstis išvalo žaizdą nuo negyvybingų audinių, skatina sveikų audinių formavimąsi, epitelizaciją; Tvarstis lipniais kraštais; Nepalieka tvarsčio sudedamųjų žaizdoje nuėmus tvarstį; Pakuotės kraštai - lengvai atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo ties numatyta pakuotės atidarymo vieta; Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir sterilumo galiojimo data (metai ir mėnuo). Tvarsčio matmenys: | vnt.
|  |  |  | 7 x 7 CM (+/-1 cm) |  |  | 50
|  |  |  | 10 x 10 CM (+/-1 cm) |  |  | 50
|  |  |  | 15 x 18 CM (+/-1 cm) (Kryžkaulio sričiai) |  |  | 30
|  |  |  | 17 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 730 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 18
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
18. Priemonės paciento intubacijai
|  |  | 18.1 | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis. Sterilus. Vienkartinis. Supakuotas po 1 vnt. Minkštas, permatomas. 3 dydžiai: 3 (paciento svoris 30-60kg), 4 (paciento svoris 50-90kg), 5 (paciento svoris 90 + kg). Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį. Turi tvirtą jungtį, tinkančią standartinėms jungtims ir paciento jungtelėms. Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie perryklinių struktūrų, turi intubacijos rampą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Turi papildomą deguonies jungtį; Turi hook žiedus. Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje, antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui. Integruotas burnos ertmės stabilizatorius. Integruotas sukandimo blokatorius. Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm jungtį. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą. | vnt. |  | 2400
|  |  | 18.2 | Laringinės kaukės prilaikymo dirželiai. Vienkartiniai; Turi CE ženklinimą; Pagaminti iš minkštos, elastiškos medžiagos; Turi skylutes fiksavimui, yra galimybė reguliuoti fiksavimo stiprumą; Tinka vienkartiniams viršgerkliniams vamzdeliams turintiems Hook žiedus; Vieno dydžio; Supakuoti po 10 vnt. | vnt. |  | 240
|  |  | 18.3 | CO2 monitoringo linija su vienu alkūniniu pajungimu. Vienkartinė. Kliniškai švari. Turi CE ženklinimą. Skirta CO2 monitoringui; Vamzdelis yra skaidrus, minkštas, lankstus. Suspaudus vamzdelį, nelieka likutinės deformacijos žymių. Dvi užsukamos formos male luer/male luer jungtys.Viena iš jų alkūninė 90° laipsnių; Linijos ilgis 3.0 m. Supakuota į maišelius po 1vnt. | vnt. |  | 600
|  |  | 18.4 | Armuoti endotrachėjiniai vamzdeliai su manžetėmis. Sterilūs, vienkartiniai, supakuoti po 1vnt.; CE ženklinimas; Gaminio sudėtyje nėra latekso; Dydžiai: 7, 7½, 8, 8½; Į armuoto endotrachėjinio vamzdelio sieneles spiralės forma yra integruotas metalinis laidas; Vamzdelio distalinėje dalyje, dešinėje yra angelė; Distalinės dalies bei šoninės angelės kraštai yra švelnūs/glotnūs (užapvalinti), netraumuojantys gleivinės; Proksimaliniame gale yra jungtis; Švirkšto prijungimo juosta yra Luer-Lock tipo; Yra užpildymo balionėlis ir kontrolinė manžetė; Vamzdelio mova (balionas) yra apvalios, pailgos (“cilindro”) formos, didelio tūrio, žemo spaudimo ir mažo diametro; Vamzdelio mova pagaminta iš minkštos aukštos kokybės gleivinės netraumuojančios medžiagos. Vamzdeliai yra pagaminti iš permatomos medžiagos (PVC), elastingi; Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs; Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje vamzdelio dalyje; Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį (užrašytas gamintojas, vamzdelio dydis, prekės kodas, galiojimo laikas ir t.t.). Supakuota po vieną vnt. Kiekvienoje dėžutėje yra naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | vnt. |  | 480
|  |  |  | 18 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 3720 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 19
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
19. Skalpeliai
|  |  | 19.1 | Skalpelio kotelis dydis Nr. 4 (12 cm) ir 4 L (21 cm) | vnt |  | 40
|  |  | 19.2 | Skalpelio kotelis dydis Nr. 3 (13 cm) ir 3 L (21 cm) | vnt. | 0 | 40
|  |  | 19.3 | Vienkartiniai skalpelių ašmenys, sterilūs Nr. 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22. Skalpelių ašmenys. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, skalpelio aštrumas nepraranda savo funkcinių savybių visos operacijos metu. Supakuoti po vieną individualioje aliuminio folijos pakuotėje. Apdoroti gamma spinduliais 2.5 Mrad siekiant užtikrinti 10-6 sterilumo lygmenį. Pakuotė lengvai atidaroma, ant jos užrašytas aiškiai matomas dydžio numeris, taip pat partijos numeris. Supakuota po 100 vnt. antrinėje pakuotėje, ant kurios turi būti pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris. Atitinka ISO:7740 standartą. | vnt. | 0 | 25900
|  |  |  | 19 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 25980 | x | x | x | 4150 |  |  | x

## 20
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, nurodyti katalogo puslapį | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg./ Ortoped. | K. p-ka | Vidaus | Slauga | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojas pateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba Perkančiajai organizacijai paprašius, prekių pavyzdžiai turės būti atvežti į ligoninę per 5 darbo dienas.
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vietomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
20. Krikotiroidomijos rinkinys
|  |  | 20.1 | Krikotiroidotomijos rinkinys | vnt | 0 | 2
|  |  |  | Krikotiroidotomijos rinkinys | vnt | 0 | 2
|  |  |  | 20 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | 2 | x | x | x | 4150 |  |  | x