TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)

	Vakuumo, 1 sterilizacijos vieneto, dviejų durų garų sterilizatorius - 1 vnt., toliau pateikiama vieno vieneto komplektacija

	1.
	Paskirtis
	Vakuumo garo sterilizatorius su integruotu garo generatoriumi, skirtas naudoti sveikatos priežiūros įstaigose. Jei konkursą laimėjusio tiekėjo pateikto sterilizatoriaus matmenys nebus tinkami prie esamų patalpos angų aukščio ir angas reikės pailginti, šiuos darbus (įskaitant apdailos darbus) tiekėjas turės atlikti savo lėšomis (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).

	

	2.
	Sterilizatoriaus išoriniai matmenys
	Plotis: 600 mm ± 50 mm
Aukštis (su kojelėmis): 1600 mm ± 100 mm
Gylis: 900 mm ± 50 mm
	

	3.
	Sterilizatoriaus darbinė talpa
	1 STV (sterilizacijos vienetas)
	

	4.
	Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, kameros durys, kameros apvalkalas ir integruotas garo generatorius (pagaminti iš nerūdijančio plieno)
	Keturkampė, ne žemesnė nerūdijančio plieno markė kaip AISI 316 L arba lygiavertė
	

	5.
	Kameros ilgaamžiškumas 
	Ne mažiau 25 000 ciklų, patikrintų ir patvirtintų nepriklausomos notifikavimo tarnybos. Pateikti įrodymus, kad siūlomo modelio sterilizatoriuose montuojamos kameros yra testuotos laikantis  EN 13445-3:2014/A2:2016 standarto reikalavimų ir gali atlaikyti ne mažiau 25 000 ciklų prie 134°C temperatūros.
	

	6.
	Garo generatoriaus kaitinimo elementai neturi tiesiogiai kontaktuoti su vandeniu
	Būtina
	

	7.
	Ciklo paleidimo blokavimas esant atidarytoms ar netinkamai uždarytoms durims
	Būtina
	

	8.
	Rankinis avarinis išjungimas ir durų sandarumo kontrolė prieš ciklą ir ciklo metu - pagal LST EN-61010-1
	Būtina
	

	9.
	Avarinis ciklo nutraukimas abiejuose sterilizatoriaus pusėse su aiškiai matoma aktyvavimo indikacija
	Būtina
	

	10.
	Garas iš įmontuoto elektros garo generatoriaus
	Būtina
	

	11.
	Garų generatorius su apsauga nuo perkaitimo
	Būtina
	

	12.
	Įmontuotas vakuuminis siurblys arba kitas techninis sprendimas vakuumo sudarymui
	Būtina
	

	13.
	Bendras įrenginio galingumas ≤ 9 kW
	Būtina 
	

	14.
	Elektros energijos suvartojimas su standartine įkrova – ne daugiau 1,75 kWh
	Būtina
	

	15.
	Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje sumontuotas spalvoto vaizdo, lietimui jautrus valdymo ir kontrolės ekranas
	Būtina
	

	16.
	Ekrane pateikiama informacija
	· Fizininių kintamųjų vertės (temperatūra, slėgis, laikas);

· Abiejų durų būklė (atidarytos/uždarytos);

· Sterilizacijos laiko atgalinis skaičiavimas;

· Programos proceso statusas;

· Ciklo fazės pavadinimas;

· Pasirinktos programos tipą nurodanti ikona;

· Pranešimai vartotojui;

· Aliarmų pranešimai;
Informacija pateikiama lietuvių kalba.
	

	17.
	Sterilizatoriaus iškrovimo pusėje ekranas
	Būtina
	

	18.
	Informacija iškrovimo pusės ekrane 
	· Durų būklė;

· Pasirinkta programa;

· Ciklo pabaiga;

· Aliarmų ir gedimų pranešimai.

· Informacija pateikiama lietuvių kalba.
	

	19.
	Sterilizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 5 sterilizacijos ir patikros programas pagal LST EN 285:2015. 

· Bowie - Dick ir sandarumo (vakuumo) testai yra privalomi;

· Standartinė 134 °C programa (tekstilė ir instrumentai); 
· Greitas ciklas 134 C atviriems instrumentams;
· Standartinė 121 °C programa;

· Galimybė instaliuoti ne mažiau kaip 2 (du) papildomus ciklus pagal vartotojo poreikį.
	Būtina
	

	20.
	Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje įmontuotas spausdintuvas ciklo ataskaitoms ir darbo parametrams spausdinti
	Būtina
	

	21.
	Supakuotų instrumentų pilna sterilizacijos ciklo trukmė esant 134 °C su oro pašalinimu ir džiovinimu
	su pilna įkrova ne daugiau 45 min. 
	

	22.
	Maksimali įkrova procesui
	Ne mažiau 15 kg instrument arba ne mažiau 7 kg. tekstilės
	

	23.
	Sterilizatoriaus komplektacija (pagaminta iš ne žemesnė nerūdijančio plieno markė AISI 304 arba lygiavertė)
	· Išimamas rėmas su lentynomis - 1 vnt.

· Pakrovimo/iškrovimo vežimėlis - 1 vnt.
· Sterilizacijos krepšys, atitinkantis kameros matmenis  – 2vnt
	 

	24.
	Vakuumo garo sterilizatoriaus durys
	Horizontalus pakrovimas, vertikaliai slankiojančios durys
	

	25.
	Vakuumo garo sterilizatorius atitinka
	LST EN 285 (Europos standartas garo sterilizatoriams); Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 217/745 dėl medicinos prietaisų arba lygiavertį; turi turėti CE ženklą su identifikavimo numeriu;
	

	26.
	Elektros maitinimas Trifazis 3 x 400V ±10% / 50 Hz
	Būtina
	

	27.
	Pilna naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis pristatoma su įrenginiu
	Būtina 
	

	28.
	Sterilizatoriaus instaliacija, personalo ir technikų apmokymas turi būti įskaičiuota į kainą
	Būtina 
	

	29.
	Garantinio laikotarpio terminas
	≥ 36 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
	

	Taikomi privalomi minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai

	1.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	2.
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	


Ekonominio naudingumo ir kokybės kriterijų vertinimas:

Bendras įrenginio galingumas

1) ≤ 9 kW 0 balo
2) ≤ 6 kW 0,4 balo
Supakuotų instrumentų pilna sterilizacijos ciklo trukmė esant 134 °C su oro pašalinimu ir džiovinimu
1) Ne daugiau 39 min. – 0,2 balo
2) Nedaugiau 35 min. – 0,4 balo
Įmontuotas įrenginys vandens kokybei kontroliuoti
1) Nėra – 0 balo

2) Yra – 0,2 balo

Sterilizatoriuje integruotas suspausto oro kompresorius

1) Ne – 0 balo

2) Taip – 0,1 balo

Kameros ilgaamžiškumas

1) Ne mažiau 25000 ciklų – 0 balo

2) Ne mažiau 50000 ciklų – 1 balas
	1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą. 

1.2. Siūlomos prekės turi būti naujos, neeksploatuotos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing)  prekių. 
1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:
1.3.1. pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė; 

1.3.2. dokumentai, patvirtinantys tiekėjo siūlomos prekės atitikimą standartams:

-LST EN 285, LST EN 13445, slėgio indų direktyvos PED 97/23 EC reikalavimams, arba lygiaverčiams;
1.3.3. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nuostatų reikalavimus arba lygiavertį. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą. 

1.4. Tiekėjas turi pristatyti prekes savo jėgomis, rizika ir lėšomis: 

1.5. Kartu su pristatytomis prekėmis turi būti pateikiama dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis: 

1.5.1. prekių naudojimo ir priežiūros instrukcija;

1.5.2. užpildytas vakuumo garo sterilizatoriaus pasas. 


1.6. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus.

1.7. Prekėms suteikiama garantija: ≥ 24 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
