Išorinis intrakardinis stimuliatorius

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomas pakeitimas/patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo režimai | „Demand“ tipo (VVI ir AAI) ir asinchroninis (VOO) ir AOO) |  |
|  | Bazinio stimuliavimo dažnio nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 30 iki 200 k/min. |  |
|  | Antitachikardinio stimuliavimo dažnio nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 80 iki 800 k/min. |  |
|  | Amplitudės nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 0,1 iki 25 mA (arba lygiavertis nustatymo diapazonas voltais) |  |
|  | Impulso trukmė | 1,5 ms |  |
|  | Jautrumo nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 0,5-18mV |  |
|  | Refrakterinis periodas | 175-300 ms |  |
|  | Prietaiso valdymas | Pagrindiniai stimuliacijos parametrai valdomi greitai ir paprastai, rankenėlių pasukimu ir/arba mygtukų paspaudimu (ne per sudėtingą pasirinkimo meniu) |  |
|  | Ekrane matomi nustatyti parametrai ir kita informacija | Skystųjų kristalų ekranas su nustatyto stimuliacijos dažnio, amplitudės, jautrumo dydžiais, baterijos įkrovimo lygis, užrakto būsena |  |
|  | Baterijos tipas ir pakeitimas | Naudojamos AA tipo baterijos. Būtina galimybė pakeisti senkančią bateriją, nenutraukiant stimuliacijos |  |
|  | Stimuliavimo laikas nekeičiant naujų baterijų | Daugiau nei 15 dienų |  |
|  | Svoris | Ne daugiau 500 gramų |  |
|  | Komplektacija | Stimuliacijos elektrodai 5 vnt., baterija, |  |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 12 mėnesių |  |
|  | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Garantinis ir pogarantinis techninis aptarnavimas | Pateikti gamintojo įgaliojimą ir bent vieno inžinieriaus apsimokymo sertifikatą atlikti techninį aptarnavimą Lietuvoje |  |