X pirkimo dalis Elektrokardiografo techninės charakteristikos.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmės | Tiekėjo siūlomo EKG charakteristikos, nuorodos į tinklalapį, reklamines brošiūras |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Elektrokardiografo techninės charakteristikos |  |  |
| 1. | Taikymo sritis | Ramybės EKG užrašymas Duomenų perdavimas |  |
| 2. | Kanalų skaičius | 12 |  |
| 3. | Automatinė 12 derivacijų EKG registracija | Būtina |  |
| 4. | Integruotas ne mažesnis kaip 17 cm įstrižainės spalvotas monitorius su galimybe stebėti EKG derivacijas (12 derivacijų vienu metu), parametrus, paciento duomenis, tinklo būseną. Displėjus atlenkiamas. | Būtina |  |
| 5. | Galimybė peržiūrėti nuskaitytą paciento EKG prieš spausdinant ar siunčiant į atmintį, serverį. Galimybė išjungti EKG spausdinimą paliekant tik duomenų išsiuntimą į serverį. | Būtina |  |
| 6. | Pilna skaitmeninė/raidinė klaviatūra | Būtina |  |
| 7. | Keičiamas popieriaus traukimo greitis | 5-10-12,5-25-50 mm/s |  |
| 8. | EKG užrašymas realiame laike | Būtina |  |
| 9. | Popieriaus formatas | Z-fold |  |
| 10. | Duomenų perdavimas per LAN ir Wi-Fi | Būtina |  |
| 11. | Duomenys perduodami į ligoninės PACS serverį DICOM formatu. Montažo metu konfigūruoja tiekėjas. | Būtina |  |
| 12. | Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimas ir interpretacija su preliminaria diagnoze | Būtina |  |
| 13. | Vidinė registruojamų EKG atmintis | Ne mažiau kaip 400 EKG |  |
| 14. | Išorinė registruojamų EKG atmintis | Ne mažiau kaip 3000 EKG |  |
| 15. | Blogo elektrodų kontakto indikacija | Būtina, nurodant problemiškus elektrodus |  |
| 16. | Keičiamas kardiografo jautrumas | 5,10, 20 mm/mV |  |
| 17. | Miograminiai – raumenų tremoro filtrai | Būtina |  |
| 18. | Aparato maitinimas | 220 V/50Hz ir vidinis akumuliatorius |  |
| 19. | Vidinio akumuliatoriaus talpa | Ne mažiau 30 min |  |
| 20. | Aparato svoris | Ne daugiau 4,5 kg |  |
| 21. | Maitinimo blokas integruotas elektrokardiografo korpuso viduje | Būtina |  |
| 22. | Garantija | ≥ 2 metai |  |
| II | Komplektacija |  |  |
| 1. | Paciento kabelis su krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu | 1 komplektas |  |
| 2. | Elektrokardiografo gamintojo tiekiamas mobilus vežimėlis tinkantis perkamo elektrokardiografo modeliui. Vežimėlyje sumontuota ne mažiau vienas stalčiukas priemonėms susidėti. Yra reguliuojamas laikiklis EKG kabeliui ir elektrodams pakabinti. | Būtina |  |
| 3. | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis | Būtina pateikti instaliuojant aparatą |  |
| 4. | CE deklaracija | Būtina |  |
| 5. | Garantija ne mažiau 2 metai | Būtina |  |