2 priedas „Techninė specifikacija“

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

- Kartu su užpildyta technine specifikacija, tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nurodytos siūlomos reikšmės turi sutapti su nurodytomis pridedamuose dokumentuose, pagrindžiančiuose atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

- Tiekėjas privalo pristatyti prekes savo transportu ir lėšomis per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Prekių pristatymo vieta: prekių tiekėjas įsipareigoja perkamas prekes pristatyti perkančiosios organizacijos veiklos adresu: Naujoji g. 48, Alytus.

- Medicinos įranga turi būti tiekiama nauja, nenaudota, be defektų, supakuota ir paženklinta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius valstybinius standartus ir kokybės bei sanitarijos reikalavimus. Ant prekės pakuotės turi būti speciali markiruotė (rūšis, gamintojo pavadinimas, kiti prekes apibūdinantys duomenys). Perkančioji organizacija turi teisę pareikšti pretenzijas tiekėjui dėl prekių kokybės. Prekių grąžinimas įforminamas pagal galiojančius LR norminių dokumentų reikalavimus.

- Pristačius prekes, pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.

I pirkimo objekto dalis. Kompiuterinis kardiografas su programine įranga – 2 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Sistemos paskirtis | Atlikti ramybės EKG bevieliu būdu, matant ir registruojant tiesioginius duomenis planšetėje arba nešiojamame kompiuteryje |  |  |  |
| 2. | Reikalavimai EKG registravimo įrenginiui |  |  |  |  |
| 2.1 | Kompiuterio valdomas EKG įrenginys tinkamas ramybės EKG testams atlikti turi jungtis į įstaigoje naudojamą Amedtec ECGpro programą - kardiologinių tyrimų serverį. | Būtina |  |  |  |
| 2.2 | Registruojamas EKG kanalo signalas | - Signalo dažnis vienam kanalui > 8000 Hz - Skiriamoji geba < 0,01 mm |  |  |  |
| 2.3 | Priimamų EKG dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei 0,01 – 150 Hz |  |  |  |
| 2.4 | Registruojama EKG | Registruojama 12 derivacijų EKG |  |  |  |
| 2.5 | Bevielė Bluetooth sąsaja su tyrimų kompiuteriu | Būtina |  |  |  |
| 2.6 | Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos | Būtina |  |  |  |
| 2.7 | Maitinimo šaltinis | Baterijos arba pakraunami akumuliatoriai |  |  |  |
| 2.8 | LED indikatoriai kardiografo korpuse | - Maitinimo šaltinio būklės indikatorius - Ryšio su tyrimų kompiuteriu indikatorius - Įjungto prietaiso indikatorius |  |  |  |
| 2.9 | Įjungimo/išjungimo mygtukas prietaiso korpuse, kurio paspaudimu taip pat galima pradėti ramybės EKG registravimą nuotoliniu būdu - specialistui neinant prie tyrimų kompiuterio | Būtina |  |  |  |
| 3. | Reikalavimai sistemos programinei įrangai |  |  |  |  |
| 3.1 | Ramybės EKG matavimų metu programinėje įrangoje rodoma akumuliatorių būklė | Būtina |  |  |  |
| 3.2 | Programinės įrangos naudojimas kituose tame pačiame tinkle esančiuose kompiuteriuose | 1. Galimybė pilnai naudotis programine įranga ir duomenų baze (matyti tyrimo ataskaitas, viso tyrimo eigą, stadijas), iš bet kurio tinkle esančio kompiuterio nenaudojant papildomų šalutinių programų ar įsigyjamų licencijų 2. Programa gali veikti > 10 tinklo kompiuterių vienu metu |  |  |  |
| 3.3 | Programinė įranga prieš atliekant tyrimą įspėja apie blogą elektrodo kontaktą | Būtina |  |  |  |
| 3.4 | Pastovus kiekvieno elektrodo impedanso matavimas |  |  |  |  |
| 3.5 | Galimybė jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet) TCI/IP tinklo protokolu | Būtina |  |  |  |
| 3.6 | Galimybė užrašytas elektrokardiogramas ir tyrimo ataskaitas išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu kompiuteryje. | Būtina |  |  |  |
| 4. | Komplektacija |  |  |  |  |
| 4.1 | Elektrokardiografas su diržu, paciento EKG kabeliu ir daugiakartinių galūninių ir krūtininių elektrodų komplektu | 2 vnt. |  |  |  |
| 5. | Kitos sąlygos |  |  |  |  |
| 5.1 | Gamintojo įgaliojimas parduoti bei teikti techninę priežiūrą parduodamai įrangai | Būtina |  |  |  |
| 5.2 | Ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija | Būtina |  |  |  |
| 5.3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |  |  |

II pirkimo objekto dalis. Mobilus elektrokardiografas – 1  vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Sistemos paskirtis | Atlikti ramybės EKG bevieliu būdu, matant ir registruojant tiesioginius duomenis planšetėje arba nešiojamame kompiuteryje |  |  |  |
| 2. | Reikalavimai EKG registravimo įrenginiui |  |  |  |  |
| 2.1 | Kompiuterio valdomas EKG įrenginys tinkamas ramybės EKG testams atlikti turi jungtis į įstaigoje naudojamą Amedtec ECGpro programą - kardiologinių tyrimų serverį. | Būtina |  |  |  |
| 2.2 | Registruojamas EKG kanalo signalas | - Signalo dažnis vienam kanalui > 8000 Hz - Skiriamoji geba < 0,01 mm |  |  |  |
| 2.3 | Priimamų EKG dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei 0,01 – 150 Hz |  |  |  |
| 2.4 | Registruojama EKG | Registruojama 12 derivacijų EKG |  |  |  |
| 2.5 | Bevielė Bluetooth sąsaja su tyrimų kompiuteriu | Būtina |  |  |  |
| 2.6 | Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos | Būtina |  |  |  |
| 2.7 | Maitinimo šaltinis | Baterijos arba pakraunami akumuliatoriai |  |  |  |
| 2.8 | LED indikatoriai kardiografo korpuse | - Maitinimo šaltinio būklės indikatorius - Ryšio su tyrimų kompiuteriu indikatorius - Įjungto prietaiso indikatorius |  |  |  |
| 2.9 | Įjungimo/išjungimo mygtukas prietaiso korpuse, kurio paspaudimu taip pat galima pradėti ramybės EKG registravimą nuotoliniu būdu - specialistui neinant prie tyrimų kompiuterio | Būtina |  |  |  |
| 3. | Reikalavimai sistemos programinei įrangai |  |  |  |  |
| 3.1 | Ramybės EKG matavimų metu programinėje įrangoje rodoma akumuliatorių būklė | Būtina |  |  |  |
| 3.2 | Programinės įrangos naudojimas kituose tame pačiame tinkle esančiuose kompiuteriuose | 1. Galimybė pilnai naudotis programine įranga ir duomenų baze (matyti tyrimo ataskaitas, viso tyrimo eigą, stadijas), iš bet kurio tinkle esančio kompiuterio nenaudojant papildomų šalutinių programų ar įsigyjamų licencijų 2. Programa gali veikti > 10 tinklo kompiuterių vienu metu |  |  |  |
| 3.3 | Programinė įranga prieš atliekant tyrimą įspėja apie blogą elektrodo kontaktą | Būtina |  |  |  |
| 3.4 | Pastovus kiekvieno elektrodo impedanso matavimas |  |  |  |  |
| 3.5 | Galimybė jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet) TCI/IP tinklo protokolu | Būtina |  |  |  |
| 3.6 | Galimybė užrašytas elektrokardiogramas ir tyrimo ataskaitas išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu kompiuteryje. | Būtina |  |  |  |
| 4. | Komplektacija |  |  |  |  |
| 4.1 | Elektrokardiografas su diržu, paciento EKG kabeliu ir daugiakartinių galūninių ir krūtininių elektrodų komplektu | 1 vnt. |  |  |  |
| 4.2 | Panšetinis kompiuteris su krepšiu ir programine kardiologine įranga aprašyta 3 – iame punkte. | 1 vnt. |  |  |  |
| 4.3 | Dedikuotas krepšys elektrokardiografui | 1 vnt. |  |  |  |
| 5. | Kitos sąlygos |  |  |  |  |
| 5.1 | Gamintojo įgaliojimas parduoti bei teikti techninę priežiūrą parduodamai įrangai | Būtina |  |  |  |
| 5.2 | Ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija | Būtina |  |  |  |
| 5.3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |  |  |

III pirkimo objekto dalis – Venų ieškiklis - 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Taikymo sritis | Venų punkcijos procedūroms, kraujagyslių priežiūra prieš, per ir po procedūrų |  |  |  |
| 2. | Svoris | ≤ 0,8 kg |  |  |  |
| 3. | Vizualizacijos gylis | Periferinės venos ne mažiau 10 mm gylio Kraujo srautas ne mažiau 15 mm gylio |  |  |  |
| 4. | Vaizdo raiška | Aukštos raiškos (HD) vaizdai |  |  |  |
| 5. | Užtikrinamas itin ryškus venų vaizdas realiu laiku. Tinkamas pediatriniam panaudojimui. | Yra |  |  |  |
| 6. | Prietaisas tinkamas naudoti ranka bei tvirtinant prie laikiklio | Yra |  |  |  |
| 7. | Optimali fokusavimo distancija | 30 cm (±5cm) |  |  |  |
| 8. | Kateterio dydžio pasirinkimo funkcija | Vizualinis informacinis vadovas, integruotas į vizualizacijos langą, kurį galima naudoti įvertinti, koks kateterio dydis tinka jūsų pasirinktai venai |  |  |  |
| 9. | Galimybė keisti paveikslo modą | 3 tipai: universalus, detalus (skirtas pediatrijai), inversinis |  |  |  |
| 10. | Galimybė keisti skanavimo lauko dydį | Yra |  |  |  |
| 11. | Prietaiso tipas | Rankinis, mobilus |  |  |  |
| 12. | Vaizdo fiksavimas | HIPAA atitinkantis režimas, leidžiantis fiksuoti ne mažiau 200 statinių .PNG formato vaizdų, kuriuos galima eksportuoti į EMR dokumentaciją, arba lygiavertis |  |  |  |
| 13. | Tvirtinimo elementai | Komplektuojamas su stovu prietaiso tvirtinimui prie stalo |  |  |  |
| 14. | Baterijos | Ličio jonų, greitai keičiamos, įkraunamos -2 vnt. |  |  |  |
| 15. | Ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija | Būtina |  |  |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |  |  |

IV pirkimo objekto dalis – Alfa bangų prietaisas - 3 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Paskirtis | Nerimo, nemigos, depresijos ir skausmo gydymas |  |  |  |
| 2. | Veikimo principas | Veikia kranialinės elektroterapijos stimuliavimo (Cranial Electrotherapy Stimuliation, CES) principu ir procedūros metu sukuria bangos formą, kurią mikrosrove leidžia per mažus ausų elektrodus – klipsus, kad stimuliuotų ir moduliuotų tam tikras nervinių ląstelių grupes smegenyse |  |  |  |
| 3. | Skausmo gydymas | Gydo ūminį, lėtinį, pooperacinį skausmą |  |  |  |
| 4. | Terapijos pojūtis | Terapija maloni ir neskausminga |  |  |  |
| 5. | Poveikis | Greitas ir ilgai išliekantis poveikis |  |  |  |
| 6. | Priklausomybė | Nesukelia priklausomybės, neįmanoma perdozuoti |  |  |  |
| 7. | Valdymas | Visiškai skaitmeninis tikslus, nuoseklus ir patikimas valdymas |  |  |  |
| 8. | Laikmačio atvaizdavimas | Didelis laikmačio ekranas |  |  |  |
| 9. | Srovė | 0–600 mikroamperų (µA), reguliuojama 50 µA intervalais |  |  |  |
| 10. | Dažnis | 0,5 Hz, 1,5 Hz ar 100 Hz (impulsai per sekundę) su pastoviu 0,4 Hz. Vidutinė impulsų pasikartojimo sparta yra 0,8 Hz plačiausiai naudojamame 0,5 HZ nustatyme. |  |  |  |
| 11. | Impulso ilgis | Svyruoja tarp 0,25, 0,5, 0,75 ir 1 sekundės prie 1,5 Hz |  |  |  |
| 12. | Medicinos prietaiso klasė | IIA |  |  |  |
| 13. | Komplektacija: | 1. Ausų elektrodų rinkinys – 1 vnt.; 2. 50 ml buteliukas kontaktinio skysčio – 1 vnt.; 3. Tuščias buteliukas, skirtas kontaktiniam skysčiui; 4. Laidų rinkinys – 2 vnt.; 5. Padeliai išmaniesiems zondams PEPS – 100 vnt.; 6. Išmanieji zondai – 2 vnt.; 7. Sidabriniai daugkartiniai lipnūs elektrodai AS- Trode (skirti 1 asmeniui naudoti) – 4 vnt.; 8. Ausų elektrodų padeliai EEPS – 256 vnt.; 9. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 10. USB daugiakalbės instrukcijos; 11. AA 1,5V ličio baterijos – 2 vnt.; 12. Prietaiso laikymo dėklas; 13. Dirželis. |  |  |  |
| 14. | Ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija | Būtina |  |  |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |  |  |

V pirkimo objekto dalis  - Gliukozės monitoriavimo sistema - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Atitikimas techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Portatyvus matuoklis gliukozės koncentracijos kiekybiniam nustatymui, tyrimui prie ligonio lovos |  |  |  |  |
| 2. | Mėginio tipas | Kapiliarinis, veninis, arterinis ir naujagimių kraujas |  |  |  |
| 3. | Mėginio kiekis | Ne daugiau 1 l |  |  |  |
| 4. | Tyrimo metodas | Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija (GDH) |  |  |  |
| 5. | Nereikia koduoti – automatinis kodavimasis, kas kartą įstačius į matuoklį naują testų juostelę | Būtina |  |  |  |
| 6. | Rezultatų pateikimo laikas: | Ne ilgesnė nei 6 sek. |  |  |  |
| 7. | Matuojamos gliukozės koncentracijos ribos: | Ne siauresnės nei 1 - 30 mmol/l |  |  |  |
| 8. | Mėginio hematokrito (HCT) ribos: | Ne siauresnės nei 20-65% |  |  |  |
| 9. | Testų juostelės išlieka stabilios iki galiojimo datos nurodytos ant pakuotės, nepriklausomai nuo pakuotės atidarymo datos | Būtina |  |  |  |
| 10. | Testų juostelė automatiškai pati pritraukia reikiamą kraujo mėginio kiekį | Būtina |  |  |  |
| 11. | Pakuotė: | Ne mažiau 50 vnt. supakuotų testų juostelių |  |  |  |
| 12. | Kokybės kontrolė | Ne mažiau kaip 3 lygių |  |  |  |
| 13. | Atmintis | Ne mažiau kaip 10000 tyrimų rezultatų, su data ir laiku ir ne mažiau kaip 1000 kokybės kontrolės rezultatų, su data ir laiku |  |  |  |
| 14. | Maitinimas: | Pakraunama ličio jonų tipo baterija ar lygiavertė |  |  |  |
| 15. | Ekranas | Jutiklinis “Touch screen” 4 colių valdymo ekranas |  |  |  |
| 16. | Su integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu | Būtina |  |  |  |
| 17. | Matuoklis atsparus vandeniui, skysčiams | Būtina |  |  |  |
| 18. | Matuoklio šonuose integruota neslystanti apsauginė juosta, saugiam ir patogiam laikymui | Būtina |  |  |  |
| 19. | Matuoklio išmatavimai: | Ne didesni kaip 160 x 80 x 30 mm |  |  |  |
| 20. | Matuoklio svoris: | Ne daugiau 250 gramų su baterija |  |  |  |
| 21. | Duomenų perdavimas: | Wi-Fi, ethernet, USB jungtys |  |  |  |
| 22. | Sąsaja su LIS | Būtina |  |  |  |
| 23. | Komplektacija: | Matuoklis, stotelė pakrovimui nuo 220V ir duomenų perdavimui, maitinimo laidas, USB laidas, Etherner laidas, instrukcija |  |  |  |
| 24. | Ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija | Būtina |  |  |  |
| 25. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |  |  |