Priedas Nr. 1

TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

DEZINFEKCINĖS PRIEMONĖS

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objektas/ | Pirkimo vertė Eur be PVM | Mato vnt. | Maksimalūs 36 mėn. kiekiai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dezinfekuojančios 2 proc. chlorheksidino ir 70 proc. alkoholio tirpalu sudrėkintos servetėlės | 4 000 | servetėlė | 70 000 | 1. Servetėlės skirtos neinvazinėms medicinos priemonėms: jungčių, kateterių kaniulių, kamštelių, kraujo pasėlių buteliukų kamštelių valymui ir dezinfekcijai. 2. Pagrindinės veikliosios medžiagos 2 proc. chlorheksidinas ir 70 proc. alkoholiai. 3. Turi veikti baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai. Kartu su pasiūlymu pateikti nepriklausomos laboratorijos tyrimų duomenis patvirtinančius dokumentus. 4. Ekspozicija iki 60 s. 5. Kiekviena servetėlė supakuota vienkartinėje pakuotėje atskirai. 6. Servetėlės dydis 150 x 130 mm. (+/-10 mm). 7. Dėžutėje 100-250 servetėlių. 8. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą. 9. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 2. | Sporicidinės servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai | 4 000 | servetėlė | 20 000 | 1. Pagrindinė veiklioji medžiaga - vandenilio peroksidas. 2. Servetėlės turi būti skirtos aplinkos paviršių ir medicinos priemonių paviršių dezinfekcijai. 3. Sporicidinio veikimo spektro, veikia visus sveikatos įstaigose svarbius mikroorganizmus įsk. bakterijų sporas. 4. Veiksmingumas pagal EN standartus ir ekspozicija: baktericidinis sut. su EN13727 (arba lygiavertis) iki 2 min, EN16615 (arba lygiavertis) iki 2 min; mielicidinis sut. su EN13624 (arba lygiavertis) iki 15 min, EN16615 (arba lygiavertis) iki 1 min., fungicidinis sut. su EN13624 (arba lygiavertis) iki 30 min, EN16615 (arba lygiavertis) iki 5 min; tuberkuliocidinis/mikobaktericidinis sut. su EN14348 (arba lygiavertis) iki 30 min, EN16615 (arba lygiavertis) iki 5 min; virucidinis sut. su EN14476 (Adeno) (arba lygiavertis), iki 30 sek; virucidinis sut. su EN14476 (Noro) (arba lygiavertis), iki 15 min., sporicidinis sut. su EN13704 (B. subtillis) (arba lygiavertis), iki 60 min, EN16615 (arba lygiavertis) iki 30 min., sporicidinis sut. su EN13704 (C. difficille) (arba lygiavertis), iki 15 min, EN16615 (arba lygiavertis) iki 5 min. Jei biocidinio produkto autorizacijos liudijime nenurodyta atitiktis išvardintiems standartams ir ekspozicijos laikas – pateikti nepriklausomos laboratorijos tyrimų duomenis patvirtinančius dokumentus. 5. Valo ir dezinfekuoja vienu metu. 6. Nepaliekančios pūkų ant paviršių. 7. Tinka naudoti medicininės paskirties priemonių bei aparatūros dezinfekcijai bei bendrų patalpų greitai dezinfekcijai. 8. Pakuotė: iki 100 servetėlių. 9. Servetėlės dydis ne mažiau 200x200 mm. (+/-20 mm). 10. Priemonė turi tikti monitorių, klaviatūrų valymui ir dezinfekcijai. Nesant įrašo gamintojo naudojimo instrukcijoje, pateikti gamintojo patvirtinimą. 11. Servetėlės supakuotos į minkštą vienkartinę pakuotę su dozatoriumi ar plastikinę dėžutę su dozatoriumi ir yra paruoštos naudoti. 12. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą, naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 3. | Priemonė paviršiams valyti ir dezinfekuoti su Chloro junginiais – tabletės | 17 000,00 | 1 gramas aktyvaus chloro | 250 000 | 1. 2 ir 4 tipo biocidas. 2. Preparato pavidalas – tabletės. 3. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga. 4. Pagrindinės veikliosios medžiagos: natrio dichloroisocianūratas. 5. Tabletėje turi būti 1-1,5 g. aktyvaus chloro. 6. Preparatas turi pasižymėti baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu aktyvumu, sporicidiniu aktyvumu ir kartu su pasiūlymu privalo pateikti nepriklausomos laboratorijos tyrimų duomenis patvirtinančius dokumentus. 7. Pagamintas darbinis tirpalas vienu metu turi plauti ir dezinfekuoti. 8. Turi tikti grindų, paviršių, sanitarinių mazgų, slaugos priemonių, maisto indų ir inventoriaus valymui, dezinfekcijai, nuriebalinimui. Turi tikti skystų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimui, tinkamumas turi būti dokumentuotas biocidinio produkto autorizavimo dokumentuose. 9. Priemonė turi būti pateikiama sandarioje pakuotėje, pagamintoje iš tvirto drėgmei, smūgiams, cheminėms medžiagoms atsparaus plastiko. 10. Tabletės turi tirpti šaltame arba kambario temperatūros vandenyje. 11. Pakuotėje: nuo 100 iki 300 tablečių. 12. Pagamintas tirpalas naudojamas įvairiems paviršiams, sanitariniams mazgams bei maisto ruošimo gamybiniam inventoriui, indams plauti, dezinfekuoti ir nuriebalinti. 13. Nuvalius paviršių tirpalu nelieka jokių dėmių. 14. Nuvalytų paviršių perplauti nereikia (jei nesiliečia su maistu). 15. Ekspozicija 10-15 min. 16. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878), biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. |
| 4. | Priemonė paviršiams valyti ir dezinfekuoti Chloro junginiai – tabletės | 30 000,00 | 1 gramas aktyvaus chloro | 350 000 | 1. 2 tipo biocidas. 2. Pagrindinė veiklioji medžiaga: natrio dichlorizocianūratas (ne mažiau kaip 95 proc.); 3. Priemonė turi būti skirta naudoti paviršių, paviršių užterštų krauju bei kitais kūno skysčiais dezinfekcijai, infekcijų židiniuose baigiamajai dezinfekcijai, laboratorinių indų nukenksminimui. 4. Medžiaga pasižyminti baktericidiniu, tuberkuliocidiniu, fungicidiniu, virucidiniu, (HBV, ŽIV) sporicidiniu veikimu. 5. Aktyvaus chloro kiekis vienoje tabletėje 2-2,5 gr. 6. Ekspozicija visais 3 punkte nurodytais naudojimo atvejais ne ilgesnė kaip 10 min. 7. Pakuotė turi būti pagaminta iš tvirto, drėgmei, smūgiams, cheminėms medžiagoms atsparaus plastiko. 8. Gali būti gaminami 100-10000 ppm darbiniai tirpalai. 9. Pakuotėje ne daugiau kaip 300 tablečių. 10. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą, biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. |
| 5. | Medžiaga išsiliejusiems biologiniams skysčiams absorbuoti | 1 500,00 | pakuotė | 700 | 1. Pavidalas – granulės. 2. Trumpas absorbcijos laikas: iki 2 min. 3. Turi būti skirtas išsipylusiems, išsiliejusiems skysčiams absorbuoti. 4. Turi tikti naudoti ir skysčių surinkimo induose esantiems skysčiams surinkti. 5. Pakuotėje: 10 – 25 gramų. 6. Kiekviena granulių pakuotė turi būti netirpi, paženklinta: priemonės pavadinimas, paskirtis, kiekis, tinkamumo naudoti data (jei taikoma). 7. Vienam litrui skysčių absorbuoti turi būti sunaudojama ne daugiau kaip 1 granulių pakuotė. 8. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją. |
| 6. | Priemonė paviršių ir nepavojingų medicinos priemonių valymui ir dezinfekcijai (koncentratas) Pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto daliai: Pirkimo vertė 6 000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 6.1. | Priemonė paviršių ir nepavojingų medicinos priemonių valymui ir dezinfekcijai (koncentratas) |  | litras | 500 | 1.Veikliosios medžiagos: aminai, ketvirtiniai amonio junginiai, sudėtyje gali būti alkoholio. 2. Neturi savo sudėtyje aldehidų ir chloro junginių. 3. Plataus veikimo spektro, veikia bakterijas sut. su EN13727, EN 16615 (arba lygiavertis), pasižymi mielicidiniu poveiku pagal EN 13624, EN 16615 (arba lygiavertis), tuberkuliocidiniu ir mikobaktericidiniu poveikiu pagal EN14348 (arba lygiavertis), virucidiniu poveikiu pagal EN14476 (arba lygiavertis), (HB, ŽI, Adeno, Popova, Rota, Noro, Polio ir Vaccinia). 4. Ne daugiau kaip 1,5 proc. darbinis tirpalas veikia tuberkuliozės mikobakterijas ne daugiau kaip su 1 val. ekspozicija (pagal EN 14348) (arba lygiavertis). 5. Ne daugiau kaip 1,5 proc. darbinis tirpalas veikia viruscidiškai adenovirusus, rotavirusus, noravirusus. 6. Bespalvis ir bekvapis, pasižymi geromis valymo savybėmis. 7. Priemonė tinka visų užterštų paviršių (įskaitant aplinkos paviršius ir infekcijų riziką nekeliančių medicinos priemonių paviršių) valymui ir dezinfekcijai (merkiant, plaunant, šluostant). Turi tikti operacinių valymui ir dezinfekcijai. 8. Nesukelia alerginių reakcijų, pagamintas tirpalas vienu metu ir plauna ir dezinfekuoja, neutralizuoja, nuriebalina, nuvalius paviršių nelieka dėmių, nereikia nuplauti vandeniu po dezinfekcijos. 9. Darbinio tirpalo galiojimo laikas ne mažesnis kaip viena para. 10. Priemonės talpa – užsukama ne daugiau kaip 6 litrų talpa. 11.Priemonės pavidalas- skystas koncentratas. 12. Dozavimo pompos tiekiamos pagal poreikį. 13. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais (2 produktų tipo biocidas), atitikties 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745CE sertifikatą, gamintojo naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą. |
| 6.2. | Automatinė dozavimo sistema panaudai |  | vnt. | 5 | 1. Pateikiama automatinė dozavimo sistema panaudai. 2. Automatinė, ne mikrosensorinė dozavimo sistema skirta tiksliai dozuoti cheminius vandeninius dezinfekcijos tirpalus ir pagaminti norimos koncentracijos darbinius tirpalus. 3.Suderinama su priemone aprašyta 6.1 punkte. |
| 7. | Priemonės automatinėms plovimo sistemoms Pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto daliai, priemonės turi būti suderintos tarpusavyje: Pirkimo vertė 6 000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 7.1 | Švelniai šarminis skystas valiklis (koncentratas) instrumentų plovimo mašinoms |  | litras | 400 | 1. Tinka naudoti KEN medicinos priemonių plovimo mašinose. Patekti priemonės gamintojo patvirtininimą. 2. Švelniai šarminis skystis, darbinio tirpalo temperatūra 55⁰-60⁰ C, pH 10 ± 0,5. 3. Su korozijos inhibitoriais. 4. Be paviršių veikiančių medžiagų, visiškai neputojantis. 5. Pasižymintis geromis emulsinėmis ir dispersinėmis savybėmis. 6. Tinka plauti chirurginius instrumentus, intensyvios terapijos ir anesteziologinę įrangą, tinka naudoti instrumentams iš elektrolitiškai anodizuoto aliuminio (eloksalio) ir titano (būtina pateikti patvirtinančius dokumentus). 7. Preparato išeiga: 5-8 ml/l. 8. Pakuotė 5 litrų talpa arba panašaus litražo, kuri turi tilpti į įstaigoje naudojamas medicinos priemonių plovimo mašinas tam skirtas (gamintojo nustatytas) vietas plovimo mašinos viduje. 9. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitikties 93/42/EEC direktyvai arba 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą. 10. Priemonė turi būti suderinta ir tinkama naudoti kartu su 7.2 punkte aprašyta priemone. Pateikti gamintojo patvirtinimą. 11. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 7.2 | Neutralizatorius instrumentų plovimo mašinoms |  | litras | 250 | 1. Tinka naudoti KEN medicinos priemonių plovimo mašinose. Patekti priemonės gamintojo patvirtinimą. 2.Pagamintas organinės citrinos rūgšties pagrindu arba lygiavertis, ne mažiau 20 proc. tūrio, tirpalo pH~3. 3. Be fosfatų, be paviršių veikiančių medžiagų. 4. Nepalieka apnašo, dėmių ant paviršių. 5. Tinka naudoti kartu su 7.1 punkte nurodytu plovikliu. Pateikti gamintojo patvirtinimą. 6. Preparato išeiga: 1-3 ml/l. 7. Pakuotė 5 litrų talpa arba panašaus litražo, kuri turi tilpti į įstaigoje naudojamas medicinos priemonių plovimo mašinas tam skirtas (gamintojo nustatytas) vietas plovimo mašinos viduje. 8. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). 9. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą. |
| 8. | Priemonės automatinėms plovimo mašinoms su ultragarso funkcija. Pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto daliai: Pirkimo vertė 16 000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 8.1 | Priemonė medicinos priemonių plovimui automatinėje ultragarsinėje plovimo mašinoje Niagara |  | litras | 1 300 | 1. Tinka naudoti Niagara Si Ultrasonic medicinos priemonių plovimo mašinoje. Patekti priemonės gamintojo patvirtinimą. 2. Sudėtis:anijoninės ir nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, fermentai, tirpdančios medžiagos ir korozijos inhibitoriai. 3. Naudojant valiklį, nėra būtinas šarminių valymo priemonių neutralizavimo etapas. 4. Sudėtyje nėra silikatų. 5. Koncentrato pH – 10,7, tirpalo pH > 10. Ploviklis silpnai putoja. 6. Plovimo temperatūra nuo 35iki 60°C. 7. Naudojamos koncentracijos nuo 0,1 iki 1. 8. Tinka instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotųjų metalų. 9. Priemonė turi būti suderinta ir tinkama naudoti kartu su 8.2 punkte aprašyta priemone. Pateikti gamintojo patvirtinimą. 10. Pakuotė 5 litrų talpa arba panašaus litražo, kuri turi tilpti į įstaigoje naudojamas medicinos priemonių plovimo mašinas tam skirtas (gamintojo nustatytas) vietas plovimo mašinos viduje. 11. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). 12. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą. |
| 8.2 | Priemonė instrumentų skalavimui ir džiovinimui automatinėje ultragarsinėje plovimo mašinoje Niagara |  | litras | 120 | 1. Tinka naudoti Niagara Si Ultrasonic medicinos priemonių plovimo mašinoje. Patekti priemonės gamintojo patvirtinimą 2. Priemonė yra skirta medicinos priemonų skalavimui ir džiovinimui pagerinti automatinėje plovimo mašinoje. 3. Koncentrato pH 6-7. 4. Naudojamas 0,02 - 0,05 proc. koncentracijos tirpalas. 5. Tinka naudoti kartu su 8.1 punkte nurodyta priemone. Pateikti gamintojo patvirtinimą. 6. Pakuotė 5 litrų talpa arba panašaus litražo, kuri turi tilpti į įstaigoje naudojamas medicinos priemonių plovimo mašinas tam skirtas (gamintojo nustatytas) vietas plovimo mašinos viduje. 7. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). 8. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą. |
| 9. | Lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonė naudojama automatinėje endoskopų plovimo mašinoje Pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto daliai Pirkimo vertė 36 000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 9.1 | Plovimo priemonė automatinėms endoskopų plovimo mašinoms |  | litras | 100 | 1. Koncentruota plovimo priemonė, skirta naudoti prieš endoskopų dezinfekavimą. 2. Priemonė suderinta su ligoninės skyriuje esančia endoskopų plovimo mašina Cantel Advantage Plus. Pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą. 3. Tinkama naudoti rankiniam ir automatiniam plovimui. 4. Neputojanti. 5. Koncentrato pH: 7.5 ± 0.5. 5. Neatidaryta pakuotė galioja > 24 mėn. 6. Talpa: 3-4 l, kuri turi tilpti į įstaigoje naudojamas medicinos priemonių plovimo mašinas tam skirtas (gamintojo nustatytas) vietas plovimo mašinos viduje. 7. Priemonė turi būti suderinta ir tikti naudoti kartu su priemone aprašyta 9.2 punkte.Pateikti gamintojo patvirtinimą. 8. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą, gamintojo naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 9.2. | Dezinfekcijos priemonė automatinėms endoskopų plovimo mašinoms |  | litras | 3200 | 1. Koncentruota dezinfekavimo priemonė. 2. Pagrindinė veiklioji medžiaga – peracto rūgštis. 3.Priemonė skirta aukšto lygio endoskopų dezinfekcijai automatinėje plovimo mašinoje ir suderinta su ligoninės skyriuje esančia endoskopų plovimo mašina Cantel Advantage Plus. Pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą. 4. Priemonė sudaryta iš dviejų dalių po 5 litrus. 5. Atskiedimas: 1:1. 6. Dezinfekcijos laikas ≤ 5 min. 7. Dezinfekavimo priemonės aktyvumas prie ≤ 25° C temperatūros. 8. Neutralus pH. 9.Dezinfekavimo priemonės minimali rekomenduojama koncentracija (MRC) ≤ 850ppm. 10. Priemonės turi užtekti ne mažiau 22 plovimo ciklams atlikti. 11.Tinka naudoti kartu su 9.1 punkte nurodyta priemone. Pateikti gamintojo patvirtinimą. 12. Pakuotė 5-6 l, kuri turi tilpti į įstaigoje naudojamas medicinos priemonių plovimo mašinas tam skirtas (gamintojo nustatytas) vietas plovimo mašinos viduje. 13. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą, gamintojo naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 10. | Priemonės automatinėms endoskopų plovimo mašinoms Pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto daliai Pirkimo vertė 14 000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 10.1 | Plovimo priemonė automatinėms endoskopų plovimo mašinoms |  | litras | 40 | 1. Priemonė skirta mikrobiniam bio sluoksniui pašalinti invazinėse ir neinvazinėse medicinos priemonėse. 2. Sudėtis: multienzimatinis mišinys, nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos (surfaktantai), katijoninis surfaktantas – ketvirtinis amonio mišinys (didecildimetil chloridas), dietileno triamino pentacetinė rūgštis, koformuliantai ir purifikuotas vanduo. 3. Koncentruota plovimo priemonė, skirta naudoti prieš endoskopų dezinfekavimą. Tinka rankiniam ir automatiniam plovimui. 4. Tirpalo pH nuo 6.5 – 8.5. 5. Siūlomos plovimo ir dezinfekcijos priemonės turi būti suderinamos su ligoninės skyriuje esančia Cantel ISA endoskopų plovimo mašina. Pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą. 6. Priemonė turi būti suderinta ir tikti naudoti kartu su priemone aprašyta 10.2 punkte. Pateikti gamintojo patvirtinimą. 7. 10 litrų detergento koncentrato užtenka > 60 ciklų. 8. Uždarytos pakuotės galiojimas > 36 mėn. 9. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą, gamintojo naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 10.2 | Dezinfekcijos priemonė automatinėms endoskopų plovimo mašinoms |  | litras | 1400 | 1. Priemonė skirta aukšto lygio cheminei dezinfekcijai. 2. Priemonė skirta dezinfekuoti endoskopus ir neinvazines medicininos priemones automatinėse endoskopų plovimo mašinose. 3. Koncentruota dezinfekavimo priemonė peracto rūgšties pagrindu, skirta endoskopų dezinfekavimui automatinėje plovimo mašinoje. 4. Sudėtis: tirpalas A: peracto rūgštis, vandenilio peroksidas; Tirpalas B: koformuliantai (buferiai, stabilizatoriai ir kt.). 5. Aukšto lygio dezinfekcijos laikas < 5 min. 6. 10 litrų aktyviosios medžiagos ir 10 litrų aktyvatoriaus tirpalų užtenka atlikti > 50 ciklų. 7. Aktyvuoto tirpalo PH > 6 ~ < 7,5. 8. Turi būti geras suderinamumas su medicininių prietaisų medžiagomis, ypatingai lanksčiaisiais endoskopais, endoskopų plovimo mašinomis. 9. Priemonės turi būti suderinta su ligoninės skyriuje esančia Cantel ISA endoskopų plovimo mašina.Pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą. 10. Priemonė turi būti suderinta ir tikti naudoti kartu su priemone aprašyta 10.1 punkte. Pateikti gamintojo patvirtinimą. 11. Galiojimas > 16 mėn. 12. Pateikti ekspoziciją ir efektyvumą įrodančius dokumentus (tyrimus) siūlomai priemonei. 13. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą, gamintojo naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 11. | Priemonės automatinėms plovimo sistemoms. Pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto daliai. Pirkimo vertė 24 000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 11.1 | Medicininių priemonių ir lanksčių endoskopų ploviklis, skirtas naudoti automatiniuose dezifekuojančiuose plautuvuose |  | litras | 1 500 | 1. Ploviklis tinkamas naudoti chirurginių instrumentų, medicinos priemonių, standžių ir lanksčių endoskopų plovimui. Ploviklio sudėtyje yra enzimų. 2.Naudojamas 0,2-1,0 proc. (2–10 ml/l) tirpalas. 3. Darbinė temperatūra 30-60° C. 4. Darbinio tirpalo pH 10.5. 5. Sudėtis: natrio ksilenosulfonatas ≥ 5 – < 10 proc., monopropileno glikolis ≥ 3 – < 5 proc., subtilisinas ≥ 0,1 – < 1 proc. 6. Be fosfatų ir silikatų. 7. Pakuotė 5 litrų talpa arba panašaus litražo, kuri turi tilpti į įstaigoje naudojamas medicinos priemonių plovimo mašinas tam skirtas (gamintojo nustatytas) vietas plovimo mašinos viduje. 8. Pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą dėl siūlomo ploviklio tinkamumo naudoti „Belimed“ plautuvuose. 9. Priemonė turi būti suderinta ir tikti naudoti kartu su priemone aprašyta 11.2 punkte. Pateikti gamintojo patvirtinimą. 10. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą. 11. Kartu su pasiūlymu pateikti saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878) ir naudojimo instrukciją. |
| 11.2 | Priemonė chirurginių instrumentų skalavimui bei džiovinimui automatiniuose plautuvuose |  | litras | 200 | 1. Priemonė nepalieka dėmių ir dryžių. 2. Naudojama koncentracija: 0,05 – 0,1 proc. (0.5–1 ml/l) 3. Sudėtis: C13-15 alkiletoksilato butoksilatas ≥ 10 – < 15 proc., natrio etasulfatas ≥ 1 – < 3 proc., 2-metil-2H-izotiazol-3-onas < 0,.1 proc. 4. Darbinio tirpalo pH: 7,5. 5. Pakuotė 5 litrų talpa arba panašaus litražo, kuri turi tilpti į įstaigoje naudojamas medicinos priemonių plovimo mašinas tam skirtas (gamintojo nustatytas) vietas plovimo mašinos viduje. 6. Priemonė turi būti suderinta ir tikti naudoti kartu su priemone aprašyta 11.1 punkte. Pateikti gamintojo patvirtinimą 7. Pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą dėl siūlomo ploviklio tinkamumo naudoti Belimed plautuvuose. 8. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą. 9. Kartu su pasiūlymu pateikti saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878) ir naudojimo instrukciją. |
| 12. | Priemonės medicinos priemonių aukšto lygio cheminei dezinfekcijai mechanizuotu būdu. Pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto daliai, priemonės turi būti suderintos tarpusavyje: Pirkimo vertė 4 000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 12.1 | Koncentratas, tinkamas endoskopų dezinfekavimui „Olympus ETD3” automatinėje endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinoje |  | litras | 40 | 1. Priemonė yra tinkama naudoti gamintojų „Olympus“, „Pentax“, „Karl Storz“, „Fujinone“ endoskopams, “Olympus ETD3” automatinėje endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinoje (kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 2. Veikliosios medžiagos: 20 proc. gliutaraldehidas, korozijos inhibitoriai, alkoholinės medžiagos (5-15 proc. etanolis); preparato išeiga iki 12 ml/l. 3. Pakuotė: standartinė 5 litrų, tinkanti Olympus ETD3” automatinei endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinai. 4. Priemonė turi būti suderinta ir tikti naudoti kartu su priemone aprašyta 12.2 punkte. Pateikti gamintojo patvirtinimą. 5. Priemonė turi būti sertifikuota kaip tinkamai dezinfekuojanti ETD proceso sąlygomis, kartu su pasiūlymu pateikti „Olympus ETD3” gamintojo patvirtinimą. 6. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą. 7. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 12.2 | Endoskopų valymo priemonė tinkama naudoti „Olympus ETD3” automatinėje endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinoje |  | litras | 20 | 1. Priemonės pavidalas – skystas koncentratas, yra tinkama naudoti gamintojų „Olympus“, „Pentax“, „Karl Storz“, „Fujinone“ endoskopams, “Olympus ETD3” automatinėje endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinoje (kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 2. Veikliosios medžiagos: 5-10 proc. nejoniniai surfaktantai, fermentai, konservantai, tirpikliai arba 5% nejoniniai ir anijoniniai surfaktantai bei enzymai. 3. Priemonės išeiga: iki 6 ml/l. 4. Pakuotė: standartinė 5 litrų, tinkanti Olympus ETD3” automatinei endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinai. 5. Priemonė turi būti suderinta ir tikti naudoti kartu su priemone aprašyta 12.1 punkte. Pateikti gamintojo patvirtinimą 6. Priemonė turi būti sertifikuota kaip tinkamai valanti ETD proceso sąlygomis, pateikti „Olympus ETD3” gamintojo patvirtinimą. 7. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą. 8. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 13 | Priemonės medicinos priemonių aukšto lygio cheminei dezinfekcijai rankiniu būdu. Pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto daliai: Pirkimo vertė 33 000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 13.1 | Priemonė instrumentų plovimui naudojama prieš aukšto lygio dezinfekciją |  | litras | 200 | 1. Instrumentų valymo priemonė, kuri turi būti suderinta su aukšto lygio dezinfekcijos priemone aprašyta 13.2. punkte. Pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą. 2. Valymo priemonė turi būti pagaminta enzimų pagrindu. 3. Priemonė turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis, neleisti susidaryti bioplėvelei. 4. Priemonės pavidalas – skiedžiamas koncentratas. 5. Darbiniai tirpalai turi būti mažos koncentracijos (0,5-2,0 proc.). 6. Ekspozicijos laikas 5 - 15 min. 7. Tirpalas turi neputoti. 8. Pakuotė su dozatoriumi, ne daugiau kaip 2 litrai. 9. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą. 10. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 13.2 | Medicinos priemonių (endoskopų, kuriais tiriami nesterilūs organai ir ertmės) sporicidinė priemonė aktyvuotos deguonies pagrindu |  |  |  | 1. Aukšto lygio (sporicidinio poveikio) dezinfekcijos priemonė. 2. Dezinfekcinė medžiaga turi būti vieno cheminio komponento (veikliosios medžiagos). 3. Darbinio tirpalo gamybai turi tikti vandentiekio vanduo. 4. Priemonės pavidalas – milteliai arba granulės. 5. Priemonė turi lengvai tirpti vandenyje. 6. Veiklioji medžiaga – peracto rūgštis. 7. Priemonė turi pasižymėti baktericidiniu veikimu pagal EN 14561, EN 14563 ir EN 14348 (įskaitant TBC) (arba lygiavertis), fungicidiniu ir mielicidiniu veikimu pagal EN 14562 ir EN 13624 (arba lygiavertis), virucidiniu veikimu, pasižymėti HBV, HVC, HIV, Adeno, Rota, Polio, Papova, Vaccinia efektyvumu, sporicidiniu veikimu pagal EN 14347 (arba lygiavertis). Kartu su pasiūlymu pateikti nepriklausomos laboratorijos tyrimų duomenis patvirtinančius dokumentus. 8. Sporicidinis efektas pasiekiamas naudojant ne didesnę nei 2 proc. tirpalo koncentraciją. 9. Darbinio tirpalo ekspozicija sporicidiniam efektui ne ilgesnė kaip 15 min. 10. Turi tikti dezinfekuoti instrumentus: lanksčius ir kietus endoskopus, plastmasės, gumos gaminius, kurie yra jautrūs šilumai; negadina endoskopų ir jų sudėtinių dalių, nepalieka nuosėdų, turi tikti ligoninėje naudojamiems gamintojų „OLYMPUS“, „PENTAX“, „KARL STORZ“, „FUJINON“ endoskopams. Kartu su pasiūlymu pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą. 11. Su produktu turi būti pateikti to paties gamintojo indikatoriai (testinės juostelės) leidžiantys įvertinti tirpalo efektyvumą. Indikatorių skaičius turi leisti užtikrinti tirpalo efektyvumo įvertinimą kiekieną dieną ir turi proporcingai atitikti perkamam produkto kiekiui pakuotėje. 12. Priemonė negali būti toksiška, turi nesukelti alerginių reakcijų dirbančiam personalui ir pacientams. 13. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 2017/745 CE sertifikatą. 14. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 13.2.1. |  |  | kg. | 600 | Pakuotė su specialiu dozatoriumi, 5 kg.(+/-1 kg). |
| 13.2.2. |  |  | kg. | 200 | Pakuotė su specialiu dozatoriumi, 1 kg.(+/-1 kg). |
| 14. | Priemonės valgymo indų plovimui ir dezinfekcijai automatiniuose plautuvuose. Pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto daliai: Pirkimo vertė 9 000 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 14.1 | Valgymo indų plovimo ir dezinfekcijos priemonė pramoninėms indaplovėms |  | litras | 450 | 1. 4 -o tipo biocidas. 2. Priemonė skirta plauti ir dezinfekuoti indus pramoninėms indaplovėms. 3. Priemonės veiklioji medžiaga – natrio hipochloritas. 4. Aktyviojo chloro kiekis – 3,2 proc. 5. Priemonės pavidalas – skystas koncentratas. 6. Priemonės pakuotė – 25 litrai tvirtoje plastikinėje talpoje. 7. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą, biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. |
| 14.2 | Indų skalavimo skystis indų plovimo mašinoms |  | litras | 350 | 1.Tinka skalauti visus indus, kuriuos galima plauti indų plovimo mašinose. 2. Koncentracija (0,1-0,5 ml/ litrui vandens). 3. Temperatūra 80- 95 C. 4. Veikliosios medžiagos: nejoniniai tenzidai, citrinos rūgštis, tirpiklis. 5. Skalavimo skysčio sudėtis garantuoja, kad indai greitai išdžius, neliks dėmių ir jie spindės. 6. Skystis (koncentratatas). 7. Neutralaus kvapo. 8. pH (koncentrato) 2,0. 9. Talpa 10 l. 10. Turi būti suderintas ir tikti naudoti su 14.1. dalyje aprašyta priemone. |
| 15. | Skystis burnai skalauti | 5 000,00 | litras | 160 | 1. Atstato sveikos burnos ertmės florą. 2. Sudėtyje turi būti oktenidino. 3. Sudėtyje neturi būti alkoholio, cukraus. 4. Pakuotė: iki 500 ml. 5. Paruošta naudoti priemonė. 6. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją. |
| 16. | Priemonės odos antiseptikai. Pirkimo objekto dalis į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidoma. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto daliai: Pirkimo vertė 24 000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |
| 16.1 | Priemonė odos antiseptikai, bespalvė |  | litras | 450 | 1. 1-o tipo biocidas. 2. Veiklioji medžiaga alkoholiai, ne mažiau 70 proc. Sudėtyje gali būti kitų veikliųjų medžiagų. 3. Skirta odos antiseptikai prieš operacijas, invazines procedūras, punkcijas, injekcijas, kraujo ėmimą. 4. Turi pasižymėti baktericidiniu EN 13727, tuberkuliocidiniu EN 14348, fungicidiniu EN 13624 aktyvumu. Jei biocidinio produkto autorizacijos liudijime nenurodyta atitiktis išvardintiems standartams ir ekspozicijos laikas – pateikti nepriklausomos laboratorijos tyrimų duomenis patvirtinančius dokumentus. 5. Ekspozicijos laikas prieš injekcijas, kraujo paėmimą ne daugiau kaip 30 s., prieš kraujagyslių punkcijas, sąnarių injekcijas, kitas punkcijas ne daugiau kaip 60 s., prieš operacijas ne daugiau kaip 3 min. 6. Gerai nuriebalina odą, greitai džiūsta. 7. Paruošta naudoti. 8. Nealergizuoja, nedirgina odos. 9. Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, jodo, triklosano. 10. Pakuotė: iki 400 ml. su purškikliu. 11. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878), biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. |
| 16.2 | Priemonė odos antiseptikai, bespalvė |  | litras | 2 200 | 1. 1-o tipo biocidas. 2. Veiklioji medžiaga alkoholiai, ne mažiau 70 proc. Sudėtyje gali būti kitų veikliųjų medžiagų. 3. Skirta odos antiseptikai prieš operacijas, invazines procedūras, punkcijas, injekcijas, kraujo ėmimą. 4. Turi pasižymėti baktericidiniu EN 13727, tuberkuliocidiniu EN 14348, fungicidiniu EN 13624 aktyvumu. Jei biocidinio produkto autorizacijos liudijime nenurodyta atitiktis išvardintiems standartams ir ekspozicijos laikas – pateikti nepriklausomos laboratorijos tyrimų duomenis patvirtinančius dokumentus. 5. Ekspozicijos laikas prieš injekcijas, kraujo paėmimą ne daugiau kaip 30 s., prieš kraujagyslių punkcijas, sąnarių injekcijas, kitas punkcijas ne daugiau kaip 60 s., prieš operacijas ne daugiau kaip 3 min. 6. Gerai nuriebalina odą, greitai džiūsta. 7. Paruošta naudoti. 8. Nealergizuoja, nedirgina odos. 9. Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, jodo, triklosano 10. Pakuotė su ištekėjimo angos susiaurėjimu, padedanti dozuoti antiseptiką. 11. Pakuotė: iki 1 litro. 12. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878), biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. |
| 17. | Priemonė odos antiseptikai, dažyta | 26 000,00 | litras | 3 100 | 1. 1 produktų tipo biocidas. 2. Veiklioji medžiaga alkoholiai, ne mažiau 70 proc. Sudėtyje gali būti kitų veikliųjų medžiagų. 3. Priemonė turi būti skirta odos antiseptikai prieš operacijas, invazines procedūras, punkcijas. 4. Ekspozicijos laikas prieš operacijas ne daugiau kaip 3 min., odai, turinčiai daug riebalinių liaukų, ne daugiau kaip 3 min. 5. Turi pasižymėti baktericidiniu EN 13727, tuberkuliocidiniu EN 14348, fungicidiniu EN 13624 aktyvumu. Jei biocidinio produkto autorizacijos liudijime nenurodyta atitiktis išvardintiems standartams ir ekspozicijos laikas – pateikti nepriklausomos laboratorijos tyrimų duomenis patvirtinančius dokumentus. 6. Sudėtyje negali būti jodo, chlorheksidino, fenolių, triklozano. 7. Nealergizuoja, nedirgina odos. 8. Gerai nuriebalina odą, greitai džiūsta, odos nudžiūvimo laikas negali būti ilgesnis nei ekspozicijos laikas. 9. Priemonė dažyta specialiais natūraliais vandenyje tirpiais dažikliais, pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą. 10. Turi gerai nusiplauti nuo odos ir skalbinių. 11. Pakuotė su ištekėjimo angos susiaurėjimu, padedanti dozuoti antiseptiką. Antiseptikas turi ištekėti pro angos susiaurėjimą nespaudžiant pakuotės. 12. Pakuotė: iki 1 ltr. 13. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878), biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais). |
| 18. | Priemonė pacientų kūno ir plaukų plovimui | 500,00 | litrai | 40 | 1. Antimikrobinis losjonas, skirtas pacientų kūno ir plaukų plovimui prieš operacijas. 2. Tinkamas naudoti intensyvios slaugos ir izoliaciniuose skyriuose, poamputacinių bigių prausimui taip pat infekcijų, recidyvų ir antrinių infekcijų profilaktikai. 3. Veikia kolonizuotą MRSA odą per 3 minutes. 4. Sudėtyje turi būti oktenidino chlorido, alantoino. 5. Tinka visų tipų odai, pH (5) neutralus odai. 6. Sudėtyje yra odą saugančių minkštiklių. 7. Be dažų ir kvapiųjų medžiagų. 8. Bemuilis losjonas. 9. Pakuotė su ištekėjimo angos susiaurėjimu, padedanti dozuoti losjoną. 10. Pakuotė: iki 1 litro. 11. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). 12. Priemonė turi būti notifikuota CPNP portale pagal ES reglamentą 2009/1223. |
| 19. | Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | 4 000,00 | vienetas | 1 000 | 1.Testas imituoja medicinos priemonę: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele. 2. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksių- standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas standartizuotu hemoglobinu. Kartu su pasiūlymu pateikti testo validavimo protokolą. Taršos medžiaga nurodyta ISO 15883-5:2021. 3. Testas vienkartinio naudojimo, spaustukais tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio. 4. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. 5. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. 6. Neišpakuoto testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 1 metai. 7. Dėžutėje ne daugiau kaip 15 vnt. 8. Pateikti naudojimo instrukciją. |
| 20. | Testas tuščiavidurių medicinos priemonių plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | 1 000,00 | vienetas | 350 | 1.Testas imituoja medicinos priemonę: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga. 2.Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksių-standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas standartizuotu hemoglobinu. Taršos medžiaga nurodyta ISO 15883-5:2021. Kartu su pasiūlymu pateikti testo validavimo protokolą. 3. Testas vienkartinio naudojimo, įstatomas į įstaigoje naudojamą, tuščiavidurę medicinos priemonę imituojantį prietaisą Lum-Check arba analogiškas prietaisas testams atlikti turi būti pateiktas pagal poreikį, nemokamai. Sugedęs prietaisas keičiamas nauju nemokamai. 4. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. 5. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. 6. Neišpakuoto testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 1 metai. 7. Dėžutėje ne daugiau kaip 25 vnt. 8. Pateikti naudojimo instrukciją. |
| 21. | Greito tirpimo chloras vandens dezinfekcijai | 400 | kg | 30 | 1. 2 tipo biocidinis produktas. 2. Priemonė skirtas greitai baseino vandens dezinfekcijai. 3. Priemonės tipas – tabletės, 20 g. 4. Pakuotė – iki 5 kg. 5. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. 6. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 22. | Skystas chloras vandens dezinfekcijai | 2 000,00 | kg | 600 | 1. 2 tipo biocidinis produktas. 2. Veiklioji medžiaga – natrio hipochloritas. 3. Skirtas baseino vandens automatiniam dezinfekavimui, naudojant automatinius dozavimo įrenginius pagal jų naudojimo instrukciją. 4. Priemonė skirta nuolatiniam naudojimui (chloro lygio palaikymui). 5. Priemonė dozuojama tiesiogiai iš gamintojo pakuotės. 6. Priemonės tipas – skystis. 7. Pakuotė iki 40 kilogramų. 8. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. 9. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |
| 23. | Vandens priežiūros priemonė prieš dumblius | 400,00 | litras | 21 | 1. 2 tipo biocidinis produktas. 2. Stiprios koncentracijos skystasis algicidas, pasižymintis plataus spektro poveikiu prieš visų rūšių dumblius. 3. Priemonė skirta plaukimo baseinų, vertikalių vonių vanens priežiūrai. 4. Turi tikti naudoti su chloro turinčiais produktais. 5. Pastoviai uždaro baseino priežiūrai naudojama ne daugiau kaip 100 ml / 10 m³ baseino vandens. 6. Priemonė skaidrina vandenį, stabdo bakterijų augimą, naikina ilgai išliekančias dumblių nuosėdas. 7. Priemonės tipas – skystis. 8. Pakuotė iki 3 litrų. 9. Neputoja, pH neutralus. 10. Sudėtyje nėra toksiškų sunkiųjų metalų, todėl jis neerzina odos ir akių. 11. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą su priedais. 12.Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą (Saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES reglamentą 2020/878). |

Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjai privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename prikimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t.y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/bukletus/brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai, ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/bukletuose/brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų/bukletų/brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

1.2. Perkančiajai organizacijai (toliau – PO) paprašius, Tiekėjai turi pateikti prašomų prekių pavyzdžius. Pavyzdžius tiekėjas turės pateikti per 5 d.d. nuo PO prašymo CVP IS priemonėmis gavimo dienos. Tiekėjo prašymu pavyzdžių pateikimo terminas galės būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą. Prekės turi būti pateiktos originalioje gamintojo pakuotėje. Nepanaudoti prekių pavyzdžiai per 5 d.d. bus gražinami Tiekėjui.

1.3. Prekės turi būti paženklintos pagal prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Ženklinimo rekvizitai privalo būti Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

1.4. Tiekėjas turi pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ arba 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

1.5. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės pavadinimas – laikyti, kad šalia prierašas „arba lygiavertis“. Siūlomų prekių lygiavertiškumą įrodyti turės Tiekėjas.

1.6. Tiekėjai siūlantys chemines medžiagas (dezinfekcijos ir valymo priemonėms) turi pateikti naudojimo instrukciją (dokumentus pateikti anglų bei lietuvių kalba); medžiagos saugos duomenų lapą.

1.7. Tiekėjai siūlantys dezinfekcines medžiagas turi pateikti nepriklausomos laboratorijos tyrimų duomenis, dokumentus pateikti anglų bei lietuvių kalba.

1.8. Tiekėjai siūlantys biocidus, privalo teikti priemones atitinkančias Biocidinių produktų reglamentą (Reglamentas (ES) 528/2012), registruotus Lietuvoje bei pateikti biocido registracijos ar autorizacijos liudijimą.

___________________________________