Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil Nr. | Rodiklis | Reikalavimas rodikliui | Siūlomi rodikliai (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (šioje skiltyje geltonai pažymėtose vietose tiekėjas įrašo konkrečias siūlomas charakteristikas arba kur reikalaujama pažymi tinkamą) (Pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Laboratorinė indaplovė skirta įvairiems indams plauti ir dezinfekuoti. | Bus/nebus (tinkamą pažymėti) Laboratorinė indaplovė skirta įvairiems indams plauti ir dezinfekuoti. |
| 2. | Temperatūra | Ne mažiau nei 85 °C – antibakterinė terminė dezinfekcija. | _____°C (nurodyti temperatūrą)– antibakterinė terminė dezinfekcija. |
| 3. | Ekranas | Ekrano priekinis skydelis turi būti permatomas su LCD arba lygiaverčiu ekranu ir USB jungtimi. Vizualiniai ir akustiniai aliarmai. | Ekrano priekinis skydelis bus permatomas su ___ (nurodyti ekrano tipą) ekranu ir USB jungtimi. Vizualiniai ir akustiniai aliarmai. |
| 4. | Programos | Ne mažiau kaip 7. | Bus ____ (nurodyti siūlomų programų kiekį) programos |
| 5. | Valdymas | Mikroprocesorinis elektroninis valdymas su ne mažiau 3 parametrų saugos lygiais redaguoti ir koreguoti. | Mikroprocesorinis elektroninis valdymas su ______ (nurodyti parametrų skaičių) parametrų saugos lygiais redaguoti ir koreguoti |
| 6. | Vidinė atmintis | Turi turėti programinę įrangą, kuri leidžia stebėti ciklų parametrus ir registruoti aliarmo duomenis. | Bus/nebus (tinkamą pažymėti) programinė įranga, kuri leidžia stebėti ciklų parametrus ir registruoti aliarmo duomenis |
| 7. | Plovimo kamera ir vidaus durys, išorinis korpusas turi būti pagaminti iš | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Plovimo kamera ir vidaus durys, išorinis korpusas bus pagaminti iš ____ (nurodyti medžiagą) |
| 8. | Plovimo lygiai | Ne mažiau kaip 2 . | Plovimo lygiai ___ (nurodyti skaičių) |
| 9. | Džiovinimo būdas aktyvus termodinaminis | Turi būti | Bus/nebus (tinkamą pažymėti) |
| 10. | Siurbliai ir jutikliai | Turi būti Peristaltinis arba lygiavertis dozavimo siurblys, skirtas rūgšties skysčio neutralizatoriui, skystam plovikliui. Turi būti integruotas didelio efektyvumo vandens minkštinimas su druskos jutikliu. | Bus ______(nurodyti siurblio tipą) dozavimo siurblys, skirtas rūgšties skysčio neutralizatoriui, skystam plovikliui. Integruotas didelio efektyvumo vandens minkštinimas su druskos jutikliu. |
| 11. | Galimybė atvėsinti kanalizacijos vamzdį | Ne mažiau kaip iki 65°C. | Galimybė atvėsinti kanalizacijos vamzdį iki ___°C (nurodyti laipsnius) |
| 12. | Durų užrakinimo sistema Elektroninė | Turi būti | Bus/nebus (tinkamą pažymėti) |
| 13. | Šalto vandens ir demineralizuoto vandens jungtys. | Turi būti | Bus/nebus (tinkamą pažymėti) |
| 13. | Elektros jungtis | Ne mažiau kaip 3/N/PE 400 V-50 Hz-7kW. | __________ (nurodyti elektros jungtis) |
| 14. | Matmenys | Ne mažiau vidiniai G x P x A; 525mm x 490 mm x570 mm; ne mažiau išoriniai G x P x A 600 mm x 600 mm x 850 mm. | ___mm x ___mm x ___mm (nurodyti matmenis) vidiniai metmenys ___mm x ___mm x ___mm (nurodyti matmenis) išoriniai metmenys |
| 15. | Talpa | Ne mažiau 147 litrai | ___ (nurodyti litrus) litrai |
| 16. | Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip: | Indų laikiklis ne mažiau nei dviejų lygių: | Indų laikiklis ____ (nurodyti lygius) lygių |
|  |  | Indų laikiklio apatinis lygis su ne mažiau 34 purkštukais, tinkamas plauti siaurakaklius stiklinius indus kurių aukštis ne didesnis nei 205mm. | Apatinis lygis su _____ (nurodyti skaičių) purkštukais, tinkamas plauti siaurakaklius stiklinius indus kurių aukštis ____ mm.(nurodyti aukštį) |
|  |  | Indų laikiklio viršutinis lygis komplektuojamas su purkštuvu apačioje, tinkamas plauti laboratorines stiklines ir kitus indus. | Bus/nebus (tinkamą pažymėti) Viršutinis lygis komplektuojamas su purkštuvu apačioje, tinkamas plauti laboratorines stiklines ir kitus indus. |
| 17. | Centinis vamzdis-turi turėti | Jungtis skirtas vandens padavimui į stalčių su purkštukais, leidžiančias indų laikiklį naudoti atskirais lygiais. | Bus/nebus (tinkamą pažymėti) Jungtis skirtas vandens padavimui į stalčių su purkštukais, leidžiančias indų laikiklį naudoti atskirais lygiais. |
| 18. | Vandens gryninimo sistema. | Vanduo turi būti paruošiamas ne prastesniu nei reversinės osmozės būdu. Vandens našumas ne mažesnis nei 2 l/min = 120 l/h. | Vanduo bus paruošiamas _____būdu. Vandens našumas __ l/min = ___ l/h. |
| 19. | Kontrolė ir stebėsena turi būti vykdoma: | Per programėlę išmaniajame telefone Android ar iOS, arba bluetooth sąsaja. | ________ (nurodyti kokiu būtu bus galima vykdyti kontrolę ir stebėseną) |
| 20. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Garantija ______ mėn.(nurodyti garantiją) |

Pirkimo objektui taikomi „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) šie aplinkosauginiai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimą, kad plovimo kamera ir vidaus durys, išorinis korpusas turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, t. y. techninės specifikacijos lentelės 7 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu principu, nes prekė, t. y. plovimo kamera, vidaus durys, išorinis korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, yra tvirta ir ilgaamžė, sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 7 punkte. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (gamintojo patvirtinimą, gamintojo aprašą, naudojimo instrukciją ar kitą lygiavertį dokumentą). |