Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija

Premium klasės ultragarsinei diagnostikos sistemai

- Prekių pristatymo vieta – Aido g. 18, Šiauliai.

- Į prekės pristatymo terminą įskaičiuojamos šios su preke susijusios paslaugos: transportavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, tikrinimas, kitos su tinkamu prekės pristatymu susijusios išlaidos, pristatytos prekės surinkimas, sumontavimas, instaliavimas ir įdiegimas perkančiosios organizacijos patalpose, paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su preke.  Prekės priėmimo – perdavimo aktas bus pasirašomas tik tuomet, kai tiekėjas pristatys prekę perkančiosios organizacijos nurodytu adresu,  ją sumontuos, instaliuos, įdiegs ir apmokys su ja dirbti personalą.

- Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Privalomas darbuotojų apmokymas.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Privalomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |
| 2.1. | Vidaus organų, smulkių kūno dalių, akušerijos, ginekologijos ir urologijos ultragarsiniai tyrimai | Būtina |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę. | Būtina |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 20 cm |
| 3.4. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 58.42 cm (23“) |
| 3.6. | Centrinis stabdis | Būtina |
| 3.7. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.73 cm (12.1’) |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |
| 4.3. | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 33.0 MHz |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |
| 6.1. | B režimas | Būtina |
| 6.2. | M režimas | Būtina |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe (angl. Directional Power doppler) | Būtina |
| 6.6. | Mikrokraujagyslių vizualizacijos režimas | Būtina |
| 6.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija | Būtina |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | Būtina |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) | Būtina |
| 6.12. | Kepenų suriebėjimo įvertinimo režimas kepenų steatozei nustatyti (angl. attenuation imaging) | Būtina |
| 6.13. | Kontrastinių tyrimų modulis | Būtina |
| 6.14. | Kontrastinių kvantifikacinių tyrimų modulis | Būtina |
| 6.15. | Kepenų audinio tąsumo (angl. viscosity) įvertinimo modulis | Būtina |
| 6.16. | Daugybinių – parametrų (angl. multi-parametric) tyrimo ataskaitos režimas, apimantis elastografijos, suriebėjimo ir tąsumo parametrų įvertinimą vienu metu. | Būtina |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija B ir PW režimuose | Būtina |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Būtina |
| 7.3. | Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. | Būtina |
| 8. | Vaizdo skenavimas be fokuso zonų. | Būtina |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 60º |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4,0 MHz iki ne mažiau 18,0 MHz |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 50mm + 5 mm |
| 9.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 760 |
| 9.3. |
| 9.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 9,0 MHz iki ne mažiau 23,0 MHz |
| 9.3.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 40 + 2 mm |
| 9.4. | Ultra aukšto dažnio linijinis daviklis |  |
| 9.4.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 10,0 MHz iki ne mažiau 33,0 MHz |
| 9.5. | Endokavitalinis daviklis |  |
| 9.5.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 3.6 MHz iki ne mažiau 9 MHz |
| 9.5.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 180º |
| 9.5.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 128 |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar analogiškus) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN ir WiFi (bevielį ryšį) | Būtina |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN (Ethernet) - HDMI arba lygiavertė |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50/60 Hz elektros tinklas |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |
| 16. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai (Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.) |
| 18. | Parametrai (specifikacija) | Papildomos parametrų reikšmės |
| 18.1. | Ne mažiau kaip 5 aktyvios jungtys | Ne mažiau kaip 5 aktyvios jungtys davikliams prijungti nurodytiems 9-ame punkte |
| 18.2. | Elektrinis ultragarsinės sistemos judėjimas | Elektrinis ultragarsinės sistemos judėjimas patogesniam ir greitesniam sistemos transportavimui tarp kabinetų |
| 18.3. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ir skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ir skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga galinti ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių |