Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS

PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI

(nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5.  INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

6. PASIŪLYMO KAINA

6.1 Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių tiekimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

6.5. Siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kaina EUR be PVM | PVM, EUR (21 proc.) | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ultragarsinė diagnostikos sistema |  |  |  |

# Pasiūlymo kaina Eur (su PVM) žodžiais: 			________	_________

6.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

____							_________.

6.7. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus ir jų savybės:

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Siūloma techninio parametro reikšmė Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo puslapio Nr., puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekei keliami privalomi techniniai reikalavimai |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Ultragarsinė diagnostikos sistema | Įrašyti prekės pavadinimą | Įrašyti gamintoją |
|  | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |  |
|  | Atliekami tyrimai: |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų, smulkių kūno dalių, akušerijos, ginekologijos ir urologijos ultragarsiniai tyrimai | Būtina |  |
|  | Sistemos ergonomika |  |  |
|  | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |
|  | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę | Būtina |  |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 20 cm |  |
| 3.4. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |  |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 58.42 cm (23“) |  |
| 3.6. | Centrinis stabdis | Būtina |  |
| 3.7. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |  |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |  |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.73 cm (12.1’) |  |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |  |
| 4.3. | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina |  |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 33.0 MHz |  |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |  |
| 6.1. | B režimas | Būtina |  |
| 6.2. | M režimas | Būtina |  |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina |  |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina |  |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe (angl. Directional Power doppler) | Būtina |  |
| 6.6. | Mikrokraujagyslių vizualizacijos režimas | Būtina |  |
| 6.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |  |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |  |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija | Būtina |  |
| 6.10 | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | Būtina |  |
| 6.11 | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) | Būtina |  |
| 6.12 | Kepenų suriebėjimo įvertinimo režimas kepenų steatozei nustatyti (angl. attenuation imaging) | Būtina |  |
| 6.13 | Kontrastinių tyrimų modulis | Būtina |  |
| 6.14 | Kontrastinių kvantifikacinių tyrimų modulis | Būtina |  |
| 6.15 | Kepenų audinio tąsumo (angl. viscosity) įvertinimo modulis | Būtina |  |
| 6.16 | Daugybinių – parametrų (angl. multi-parametric) tyrimo ataskaitos režimas, apimantis elastografijos, suriebėjimo ir tąsumo parametrų įvertinimą vienu metu | Būtina |  |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija B ir PW režimuose | Būtina |  |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Būtina |  |
| 7.3. | Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija | Būtina |  |
| 8. | Vaizdo skenavimas be fokuso zonų | Būtina |  |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis: |  |  |
| 9.1.1 | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz |  |
| 9.1.2 | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 60º |  |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 192 |  |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis: |  |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4,0 MHz iki ne mažiau 18,0 MHz |  |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 50mm + 5 mm |  |
| 9.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 760 |  |
| 9.3. |  |  |  |
| 9.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 9,0 MHz iki ne mažiau 23,0 MHz |  |
| 9.3.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 40 + 2 mm |  |
| 9.4. | Ultra aukšto dažnio linijinis daviklis |  |  |
| 9.4.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 10,0 MHz iki ne mažiau 33,0 MHz |  |
| 9.5. | Endokavitalinis daviklis: |  |  |
| 9.5.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 3.6 MHz iki ne mažiau 9 MHz |  |
| 9.5.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 180º |  |
| 9.5.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 128 |  |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |
| 10.1. | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |  |
| 10.2. | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar analogiškus) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |
| 10.3. | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN ir WiFi (bevielį ryšį) | Būtina |  |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |  |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN (Ethernet) HDMI arba lygiavertė |  |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50/60 Hz elektros tinklas |  |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |  |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |  |
| 16. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai (Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.) |  |

6.8. Siūlomi papildomi pirkimo objekto parametrai:

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus – YRA/NĖRA* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ne mažiau kaip 5 aktyvios jungtys davikliams (nurodytiems Techninės specifikacijos 9-ame punkte) prijungti | Pildo tiekėjas |
| 2. | Elektrinis ultragarsinės sistemos judėjimas | Pildo tiekėjas |
| 3. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ir skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga galinti ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių | Pildo tiekėjas |

Pastabos:

*Nenurodžius siūlomo parametro, skiriama 0 balų.

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

7.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos* (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |