## Lapas1
Pirkimo sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | PVM tarifas (%) (įrašyti tik skaičių be % simbolio) | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma ir maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
I DALIS. PRIEMONĖS SKIRTOS STERILIZACIJOS PROCESO EFEKTYVUMO KONTROLĖS ĮVERTINIMUI
1.1 | Bowie & Dick cheminis indikatorius** | 1.1.1. Antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas oro pašalinimui iš sterilizatoriaus kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei; | vnt. | 1500
1.1.2. Indikatoriai turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-4 reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus);
1.1.3. Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Proceso išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatoriais;
1.1.4. Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (apsaugotas nuo drėgmės, išblukimo). Dažų spalva turi neblankti po sterilizacijos ne mažiau kaip 3 (tris) metus;
1.1.5. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė (nereikia naudoti papildomų klijų);
1.1.6. Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir ne mažiau kaip 4 (keturių) segmentų / brūkšninio indikatorinio agento;
1.1.7. Ant pakuotės ir indikatorių turi būti nurodyta indikatorių klasė.
1.1.8. Laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.*
1.1.9. Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami – ant indikatoriaus turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis LST EN ISO 11140-1, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris).
* Pirkimo laimėtojas kartu su prekėmis turės pateikti laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
1.2 | Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai**** | 1.2.1. Indikatorius skirtas sterilizuojamų įstaigos krovinių kontrolei frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose (atitinkančiuose LST EN 285) (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus); | vnt. | 11000
1.2.2. Indikatorius turi būti tinkamas visoms perkančiojoje organizacijoje naudojamoms sterilizacijos programoms:
• 121 °C – 16 min.;
• 134 °C – 4 min.;
1.2.3. Skirta mikroinvazinių instrumentų krovinių, tekstilės krovinių, tuščiavidurių gaminių krovinių sterilizacijos kokybės kontrolei;
1.2.4. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus);
1.2.5. Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą indikatorinę sistemą;
1.2.6. Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami – ant indikatoriaus turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris;
1.2.7. Susidėvėję proceso išbandymo įtaisai turi būti keičiami naujais pagal gamintojo rekomendacijas. Privaloma nurodyti, kiek krovinių galima testuoti su vienu įtaisu;
1.2.8. Indikatorius turi būti padengtas apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 (tris) metus laikant sterilizacinės registruose įprastinėmis sąlygomis;
1.2.9. Indikatoriaus pavidalas: lipni (nereikia naudoti papildomų klijų) ne mažiau 4 (keturių) indikatorinių dažų segmentų / brūkšnių etiketė, ant segmentų / brūkšnių turi būti kontrolinė juostelė skirta indikatoriaus spalvos pokyčiui įvertinti;
1.2.10. Laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.***
1.2.11. Pagal įstaigos poreikį teikiami nemokamai Krovinio registracijos kortelių žurnalai (iki 70 vnt.).
* Pirkimo laimėtojas kartu su prekėmis turės pateikti laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
1.3. | Cheminis indikatorius paketo kontrolei frakcionuoto vakuumo garo sterilizatoriui – vidiniai indikatoriai | 1.3.1. Turi atitikti LST EN ISO 11140 reikalavimus (4 tipo cheminis daugelio kintamųjų indikatorius) (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus). Indikatorius turi tikti įstaigoje naudojamų sterilizatorių ciklams: | vnt. | 1500
• 121 °C – 16 min.;
• 134 °C – 4 min.
1.3.2. Ant indikatoriaus turi būti spalvos pasikeitimo etalonas;
1.3.3. Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentaciją.
Bendra pirkimo 1 objekto dalies kaina | [10 empty] | 10000
II DALIS. PAKAVIMO PRIEMONĖS STERILIZACIJAI
2.1. | Popieriaus – plastiko juosta, skirta medicinos prietaisų pakavimui, sterilizuojant vandens garais***** | 2.1.1. Juosta skirta medicinos instrumentams / medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose;
2.1.2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau kaip 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau kaip 40 μ polipropileno. Apatinis sluoksnis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g / m²;
2.1.3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis;
2.1.4. Juostos šonuose turi būti pramoniniu būdu atspausdinta informacija: atitiktis standartui, 1 tipo garų proceso poveikio indikatoriai reaguojantys į vandens garus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais);
2.1.5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros ir slėgio);
2.1.6. Juostos šonuose turi būti 3 (trys) užlydymo juostos ir identifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas;
2.1.7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm, juostų nuo 20 cm pločio šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau 14 mm;
2.1.8. Turi atitikti LST EN 868 ir LST EN 11607 standartus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus).
2.1.9. Pakavimo juosta be klostės:
|  | 50 mm (± 2 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 70
|  | 75 mm (± 5 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 270
|  | 100 mm (± 5 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 270
|  | 125 mm (± 5 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 40
|  | 150 mm (± 5 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 50
|  | 200 mm (± 10 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 20
|  | 250 mm (± 10 mm) x 200 m (± 0,5 m) | vnt. | 5
2.1.10. Pakavimo juosta be klostės:
|  | 75 mm (± 5 mm) x 100 m (± 0,5 m) | vnt. | 70
|  | 100 mm (± 5 mm) x 100 m (± 0,5 m) | vnt. | 25
|  | 150 mm (± 5 mm) x 100 m (± 0,5 m) | vnt. | 30
|  | 200 mm (± 10 mm) x 100 m (± 0,5 m) | vnt. | 30
|  | 250 mm (± 10 mm) x 100 m (± 0,5 m) | vnt. | 2
2.2. | Krepinis popierius sterilizuojamų medicinos prietaisų pakavimui | 2.2.1. 100 cm (± 5 mm) x 100 cm (± 5 mm). | lakštai | 1250
2.2.2. Naudojamas sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose – po sterilizacijos išlieka tvirtas;
2.2.3. Turi atitikti ISO 11607-1, LST EN 868-2 standartų reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties deklaracijas ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus);
2.2.4. Popieriaus tankis 60 g / m²;
2.2.5. Sukarpyta lakštais.
Bendra pirkimo 2 objekto dalies kaina | [10 empty] | 18000
III DALIS. PAGALBINĖS PRIEMONĖS STERILIZACIJAI
3.1. | Užlydymo kontrolės indikatorius | 3.1.1. Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos užlydymo juostos yra tinkamos kokybės; | vnt. | 250
3.1.2. Turi atitikti EN ISO 11607-2 reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties deklaraciją ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus);
3.1.3. Ant testo yra vietos reikiamai informacijai rašyti.
3.2. | Juosta paketų sutvirtinimui su indikatoriumi | 3.2.1. Stiprios fiksacijos su cheminiu garų indikatoriumi. | vnt. | 250
3.2.2. Juostos plotis – 19 mm (± 1 mm) ilgis – 50 m (± 0,5 m).
3.2.3. Ant pakuotės turi būti gamintojo ženklinimas (partijos numeris, galiojimo terminas);
3.2.4. Kiekviena juosta supakuota atskirai sandarioje plastikinėje pakuotėje.
3.3. | Apsaugos aštriems instrumentams | 3.3.1. Vienkartinės, skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų;
3.3.2. Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus plastiko;
3.3.3. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais;
3.3.4. Netrukdo sterilizacijos garams prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių;
3.3.5. Pagamintos iš skaidraus plastiko;
3.3.6. Ženklintos CE (pagal MDD 93/42 EEB).
3.3.8. Apsaugos dedamos ant instrumentų;
3.3.9. Išmatavimai:
|  | 25 mm pločio (± 5 mm); | vnt. | 100
|  | 15 mm pločio (± 5 mm). | vnt. | 100
Bendra pirkimo 3 objekto dalies kaina | [10 empty] | 2000