Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. (10-082-T-0063) „(TEARF)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Ląstelių metabolinio aktyvumo analizatorius(toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al.10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Ląstelių metabolinio aktyvumo analizatorius | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne daugiau kaip 9 savaitės |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 9 savaites įsipareigoja pristatyti prekes. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas: Ląstelių metabolinio aktyvumo analizatorius. Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
|  | Gyvų ląstelių analizės platformos paskirtis | - ląstelių energijos apykaitos tyrimams realiuoju laiku, - fenotipų skenavimui, - 2D kultūroms, - mažiems modeliniams organizmams. |  |
|  | Gyvų ląstelių analizės platformos suderinamumas | suderinama su 3D tyrimo modeliais. |  |
|  | Gyvų ląstelių analizės platformos formatas | ne mažiau kaip 20 šulinėlių formatu |  |
|  | Tiriamo mėginio tūris | Ne blogiau kaip 500 - 1000 µL / šulinėlyje |  |
|  | Galimybė tirti iki 20 šulinėlių vienu metu | Turi būti |  |
|  | Iš kiekvieno tyrimo šulinėlio pateikiami keli parametrai | OCR, PER arba ECAR ir ATP |  |
|  | Patikimo tyrimo atsako sąlygos | Ne mažesniam kaip 10000 - 1000000 ląstelių / šulinėlyje (naudojant specializuotą 24 šulinėlių plokštę) |  |
|  | Darbinės veikimo funkcijos | - Ne mažiau kaip 4 (keturių) angų įpurškimo sistema su automatizuota maišymo funkcija, skirta įvertinti tiesioginį ląstelių atsaką į substratus, inhibitorius ir kitus junginius realiuoju laiku; - Plati veikimo aplinkos temperatūra: ne blogiau kaip nuo 4 iki 30 °C, leidžianti analizatoriui palaikyti vidinę 16–42 °C tyrimo temperatūrą, kad būtų suderinama su įvairiais mėginiais. |  |
|  | Įrangos sąsajos | TCP/IP; USB; Bevielis |  |
|  | Duomenų failų suderinamumas* | Turi būti suderinami su internetiniu analizės įrankiu Seahorse Analytics (arba lygiaverčiu) |  |
|  | Valdymas | Nepriklausoma darbo stotis su Windows 10 (64 bitų) operacine sistema (arba lygiaverte) ir jutikliniu ekranu; Kabeliai ir kiti privalomi gamintojo numatyti laidai analizatoriui pajungti, valdyti, nuskaityti duomenis. |  |
|  | Programinė įranga | Analizatorius turi turėti instaliuotą programinę įrangą su neribota naudojimo licencija (Win 10 Enterprise Wave Controller Wave Desktop ar lygiaverte) |  |
|  | Garantija* | Ne mažiau kaip 12 mėnesių po instaliavimo |  |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas privalo prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus * (žvaigždute), patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

Pirkėjas prie įsigytų prekių turės užtikrinti atvirąją prieigą Pirkėjo nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Europos Sąjungos finansuojamos programos „Europos horizontas“ reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.