## 1-53 pirkimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
2. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rinkinys epicistostomijai | vnt. | 330 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Kateteris CH 14-CH16, ilgis ne mažiau 65 cm, spiraliniu galu, drenažo angos vidinėje spiralės pusėje. 2. Kaniulės ilgis ne mažiau 12 cm. 3. Spaustukas. 4. Pleistras. 5. Ne mažesnis kaip 1,5 l šlapimo surinkimo maišelis su vožtuvėliu. 6. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 9500
2 | Rinkinys epicistostomijai | vnt. | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Kateteris CH16, ilgis ne mažiau 40 cm, fiksuojamas balionėliu, drenažo angos vidinėje pusėje. 2. Kaniulės ilgis ne mažiau 12 cm. 3. Spaustukas. 4. Pleistras. 5. Ne mažesnis kaip 1,5 l šlapimo surinkimo maišelis su vožtuvėliu. 6. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 3000
3 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo:
3.1 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 4F | vnt. | 165 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu.
3.2 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 5F | vnt. | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu.
3.3 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 6F | vnt. | 132 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu.
3.4 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 7F | vnt. | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu.
3.5 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 4F | vnt. | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai- pravedėjui 0,35"
3.6 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 5F | vnt. | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai- pravedėjui 0,35 ".
3.7 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 6F | vnt. | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai pravedėjui 0,35"
3.8 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 7F | vnt. | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai pravedėjui 0,35"
|  |  |  | 3 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 7500
4 | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J":
4.1. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 330 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis 26 cm. 2. Diametras 6 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu.
4.2. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis 26 cm. 2. Diametras 7 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu.
4.3. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 440 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis 28 cm. 2. Diametras 6 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu.
4.4. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 330 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis 28 cm. 2. Diametras 7 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu.
4.5. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis 30 cm. 2. Diametras 6 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu.
4.6. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis 30 cm. 2. Diametras 7 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu.
4.7. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis 28 cm. 2. Diametras 8 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu.
|  |  |  | 4 dalis iš viso: Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 14000
5 | Kasos stentai S formos
5.1. | Kasos stentai ,,S" formos | vnt. | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. 7 Fr, 80 mm ilgio 2. Tinkami.035 inch skersmens vedliui. 3. Sterilūs. 4. Paženklinti CE ženklu.
5.2. | Kasos stentai ,,S" formos | vnt. | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. 7 Fr, 100 mm ilgio 2. Tinkami.035 inch skersmens vedliui. 3. Sterilūs. 4. Paženklinti CE ženklu.
5.3. | Kasos stentai ,,S" formos | vnt. | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. 5 Fr, 80 mm ilgio 2. Tinkami.035 inch skersmens vedliui. 3. Sterilūs. 4. Paženklinti CE ženklu.
5.4. | Kasos stentai ,,S" formos | vnt. | 6 | 0 | 5% | 0 | 0 | 1.5 Fr, 100 mm ilgio 2. Tinkami.035 inch skersmens vedliui. 3. Sterilūs. 4. Paženklinti CE ženklu.
5.5. | Kasos stentai ,,S" formos | vnt. | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. 8,5 Fr, 80 mm ilgio 2. Tinkami.035 inch skersmens vedliui. 3. Sterilūs. 4. Paženklinti CE ženklu.
5.6. | Kasos stentai ,,S" formos | vnt. | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. 8.5 Fr, 100 mm ilgio 2. Tinkami.035 inch skersmens vedliui. 3. Sterilūs. 4. Paženklinti CE ženklu.
|  |  |  | 5 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 3500
6 | Enterinio maitinimo sistemos (,,Flocare Infinity" pompai) konektorius | vnt. | 550 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkamas enterinio maitinimo sistemai prie ,,Flocare Infinity" pompos; 2. Sterilus. 3. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 5000
7 | Rinkiniai nefrostomijai:
7.1. | Rinkiniai nefrostomijai | vnt. | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vienkartinis, sterilus 2. Trijų dalių punkcinė adata (plastikinė kaniulė, adata, mandrenas) 17G (1,3x320 mm), trokaras. 3. 3d. 12 ml švirkštas 4. Rentgeno kontrastinių dilatatorių rinkinys (CH 8); 5. Kateteris, pagamintas iš poliuretano, pigtail tipo su 4 skylutėmis, esančiomis vidinėje išlenkimo pusėje rentgenokontrastinis, su spalvotomis žymėmis, kateterio ilgis 400 mm + -5 mm. 6. Pravedamoji styga ne mažiau 800 +-5 mm ilgio. 7. Skalpelis.
7.2. | Rinkiniai nefrostomijai | vnt. | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vienkartinis, sterilus 2. Trijų dalių punkcinė adata (plastikinė kaniulė,adata, mandrenas) 17G (1,3x320mm), trokaras. 3. 3d.12 ml švirkštas 4. Rentgeno kontrastinių dilatatorių rinkinys (CH 11); 5. Kateteris, pagamintas iš poliuretano, pigtail tipo su 4 skylutėmis, esančiomis vidinėje išlenkimo pusėje rentgenokontrastinis, su spalvotomis žymėmis, kateterio ilgis 400mm +- 5mm. 6. Pravedamoji styga ne mažiau 800 +-5 mm ilgio 7. Skalpelis.
|  |  |  | 7 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 6000
8 | Ilgalaikio naudojimo nefrostomijos kateteriai pakeitimui CH12 | vnt. | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Pagamintas iš alifatinio poliuretano. 2. Dengtas specialia fosforilcholino danga arba analogiška. 3. ''Pigtail" formos gale angos drenavimui. 4. Luer lock jungtis. 5. Vieno žingsnio čiaupas šlapimo tėkmei reguliuoti. 6. Paženklinta CE ženklu. |  |  | 4000
9 | Infuzinių sistemų bakterinis filtras naujagimiams | vnt. | 1320 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Plotas 2,8 cm². 2. 0,22 mkm(mikronų )antibakterinis filtras. 3. Tekmės greitis 5ml/min. 4. Pirminis tūris 0,1 ml. 5. Spaudimo pasipriešinimas 500 kPa. 6. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 3000
10 | Šlapimo kateteriai naujagimiams CH 5 | vnt. | 44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ovalus galas su dviem ovaliomis angomis. 2. Ne mažiau kaip 40 cm ilgio. 3. Pagamintas iš PVC. 4. RO-kontrastinis. 5. Skaidrus. 6. Paženklinti CE ženklu. |  |  | 150
11 | Periferinės centrinės venos kateteriai naujagimiams:
11.1. | Periferinės centrinės venos kateteriai naujagimiams | vnt. | 33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Kateteris 28G (Fr 1), kaniulė ID 0,7 mm. 2. Diametras 0,17 x 0,36 mm. 3. Ilgis ne mažiau 20 cm. 4. RO kontrastinis. 5. Iš PUR, termolabilus. 6. Graduotas kas 1 cm. 7. Tekmės greitis 0,5 ml/min. 8. Pirminis tūris 0,14 ml. 9. Paženklinti CE ženklu.
11.2. | Periferinės centrinės venos kateteriai naujagimiams | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Kateteris 23G (Fr 2), kaniulė ID 0,9 mm. 2. Diametras 0,17 x 0,36 mm. 3. Ilgis ne mažiau 20 cm. 4. RO kontrastinis. 5. Iš PUR, termolabilus. 6. Graduotas kas 1 cm. 7. Tekmės greitis 0,5 ml/min. 8. Pirminis tūris 0,14 ml. 9. Paženklinti CE ženklu.
|  |  |  | 11 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 3000
12 | Plėvelė hipotermiškam naujagimiui uždengti | vnt. | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vienkartinė. 2. Oda turi kvėpuoti. 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  | 400
13 | Silikoninės nosies kaniulės (Benvenister tipo):
13.1. | Silikoninės nosies kaniulės (Benvenister tipo) | vnt. | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš permatomo silikono. 3. Be konektoriaus. 4. Su pamušalu. 5. Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos. 6. Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo. 7. Įpakuota po 1 vnt. 8. Paženklintos CE ženklu. 9. Dydis: XS.
13.2. | Silikoninės nosies kaniulės (Benvenister tipo) | vnt. | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš permatomo silikono. 3. Be konektoriaus. 4. Su pamušalu. 5. Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos. 6. Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo. 7. Įpakuota po 1 vnt. 8. Paženklintos CE ženklu. 9. Dydis: S.
13.3. | Silikoninės nosies kaniulės (Benvenister tipo) | vnt. | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš permatomo silikono. 3. Be konektoriaus. 4. Su pamušalu. 5. Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos. 6. Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo. 7. Įpakuota po 1 vnt. 8. Paženklintos CE ženklu. 9. Dydis: M.
13.4. | Silikoninės nosies kaniulės (Benvenister tipo) | vnt. | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš permatomo silikono. 3. Be konektoriaus. 4. Su pamušalu. 5. Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos. 6. Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo. 7. Įpakuota po 1 vnt. 8. Paženklintos CE ženklu. 9. Dydis: L.
|  |  |  | 13 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 900
14 | Neinvazinės ventiliacijos ir CPAP kaukė | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Skirta neinvazinei ventiliacijai su DPV, CPAP ir Bi-level sistemoms; 2. Viso veido kaukė oro tiekimui per nosį ir burną; 3. Plastikinis kaukės korpusas su 2 angom deguoniui tiekti ir su silikonine atrama kaktai; 4. Slankios juostelės leidžiančios judinti galvą į šonus, privalo išlaikant kaukę ant veido stabilioje padėtyje; 5. Apatinis kaukės įdėklo kraštas turi apimti smakrą; 6. Galimybė nuimti kaukę vienu atsegimu; 7. Dezinfekavimo galimybės: - Terminė dezinfekcija; - Autoklavavimas (≥50ciklų); 8. Komplektuojama: 8.1.Alkūnės besisukančios 360º turi būti „Vented“ ir Non-vented“; 8.2. Silikoniniai kaukės įdėklai trys dydžiai (S, M, L); 8.3. Juostinė fiksavimo kepurė -šalmas su velkro užsegimais. 9. Paženklinta CE ženklu. |  |  | 3500
15 | Endotrachėjiniai vamzdeliai ilgalaikei intubacijai, mažinantys pneumonijų riziką su papildomu sekreto atsiurbimo kanalu
15.1. | Endotrachėjiniai vamzdeliai ilgalaikei intubacijai, mažinantys pneumonijų riziką su papildomu sekreto atsiurbimo kanalu | vnt. | 77 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vidinis diametras7,5±0,1 mm, išorinis 11,2±0,1 mm. Skirtas oralinei ir nazalinei trachėjinei intubacijai. 2. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus, permatomo PVC. 3. Sudėtyje neturi būti latekso, turi būti sterilus. 4. Distalinio galo dešinėje pusėje turi būti viena angelė (Murphy ). 5. Vamzdelio distaliniame gale turi būti mažo slėgio, skaidri permatoma pripučiama kūgio formos manžetė. Viršutinės, didesnio diametro dalies diametras turi būti didesnis už vidutinio dydžio suaugusio žmogaus trachejos diametrą, o apatinės mažesnio diametro dalies diametras turi būti artimas pačio vamzdelio diametrui. Pripūsta manžetė turi turėti ilgio intervalą, kuriame ji prisispaudžia prie trachejos sienelių be raukšlių ar persidengimų, kad būtų pasiektas pilnas trachejos uždarymas sekreto pratekėjimui. 6. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų, spalvotą manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį su vožtuvu Luer ir Luer-lock. 7. Intubacinio vamzdelio distalinis galas turi būti užapvalintais kraštais, atraumatinis. 8. Vamzdelio proksimaliniame gale turi būti nuimamas 15 mm konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu, 9. Turi būti išilginė rentgeno spinduliams kontrastinė juosta. 10. Turi būti plati juoda skersinė indikacinė juosta, ant vamzdelio turi būti aiškiai pažymėta gradacija kas 1-2 cm, taip pat vamzdelio dydis, vidinis diametras, išorinis diametras, gamintojo pavadinimas ar prekinis ženklas. 11. Turi turėti papildomą kanalą (vamzdelį) sekreto iš subglottic tarpo (virš manžetės) atsiurbimui. 12. Turi būti CE sertifikuotas, vienkartinio panaudojimo, ant pakuotės turi būti užrašyta gaminio pavadinimas, katalogo numeris, dydis, galiojimo data, LOT numeris.
15.2. | Endotrachėjiniai vamzdeliai ilgalaikei intubacijai, mažinantys pneumonijų riziką su papildomu sekreto atsiurbimo kanalu | vnt. | 165 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vidinis diametras 8,0±0,1 mm, išorinis 11,8±0,1 mm.Skirtas oralinei ir nazalinei trachėjinei intubacijai. 2. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus, permatomo PVC. 3. Sudėtyje neturi būti latekso, turi būti sterilus. 4. Distalinio galo dešinėje pusėje turi būti viena angelė ( Murphy ). 5. Vamzdelio distaliniame gale turi būti mažo slėgio, skaidri permatoma pripučiama kūgio formos manžetė. Viršutinės, didesnio diametro dalies diametras turi būti didesnis už vidutinio dydžio suaugusio žmogaus trachejos diametrą, o apatinės mažesnio diametro dalies diametras turi būti artimas pačio vamzdelio diametrui. Pripūsta manžetė turi turėti ilgio intervalą, kuriame ji prisispaudžia prie trachejos sienelių be raukšlių ar persidengimų, kad būtų pasiektas pilnas trachejos uždarymas sekreto pratekėjimui. 6. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų, spalvotą manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį su vožtuvu Luer ir Luer-lock. 7. Intubacinio vamzdelio distalinis galas turi būti užapvalintais kraštais, atraumatinis. 8. Vamzdelio proksimaliniame gale turi būti nuimamas 15mm konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu, 9. Turi būti išilginė rentgeno spinduliams kontrastinė juosta. 10. Turi būti plati juoda skersinė indikacinė juosta, ant vamzdelio turi būti aiškiai pažymėta gradacija kas 1-2 cm, taip pat vamzdelio dydis, vidinis diametras, išorinis diametras, gamintojo pavadinimas ar prekinis ženklas. 11. Turi turėti papildomą kanalą (vamzdelį) sekreto iš subglottic tarpo (virš manžetės) atsiurbimui. 12. Turi būti CE sertifikuotas, vienkartinio panaudojimo, ant pakuotės turi būti užrašyta gaminio pavadinimas, katalogo numeris, dydis, galiojimo data, LOT numeris.
15.3. | Endotrachėjiniai vamzdeliai ilgalaikei intubacijai,mažinantys pneumonijų riziką su papildomu sekreto atsiurbimo kanalu | vnt. | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vidinis diametras 8,5±0,1 mm, išorinis 12,4-12.6±0,1 mm. Skirtas oralinei ir nazalinei trachėjinei intubacijai. 2. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus, permatomo PVC. 3. Sudėtyje neturi būti latekso, turi būti sterilus. 4. Distalinio galo dešinėje pusėje turi būti viena angelė ( Murphy ). 5. Vamzdelio distaliniame gale turi būti mažo slėgio, skaidri permatoma pripučiama kūgio formos manžetė. Viršutinės, didesnio diametro dalies diametras turi būti didesnis už vidutinio dydžio suaugusio žmogaus trachejos diametrą, o apatinės mažesnio diametro dalies diametras turi būti artimas pačio vamzdelio diametrui. Pripūsta manžetė turi turėti ilgio intervalą, kuriame ji prisispaudžia prie trachejos sienelių be raukšlių ar persidengimų, kad būtų pasiektas pilnas trachejos uždarymas sekreto pratekėjimui. 6. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų, spalvotą manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį su vožtuvu Luer ir Luer-lock. 7. Intubacinio vamzdelio distalinis galas turi būti užapvalintais kraštais, atraumatinis. 8. Vamzdelio proksimaliniame gale turi būti nuimamas 15mm konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu, 9. Turi būti išilginė rentgeno spinduliams kontrastinė juosta. 10. Turi būti plati juoda skersinė indikacinė juosta, ant vamzdelio turi būti aiškiai pažymėta gradacija kas 1-2 cm., taip pat vamzdelio dydis, vidinis diametras, išorinis diametras, gamintojo pavadinimas ar prekinis ženklas. 11. Turi turėti papildomą kanalą (vamzdelį) sekreto iš subglottic tarpo (virš manžetės) atsiurbimui. 12. Turi būti CE sertifikuotas, vienkartinio panaudojimo, ant pakuotės turi būti užrašyta gaminio pavadinimas, katalogo numeris, dydis, galiojimo data, LOT numeris.
|  |  |  | 15 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 5500
16 | Rinkinys skubiai krikotirotomijai | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Diametras 4 mm. 2. Anatomiškai išlenkta kaniulė su apsauga nuo aspiracijos. 3. Obturuojantis trachėja balionėlis. 4. Adatos fiksatorius, trachėjos pradurimo apsauga. 5. Speciali pjaunanti adata. 6. Medžiaginis laikiklis ir dviem švirkštais. 7. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 3000
17 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete (armuoti):
17.1. | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 7 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 84- 86 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
17.2. | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 8 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 97 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
17.3. | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 9 mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 104-122 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
17.4. | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 7 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją100- 110 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
17.5. | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 8 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 116- 128 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
17.6. | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 6 mm diametro. 3. Vamzdelio bendras ilgis 70-72 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
17.7. | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 9 mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją122- 134 mm+-1mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu.
|  |  |  | 17 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 4500
18 | Nosies kaniulės laikiklis | vnt. | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 47 cm. 2. Su porolonu ir medžiagomis užsegimui. 3. Minkštas. 4. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 400
19 | Minitracheostominis rinkinys | vnt. | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tracheostominis vamzdelis 4,0mm ID – 5,4mm OD su stiletu. 2. Skalpelis. 3. Konektorius. 4. Atsiurbimo kateteris. 5. Fiksavimo juostelė. 6. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 1000
20 | Intubacinio vamzdelio keitimo kateteris | vnt. | 33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis 100 cm, 14 Fr, ID 3 mm. 2. Minkštas distalinis galas, 7 cm. 3. Nuimamas adapteris, leidžiantis atlikti DPV. 4. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 2900
21 | Daugkartinio naudojimo intubaciniai vamzdeliai su pripučiama manžete, skirti daugkartinio naudojimo laringinei kaukei, apsunkintai intubacijai | vnt. | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Skirtas naudojimui su to paties gamintojo daugkartinio naudojimo laringine kauke apsunkintai intubacijai. 2. Daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas, sudėtyje neturi būti latekso, vamzdelis turi būti pagamintas iš silikono, skaidrus, sienelės viduje turi būti spiralinis metalinės vielos sustiprinimas. 3. Distalinis galas turi būti su Murphy tipo akute, apsaugantis balso stygas nuo traumų. 4. Pripučiama manžetė, manžetės pripūtimo vamzdelis turi būti neintegruotas į intubacinį vamzdelį, proksimaliniame gale kontrolinė manžetė pripūtimo lygio kontrolei. 5. Intubacinis vamzdelis turi būti sugraduotas kas 2 centimetrus nuo 16 iki 26 cm, turi būti pažymėta išilginė ir skersinė juostos, aiškiai pažymėtas vamzdelio vidinis diametras, vamzddelio išorinis diametras. 6. Tinkamas naudoti ne mažiau kaip 10 kartų arba vienerius metus nuo pagaminimo; 7. Komplektuojamas kartu su stabilizuojančia lazdele, kuri turi būti sugraduota kas centimetrą nuo 1 iki 17 cm, bei 15 mm konektoriumi. 8. Vidinis vamzdelio diametras 6,5 mm. 9. Paženklinti CE ženklu. |  |  | 1000
22 | Metalinis pravedėjas daugkartinio naudojimo laringinei kaukei su atskiru kanalu į stemplę | vnt. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Dydis Nr. 1 – 2,5. 2. Turi būti skirtas naudojimui su to paties gamintojo daugkartinio naudojimo laringine kauke su atskiru kanalu į stemplę. 3. Turi būti pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno, nelankstus, anatomiškai išgaubtas, patogia rankena. 4. Viduryje turi būti išpjova skirta įstatyti daugkartinio naudojimo laringinės kaukės kandiklio kraštui. 5. Ant rankenos turi būti aiškiai matomas gamintojo pavadinimas, gaminio pavadinimas ir dydis. 6. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 1000
23 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vaikams Jungo ir poraktikaulinei venai punktuoti | vnt. | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vienos atšakos kateteris : 1.1. Dydis 3F 1.2. Ilgis 10-20 cm 1.3. Rentgenokontrastinis 2. Pravedėjas su laikikliu: 3. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 300
24 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vaikams Jungo ir poraktikaulinei venai punktuoti | vnt. | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vienos atšakos kateteris : 1.1. Dydis 4F 1.2. Ilgis 10-20 cm 1.3. Rentgenokontrastinis 2. Pravedėjas su laikikliu. 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  | 300
25 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vaikams Jungo ir poraktikaulinei venai punktuoti | vnt. | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vienos atšakos kateteris : 1.1. Dydis 5F 1.2. Ilgis 10-20 cm 1.3. Rentgenokontrastinis 2. Pravedėjas su laikikliu. 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  | 300
26 | Saugi sistema skysčių perpylimui | vnt. | 8800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Sterilios, nepirogeniškos, vienkartinės 2. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, 3. Be DEHP, pagaminta iš PVC (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). 4. Specialūs filtrai: filtras hidrofobinis – nepraleidžia skysčių, filtras hidrofilinis – nepraleidžia oro. 5. Sistemos ilgis 179-181 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 „shore“. 6. Spaudimo atlaikymas iki 2 bar (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). 7. Priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius (1 ml – 20 lašų) su niša panaudotai adatai įkišti. Centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. 8. Pakuotė popieriaus / plastiko 9. Turėti CE ženklinimą. 10.Sterili. |  |  | 5500
27 | Intraveninių tirpalų šildymo sistema | vnt. | 66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vienkartinė. 2. Tinkanti ,,Hotline" infuzinių tirpalų šildymo aparatui. 3. Ilgis ne mažiau 2,4 m. 4. Užpildymo tūris 20 ml. |  |  | 1300
28 | Blackmore zondas, skirtas stemplės varikozės kompresijai CH16 | vnt. | 33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Graduotas, ilgis ne mažiau 115 cm 2. 3-jų kanalų su dviem lateksiniais balionėliais. 3. Nurodytas balionėlių užpildymo tūris ant vožtuvo ir distalinės dalies išpūtimą rodančių balionų 4. Paženklinta CE ženklu. |  |  | 2600
29 | Enterinio maitinimo sistema ,,Kangaroo“ pompai | vnt. | 330 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Turi tikti ,,Kangaroo“pompai. 2. Universali jungtis. 3. Lašinimo kamera. 4. Antgalis,skirtas jungtis su kūgio formos (4 pakopų) zondu. 5. Antgalis vaistams ir zondo praplovimui. 6. Sterili. 7. Paženklinta CE ženklu. |  |  | 2800
30 | Karotidinis šuntas | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ilgis ne mažiau 30 cm ilgio. 2. Dydis 9F. 3. Šuntas pagamintas iš poliuretano,balionai-iš latekso. 4. Spalvinis bendrosios miego arterijos baliono,pripūtimo kanalo ir kranelių žymėjimas 5. Centimetrinės gylio žymos 6. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 8000
31 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms:
31.1. | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 5F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 5 -16 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu.
31.2. | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 6F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 6 -18 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu.
|  |  |  | 31 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 9000
32 | Irigacinė sistema | vnt. | 1540 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vienkartinė,sterili. 2. Skirta sujungimui prie artroskopo. 3. Ilgis 220-350 cm. 4. Sistemą sudaro ecospicke jungtis, užspaudėjas, speciali jungtis jungimui prie artroskopo. 5. Viena atšaka. 6. Tėkmės greitis ne mažiau 800ml/min. |  |  | 11000
33 | Vienkartinis šeiverio antgalis-boras cilindro formos. Vamzdelio diametras 5,50 mm | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Boras cilindro formos darbine dalimi 2. Tinkantis Dyonics šeiveriui 3. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 1600
34 | Aktyvaus (vakuumo) drenažo sistema | vnt. | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Konektorius CH 8. 2. 40 ml( ± 10ml), vienkartinė. 3. Tinkančios drenažiniams vamzdeliams nuo CH 8 iki CH 18. 4. Paženklinta CE ženklu. |  |  | 1800
35 | Rektaliniai vamzdeliai iš PVC:
35.1. | Rektaliniai vamzdeliai CH 18 | vnt. | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | Paženklinti CE ženklu.
35.2. | Rektaliniai vamzdeliai CH 20 | vnt. | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | Paženklinti CE ženklu.
35.3. | Rektaliniai vamzdeliai CH 22 | vnt. | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | Paženklinti CE ženklu.
|  |  |  | 35 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 200
36 | Kandikliai spirometrui SP-20 | vnt. | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Vienkartiniai. 2. Skersmuo 30 mm. 3. Neturintys slidaus blizgančio paviršiaus. 4. Paženklinti CE ženklu. |  |  | 100
37 | Indelis echoskopiniam geliui | vnt. | 44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Plastikinis. 2. Talpa 200-300 ml. 3. Galimybė išspausti gelį. |  |  | 80
38 | Antibakteriniai filtrai vakuuminiams atsiurbėjams | vnt. | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Diametras 65 mm (±5 mm). 3. Aukštis 55 mm (5± mm). 4. Jungtys Ø 11 mm. 5. Permatomas filtro korpusas. 6. Bakterinis efektyvumas – ne mažiau 99,9999 %. 7. Maksimali veikimo temperatūra ≥ 100°C. 8. Maksimalus slėgis ≥ 138kPa. |  |  | 2000
39 | Bakteriniai filtrai vakuuminiam atsiurbėjui „Polivac B4“ | vnt. | 275 | 0 | 0% | 0 | 0 | Paženklinti CE ženklu. |  |  | 4000
40 | Priemonės ventiliacijos aparatui,,SOPHIE“ naujagimiams:
40.1. | Kvėpavimo kontūrai naujagimiams | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkami ventiliacijos aparatui ,,SOPHIE“ 2. Vienkartiniai 3. Paženklinti CE ženklu.
40.2. | Tėkmės sensorius | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkami ventiliacijos aparatui ,,SOPHIE“ 2. Vienkartiniai 3. Paženklinti CE ženklu.
|  |  |  | 40 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 3000
41 | ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemos priedai naujagimiams:
41.1. | Nosies kaniulės (dydžiai: small, medium, medium wide, large) | vnt. | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkami ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemai 2. Vienkartinės 3. Paženklinti CE ženklu.
41.2. | CPAP generatorius | vnt. | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkami ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemai
41.3. | Kepurės generatoriaus tvirtinumui (dydžiai: small, medium, large) | vnt. | 88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkami ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemai 2. Vienkartinės 3. Paženklinti CE ženklu.
41.4. | Kvėpavimo kontūrai naujagimiams CPAP sistemai 1210 | vnt. | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkami ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemai 2. Vienkartiniai 3. Paženklinti CE ženklu.
41.5. | Drėkintuvo indai naujagimiams | vnt. | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkami ,,Medin Sindi“ kvėpavimo CPAP sistemai 2. Vienkartiniai 3. Paženklinti CE ženklu.
|  |  |  | 41 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 8500
42 | CO2 monitoriaus,,Sen Tec“ priedai naujagimiams:
42.1. | Membranos keitiklis | vnt. | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“
42.2. | Intarpai membranos keitikliui | vnt. | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“
42.3. | CO2 daviklio tvirtinimo žiedai (klijuojami) | vnt. | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“
42.4. | Kalibracinės dujos CO2 daviklio kalibravimui | vnt. | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“
|  |  |  | 42 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 9000
43 | Apsauginis morceliavimo maišas | vnt. | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Skirtas saugiam morceliavimui ginekologinių operacijų metu. 2. Permatomas. 3. Du įėjimai: vienas-laparoskopui, kitas-morceliatoriui. 4. Tūris ne mažiau 2000 cm3. 5. Vienkartinio naudojimo. 6. Įpakuota po 1-ą vienetą. |  |  | 7000
44 | Nitinolinės kilpos -krepšeliai akmenų pašalinimui | vnt. | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Ne storesnės kaip 1,7Fr 2. Ne trumpesni kaip 110 cm 3. Su specialiu kūgio formos krepšeliu (Tiples), galinčiu akmenį suimti ir perkelti bei ištraukti. 4. Paženklintas CE ženklu. |  |  | 67000
45 | Priemonės ligoninei naudojamai KARL STORZ medicininei įrangai:
45.1. | Žarnelių rinkinys | vnt. | 27 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Daugkartinis žarnelių rinkinys su slėgine galvute laparaskopijoms 2. Autoklavuojamas 3. Skirtas KARL STORZ ratukinei pompai HAMOU ENDOMAT.
45.2. | Žarnelių rinkinys | vnt. | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Daugkartinis žarnelių rinkinys su slėgine galvute histeroskopijoms 2. Autoklavuojamas. 3. Skirtas KARL STORZ ratukinei pompai HAMOU ENDOMAT.
45.3. | Žarnelių rinkinys | vnt. | 27 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Žarnelių rinkinys su slėgine galvute laparaskopijoms. 2. Vienkartinis,steriliai įpakuotas. 3. Skirtas KARL STORZ ratukinei pompai HAMOU ENDOMAT.
45.4. | Žarnelių rinkinys | vnt. | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.Žarnelių rinkinys su slėgine galvute histeroskopijoms. 2. Vienkartinis, steriliai įpakuotas. 3. Skirtas KARL STORZ ratukinei pompai HAMOU ENDOMAT.
|  |  |  | 45 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 47000
46 | Dirželiai -jutikliai, skirti impedanso tomografijos monitoriui Swisstom BB2.
46.1. | Dirželiai -jutikliai 35 cm ilgio | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.Tinkami naudoti su aparatu Swisstom BB. 2.Ilgis ne mažesnis kaip 35cm. 3.Aktyvių elektrodų skaičius jutiklyje ne mažiau 30vnt. 4.Jutiklio paviršius padengtas švelniu kvėpuojančiu audiniu.
46.2. | Dirželiai -jutikliai 30 cm ilgio | vnt. | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.Tinkami naudoti su aparatu Swisstom BB. 2.Ilgis ne mažesnis kaip 30cm. 3.Aktyvių elektrodų skaičius jutiklyje ne mažiau 30 vnt. 4.Jutiklio paviršius padengtas švelniu kvėpuojančiu audiniu.
|  |  |  | 46 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 15000
47 | Sistema invazinio kraujo spaudimo matavimui ,,Philips Intelivue 70, Dreager monitoriams. | vnt. | 82 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.Infuzinė sistema. 2.Praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti 3ml/val greičiu, kai slėgis sistemoje 300 mmHg. 3.Vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis. 4.Trijų krypčių kranelis. 5.Prailginimo linija, ilgis 150+-5cm. 6.Prieiga kraujo mėginiams imti integruota ne didesniu nei 30 cm atstumu nuo linijos distalinio galo. 7.Numatyta pakuotės atidarymo vieta. 8.Sistema turi būti tiekiama su laikikliais ir adapteriais, tinkamais naudoti su turimais monitoriais. 9.Sterili. 10.Vienkartinė, individualiame įpakavime. |  |  | 3000
48 | Vienkartinai bronchoskopai AMBU monitorinei sistemai
48.1. | Vienkartiniai bronchoskopai AMBU monitorinei sistemai L dydis | vnt. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Lenkimo kanpai: į viršų/į apačią-180 laipsnių. 2.Diametras 5mm.Vidinis diametras 2,2mm.Ilgis 600m. 3. Sterilus, vienkartinis. 4.Tinkamas View monitoriui. 5. L dydis.
48.2. | Vienkartiniai bronchoskopai AMBU monitorinei sistemai M dydis | vnt. | 33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Lenkimo kanpai: į viršų/į apačią-180 laipsnių. 2.Diametras 5,8mm.Vidinis diametras 2,8mm.Ilgis 600 mm. 3. Sterilus, vienkartinis. 4.Tinkamas View monitoriui. 5.M dydis
|  |  |  | 48 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 14500
49 | Vienkartiniai priedai ,,Bellavista-1000 DPV aparatams
49.1. | iFlow 200S proksimalinis srauto sensorius(vienam pacientui) | vnt. | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1. Skirtas naudoti suaugusiems, vaikams ≥6 kg kūno svorio. 2.Vienkartinio naudojimo su dviem plastikiniais PVC vamzdeliais( be latekso,ir ftalatų). 3.Įpūtimo tūris-ribos ne siauresnės kaip 40-2500ml. 4.Negyvoji zona 10,3mL+-0,2mL. 5.Srauto greitis ne mažiau 200L/min. 6.Pajungimas į prietaisą: 22M/15F. 7.Pajungimas prie paciento 15M. 8.Vamzdelių ilgis : ne mažiau 190cm. 9.Komplekte: kalibravimo priedelis 22F/15 M su paciento kontūro uždarymo( užkimšimo) jungtimi.
49.2. | Airway adapteris ( vienam pacientui) | vnt. | 330 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.Skirtas naudoti suaugusiems. 2.Vienkartinio naudojimo. 3.Negyvoji zona 6mL+- 0.2 mL.
|  |  |  | 49 dalis iš viso, Eur: |  | 0 | 0 |  |  |  | 18000
50 | Purkštuvo rinkiniai vaistams | vnt. | 330 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.Sterilus. 2.Skirtas aerozolinei terapijai. |  |  | 800
51 | Polipų gaudyklė kolonoskopijai | vnt. | 330 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.Vienkartinio naudojimo. 2.Skirta polipų sugavimui kolonoskopijoje. 3.Vienos kameros. |  |  | 10800
52 | Filtrai veloergometrijos sistemos Cardiosoft KISS elektrodų apsaugai | vnt. | 660 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.Skirti veloergometrijos sistemos Cardiosoft prisiurbiamų ,,KISS" elektrodų apsaugai nuo drėgmės. 2.Vienkartiniai. |  |  | 800
53 | Vienk. burnos žiodikliai odontologijai( dydžiai-L,S,M) | vnt. | 2200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.Vienkartiniai, minkšti, lanksčios medžiagos. 2.Skirti odontologijai, atliekant profesionalią burnos higieną ir poliruojant abrazijos būdu. |  |  | 6000