Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-082-T-0047 „Įrangos, skirtos rekombinantinių antikūnų konstravimui ir jų taikymui audinių inžinerijai, įsigijimas“, numato įsigyti toliau nurodytą prekę.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Makromolekulinių sąveikų matavimo prietaisas su priedais, 1 (vienas) komplektas (toliau – Prekė).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 7, 10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių pristatymo terminas - 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras* | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Makromolekulinių sąveikų matavimo prietaisas (1 kompl.) |  |  |  |
| 1. Detekcija ir matavimas |  |  |  |
| 1.1. | Technologija | Technologija turi būti Biosluoksnio interferometrija (BLI, angl. Bio-layer interferometry), kai optinė galvutė su sensoriumi turi būti merkiama į mėginį (dip and read principas), arba lygiavertė. |  |
| 1.2. | Matavimo metodas | Matavimas turi būti tiesioginis tirpale arba lygiavertis. |  |
| 1.3. | Biosensoriaus tipas | Biosensoriai turi būti vienkartiniai, šviesolaidiniai, su galimybe juos regeneruoti, arba lygiaverčiai. |  |
| 1.4. | Molekulių prijungimo metodai | Prietaise naudojami biosensoriai turi palaikyti įvairius molekulių prijungimo metodus, įskaitant bet neapsiribojant: per aminogrupes, Ni-NTA, streptavidino (CV% ne daugiau kaip 4%), antikūnų prijungimą per Fc ir/arba Fab dalis, baltymų A, G ir L, hidrofobinį. |  |
| 1.5. | Pateikiama informacija | Sistema turi pateikti šią informaciją: • baltymų prisijungimo kokybinis vertinimas (taip/ne) • molekulių sąveikos kinetinė ir afiniškumo analizė (kobs, ka, kd, KD) • specifinės detekcijos ir kiekybinio nustatymo rezultatai (įskaitant neapdorotus mėginius). |  |
| 1.6. | Duomenų pateikimas | Duomenys turi būti pateikiami šiais formatais: • Grafikais (realaus laiko kreivės). • Koncentracijos analizės duomenys (kalibracinės kreivės, išvestys). • Rezultatų lentelės |  |
| 1.7. | Mėginių tipai | Prietaisas turi būti suderinamas su: • Įvairiomis molekulėmis, įskaitant bet neapsiribojant: baltymais, antikūnais, nukleorūgštimis (DNR, RNR), virusą primenančiomis dalelėmis (VPD, angl. virus-like particle (VLP) • Įvairiais tirpalais, ląstelių augimo terpėmis, jų mišiniais, įskaitant bet neapsiribojant: kraujo serumas, ląstelių ir audinių lizatai, supernatantai, heterogeniniai mišiniai |  |
| 1.8. | Mėginio formatas | Mėginio formatas turi būti standartinė 96 šulinėlių mikrotesto plokštelė. |  |
| 1.9. | Mėginio tūris ir vientisumas | Reikalingas mėginio tūrio intervalas neplatesnis negu 180–220 μL į šulinėlį. Testavimas turi būti nedestruktyvus (po analizės mėginys lieka tinkamas naudoti). |  |
| 1.10. | Spektrometrų skaičius | Spektrometrų skaičius turi būti ne mažiau 4. |  |
| 1.11. | Plokštelės orbitalinis maišymas | Orbitalinio maišymo greičio intervalas ne siauresnis nei 100–1500 aps./min. |  |
| 1.12. | Analizės temperatūros diapazonas | Analizės temperatūra turi būti reguliuojama ne siauresniame kaip 15–40°C diapazone, ne didesniu kaip 1°C žingsniu. |  |
| 1.13. | Tirpalų suderinamumas | Rūgščių ar druskų naudojimas neturi sukelti prietaiso užsikimšimo ar korozijos. |  |
| 2. Kinetika ir kiekybinis nustatymas |  |  |  |
| 2.1. | Analizės galimybės | Prietaisas turi gebėti atlikti realaus laiko kinetines analizes, nustatyti afiniškumą (KD) ir matuoti kinetines konstantas (ka, kd). |  |
| 2.2. | Darbo eiga (Lygiagretumas) | Sistema turi gebėti vienu metu analizuoti ne mažiau nei 4 mėginius (afiniškumui, kinetikai, titrui). |  |
| 2.3. | Molekulinės masės detekcija | Prietaisas turi gebėti detektuoti molekules, kurių masė yra ne mažesnė nei 150 Da. |  |
| 2.4. | Asociacijos konstanta (ka) | Matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 10¹ – 10⁷ M⁻¹s⁻¹. |  |
| 2.5. | Disociacijos konstanta (kd) | Matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 10⁻⁶ – 0,1 s⁻¹. |  |
| 2.6. | Afiniškumo konstanta (KD) | Matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 1 mM – 10 pM. |  |
| 2.7. | IgG kiekybinio nustatymo diapazonas | Tiesioginio žmogaus IgG nustatymo diapazonas (su baltymu A) turi būti ne siauresnis kaip 0,05–2000 μg/mL. |  |
| 2.8. | Pagrindinio signalo triukšmas | Triukšmas turi būti ne didesnis kaip 3,0 pm (RMS). |  |
| 2.9. | Pagrindinio signalo dreifas | Dreifas turi būti ne didesnis kaip 0,1 nm/h. |  |
| 3. Prietaisas ir našumas |  |  |  |
| 3.1. | Matmenys (Aukštis x Plotis x Gylis) | Matmenys turi būti ne didesni kaip 49 cm x 56 cm x 46 cm. |  |
| 3.2. | Svoris | Svoris turi būti ne didesnis kaip 33 kg. |  |
| 3.3. | Valdymas | Prietaisas turi būti valdomas kompiuteriu. |  |
| 3.4. | Sistemos našumas | Sistema turi užtikrinti galimybę per dieną atlikti analizę ne mažiau kaip 96 mėginiams. |  |
| 3.5. | Sistemos tobulinimas | Turi būti numatyta galimybė ateityje atnaujinti sistemą leidžiant matuoti iki 8 mėginių vienu metu. |  |
| 3.6. | Elektros reikalavimai | Turi būti 100–240 VAC, 50/60 Hz. |  |
| 4. Komplektacija ir palaikymas |  |  |  |
| 4.1. | Pagrindinė komplektacija | Komplektaciją sudaro: Makromolekulinių sąveikų matavimo prietaisas, stacionarus kompiuteris (su Windows 11 operacine sistema ar lygiaverte; ne mažiau nei 3 USB jungtys; operatyvioji atmintis ne mažesnė nei 4 GB RAM), monitorius (raiška ne mažesnė nei 1920x1080), klaviatūra, pelė. Tiekėjas turi pristatyti Prekę ir jos priedus, bei pilnai paruošti ją naudojimui. |  |
| 4.2. | Programinė įranga* | Turi apimti: integruotus programinės įrangos paketus veikimui ir analizei (neterminuota licencija ne mažiau kaip 4 kompiuteriams). |  |
| 4.3. | Pradiniai reikmenys* | Turi apimti: ne mažiau nei 2 biosensorių rinkinius (streptavidinas, baltymas A), reagentus instaliavimui, plokšteles mokymams. |  |
| 4.4. | Garantinis laikotarpis makromolekulinių sąveikų matavimo prietaisui* | Garantija turi būti ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. |  |
| 4.5. | Pogarantinis palaikymas* | Aptarnavimas turi būti pasiekiamas mažiausiai 5 (penkerius) metus po garantijos pabaigos. |  |
| 4.6. | Garantinis laikotarpis kompiuteriui* | Garantija turi būti ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. |  |
| 4.7. | Personalo mokymai* | Pirminiai mokymai vietoje (naudojimas, priežiūra) įrengimo metu. Turi būti apmokyti ne mažiau negu 2 darbuotojai. |  |

3.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus. Patikimais įrodymais bus laikomi: gamintojo prekės aprašymas (pvz. brošiūra/bukletas/katalogas), ar kitas gamintojo, arba jo atstovo išduotas dokumentas, internetinė nuoroda arba kitas lygiavertis dokumentas, kur būtų nurodyti visi techninėje specifikacijoje nustatyti prekės techniniai reikalavimai, išskyrus * pažymėtus techninės specifikacijos punktus. Tuo atveju, kai Tiekėjo siūlomos prekės brošiūroje/buklete/kataloge ar kitame gamintojo ar jo įgalioto asmens išduotame dokumente, internetinėje nuorodoje arba lygiaverčiame dokumente pateikiamas tik bazinis prekės parametrų aprašymas, neapimantis visų reikalaujamų parametrų, patikimu įrodymu bus laikomas laisvos formos gamintojo ar jo atstovo patvirtinimas, jog nurodytų techninių parametrų prekė bus pagaminta.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.1 punktu, 4.4.4.1. punktu, 6 punktu ir 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“, II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuteriui: Prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |
| 2. | Kompiuteriui: įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. | a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 3. | Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. |

Pirkėjas prie įsigytų prekių turės užtikrinti atvirąją prieigą Pirkėjo nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Europos Sąjungos finansuojamos programos „Europos horizontas“ reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).