# GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

# MEDICINOS ĮRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Suinteresuotiems dalyviams 				2025-04-25

DĖL GAUTŲ PAKLAUSIMŲ IR PRETENZIJŲ

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioj organizacija) 2025 m. balandžio 9 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://viesiejipirkimai.lt) paskelbė Medicinos įrangos atvirą konkursą (pirkimo numeris 2076706).

Medicinos įrangos viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija) suinteresuotų dalyvių paklausimus ir pretenzijas:

- 2025 m. balandžio 16 d. gavo Tiekėjo pretenziją „Prašymas patikslinti techninę specifikaciją“ (toliau – 1 Pretenzija) ir priėmė sprendimą 1 Pretenziją atmesti kaip nepagrįstą.

Tiekėjas 1 Pretenzijoje prašė:

- patikslinti 17 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 17.4.2 punkto reikalavimą: Šviesos šaltinio parametrą keisti iš , 2. Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 22000 liuksų esant didesniam kaip 18 cm atstumui‘‘ į ,,2. Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 22000 liuksų esant ne mažesniam nei 18 cm atstumui‘‘.

- pakeisti 11 pirkimo dalyje nustatytus reikalavimus siūlomais reikalavimais, išdėstytais prie Pretenzijos pridėtoje „Nešiojamo videolaringoskopo komplekto techninėje specifikacijoje“, kurie yra susiję su videolaringoskopo rankena, mentelėmis, komplektacija, CE ženklinimu, garantiniu aptarnavimu.

Viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą 1 Pretenziją, konstatavo:

Dėl Tiekėjo 1 papunktyje pateikto prašymo 17 pirkimo daliai.

Viešojo pirkimo komisija, vertindama pateiktą tiekėjo prašymą pakeisti Techninės specifikacijos 17.4.2 punktą, pažymi, kad šiuo metu nustatytas reikalavimas ,,2. Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 22000 liuksų esant didesniam kaip 18 cm atstumui‘‘ reiškia, kad šviesos intensyvumas ar atstumas gali būti didesnis nei nustatytas Techninės specifikacijos 17.4.2 punkte, svarbu, kad šviesos intensyvumas ties didesniu nei 18 cm atstumu būtų ne mažesnis kaip 22000 liuksų (toliau – lx).

Perkančioji organizacija atkreipia dėmesį, kad pagal šiuo metu nustatytą Techninės specifikacijos 17.4.2 p. reikalavimą, esant situacijai, kai  didesniu kaip 18 cm atstumu šviesos intensyvumas yra arba viršija 22000 lx,  siūloma prekė su tokiu parametru atitiktų Techninės specifikacijos 17.4.2 p. nustatytą reikalavimą dėl šviesos intensyvumo. Svarbiausia yra užtikrinti, kad didesniu nei 18 cm atstumu šviesos intensyvumas būtų ne mažesnis kaip 22000 lx. Pažymėtina, kad šiuo metu Techninės specifikacijos 17.4.2 p. nustatytas reikalavimas yra pakankamai minimalus reikalavimas lyginant su rinkoje esančiais galvos šviestuvais, skirtais chirurginėms operacijoms.

Taip pat paminėtina, kad prieš pradedant vykdyti pirkimo procedūras Perkančioji organizacija atliko rinkos analizę, kurios metu buvo nustatyta, kad rinkoje yra daugiau nei vienas gamintojas, galintis pasiūlyti prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nustatytus parametrus (tarp jų ir Techninės specifikacijos 17.4.2 p. nustatytą parametrą), pavyzdžiui: Riester gamintojo 23000 lx 20 cm atstume, gamintojo Optomi 100000 lx 15 cm atstume, Atmos HL-21 turintis 100000 lx 25 cm atstume ir 45000 lx 55 cm atstume, Heine 90000 lx 18cm atstume.

Dėl Tiekėjo 2 papunktyje pateikto prašymo 11 pirkimo daliai ir jį pagrindžiančių argumentų.

Viešojo pirkimo komisija, vertindama pateiktą tiekėjo prašymą pakeisti 11 pirkimo dalies techninę specifikaciją, atkreipia dėmesį, kad  Tiekėjo kartu su Pretenzija pateiktos techninės specifikacijos reikalavimai yra nustatyti Videolaringoskopui, komplektuojamam su vienkartinio naudojimo mentelėmis, tuo tarpu šio pirkimo metu Perkančioji organizacija pageidauja įsigyti medicinos įrangą Laringoskopą, video, komplektuojamą su daugkartinėmis mentelėmis. Taip pat pastebėtina, kad Tiekėjo pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodyti kai kurie parametrai gali būti įvardyti kaip ribojantys konkurenciją, kadangi:

1)	Tiekėjo pateiktoje techninėje specifikacijoje: „1. Videolaringoskopo  rankena 1. Su integruotu ≥ 2,5" įstrižainės ekranu“, tuo tarpu šio Konkurso Techninėje specifikacijoje nustatyta „11.2. Ekranas. 2. Skersmuo ne mažesnis kaip 2,4 colio“;

2)	Tiekėjo pateiktoje techninėje specifikacijoje: „1. Videolaringoskopo  rankena 4. pakraunamas vidinis akumuliatorius, kurio talpos pakanka ≥ 4 val.“ , o šio Konkurso Techninėje specifikacijoje nustatyta: „11.5. Maitinimas. 2. Ne mažiau kaip 200 min veikimas su naujais elementais ar pilnai įkrautu akumuliatoriumi.“.

Prieš pradedant vykdyti pirkimo procedūras Perkančioji organizacija atliko rinkos analizę, kurios metu buvo nustatyta, kad rinkoje yra daugiau nei vienas gamintojas, galintis pasiūlyti prekes, atitinkančias Techninės specifikacijos 11.1 – 11.7 punktuose nustatytus parametrus. Taip pat paminėtina, kad prieš pradedant pirkimo procedūras, Techninė specifikacija buvo paskelbta CVP IS priemonėmis, į gautas tiekėjų pastabas atsižvelgta, siekiant, kad Konkurse galėtų dalyvauti kuo didesnis skaičius dalyvių, galinčių pasiūlyti Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią medicinos įrangą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Perkančioji organizacija vadovaudamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir atsižvelgdama į jai iškeltus uždavinius bei pavestas funkcijas, turi teisę pati nusistatyti, kokius kriterijus tenkinantis pirkimo objektas padės jai tinkamai įgyvendinti turimas teises ar vykdyti nustatytas pareigas, todėl natūralu, jog visada gali atsitikti taip, kad Perkančiosios organizacijos nustatytus funkcinius parametrus tenkins ne visi rinkoje esantys gaminiai, tačiau tai automatiškai nereiškia dirbtinai mažinamos konkurencijos ar teikiamų privilegijų tam tikriems rinkos dalyviams, tokiu būdu tik suteikiama Perkančiajai organizacijai didesnė tikimybė įsigyti reikalingą bei tenkinančią atitinkamus jos poreikius, įrangą.

- 2025 m. balandžio 18 d. gavo Tiekėjo 1 pranešimą „Re: Dėl gauto paklausimo“ (toliau – 1 pranešimas):

„Norime pritarti įmonei prašančiai pakoreguoti diapazoną švirkštinei pompai nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val nes 0,01 ml švirkšinese pompose praktiškai nebūna. Prašau patikrinti ar jūs nesuklydote. Ar yra tokių vaistų ir/ar poreikio lauko sąlygose leisti greičių 0,01 ml/val . Kiek mums žinoma yra keletą vaistų onkologinių ligų gydymui kuriuos leidžia 0,05 ml/val per 8 val. Bet ar Jūsų įstaigos ar lauko sąlygomis reikia tokios pompos ? Manome kad karo sąlygomis reikia pompos kuri dozuoja tiksliai ir greitai o ne po 8 val lašinimo. Nes tai būtu specifines pompos (0,1 ml/val. iki 1200 ml/val)“

Viešojo pirkimo komisija, susipažinusi su gauto 1 pranešimo turiniu, pretenzijos požymių nenustatė, todėl 1 pranešimą vertina, kaip paklausimą ir teikia atsakymą, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 9.2 punktu.

Atkreiptinas dėmesys, kad dėl 6 pirkimo dalies „Pompa švirkštinė“ atsakymą CVP IS priemonėmis perkančioji organizacija teikė dalyviams 2025 m. balandžio 16 d., gavusi dalyvio  paklausimą.

Remiantis į minėtą paklausimą pateiktu atsakymu, paaiškiname, kad įsigyjamos švirkštinės pompos bus naudojamos karo lauko ligoninėje bei mobiliuose paramos vienetuose, todėl Perkančiosios organizacijos tikslas įsigyti prietaisus su parametru platesnio diapazono ir turinčius didesnį tikslumą dozuojant. Šie medicinos prietaisai gali būti naudojami situacijose, kai yra riboti medikamentiniai ištekliai, ar esant kritinėms situacijoms, kai labai svarbu kuo tiksliau parinkti reikiamą medikamento dozę, ypač naudojant jautrius vaistus.

Taip pat paminėtina, kad Perkančioji organizacija vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir atsižvelgdama į jai iškeltus uždavinius bei pavestas funkcijas, turi teisę pati nusistatyti kokius kriterijus tenkina pirkimo objektas, padės jai tinkamai įgyvendinti turimas teises ar vykdyti nustatytas pareigas, todėl natūralu, jog visada gali atsitikti taip, kad Perkančiosios organizacijos nustatytus funkcinius parametrus tenkins ne visi rinkoje esantys tiekėjai, tačiau tai automatiškai nereiškia konkurencijos ribojimo, o suteiks perkančiajai organizacijai didesnę tikimybę įsigyti reikalingą bei  tenkinančią atitinkamus poreikius, įrangą.

Atsižvelgiant į išdėstytą, Viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą nekeisti pirkimo sąlygose nustatytų techninių reikalavimų.

- 2025 m. balandžio 23 d. gavo Tiekėjo 2 pranešimą „Dėl techninės specifikacijos“ (toliau – 2 pranešimas):

„Kad galėtume pasiūlyti prašome pakoreguoti

28 STALIUKAS, INSTRUMENTINIS, MAYO "

5. Stalviršio matmenys, ilgis 70 cm (±10 cm) x plotis 53 cm (±10cm).“

3)	2025 m. balandžio 23 d. gavo Tiekėjo 3 pranešimą „Dėl techninės specifikacijos“ (toliau – 3 pranešimas):

„Atsižvelgdami į paskelbtą techninę specifikaciją (8. APARATAS ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS, NEŠIOJAMAS), pateikiame šiuos siūlymus dėl specifikacijos koregavimo, siekiant užtikrinti didesnę tiekėjų konkurenciją ir racionalų techninių reikalavimų pritaikymą prie realių rinkos sąlygų.

1. Dėl linijinio keitiklio elementų skaičiaus (specifikacijos punktas 8.5.3):

Prašome pakeisti reikalavimą „Elementų skaičius – ne mažiau kaip 192“ į „Elementų skaičius – ne mažiau kaip 128“.

Toks kiekis yra pakankamas diagnostikai, ypač mobiliuose vienetuose, kuriuose tokie įrenginiai naudojami kaip pagrindiniai. Reikalavimas turėti 192 elementus eliminuoja daugelį kokybiškų gamintojų (tuo tarpu ir Alpinion medical systems), ir nėra proporcingas tikslui užtikrinti diagnostinę kokybę, kuri priklauso nuo visos sistemos, o ne tik nuo šio vieno parametro.

2. Dėl komplektacijos punkto 3 (įkrovimo įtaisas davikliui):

Prašome panaikinti 3 punktą iš komplektacijos skyriaus:

„3. Įkrovimo įtaisas davikliui, ne mažiau kaip 1 vnt.“

Mūsų siūlomas įrenginys neturi atskiro įkroviklio davikliui, kadangi daviklis yra laidinis, šis parametras yra labiau skirtas belaidžiams davikliams, tačiau Jūsų pateiktoje techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad tai yra pageidautina. Taip pat, šis reikalavimas neatitinka šiuolaikinės planšetinių echoskopų konstrukcijos principų ir neturi esminės įtakos funkcionalumui. Jo išlaikymas dirbtinai riboja galimų tiekėjų ratą“.

Viešojo pirkimo komisija, susipažinusi su gautų 2 pranešimo ir 3 pranešimo turiniu, nustatė kad 2 pranešimas ir 3 pranešimas prilyginami pretenzijoms (toliau – 2 Pretenzija ir 3 Pretenzija), kadangi tiekėjai, prašydami keisti techninės specifikacijos reikalavimus, prieštarauja Viešojo pirkimo komisijos sprendimu patvirtintoms pirkimo sąlygoms, kurias perkančioji organizacija paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (toliau – CVP IS).

Viešojo pirkimo komisija pažymi, kad Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas pretenzijas, kurios atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 103 str. 1 dalies ir pirkimo sąlygų 16.2 punkte įtvirtintas nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjų 2 pranešime ir 3 pranešime pateiktos 2 Pretenzija ir 3 Pretenzija atsiųstos 2025 m. balandžio 23 d., o skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas 2025 m. balandžio 9 d., priimtas sprendimas nenagrinėti gautų 2 Pretenzijos ir 3 Pretenzijos, kadangi yra praleistas šių pretenzijų pateikimo perkančiajai organizacijai terminas.

Viešojo pirkimo komisija