## Sheet1 (2)
Specialiųjų pirkimo sąlygų
1 priedas
Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Telefono numeris
El. pašto adresas
Įmonės kodas
PVM kodas
Bankas ir sąskaitos numeris
Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą),
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
| Subtiekėjo pavadinimas | Tiekiamos prekės |  | Apimtis Eur arba %
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS KLASIKINĖS TECHNOLOGIJOS pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS IR BILIRUBINO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI. Siūlant reagentus ir papildomas priemones būtina pateikti panaudai analizatorių atitinkantį nurodytus techninius reikalavimus. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimas į dalis neskaidomas
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam 36 mėn. tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | suma Eur be PVM |  | suma Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca+, Glu, Lac, oksimetrijos parametrai (ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FmetHb, FHHb), bilirubinas. |  | 12600
1.1
1.2
Priedai analizatoriui
1.3
1.4
Mėginio paėmimo priemonės
1.10 | Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. | Heparinizuoti sausu, elektrolitų (K, Na, Ca) matavimams subalansuotu heparinu, pritaikyti paduoti mėginį į siūlomą analizatorių. | 10200
1.11 | Kapiliaro maišymo priemonė | Magnetas ar kt. lygiavertė priemonė mėginio išmaišymui | 4
1.12 | Švirkštai arteriniam mėginiui | Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, elektrolitų (K, Na, Ca) matavimams subalansuotu sausu heparinu. Su adata, su oro išstūmimo kamšteliu, su pamaišymo mechanizmu, pritaikyti paduoti mėginį į siūlomą analizatorių. | 1200
1.13 | Švirkštai arteriniam mėginiui iš A-linijos | Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti iš A-linijos, elektrolitų (K, Na, Ca) matavimams subalansuotu sausu heparinu. Be adatos, su oro išstūmimo kepurėle ir pamaišymo mechanizmu, pritaikyti paduoti mėginį į siūlomą analizatorių. | 1200
Vieno tyrimo kaina Eur be PVM, PVM, ir su PVM (skaičiais ir žodžiais)
Bendra pirkimo (36mėn.) kaina
REIKALAVIMAI pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS IR BILIRUBINO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI, ĮSIGYJAMAM PANAUDOS BŪDU (1 vnt.)
Modelis (tipas) Gamintojas, kilmės šalis Pagaminimo metai _______________________________
| Pavadinimas/techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
1 | Panaudai suteikiamas ph, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos ir bilirubino tyrimų sistemos analizatorius kartu su programine įranga | Naujas, pilnai automatizuotas, kasetinis su integruotu spausdintuvu ph, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos ir bilirubino tyrimų sistemos analizatorius kartu su programine įranga.
2 | Matuojami parametrai | 2.1. Rūgščių-šarmų balansas: pH;
2.2. Kraujo dujos: pCO2, pO2
2.3. Metabolitai: gliukozė, laktatai, T.bilirubinas
2.4. Oksimetrijos parametrai: ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FmetHb, FHHb;
2.5. Elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-
3 | Išvestinių parametrų skaičius | Pagal temperatūrą koreguotos reikšmės: pH(T), pCO2(T), pO2(T). Metabolitų reikšmės: mOsm. Deguonies būsena: ctO2, p50. Rūgščių šarmų būsena: cHCO3-(P), cHCO3-(P,st), ABE, SBE.
4 | Matavimo metodas | 4.1. Potenciometrija: principas taikomas pH, pCO2, K+, Na+, Ca2+ ir Cl-jutikliams.
4.2. Amperometrija:principas taikomas cGlu ir cLac jutikliams.
4.3. Optinis pO2: principas taikomas pO2 jutikliui.
4.4. Spektrofotometrija: matavimo principas naudojamas matuojant ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, ir ctBil.
5 | Mėginių tipai | Arterinis, kapiliarinis, veninis, kiti skysčiai.
6 | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto | Būtina
7 | Įsiurbimui reikalingas mėginio tūris | Ne daugiau kaip 100 μL visiems parametrams iš kapiliaro, ne daugiau kaip 200 µL - iš švirkšto.
8 | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus | Būtina
9 | Automatinė kalibracija | Būtina.
10 | Matavimo ribos | 10.1. Ne siauresnės kaip: pH 6,5 – 7,8
10.2. pCO2 10 – 150 mmHg
10.3. pO2 10 – 500 mmHg
10.4. Gliukozė 1,1 – 40 mmol/l
10.5. Laktatas 0,18 – 30 mmol/l
11 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė | Būtina
12 | Automatinė mėginio išmaišymo funkcija | Būtina
13 | Analizatoriaus valdymas: | Valdomas lietimui jautriu ekranu;
Galimybė jungtis prie analizatoriaus nuotoliniu būdu.
14 | Automatinė kokybės kontrolės tirpalų pamatavimo sistema be operatoriaus įsikišimo | Būtina automatinė kokybės kontrolės tirpalų pamatavimo sistema be operatoriaus isikišimo (be papildomos programinės įrangos), naudojant ne mažiau 3 skirtingų lygių kontrolines medžiagas per parą (žema, normali, aukšta), automatiškai laikinai sustabdanti neatitinkančių analičių atlikimą ir informuojanti operatorių. Reagentai, atliekant kokybės kontrolės tyrimą, turi būti nenaudojami arba reikiami reagentai priskaičiuojami papildomai prie nurodytų norimų atlikti tyrimų skaičiaus.
15 | Analizatorius pats automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas be papildomos PC ir programinės įrangos pagalbos. | Būtina
16 | Tyrimo trukmė | Ne daugiau kaip 100 sekundžių visiems parametrams
17 | Duomenų įvesties būdai | Duomenys (paciento ir operatoriaus ID) gali būti įvedami nuskaitant brūkšninį kodą skaitytuvu, taip pat lietimui jautria klaviatūra ekrane skaičiais ir/arba raidėmis
18 | Duomenų įvesties parametrai | Paciento ID (ligos istorijos Nr.), unikalus mėginio numeris, paciento temperatūra, mėginio paėmimo laikas, operatoriaus ID, galimybė reikiamus papildomus duomenis importuoti iš HIS. Galimybė nustatyti skirtingus vartotojų įgaliojimų lygmenis.
19 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. | Būtina
20 | Informacijos apie tyrimo eigą teikimas | Tyrimo atlikimo metu analizatorius vartotojui rodo tyrimo seką ir atliekamo matavimo eigą, bei būtinus atlikti veiksmus naudotojui.
21 | Rezultatai atspausdinami spausdintuvu. | Būtinas spausdintuvas.
22 | RS-232 ir USB jungtys | Būtina
23 | Analizatoriaus atmintis | 23.1. Ne mažiau paskutinių 250 pacientų tyrimų;
23.2. Ne mažiau 250 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų,
23.3. Ne mažiau 250 kalibracijos duomenų rezultatų
23.4. Duomenų apsauga slaptažodžiu
24 | Būtina galimybė analizatorių pajungti į HIS/LIS. | Būtina
25 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
26 | Techninė priežiūra ir remontas nemokamai visą panaudos sitarties galiojimo laikotarpį. | Būtina
BENDROS SĄLYGOS :
1.Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių, metodų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, o galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 3 mėn. nuo pristatymo dienos.
2. Tiekėjo siūloma panaudai įranga turi atitikti nacionalinio kibernetinio saugumo keliamus reikalavimus pagal LR Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 280 ,,Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo".
3.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, elektrodus ir kitas eksploatacines priemones, nurodant prekių komercinius pavadinimus) tyrimui atlikti ir tiksliai užpildyti techninės specifikacijos lentelės grafas.
4. Siūlomų reagentų, 2-jų bei 3-jų lygių kontrolinių medžiagų (atliekant kasdienę kontrolę) ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę.
5. Visi siūlomi reagentai, kalibratoriai, kontrolės turi pilnai atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus, pateiktus lentelėse. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: metodikas, analizatoriaus darbo vadovą su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
6. Jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles, privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 15189 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 punktų reikalavimus).
7. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, apmokys personalą naudotis įranga po jos instaliavimo pagal suderintą grafiką, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu konsultuotis, greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę ir, esant galimybei, pašalinti gedimo priežastis.
8. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Galimų defektų ir/ar gedimų/sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 2 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Sistema turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Tiekėjas, suteikiantis analizatorių panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas. Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatorių aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis ,,Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašu" (LR SAM 2016 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-271).
9. Siūlomo panaudai analizatoriaus programinė įranga turi būti integruota ir suderinama į LIS (laboratorijos informacinę sistemą) standartiniais serverio sąsajos protokolais ASTM ir HL7. Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo jėgomis ir lėšomis.
10. Dokumentacija: tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai (pagal Reglamento ES Nr.830/2015 reikalavimus) ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami): analizatoriuje (įdėjus reagentą), kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu ar kitu būdu.