Priedas Nr.1 (Projektas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti programą „Europos horizontas“, numato įsigyti toliau nurodytą prekę.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Plokštelių skaitytuvas  (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – VU Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Plokštelių skaitytuvas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 3 mėnesius |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 3  (tris) mėnesius įsipareigoja pristatyti prekes. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė |  | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Plokštelių skaitytuvas |  |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |  |
| 1. | Plokštelių skaitymo galimybės* | Galimybė stebėti kinetiką, galimybė užrašyti spektrą, galimybė skenuoti skirtingas šulinėlio vietas |  |  |
| 2. | Savybės* | - Hibridinė optinė sistema, jungianti monochromatorinę fluorescencinę optinę sistemą su filtru pagrįsta fluorescencine optine sistema; - Galimybė duozuoti reagentus visuose detektavimo režimuose. |  |  |
| 3. | Mikroplokštelių tipai | Turi būti nuo 6 iki 384 šulinėlių plokštelės. |  |  |
| 4. | Temperatūros palaikymo galimybės | Iki 70 °C |  |  |
| 5. | Purtymas | Turi būti ne mažiau nei: linijinis, orbitinis, dvigubas orbitinis |  |  |
| 6. | Absorbcija | - Šviesos šaltinis ksenono lempa arba lygiavertis ; - Fotodiodinis detektorius; - Bangos ilgio parinkimas monochromatoriumi; - Bangos ilgis: ne siauresnis diapazone nei 230–990 nm; - Absorbcijos dinaminis diapazonas ne siauresnis nei 0-4 OD; - Optinio kelio koregavimo galimybė; - Monochromatoriaus bangos tikslumas: ne prastesnis nei ± 2 nm; - Absorbcijos tikslumas: ne prastesnis nei 1% prie 3.0 OD; Plokštelių skaitymo laikas: ne daugiau nei: 15 sek. (96 šulinėlių plokštelė), 30 sek. (384 šulinėlių plokštelė). |  |  |
| 7. | Fluorescencija | - Šviesos šaltinis Ksenono lempa arba lygiavertis; - Detektorius: fotodaugintuvas (PMT); - Dvigubo monochmomatoriaus sistema (iš viršaus ir apačios) arba lygiavertė; - Bangos ilgis ne siauresniame diapazone nei 250–600 nm; Plokštelių skaitymo laikas: ne daugiau nei:15 sek. (96 šulinėlių plokštelė), 30 sek. (384 šulinėlių plokštelė). |  |  |
| 8. | Liuminescencija | Jautrumas ne prastesnis nei 10 amol ATP |  |  |
| 9. | Fluorescencijos poliarizacija | - Šviesos šaltinis Ksenono lempa arba lygiavertis; - Detektorius: fotodaugintuvas (PMT); - Filtrinis bangų parinkimas; Bangos ilgis ne siauresniame diapazone nei 250–700 nm |  |  |
| 10. | Dujų pajungimo galimybė | Turi būti |  |  |
| 11. | Maitinimas* | Tinkamas naudoti Lietuvoje |  |  |
| 12. | CE ženklinimas* | Turi būti (ar lygiavertis) |  |  |
| 13. | Garantija* | Garantinis terminas - ne trumpiau nei 12 mėnesių |  |  |
| 14. | Aplinkosauginiai reikalavimai* | Tiekėjas privalo prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas atstovas priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. |  |  |

**Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus. Patikimais įrodymais bus laikomi: gamintojo prekės aprašymas (pvz., brošiūra/bukletas/katalogas), ar kitas gamintojo, arba jo atstovo išduotas dokumentas, internetinė nuoroda arba kitas lygiavertis dokumentas, kur būtų nurodyti visi techninėje specifikacijoje nustatyti prekės techniniai reikalavimai, išskyrus * pažymėtus techninės specifikacijos punktus.

Pirkėjas prie įsigytų prekių turės užtikrinti atvirąją prieigą Pirkėjo nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Europos Sąjungos finansuojamos programos „Europos horizontas“ reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.