| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti konkrečiai siūlomus techninius duomenis, parametrus) kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos duomenis pagrindžiančius dokumentus ir nuorodas tuose dokumentuose į tuos parametrus |
| --- | --- | --- |
|  | Dermatoskopas naujas, pilnai paruoštas naudojimui |  |
|  | Dermatoskopo paskirtis: kūno paviršiaus diagnostikai ir pigmentinių darinių įvertinimui |  |
|  | Dermatoskopo sąsaja su kompiuteriu: per USB jungtį, laido ilgis ne mažiau kaip 3 metrai |  |
|  | Dermatoskopas valdomas integruotais mygtukais, skirtais nuotraukos fiksavimui, nuotraukos atšaukimui. |  |
|  | Dermatoskopinės kameros rezoliucija ne mažiau 1920x1080 px (full HD) |  |
|  | Kameros raiška ne mažiau 18 pikselių |  |
|  | Šviesą skleidžiančių diodų ne mažiau 16 vnt. |  |
|  | Šviesos intensyvumas: ne mažiau 1200 lux. |  |
|  | Vaizdo optinis didinimas: ne mažiau kaip 80 kartų |  |
|  | Vaizdo optinis ir skaitmeninis vaizdo didinimas ne mažiau 140 kartų |  |
|  | Tiriamas maksimalus apžvalgos laukas ne mažiau 12,5 x 7 mm |  |
|  | Programinės vaizdų apdorojimo programos funkcionalumas: - Palyginimo funkcija. Pigmentinių apgamų dydžio ir spalvos pokyčių palyginimas paciento nuotraukose. - Lyginant pasirinktą sritį vaizduose, darytuose skirtingais laikais, abi pasirinktos sritys yra to paties mastelio - Automatinis pigmentinių apgamų aptikimas. - Darinius odoje gali pažymėti skirtingomis spalvomis, identifikuojant darinius nukrypstančius nuo buvosios formos, spalvos. - Galimybė darinių nuotraukas dėti vieną šalia kitos ir vieną ant kitos jų palyginimui - Galimybė įkelti nuotraukas iš mobilaus telefono ar fotoaparato į programą analizei |  |
|  | Dermatoskopo svoris ne daugiau kaip 750 gramų |  |
|  | Įrangos praplėtimo galimybės: - Galimybė įdiegti trichoskopijos programinę įrangą - Galimybė sujungti dermatoskopą su viso kūno darinių analizės įranga |  |
|  | Komplektacija: - Dermatoskopas su stoveliu - Kompiuteris su programine įranga |  |
|  | Kompiuteris dermatoskopinių vaizdų analizės programinei įrangai: 1) Kompiuteris integruotas kartu su ekranu 2) ne mažiau kaip 16 GB RAM 3) ne mažiau kaip 500 GB SSD diskas 4) Ekranu įstrižainė ne mažiau kaip 59 cm 5) Windows 11 programinė įranga 6) Pelė ir klaviatūra kompiuteriui |  |
|  | Programinė įranga turi būti lietuvių ir/ ar anglų kalba |  |
|  | Turi turėti nuotraukų eksporto funkciją įvairiais formatais: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |  |
|  | Maitinimo šaltinis: iš elektros tinklo 230 V (±10%), 50/60 Hz |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | yra/nėra |  |  |
| T1 | Nuotraukos raiška ne mažiau kaip 4000 x 3000 taškų | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T2 | Vaizdo rezoliucija gyvame vaizde ne prasčiau kaip 3840 x 2160 (4K) | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T3 | Tiriamas maksimalus matymo lauko plotas (mm2) | Palyginamasis: interpoliacinis | L3 = 0,5 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |