TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL GASTROENTEROLOGIJOS ĮRANKIŲ
Reikalavimai sutarties vykdymui
	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Prekė turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	2. 
	Prekės turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.
	Pateikti įrodančius dokumentus

	3.
	Prekių pristatymo terminas – 2 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	4.
	Prekių galiojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn. nuo pardavimo datos.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.


Techninė specifikacija
	Pirkimo objektas – Gastroenterologijos įrankių (vamzdelių) komplektas, kurį sudaro: Atsiurbimo kateteris su piršto kontrole; Tracheostomos vamzdelis; Žemo profilio sagutės tipo gastrostominis vamzdelis; Enterinės mitybos maitinimo pompos vienkartinės sistemos; Enterinio maitinimo švirkštai.
	Kiekis -  100 vnt. komplektų (po 100 vnt. kiekvienos prekės)

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*
Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai
Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
1. Atsiurbimo kateteris su piršto kontrole CH 6,8, 10,12,14,16 
1.1.Traceostomos vamzdeliai
Kateteris skirtas gleivių išsiurbimui iš kvėpavimo takų. Kateterio ilgis 50 cm ±2cm, gale su ne mažiau kaip viena destaline bei dviem lateralinėmis akutėmis, steriliai supakuotas, graduotas spalviškai pagal dydį (100 vnt.):
6 dydžio - 30 vnt.; 
8 dydžio - 20 vnt.;

10 dydžio - 20 vnt.;
12 dydžio -10 vnt.

14 dydžio - 10 vnt.

16 dydžio - 10 vnt.

Tracheostomos vamzdeliai: su manžete ir  be manžetės nuo 3 dydžio. (100 vnt.):
3 dydžio – 30 vnt.; 
3.5 dydžio – 30 vnt.;  
4 dydžio – 20 vnt.;

4.5 dydžio - 20vnt.
2. Žemo profilio sagutės tipo gastrostominis  vamzdelis CH 14-20

Žemo profilio gastrostominis vamzdelis;

CH nuo 14 Fr dydžio iki 20Fr dydžio (kojelįs ilgis). Gastrostominis vamzdelis pagamintas iš medicininio silikono ar lygiavertės medžiagos. Vidinis fiksatorius baliono formos, pildomas steriliu arba distiliuotu vandeniu nuo 3 ml iki 5 ml, priklausomai nuo baliono dydžio;- įleistas (recessed) ties 5 ml riba, distalinis vamzdelio galiukas užapvalintas, atitinka vamzdelio dydį,

- proksimalinis antirefliuksinis vožtuvas, neleidžiantis skysčiams pratekėti į išorę;

- saugus maitinimo vamzdelių prijungimo mechanizmas;

- rentgenokontrastinė juostelė;

(100 vnt.): 

14 dydžio (kelių išmatavimų cm): 1cm -10 vnt.; 1.5cm – 10 vnt.; 3cm - 10 vnt.; 4cm -10 vnt.; 5cm -10vnt.

16 dydžio 20 vnt.

18 dydžio  20 vnt.

20 dydžio 10 vnt.
Komplektacijoje turi būti:

- 30 ± 1cm cm ilgio maitinimo vamzdelis su stataus kampo jungtimi, Y formos dviem maitinimo ir

medikamentų jungtimis ir užspaudėju, kuris baigiasi ENFIT arba lygiaverte jungtimi (distaliniame gale) (ES standartas visoms jungtims arba lygiavertis)

- 30 ± 1cm cm ilgio boliuso maitinimo vamzdelis su tiesia SECUR-LOK jungtimi ir užspaudėju (ES standartas arba lygiavertis;)

- 5 - 7 ml LUER-ENFIT arba lygiavertis švirkštas; (ES standartas visoms jungtims arba lygiavertis).

3.

3. Enterinės mitybos pompos vienkartinės sistemos, enterinio maitinimo švirkštai
Sistemos skirtos naudojimui  su enterinės mitybos maitinimo pompa. Vamzdelių prijungimo jungtys ENFit tipo jungtimi. (ES standartas visoms jungtims arba lygiavertis). 

Sistemos turi tikti naudojimui su enterinės mitybos pomomis pagal pateiktą specifikaciją.

Enterinės mitybos pompa 

Programuojama pompa enterinio maitinimo tirpalams infuzuoti

Infuzijos greitis reguliuojamas ne siauresnėse ribose 1 – 600  ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu).
Infuzijos tūris reguliuojamas ne siauresnėse ribose 1 – 5000 ml (≤ 1 ml žingsniu)

Smūginės dozės („bolius“)  greitis reguliuojamas ne siauresnėse ribose 1 – 600 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu).
Smūginės dozės („bolius“) tūris reguliuojamas ne siauresnėse ribose 1 – 5000 ml  (≤ 1 ml žingsniu).
Infuzijos greičio paklaida ≤ ±10% visame greičio diapazone.
Enterinio maitinimo pompos darbo režimai: pastovaus maitinimo režimas įvedant infuzijos srautą ir tūrį; kintamo maitinimo režimas (boliusais pasirinktais laiko intervalais); automatinės sistemos užpildymo režimas.

Infuzijos metu ekrane rodoma informacija: infuzijos greitis; infuzijos trukmė bendras tūris; boliuso greitis; boliuso tūris; infuzuotas tūris; likęs laikas iki visų boliusų infuzijos pabaigos; aliarminės situacijos; aliarmo priežastys.

Prieigos kodu apsaugota galimybė keisti infuzijos nustatymus. 

Paskutinės programos ir duomenų išsaugojimas.
Enterinės mitybos pompos kartu su laikikliu svoris ≤ 1,3 kg

Enterinės mitybos pompos darbo laikas, maitinant iš naujo pilnai įkrauto akumuliatoriaus ≥ 22 h.
Kartu su enterinės mitybos pompa pateikiamas standartinis tvirtinimas prie infuzijos stovo. 

Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėn.
Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
Enterinio maitinimo švirkštai (100vnt.):

60 ml - 60 vnt.; 

20 ml - 20vnt.;

10 ml - 20vnt.;




