RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJA

dėl medicininės įrangos

VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ (toliau – Pirkimo vykdytojas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti medicininės įrangos pirkimui, prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultacijas. Pirkimas bus atliekamas įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-022P-0041 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas.“

Konsultacijos objektas: „VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas (toliau  –  Pirkimas).

Rinkos konsultacija skelbiama iki viešojo pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą.

Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus vykdomi ateityje, ar jų rezultatams.

Rinkos konsultacijos tikslas – išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus, tinkamai pasiruošti pirkimui.

Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka. Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Kviečiame tiekėjus susipažinti su techninėmis specifikacijomis 1-12 pirkimo objekto dalims ir CVP IS priemonėmis aktyviai teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl techninių specifikacijų bei atsakyti į rinkos konsultacijos apraše pateiktus klausimus. Rinkos konsultaciją prašome suteikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su prisegta žemiau pateikiamos formos lentele su atsakymais (atsakymus prašytume pateikti word formatu). Teikiant atsakymus, pastabas ir (ar) pasiūlymus, prašome pateikti savo atsakymų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pagrindimą ir argumentaciją. Nurodytos techninės specifikacijos nėra galutinės, jų turinys po rinkos konsultacijos gali keistis.

Rinkos konsultacijos etapai:

I etapas: peržiūrimi ir vertinami CVP IS priemonėmis gauti atsakymai, pasiūlymai ir (ar) pastabos. Teikiant atsakymus, pastabas ir (ar) pasiūlymus būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. Atsakymus, pastabas ir (ar) pasiūlymus prašome pateikti ne vėliau kaip iki 2025-05-06 09:00 val. lietuvių kalba. Atsakymai, pastabos ir (ar) pasiūlymai, gauti pasibaigus nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali pratęsti atsakymų, pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminą, paviešindama pranešimą per CVP IS.

II etapas: pasibaigus nustatytam atsakymų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija, išnagrinės ir įvertins gautą informaciją.

III etapas: užtikrinant rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir konsultacijų skaidrumą, apibendrinta informacija apie rinkos konsultacijoje gautus atsakymus, pastabas ir pasiūlymus (išskyrus konfidencialią informaciją), tuo atveju, jei bus gauta siūlymų, pastabų ir pan., bus skelbiama CVP IS priemonėmis prie skelbimo apie šią rinkos konsultaciją ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.

Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijų metu nurodyta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims.

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 1 pirkimo objekto dalis – Artroskopinė vaizdo įranga (1 vnt.) – 62038,00 Eur be PVM; 2 pirkimo objekto dalis – Deguonies generatorius (1 vnt.) – 78334,00 Eur be PVM; 3 pirkimo objekto dalis – Funkcinė lova (15 vnt.) – 24793,50 Eur be PVM; 4 pirkimo objekto dalis – Lova-vežimėlis (8 vnt)- 30720,00 Eur be PVM; 5 pirkimo objekto dalis – Paciento spintelė (15 vnt.)- 8677,80 Eur be PVM; 6 pirkimo objekto dalis – Operacinis stalas (1 vnt.) – 32400,00 Eur be PVM; 7 pirkimo objekto dalis – Operacinė lempa (1 vnt.) – 14500,00 Eur be PVM; 8 pirkimo objekto dalis – Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (1 vnt.) – 19200,00 Eur be PVM; 9 pirkimo objekto dalis – Centrinis monitoriavimo postas (1 vnt.) – 8000,00 Eur be PVM; 10 pirkimo objekto dalis – Gyvybinių parametrų sekimo monitorius (10 vnt.) – 42000,00 Eur be PVM; 11 pirkimo objekto dalis – Siurblys (2 vnt.) – 2600,00 Eur be PVM; 12 pirkimo objekto dalis – Endoskopinės chirurgijos komplektas (1 vnt.) – 124600,00 Eur be PVM. Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |

PRIDEDAMA. Techninės specifikacijos projektas

VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“

II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos techninė specifikacija

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su prekės aprašymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentuose techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame  galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.*

4.Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.*

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Perkančiosios organizacijos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas. Antroje pirkimo dalyje į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota ir patalpų pritaikymas siūlomai įrangai.*

6. Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:

6.2.1. Atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);

6.2.2. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų šalinimą;

6.2.3. Atlieka metrologinę patikrą (jeigu siūlomai įrangai privaloma);

6.2.4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);

6.2.5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;

6.2.6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

6.2.7. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl pirkėjo kaltės.*

7. Kartu su įranga (pristatant) pateikiama dokumentacija:

7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.

1 pirkimo objekto dalis

Artroskopinė vaizdo įranga (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |
| 1. | Artroskopinės vaizdo įrangos komplektacija: |  |  |
| 1.1. | Vaizdo kamera su optikos prijungimo adapteriu (kiekis 1 vnt.) | 1. Ultra aukštos raiškos (4K UHD); 2. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; 3. Progresyvus skenavimas: ne mažiau 10 bitų technologija; 4. Skaitmeninis priartinimas: ≥ 1,5 karto; 5. ≥ 2 programuojami valdymo mygtukai; 6. Ant kameros galvutės turi būti fokusavimo žiedas; 7. Kameros korpusas pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 1.2. | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su šviesos šaltiniu ir archyvavimu (kiekis 1 vnt.) | 1. Valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (4K UHD) vaizdo kameromis; 2. Planšetė įrenginio/ sistemos valdymui: 2.1. Ekrano įstrižainė ≥ 10"; 2.2. Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų; 2.3. Rankinis paciento duomenų įvedimas (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas); 2.4. Vaizdo duomenų anotavimas po operacijos (komentarų ar grafinių objektų pridėjimas); 3. Vaizdų įrašymas/perdavimas/integracija: 3.1. Vidinis kaupiklis ≥ 128 GB; 3.2. DICOM standartas pacientų duomenų bei vaizdų (nuotraukų) perdavimui į PACS serverį; 3.3. Vaizdo nuotraukų raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; 3.4. USB jungtis duomenims perkelti; 4. Bevielis interneto ryšys; 5. Papildytos realybės spalvų filtrai: |  |
| 1.3. | Šviesos šaltinis (integruotas į bendrą valdymo sistemą) (kiekis 1 vnt.) | 1. LED tipo (arba lygiavertis) šviesos šaltinis; 2. Šviesos srautas ≥ 1800 lm; 3. Lempos darbo laikas ≥ 30 000 valandų; 4. Automatinis ir rankinis šviesos srauto reguliavimas; 5. Suderinamas su ACMI, Storz, Wolf, Olympus šviesolaidžiais. |  |
| 1.4. | Plokščiaekranis monitorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Ultra aukštos raiškos (4K UHD); 2. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; 3. Ekrano įstrižainė ≥ 31"; 4. Ryškumas ≥ 700 cd/m2; 5. Vaizdo formatas 16:9; 6. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; 7. Medicininės paskirties. |  |
| 1.5. | Šeiverio konsolė (kiekis 1 vnt.) | 1. Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; 2. Sistemos valdymas: 2.1. lietimui jautriu ekranu ir mygtukų pagalba; 2.2. kojiniu jungikliu; 2.3. darbinio instrumento rankena; 3. ≥ 2 jungtys rankenoms prijungti; 4. Greičiai: 4.1. rotacijos į priekį/atgal: ≥ 8 000 aps./min.; 4.2. osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.; 5. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; 6. Sąsaja su atroskopine pompa (automatinis pompos sistemos aktyvinimas įjungus šeiverį arba šeiverio konsolė ir artroskopinė pompa yra vienas įrenginys). |  |
| 1.6. | Šeiverio pedalas bei pompos pedalas (kiekis 1 vnt.) | Šeiverio ir artroskopinės pompos valdymui |  |
| 1.7. | Šeiverio rankena (kiekis 3 vnt.) | 1. Su siurbimo kanalu ir svirtele kontrolei; 2. Rankenos valdymas: 2.1. lietimui jautriu ekranu arba mygtukų pagalba; 2.2. pedalu; 3. Autoklavuojama. |  |
| 1.8. | Artroskopinis elektrokaustikos generatorius (kiekis 1 vnt.) | 1. Veikia bipolinės elektrochirurgijos žemos temperatūros plazmos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą) ir bipolinę koaguliaciją; 2. Ekranas, rodantis abliacijos ir koaguliacijos parametrus; 3. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais; 4. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas. |  |
| 1.9. | Dvigubos eigos artroskopinė pompa (kiekis 1 vnt.) | 1. Skirta vandens padavimui į sąnarį; 2. Su parametrų reikšmių atvaizdavimu; 3. Skirta šioms operacijoms: 3.1. klubo sąnario; 3.2. kelio sąnario; 3.3. peties sąnario; 3.4. mažųjų sąnarių. 4. Savitestavimo sistema kiekvieną kartą įjungus; 5. Kojinis jungiklis valdymui, integruotas į šeiverio pedalą. |  |
| 1.9.1 | Artroskopinės pompos irigacinės sistemos | 1. Artroskopinės pompos irigacinės sistemos tinkamos su techninės specifikacijos 9 punkte aprašyta artroskopinės pompos įranga; Paciento jungtis - 5 vnt; Ištraukimo kasetė - 5 vnt.; Jungtis - 5 vnt.; Šeiverio antgaliai - 5 vnt.; Grindų ištraukimo kasetė - 5 vnt. |  |
| 1.10. | Artroskopinė optika (kiekis 3 vnt.) | 1. Perduodanti 4K UHD vaizdą; 2. Vaizdo kryptis 30 ± 1; 3. Diametras 4 mm ± 0,2 mm; 4. Ilgis 152 mm ± 0,5 mm; 5. Autoklavuojama. |  |
| 1.11. | Artroskopo įmova (kiekis 3 vnt.) | Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 mm ± 0,2 mm diametro siūlomai optikai (10 poz.) |  |
| 1.12. | Šviesolaidis (kiekis 3 vnt.) | 1. Šviesolaidžio diametras 4,5 mm ± 0,5 mm; 2. Šviesolaidžio ilgis 2,7 m ± 0,1 m; 3. Su jungtimi, tinkančia siūlomai įrangai. |  |
| 1.13. | Artroskopijos instrumentų rinkinio laikymo ir sterilizavimo dėžė (kiekis 5 vnt.) | 1. Metalinė dėžė vienos operacijos rinkiniui laikyti bei sterilizuoti; 2. Su dangčiu; 3. Su optikai, movai, obturatoriui ir šviesolaidžiui skirtais laikikliais. |  |
| 1.14. | Vežimėlis įrangai (kiekis 1 vnt.) | 1. ≥ 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais; 2. Su ≥ 5 lentynomis; 3. Su stalčiumi; 4. Su videokameros laikikliu; 5. Su alkūniniu laikikliu plokščiaekraniui mediciniam monitoriui; 6. Su alkūniniu laikikliu valdymo planšetei; 7. Uždaras kanalas elektros maitinimo lizdams bei izoliuotiems įrangos laidams paslėpti; 8. Centrinis elektros jungiklis; 9. ≥ 2 pedalų laikikliai. |  |

2 pirkimo objekto dalis

Deguonies generatorius (1 vnt.)

Bendrieji reikalavimai:

Planuojama įsigyti sistema sudaryta iš deguonies generatoriaus komplekto (kompresorius, deguonies generatorius, slėginės talpos, oro sausintuvai, valdymo blokai), taip pat deguonies rezervinės rampos bei vamzdyno iki II-ojo TB diagnostikos ir gydymo skyriaus, kur įrengta deguonies tiekimo sistema.

Visi Sistemos komponentai montuojami įstaigos pastato rūsio patalpose, rezervinė rampa – prie rūsio sienos.

Sistemos pristatymo, įrengimo ir paleidimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

Suvirinimo darbus turi atlikti suvirintojas atestuotas pagal EN 9606-1 standartą.

Visi Sistemos komponentai ir montavimo metu naudojamos medžiagos, turintys sąlytį su deguonimi, turi būti tinkamo medžiagiškumo, neužterštos alyvomis ir riebalais. Dirbant su deguonies tiekimo sistemomis turi būti laikomasi švaros, ypatingai turi būti užtikrinta, kad nebūtų absoliučiai jokių riebalų.

Reikalingą interneto kabelį nuo serverinės, esančios III aukšte, iki patalpos, kurioje numatomas įrengti deguonies generatorius (apie 150 m kabelio), nutiesia tiekėjas, o komutacinėje spintoje pajungia užsakovas.

Elektros kabelį iki elektros skydinės, nutiesia tiekėjas, o skydinėje pajungia užsakovas.

Baigus Sistemos instaliavimą tiekėjas privalo savo sąskaita išvalyti patalpas ir išvežti statybines atliekas. Visos vamzdynų jungtys turi būti sulituotos arba suvirintos (išskyrus sriegiu jungiamus, tokių komponentų, kaip uždarymo vožtuvai, slėgio jutikliai). Litavimui naudoti tik švarias technologijas. Taikomi litavimo ar suvirinimo metodai turi užtikrinti, kad jungtys išlaikys savo mechanines savybes iki 450 0C. Defektines vietas lituotu sujungimu leidžiama pataisyti, bet ne daugiau dviejų kartų.

Visa įranga, vamzdžiai, visos jungtys ir armatūra turi būti sertifikuoti.

Po sumontavimo turi atlikti vamzdyno prapūtimą inertinėmis dujomis, atlikti hidraulinį bandymą.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |
| 1. | Deguonies generatorius: |  |  |
| 1.1. | Deguonies generatorius | ne mažiau kaip po 16 m3/h |  |
| 1.2. | Deguonies koncentracija | 93% ± 3% |  |
| 1.3 | Tiekiamo deguonies slėgis | 6 bar ±10% |  |
| 1.4 | Deguonies rezervuaras: | talpa ne mažiau 2x900 l |  |
|  |  | neprastesnė nei cinkuoto metalo |  |
|  |  | slėgis - ne mažiau 10 bar |  |
|  |  | turi atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES |  |
| 1.5. | Deguonies generatorius turi atitikti LST EN ISO 7396-1 ir Europos farmakopėjos Deguonis 93% skirsnį. | Būtina |  |
| 2. | Deguonies generatoriaus telemetrija: |  |  |
| 2.1. | Deguonies analizatorius integruotas į generatoriaus monitorių | Būtina |  |
| 2.2. | Deguonies grynumo matavimo ribos | 0-96% |  |
| 2.3. | Deguonies koncentracijos matavimo skalė | min. 0.1% |  |
| 2.4. | Ekranas | LCD jautrus lietimui |  |
| 2.5. | Automatinis pasileidimas elektrai dingus ar klaidoms išnykus | Būtina |  |
| 2.6. | Automatinis grynumo atstatymas | Būtina |  |
| 2.7. | Deguonies srauto parodymas | Būtina |  |
| 2.8. | Deguonies rasos taško matavimas | Būtina |  |
| 2.9. | Darbo ir serviso laikmatis | Būtina |  |
| 2.10. | Rodomi parametrai: | Deguonies talpos slėgis |  |
|  |  | Išeinantis deguonies slėgis į vamzdyną |  |
|  |  | Pagamintas deguonies tūris |  |
|  |  | Oro slėgis iš kompresoriaus |  |
|  |  | Oro slėgis rezervuare |  |
|  |  | Aplinkos temperatūra |  |
|  |  | Įrangos įjungimo laikas |  |
|  |  | Įrangos veikimo |  |
|  |  | Deguonies tiekimo srautas |  |
| 2.11. | Meniu ir parametrai rodomi lietuvių kalba | Būtina |  |
| 2.12. | Įvykių sąrašas: | Aliarmo parametrai |  |
|  |  | Laikas |  |
| 2.13. | Prieiga prie deguonies generatoriaus | Vartotojui draugiška WEB sąsaja |  |
| 2.14. | Aliarmų signalai išorinei BMS sistemos pajungimui | „Modbus“ arba M-bus“ |  |
| 2.15. | Eterneto jungtis | RJ45 jungtis, nuolatinis generatoriaus stebėjimas |  |
| 2.16. | Aliarmų siuntimas | El. paštu; SMS |  |
| 2.17. | Deguonies generatoriaus monitorinimas telefone ir kompiuteryje | programa įrašoma GooglePlay arba AppStore (nemokama). |  |
| 3. | Oro kompresorius |  |  |
| 3.1. | Našumas min. | 210 m3/h |  |
| 3.2. | Galingumas max. | 22 kW |  |
| 3.3. | Slėgis min | 11 bar. |  |
| 3.4. | Garso lygis max. | 66dB; (A) |  |
| 3.5. | Cikloninis separatorius su elektroniniu kondensato nuleidikliu | Būtina |  |
| 3.6. | Suspausto oro rezervuaras: | talpa ne mažiau 2x900 l |  |
|  |  | neprastesnė nei cinkuoto metalo |  |
|  |  | slėgis - ne mažiau 10 bar |  |
|  |  | turi atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES. |  |
| 3.7. | Oro kompresoriaus sistema turi atitikti ISO 8573-1 standartą | Būtina |  |
| 4. | Oro sausintuvas |  |  |
| 4.1. | Rasos taškas | ne daugiau +3 0C. |  |
| 4.2. | Našumas | ne mažiau 240m3/h |  |
| 5. | Deguonies rezervinė rampa, su telemetrija | Deguonies 2x6 automatinė rampa |  |
| 5.1. | Tiekimo srautas | ne mažiau 22 m3/h, |  |
| 5.2. | Slėgis | ne mažiau 10 bar |  |
| 5.3. | Visa pajungimo armatūra sumontuota specialioje spintoje su 8 deguonies balionais po 50 l.; | Būtina |  |
| 5.4. | Komplektacija: | redukcinis įrenginys sumontuotas dėžėje |  |
|  |  | ne mažiau nei dviejų kolektorių, su automatiniu perjungimu nukritus slėgiui |  |
|  |  | du įėjimai 0 - 200 bar. slėgiui |  |
|  |  | dviejų lygių slėgio reguliavimo pakopos |  |
|  |  | aukšto slėgio reduktoriai šildomi elektra arba deguonies šildytuvai |  |
|  |  | slėgio kontrolė ir pavojaus signalas (garsinis ir (ar) vaizdinis, indikuojantis sutrikimus sistemoje, pvz. nukritusį žemą slėgį) |  |
|  |  | darbinės balionų grupės šviesinė indikacija |  |
|  |  | našumas ne mažiau 1500 l/min |  |
| 5.5. | Rampos telemetrija: | Nuolatinis deguonies balionų rampos slėgių stebėjimas. |  |
|  |  | Eterneto jungtis (RJ45); |  |
|  |  | Rampos monitorinimas telefono programėlėje ( parsisiuntimas iš AppStore arba Google Play); |  |
|  |  | Aliarmų siuntimas el. paštu arba SMS |  |
| 6. | Deguonies šaltinių automatinė perjungimo sistema su telemetrija: |  |  |
| 6.1. | Sistemoje sumontuotos: | deguonies generatorių jungtis, |  |
|  |  | deguonies rezervinė rampos jungtis |  |
|  |  | rezervinė jungtis |  |
| 6.2. | Medicininių dujų slėgio stebėjimas | Būtina |  |
| 6.3. | Srauto daviklis | Tikslumas <=+/- 1.5% FS |  |
| 6.4. | Kiekvieno įėjimo slėgių stebėjimas realiu laiku | Būtina |  |
| 6.5. | Eterneto jungtis | su WEB vartotojo sąsaja |  |
| 6.6. | Aliarmų siuntimas | El. paštu; SMS |  |
| 6.7. | Monitorinimas telefone ir kompiuteryje | programa įrašoma GooglePlay arba AppStore (nemokama). |  |
| 6.8. | Elektroninis normaliai atidarytų solenoidinių vožtuvų valdymas | Būtina |  |
| 6.9. | Reguliuojami įėjimo/išėjimo slėgiai, prioritetas | Būtina |  |
| 6.10. | Vizualinis, grafinis aliarmas | Būtina |  |
| 6.11. | Ekranas | LCD |  |
| 7. | Deguonies vamzdynas |  |  |
| 7.1. | 28 diametro varinio vamzdžio magistralės (apie 90 metrų) įrengimas pagal reikalavimus, sujungiant deguonies tiekimo sistemą su esamu įstaigos vamzdynu. | Būtina |  |
| 7.2. | Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis | Būtina |  |
| 7.3. | Vamzdynas turi turėti EN 13348 žymėjimą | Būtina |  |
| 8. | Deguonies generatoriaus patalpos |  |  |
| 8.1. | Patalpos įrengiamos pagal reikalavimus (paprastasis patalpų remontas - dažymas, keičiamos durys, elektros instaliacija, apšvietimas, įrengiamos akustinės lubos, oro pritekėjimas / šalinimas, patalpos oro šalinimas) Kompresoriaus karšto oro reguliuojamas išmetimas į lauką ir rūsio patalpą. | Būtina |  |

PASTABA: Potencialus tiekėjas dėl planuojamų darbų vykdymo, esant pageidavimui, gali atvykti į objektą apžiūrėti ir įvertinti situaciją vietoje.

3 pirkimo objekto dalis –

Funkcinė lova  (15 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |  |
| 1. | Lovos sekcijos | Ne mažiau keturių sekcijų konstrukcija |  |  |
| 2. | Lovos aukščio, galvos - nugaros, šlaunų, blauzdos sekcijos, bei trendelenburgo / anti Trendelenburgo kampo reguliavimas | 1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba), 2. Ne mažiau kaip du varikliai. Ne mažiau kaip dvi elektrinės teleskopinės kolonos, svirtinis, pantografinis arba lygiavertis pakėlimo mechanizmas, 3. Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliam apkrovimui). |  |  |
| 3. | Čiužinio platforma | 1. Sudaryta iš ≥ 4 funkcinių dalių (sekcijų) (galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų.), 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš HPL atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš metalinių plokščių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui arba metalinių juostų atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), 3. Galimybė čiužinio platformos sekcijas išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini čiužinio platformos sekcijų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo, 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos, bei neskaitant susiaurinimų dėl įmontuotų konstrukcinių elementų, prilaikančių čiužinį iš kraštų) ne mažesni kaip 200 x 88 cm (ilgis x plotis). |  |  |
| 4. | Lovos aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 340 - 780 mm |  |  |
| 5. | Galvos - nugaros sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 60° |  |  |
| 6. | Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 20° |  |  |
| 7. | Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 15° |  |  |
| 8. | Trendelenburgo/anti Trendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas | Ne mažiau +12°/-12° |  |  |
| 9. | CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu | 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių, 2. Palenkus rankeną galvos-nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn. |  |  |
| 10. | Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia) | Ne mažiau 250 kg |  |  |
| 11. | Lovos važiuoklė | 1.Su 4 grindų dangos netepančiais ratukais, kurių skersmuo ≥ 120 mm, 2. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. b) visi ratai stabdomi, c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį), 3. Stabdžių valdymo svirtys, dvi atskiros, sumontuoti kojūgalio arba galvūgalio pusėje, 4. Penktas ratukas lengvesniam valdymui transportavimo metu. |  |  |
| 12. | Gabaritiniai matmenys, ilgis (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) x plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus) | ≤ (2350 x 1050) mm |  |  |
| 13. | Lovos prailginimas | ne mažiau kaip 23 cm |  |  |
| 14. | Lovos naktinis apšvietimas | Būtinas |  |  |
| 15. | Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose | Būtinos |  |  |
| 16. | Lovos galai | Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais |  |  |
| 17. | Čiužinys ir čiužinio užvalkalas | 1. Čiužinio storis ne mažiau 170 mm, 2. Čiužinio dydis (ilgis ir plotis) atitinkantis siūlomos funkcinės lovos matmenis, 3. Čiužinys pagamintas iš elastingo didelio tankio (HD) poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos, 4. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių, 5. Čiužinio užvalkalas plaunamas, atsparus vandeniui ir dezinfekcinėms medžiagoms, su užtrauktuku, 6. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga) 7. Čiužinio užvalkalas pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams, 8. Čiužinio užvalkalas antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo, 9. Čiužinio užvalkalas užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje, 10. Čiužinio užvalkalas tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse, 11. Maksimali čiužinio apkrova (leistinas paciento svoris) ne mažiau kaip 250 kg. |  |  |
| 18. | Apsauginiai šoniniai rėmai | 1. Pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, 2. Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai turi būti sumontuoti abiejuose lovos šonuose), 3. Su galvos - nugaros sekcijos kampo indikatoriais (skaitmeninis arba mechaninis) sumontuotais abiejuose šoniniuose apsauginiuose galvūgalio arba abiejuose šoniniuose apsauginiuose kojūgalio rėmuose, 4. Galvūgalio pusės lovos šonuose įmontuoti valdymo mygtukai, skirti keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn) arba lovos šone įmontuotas funkcijų valdymo pultas Nr.3. 5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 35 cm, 6. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). |  |  |
| 19. | Lovos galas | 1. Plastikiniai (arba lygiaverčiai), pusiau uždaro arba lygiaverčio tipo, 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių, 3. Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo, 4. Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta. |  |  |
| 20. | Kojinis valdymo pultas | 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių, 2. Ne mažiau du valdymo mygtukai: a) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos pakėlimui, b) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos nuleidimui. |  |  |
| 21. | Funkcijų valdymo pultas Nr.1 | 1. Skirtas personalui ir pacientui, 2. Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono, 3. Galima valdyti šias funkcijas: a) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, b) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. |  |  |
| 22. | Funkcijų valdymo pultas Nr.2 | 1. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje, 2. Galima valdyti šias funkcijas: a) Gaivinimo padėtis, b) Kardiologinė sėdimoji padėtis, c) Skubios pagalbos (Trendelenburgo), d) Čiužinio platforma aukštyn/žemyn, e) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, f) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. |  |  |
| 23. | Funkcijų valdymo pultas Nr.3 | 1. Skirtas pacientui, 2. Integruotas nugaros sekcijos apsauginiame lovos šone, 3. Galima valdyti šias funkcijas: a) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, b) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. |  |  |
| 24. | Funkcijų valdymo pultas Nr.4 | 1. Pultas skirtas slaugytojams, 2. Galima valdyti šias funkcijas: a) Čiužinio platforma aukštyn/žemyn, b) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti, c) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. |  |  |
| 25. | Infuzinis stovas | 1. Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt, 2. Nuimamas, 3. Lova su ≥ 2 infuzinio stovo tvirtinimo taškais, esančiais galvūgalio pusėje. |  |  |
| 26. | Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos | ≥ 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo |  |  |
| 27. | Lova su integruotomis svarstyklėmis | Būtina |  |  |
| 28. | Išlipimo iš lovos perspėjimo sistema | Būtina |  |  |
| 29. | Rentgeno kasetės dėklas | Būtina |  |  |
| 30. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas, 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo). |  |  |

4 pirkimo objekto dalis

Lova-vežimėlis (8 vnt)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |
| 1. | Paskirtis | Vežimėlis su elektrine pavara paciento transportavimui gulimoje ar pusiau sėdimoje padėtyje. |  |
| 2. | Vežimėlio rėmas | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, padengto polimeriniais milteliniais (arba lygiaverčiais) dažais. 2. Gulimas pagrindas susideda iš ne mažiau dviejų sekcijų. 3. Su apsaugomis (bamperiais) visuose keturiuose vežimėlio kampuose. 4. Atsparus dezinfekcinėms valymo priemonėms |  |
| 3. | Važiuoklė | - Su ≥ 4 pagrindiniais, grindų dangos netepančiais manevringais ratukais. - Ratukų skersmuo ≥ 20 cm. - Su centriniu varančiuoju ratu. - Su centrine stabdžių sistema. 5. ≥ 1 antistatinis ratukas |  |
| 4. | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | - Hidraulinis aukščio reguliavimas kojiniu valdymo pedalu arba elektrinis. - Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose; - Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse kaip 64 cm - 85 cm ribose |  |
| 5. | Trendelenburgo / atvirkštinio trendelenburgo pozicijos reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo +12º iki -12º |  |
| 6. | Galvos/nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | - Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas reguliuojamas dujinių spyruoklių pagalba; Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose nuo 0° -70°. |  |
| 7. | Apsauginiai rėmai vežimėlio šonuose | - Operatyviai nuleidžiami/pakeliami; - Patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje; 3. Atsparūs dezinfekcinėms valymo priemonėms. |  |
| 8. | Vežimėlio rankenos | 1. Abiejuose vežimėlio galuose, naudojamos vežimėlio stūmimui/traukimui rankiniu būdu 2. Vežimėlio rankena (-os) naudojama (-os) elektrinės pavaros greičio reguliavimui. |  |
| 9. | Didžiausias vežimėlio greitis | Ne mažiau 4 km/h |  |
| 10. | Maksimali įkalnė, į kurią gali būti transportuojamas maksimalia leistina apkrova apkrautas vežimėlis | Ne mažiau 6 ° |  |
| 11. | Vežimėlio elektrinės pavaros maitinimo šaltinis | 1. Baterija (-os), įkraunama (-os) iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Įkraunama baterija ≥ 140 Wh talpos arba esant pilnai įkrautai baterijai (-oms), vežimėlis gali važiuoti ne mažiau kaip 10 val., arba gali nuvažiuoti ne mažiau kaip 10 km. |  |
| 12. | Vežimėlio išoriniai matmenys | 1. Ilgis ne didesnis kaip 230 cm; 2. Plotis, kai šoniniai rėmai pakelti, ne didesnis kaip 97 cm. |  |
| 13. | Kartu su vežimėliu pateikiami priedai | 1. Infuzinis stovas; 2. Šlapimo maišelių kabliukai; 3. Deguonies baliono laikiklis. |  |
| 14. | Čiužinys | 1. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka gulimosios vežimėlio dalies matmenis; 2. Čiužinio aukštis ne mažiau 10 cm. 3. Čiužinys aptrauktas drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga. |  |
| 15. | Saugi, gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apkrova. | ≥ 225 kg. |  |

5 pirkimo objekto dalis

Paciento spintelė (15 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |
| 1. | Paskirtis | Skirta naudoti prie ligonio lovos, laikyti daiktus. |  |
| 2. | Spintelės konstrukcijos | Rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis, polimerinio padengimo metu įterpti sidabro jonai. |  |
| 3. | Spintelės išmatavimai | Ilgis 60cm±1cm Plotis 52cm±1cm Aukštis 85 cm±1cm |  |
| 4. | Staliuko išmatavimai | Ilgis 56 cm±1cm Plotis 34cm±1cm Aukštis 70-100cm±1cm |  |
| 5. | Spintelės dalys | Spintelė su atvira niša, stalčiumi ir skyriumi už durelių. Rankena stūmimui bei rankšluosčio pakabinimui |  |
| 6. | Staliukas | Atlenkiamu maitinimo staliukas. Reguliuojamas aukštis dujinės spyruoklės pagalba. Staliukas su kraštų paaukštinimais. Suglaudžiamas prie spintelės šono. Reguliuojamas staliuko posvyrio kampas į abi puses. Pagamintas iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL plokštės arba lygiavertės. Galimas rinktis spalvą mažiausiai iš 4 variantų. Slankiojančios dalys iš nerūdijančio plieno AISI304 markės arba lygiavertės. Staliuko stalviršio paviršius higieniškas: be neišvalomų tarpų, konstrukcija be tvirtinimo varžtų. |  |
| 7. | Stalčius | Su plastikiniu įdėklu. Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus. Guoliniai bėgeliai. Atsidaro į abi puses. Su užapvalintomis rankenėlėmis. |  |
| 8. | Durelės | Abiejose spintelės pusėse. Pagamintos iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės arba lygiavertės medžiagos. Galimas rinktis spalvą mažiausiai iš 4 variantų. Su užapvalintomis rankenėlėmis. Rakinamos. Su magnetiniu pritraukimo funkcija. |  |
| 9. | Stalviršis | Pagamintos iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės arba lygiavertės medžiagos. Galimas rinktis spalvą mažiausiai iš 4 variantų. Be aštrių kampų. |  |
| 10. | Atvira niša | Higieniška, be neišvalomų tarpų. |  |
| 11. | Ratukai | Keturiais dvigubi ≥50 mm diametro skersmens ratukais. Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos, bent 2 ratukai su stabdžiais. |  |

6 pirkimo objekto dalis

Operacinis stalas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai(specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modeliai, konkrečios modifikacijos, gamintojai, kilmės šalis) |  |  |
| 1. | Stalo korpusas |  |  |
| 1.1 | Stalas mobilus, su pakeliamais ir fiksuojamais ratukais arba operacinio stalo kolona su platforma, lengvai transportuojama spec. vežimėlio pagalba | Būtina |  |
| 1.2 | Su elektrine arba elektrine - hidrauline sistema aukščiui, pasvirimo kampams, pozicijoms reguliuoti | Būtina |  |
| 1.3 | Operacinio stalo valdymas | 1.Distancinio pulto pagalba 2.Integruoto į stalą pagalbinio pulto pagalba |  |
| 2. | Stalviršis: |  |  |
| 2.1 | Suskirstytas dalimis: Galvos Nugaros Sėdmenų Dviejų dalių kojų sekcija | Būtina |  |
| 2.2 | Galvinę ir kojinę sekcijas galima išmontuoti ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus | Būtina |  |
| 2.3 | Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |
| 2.4 | Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti | Būtina |  |
| 2.5 | Gabaritiniai matmenys | Ilgis ≥ 2050 mm, plotis ≥ 570 mm |  |
| 3. | Čiužinys: |  |  |
| 3.1 | Pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |
| 3.2 | Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos | Būtina |  |
| 3.3 | Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms | Būtina |  |
| 4. | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |  |
| 4.1 | Trendelenburgo padėtis | ≥ 30° |  |
| 4.2 | Anti-trendelenburgo padėtis | ≥ 30° |  |
| 4.3 | Lateralinė pozicija | ≥ ± 20° |  |
| 4.4 | Stalviršio aukščio reguliavimas | ≥ (700 -1050) mm |  |
| 4.5 | Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas | ≥ (-30 - +80) ° |  |
| 4.6 | Motorizuotas kojinės sekcijos dalių reguliavimas | ≥ (-90 - +25) ° |  |
| 4.7 | Rankinis galvinės dalies reguliavimas | ≥ (-90 - +45) ° |  |
| 4.8 | Nulinė padėtis | Būtina |  |
| 4.9 | Išilginis stalviršio paslinkimas | ≥ 320 mm |  |
| 4.10 | Didžiausias leistinas paciento svoris | ≥ 250 kg |  |
| 5. | Priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo: |  |  |
| 5.1 | Reguliuojamo aukščio ir ilgio (pločio) lankas anesteziologo zonos atskyrimui iš nerūdijančio plieno, L formos | 1 vnt. |  |
| 5.2 | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, padengta antistatine minkšta danga, su rankos fiksavimo diržais | 2 vnt. |  |
| 5.3 | Atramos ant šono paguldyto ligonio prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių: plokščios, padengtos antistatine minkšta danga | 2 vnt. |  |
| 5.4 | Artroskopinis kojos laikiklis su tvirtinimo įtaisu ir alkūnine konstrukcija, leidžiančia keisti laikiklio aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą | 1 vnt. |  |
| 5.5 | Rankos atrama su tvirtinimo įtaisu ir alkūnine konstrukcija, leidžiančia keisti atramos aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą | 1 vnt. |  |
| 5.6 | 3 dalių priedas peties operacijoms | 1 vnt. |  |
| 5.7 | Reguliuojamo aukščio atrama kojai (Goepel tipo) arba lygiavertė, padengta antistatine minkšta danga su tvirtinimo mechanizmais | 1 vnt. |  |
| 5.8 | Turi būti galimybė tvirtinti įrenginį skirtą klubo artroskopijoms ir minimaliai invazinėms klubo sąnario protezavimo operacijoms, su anglies pluošto ar lygiaverte sija (sijos ilgis ne mažiau 1250 mm), pritaikytas atlikti reguliuojamo kampo kojos tempimą. | Būtina |  |
| 6. | Priedai ligonio fiksavimui prie operacinio stalo: |  |  |
| 6.1 | Diržas liemens fiksavimui | 1 vnt. |  |
| 6.2 | Diržas kojų fiksavimui | 1 vnt. |  |
| 6.3 | „Šalmo” tipo galvos laikiklis peties operacijoms | 1 vnt. |  |
| 7. | Suderinamumas | Stalo kraštiniai tvirtinimo bėgeliai turėtų būti standartinio (dažniausiai naudojamų gamintojų) dydžio, kad būtų užtikrinta galimybė tvirtinti operacinėje turimus ortopedinius stalo priedus. |  |

7 pirkimo objekto dalis

Operacinė lempa (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |
| 1. | Šviestuvo kupolo konstrukcija | 1. Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, sumontuotais vientisame „kupole“; 2. Apvalus, vientisas šviesą spinduliuojantis „kupolo“ paviršius be atskirų segmentų, lengvam valymui (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreitpų žiedlapių, sukirstytų atskirais segmentais ir pan.) kupolai) 3. Individualių lešių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui |  |
| 2. | Šviestuvo galva be judančių dalių | Būtina |  |
| 3. | Šviestuvo generuojamas maksimalus šviesos intensyvumas: a) pagrindinio modulio b) satelitinio modulio | a) ≥ 160 klx; b) ≥ 120 klx. |  |
| 4. | Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio) | 5000 ± 100 K |  |
| 5. | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%) (kiekvieno modulio) | ≥ 700 mm |  |
| 6. | Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) | 93 ± 1 |  |
| 7. | Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio) | Minimalus ≤ 40 klx iki maksimalaus šviestuvų galingumo |  |
| 8. | Endo apšvietimas (kiekvieno modulio) | ≤ 300 lx |  |
| 9. | Šviestuvo apšvietimo lauko diametras (kiekvieno modulio) | ≤ 20 cm |  |
| 10. | LED diodo tarnavimo laikas | ≥ 50.000 val. Prarandant ne daugiau 20% pradinio maksimalaus apšvietimo intensyvumo |  |
| 11. | Operacinių lempų tvirtinimai | 1. Šviestuvo moduliai alkūninėmis konstrukcijomis jungiasi prie centrinės vertikalios kolonos, kuri montuojama prie lubų 2. Operacinė lempa turi būti su jų tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį) parinktais konstrukciniais elementais 3. Pirmos, su centrine vertikalia kolona sujungtos šviestuvo alkūnės, turi rotuoti aplink centrinės kolonos ašį 360° 4. Šviestuvo kupolą laikančių bendras alkūnių ilgis: ne mažiau 1600 mm ir 1750 mm |  |
| 12. | Lempos apšvietimo intensyvumo, įjungimo/išjungimo ir endo apšvietimo reguliavimo klavišai sumontuoti lempos konstrukcijoje | Būtina |  |
| 13. | Iš abiejų lempos kupolo pusių sumontuotos ištęstos rankenos nesteriliam lempos pozicijos keitimui | Būtina |  |
| 14. | Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis plastikinėmis apsaugomis steriliam lempos pozicijos keitimui | Būtina |  |
| 15. | Abiejų šviestuvų kupolų diametras | ≤ 620 mm |  |
| 16. | Įjungtų šviestuvų į aplinką skleidžiama didžiausia temperatūra | ≤ 35°C |  |
| 17. | Komplektacijoje | Steriliziuojamos lempos valdymo rankenėlės - po ≥ 2 vnt. kiekvienam kupolui |  |
| 18. |  |  |  |

8 pirkimo objekto dalis

Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |
| 1. | Aparatas pritaikytas suaugusių dirbtinei plaučių ventiliacijai | Aparatas pritaikytas suaugusių dirbtinei plaučių ventiliacijai |  |
| 2. | Aparato naudojamos dujos | Tik deguonis tiekiamas iš ligoninės centralizuotos dujų tiekimo sistemos arba deguonies balionų |  |
| 3. | Elektros maitinimas | 1. ~230V 10, 50Hz elektros tinklas; 2. Maitinimo šaltiniai (akumuliatoriai); aparato veikimo laikas, maitinant iš akumuliatorių ≥ 30 min. |  |
| 4. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai: |  |  |
| 4.1 | Intubacinė ventiliacija | Būtina intubacinė ventiliacija |  |
| 4.2 | Neinvazinė ventiliacija | Būtina neinvazinė ventiliacija |  |
| 5. | Ventiliacijos darbo režimai: |  |  |
| 5.1 | Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija | Būtina tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija |  |
| 5.2 | Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija | Būtina tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija |  |
| 5.3 | Privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija | Būtina privalomą minutinį tūrį užtikrinanti ventiliacija su slėgio ir srauto korekcijomis priklausomai nuo paciento plaučių mechanikos pokyčių. |  |
| 5.4 | Slėgiu kontroliuojama bifazinė ventiliacija | Būtina slėgiu kontroliuojam bifazinė ventiliacija (arba lygiavertis režimas) |  |
| 5.5 | Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija | Būtina slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija |  |
| 5.6 | Spontanine ventiliacija esant nuolatiniam teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose | Būtina spontanine ventiliacija esant nuolatiniam teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose |  |
| 6. | Neinvazinė ventiliacija: |  |  |
| 6.1 | Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu | Būtina automatinis dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu |  |
| 7. | Režimai/funkcijos |  |  |
| 7.1 | Spontaninis paciento kvėpavimas galimas visuose ventiliacijos režimuose | Būtina spontaninis paciento kvėpavimas galimas visuose ventiliacijos režimuose |  |
| 7.2 | Pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas pagal pagal paciento ūgį arba amžiaus kategoriją | Būtina pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas ir išsaugojimas pagal paciento ūgį arba amžiaus kategoriją |  |
| 8. | Pagrindiniai nustatymai: |  |  |
| 8.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 4 – 80 k/min |  |
| 8.2 | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 50 – 2000 ml |  |
| 8.3 | Maksimalus (nuolatinis) srautas įkvėpime | ne mažiau kaip iki 250 l/min |  |
| 8.4 | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0.2 – 10 s |  |
| 8.5 | Slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5 – 60 cmH2O |  |
| 8.6 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 – 35 cmH2O |  |
| 8.7 | Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 15 l/min |  |
| 8.8 | O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 21 – 100 % |  |
| 9. | Rankiniu būdu atliekamas valdymas: |  |  |
| 9.1 | Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas | Būtina iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas |  |
| 9.2 | Vaistų įpurškimas – “nebulaizeris” su vaistų įpurškimo įkvėpimo metu sinchronizacija | Būtina vaistų įpurškimas – “nebulaizeris” su vaistų įpurškimo įkvėpimo metu sinchronizacija |  |
| 9.3 | Įsotinimo deguonimi funkcija (pacientui tiekiamo deguonies koncentracijos padidinimas prieš ir po atsiurbimo, laikinai išjungiant aliarmo signalus ir paciento inicijuoto įkvėpimo sistemą) | Būtina įsotinimo deguonimi funkcija (pacientui tiekiamo deguonies koncentracijos padidinimas prieš ir po atsiurbimo, laikinai išjungiant aliarmo signalus ir paciento inicijuoto įkvėpimo sistemą) |  |
| 9.4 | Didelio srauto deguonies terapijos funkcija (pacientui tiekiamo deguonies srauto ir koncentracijos nustatymas DPV aparate) | Aparato sukuriamas deguonies srautas ne siauresniame kaip 2-100 l/min. diapazone. Deguonie koncentracijos nustatymo ribos 21-100% (ne siauresnės už nurodytas) |  |
| 10. | Atodūsio funkcija | Būtina atodūsio funkcija |  |
| 11. | Apnėjos ventiliacija (automatinis perjungimas į priverstinę ventiliaciją, sustojus paciento kvėpavimui) | Būtina apnėjos ventiliacija (automatinis perjungimas į priverstinę ventiliaciją, sustojus paciento kvėpavimui) |  |
| 12. | Pasipriešinimo kompensavimas intubuotimes pacientams | Būtina automatinis endotrachėjinio ir intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensavimas |  |
| 13. | Ekranas: |  |  |
| 13.1 | Ventiliacijos proceso atvaizdavimas | Spalvoto vaizdo, ne mažesnės kaip 30 cm įstrižainės, lietimui jautriame valdymo ekrane su parametrų nustatymo ratuku |  |
| 13.2 | Vienu metu ekrane stebimų, pasirenkamų kreivių skaičius | ≥ 3 |  |
| 13.3 | Galimi atvaizdavimo tipai | Kreivės, grafiniai ir skaitiniai trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija |  |
| 13.4 | Nakties/dienos ekrano režimai | Būtina nakties/dienos ekrano režimai |  |
| 13.5 | Galimybė užrakinti ekrano valdymą | Būtina galimybė užrakinti ekrano valdymą |  |
| 14. | Matuojami parametrai: |  |  |
| 14.1 | Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP) | Būtina teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP) |  |
| 14.2 | Plato slėgis (Pplat) | Būtina plato slėgis (Pplat) |  |
| 14.3 | Pikinis įkvėpimo slėgis | Būtina pikinis įkvėpimo slėgis |  |
| 14.4 | Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean) | Būtina vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean) |  |
| 14.5 | Minutinis tūris iškvėpime bendras ir spontaninis | Būtina minutinis tūris iškvėpime bendras ir spontaninis |  |
| 14.6 | Nuotėkis | Būtina |  |
| 14.7 | Kvėpavimo dažnis: bendras ir spontaninis | Būtina kvėpavimo dažnis: bendras ir spontaninis |  |
| 14.8 | Įkvėpiamo deguonies koncentracija | Būtina įkvėpiamo deguonies koncentracija |  |
| 14.9 | Kvėpavimo tūris, iškvepiamas tūris ir spontaninio kvėpavimo metu susidaręs iškvėpiamas tūris | Būtina kvėpavimo tūris, iškvepiamas tūris ir spontaninio kvėpavimo metu susidaręs iškvėpiamas tūris |  |
| 15. | Apskaičiuojami parametrai: |  |  |
| 15.1 | Elastingumas (angl., compliance) | Būtina elastingumas (angl., compliance) |  |
| 15.2 | Pasipriešinimas (angl., resistance) | Būtina pasipriešinimas (angl., resistance) |  |
| 15.3 | Greitas paviršinis kvėpavimas | Būtina greitas paviršinis kvėpavimas |  |
| 15.4 | Kvėpavimo tūris pagal idealų kūno svorį | Būtina kvėpavimo tūris pagal idealų kūno svorį |  |
| 16. | Išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje ne trumpiau kaip 72 valandas | Būtina išmatuotų parametrų reikšmių ir grafinių „trendų“ saugojimas atmintyje ne trumpiau kaip 72 valandas |  |
| 17. | Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema | Būtina garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema |  |
| 18. | Aparato jungtys, skirtos duomenų perdavimui: | RS232 (arba lygiavertė) jungtis ≥ 1 vnt. |  |
| 19. | Kilpinės kreivės: | Slėgio-tūrio,srauto-tūrio, slėgio trachėjoje- tūrio, srauto-slėgio |  |
| 20. | Reikalavimai komplektacijai: |  |  |
| 20.1 | Vežimėlis aparatui | 1vnt. |  |
| 20.2 | Medikamentų purkštuvas, daugiakartinis, autoklavuojamas arba vienkartinis | 1 vnt. (jeigu siūlomas daugkartinis) 20 vnt. (jeigu siūlomas vienkartinis) |  |
| 20.3 | Daugkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas | 1 vnt. |  |
| 20.4 | Vienkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas | 5 vnt. |  |
| 20.5 | Deguonies padavimo žarnelė su greitos fiksacijos jungtimi į ligoninėje naudojamą centralizuotą dujų pajungimo lizdą, ne trumpesnė kaip 3 m | 1 vnt. |  |
| 20.6 | Paciento kontūro laikiklių sistema | 1 vnt. |  |

9 pirkimo objekto dalis

Centrinis monitoriavimo postas  (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |
| 1. | Vienu metu į bendrą tinklą turi apjungti ≥ 16 paciento monitorių. | Būtina |  |
| 2. | Visų prie centrinės stoties prijungtų paciento monitorių matuojamų parametrų, kreivių ir perspėjimo signalų atvaizdavimas realiuoju laiku | Būtina |  |
| 3. | Abipusis valdymas | Vartotojas gali sukonfigūruoti aliarmų signalų ribas, bei inicijuoti kraujospūdžio matavimą pasirinktam pacientui iš centrinės stoties |  |
| 4. | Pilnos monitoruojamų duomenų (kreivių) išklotinės trukmė | ≥ 96 val. |  |
| 5. | Trendų atmintis | ≥ 240 val. |  |
| 6. | Kreivių, ventiliacinių parametrų gautų iš kitų, su centrine stotimi suderinamų medicininų įrenginių atvaizdavimas centrinės stoties ekrane | Būtina |  |
| 7. | Galimybė centrinės stoties ekrane vienu metu stebėti ≥ 6-ių monitoruojamų parametrų kreivių ir ≥ 4-ių skaitinių parametrų reikšmių, vienam pacientui | Būtina |  |
| 7. | Įvykių (perspėjimo signalų) išsaugijimas centrinės stoiteis atmintyje | ≥ 5000 perspėjimo signalų išsaugojimas kiekvienam prie centirnės stoties prijungtam monitoriui 240 val. lakotarpyje |  |
| 8. | Prieiga prie centrinės stoties per ligoninės kompiuterinį tinklą | Būtina. Galimybė stebėti visų monitouojamų pacientų parametrus arba išsivesti vieno paciento duomenis |  |
| 9. | Duomenų integracija (perdavimas) | HL7/ADT formatais |  |
| 10. | Centrinė stotis turi būti pritaikoma duomenų iš monitorių perdavimui laidiniu ir bevieliu būdu | Būtina. Centrinei stočiai duomenis gaunant bevieliu būdu stoties ekrane turi būti matomas paciento monitoriaus bevielio ryšios signalo stiprumas ir akumuliatoriaus įkrovos lygis |  |
| 11. | Su centrine stotimi komplektuojamo kompiuterio ir priedų charakteristikos: 1. Procesoriaus, atminties ir vaizdo plokštės parametrai privalo atitikti siūlomos centrinės monitoravimo stoties programinės įrangos reikalavimus; 2. Bevielė klaviatūra ir kompiuterinė pelytė; 3. Lazerinis spausdintuvas; 4. Laidinio tinklo skirstytuvas; 5. 23” įstrižainės ekranai (rezoliucija: ≥ 1920x1200 taškų) – ≥ 2 vnt. 6. Išoriniai arba ekrane integuroti garsiakalbiai | Būtina |  |

10 pirkimo objekto dalis

Gyvybinių parametrų sekimo monitorius  (10 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |
| 1. | Reikalavimai monitoriaus maitinimo šaltiniams: | 1. 230 V ±10%, 50 Hz elektors tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), aparato veikimo laikas maitinant iš šio šaltinio ≥ 420 min. |  |
| 2. | Reikalavimai monitoriaus ekranui: | 1. Spalvotas, TFT, ≥ 12“ (30 cm) 2. Monitoriaus valdymas sensoriniame ekrane ir parametrų nustatymų rankenėlės pagalba; 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10; 4. Monitoriaus svoris – ≤ 5 kg. |  |
| 3. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (trendai) ≥ 72 val. 2. Trumpos iki 1 val. trukmės trendų lentelės su ≤ 1 s rezoliucija; 2. Atminties talpa ≥ 100 neinvazinio kraujospūdžio matavimų ir ≥ 100 aliarmų ir įvykių 3. Perspėjimo signalizacija: garsinė ir vizuali |  |
| 4. | Monitoriaus funkcinės savybės | 1. Integruota rankena monitoriaus pernešimui; 2. Greitos prieigos klavišai; 3. Galimybė pasirinkti tiktai skaitinę matuojamų parametrų išraišką ekrane; 4. Integruotas spausdintuvas; 5. Galimybė monitorių prijungti prie suderinamos centrinės monitoravimo stoties tinklo kabeliu ir/arba bevieliu būdu; 6. Monitoriaus ir kitų medicininių prietaisų sujungimo galimybė, kitų prietaisų matuojamų parametrų, kreivių, kilpinių kreivių atvaizdavimui monitoriaus ekrane; 7. Galimybė prisijungti prie kito, tame pačiame tinkle esančio, paciento monitoriaus 8. Nakties režimas, pasirinkus kurį, automatiškai išjungiami klavišų paspaudimo, širdies susitraukimus ir pulsą lydintys garsiniai signalai, sumažinamas ekrano apšvietimo ir aliarmų pranešimų garso lygis iki minimalaus galimo |  |
| 5. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas 2. Respiracinis kanalas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. Temperatūra - ≥ 2 kanalai 5. Neinvazinis kraujospūdis -1 kanalas 6. SpO2 - 1 kanalas 7. Galimybė prijungti O2, CO2 ir anestetinių dujų koncentracijos matavimo modulį |  |
| 6. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 2. Signalo atsistatymo trukmė po defibriliatoriaus iškrovos ≤ 5 s; 3. Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 15 - 350 k/min; 4. Pasirenkamas EKG kreivės slinkimo greitis ne siauresniame kaip: 6.25-50 mm/s diapazone 5. ≥ 15 tipų aritmijų atpažinimas 6. ≥ 7 EKG kreivių stebėjimas vienu metu |  |
| 7. | Reikalavimai respiraciniam kanalui: | 1. Matuojamas kvėpavimo dažnis (ne siauresnis už nurodytą) 5 - 120 k/min. 2. Matavimo paklaida 6 - 120 k/min diapazone ± 2 k/min. |  |
| 8. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo diapazonas (ne siaurenis už nurodytą) 20 – 45C. 2. Matavimo paklaida, neįskaitant jutiklio paklaidos, ne didesnė kaip 0,1C |  |
| 9. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: | 1. Maksimalus slėgis manžetėje automatiškai apribojamas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos; 2. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (ne siauresnis už nurodytą) 10-270 mmHg; 3. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 4. Automatiniame režime matavimai atliekami ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 360 min; 5. Besitęsiančiame režime 5 min. laikotarpyje matavimai atliekami kas 5 s intervalu; 6. Kraujospūdžio matavimo duomenys pateikiami atskirai sistolinis, diastolinis ir vidurinis kraujospūdis. |  |
| 10. | Reikalavimai SpO2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas ≤ 40 - 100 ; 2. Matavimo paklaida ne didesnė kaip 3,0 diapazone 70-100 su komplektuojamu SpO2 jutikliu; 3. ŠSD matavimo diapazonas pagal SpO2 (ne siauresnis už nurodytą) 20 – 300 k/min. |  |
| 11. | Monitoriaus atsparumo skysčiams klasė | Ne blogesnė kaip IPX1 |  |
| 12. | Monitorių komplektacija: | 1.Daugkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 1 vnt. 2.Vienkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 5 vnt. 3. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (Nellcor arba Masimo technologija) – 1 vnt. 4. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis suaugusiam – 1 vnt. 5. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis vaikui – 1 vnt. 6. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui skirtos suaugusiam– 3 vnt. (skirtingo dydžio manžetės) 7.Daugkartinio naudojimo mažetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui skirtos vaikams – 2 vnt. (skirtingo dydžio) 8.Daugkartinio naudojimo žarnelė, tinkama visų punktuose nr. 12.6 ir 12.7 išvardintų manžečių prijungimui prie monitoriaus – 1 vnt. |  |

11 pirkimo objekto dalis

Siurblys (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |
| 1. | Elektrinis medicininis siurblys | 1. Pritaikytas transportavimui (su 4-iais antistatiniais rateliais, du iš jų su užspaudžiamais stabdžiais); 2. Integeruotas stūmoklinis siurblys be tepalo ir nereikalaujantis priežiūros |  |
| 2. | Siurblio matmenys | AxPxG: ≤ 850 x 460 x 420 mm |  |
| 3. | Siurblio svoris be priedų | ≤ 15 kg |  |
| 4. | Siurblio korpuse du laikikliai sekreto surinkimo indams tvirtinti | Būtina |  |
| 5. | Daugkartinio naudojimo indai (tiekiami kartu su siūlomu siurbliu) | 1. Dvi, ≥ 2000 ml talpos su dangteliais; 2. Skaidrus, plastikinis; 3. Su atsikirtu plūdiniu reguliatoriumi apsaugai nuo perpylimo; 4. Su antibakteriniu ir hidrofobiniu filtru; 5. Su atsiurbimo vamzdeliu ne mažesniu kaip 8x14mm ir konusinio tipo jungtimis, žarnelės ilgis ne mažiau 1 m; 6. Indai ir priedai autoklavuojami ≥ 121°C temperatūroje |  |
| 6. | Siurblio veikimas: |  |  |
| 6.1. | Didžiausias sudaromas vakuumas | > 650 mmHg |  |
| 6.2. | Reguliuojamos vakuumo ribos su vakuumo lygio indikatoriumi | Būtina |  |
| 6.3. | Maksimalus siurbimo pajėgumas | ≥ 60 l/min. |  |
| 6.4. | Triukšmo lygis siurbliui veikiant | ≤ 55 dBA |  |
| 6.5. | Siurbimo į kairį arba dešinį indą galimybė | Klavišai prietaiso korpuse leidžiantys pasirinkti į kurį indą vykdomas siurbimas |  |
| 7. | Kojinis siurblio valdymo pedalas | 1 vnt. |  |
| 8. | Elektros energijos šaltiniai | Maitinimas iš 100-240 V, 50-60 Hz elektros tinklo |  |

12 pirkimo objekto dalis

Endoskopinės chirurgijos komplektas (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |
| 1. | Aukštos raiškos (4K) monitorius, 1 vnt. | - Su LED foniniu pašvietimu; - Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178°; - Apšviestumas ≥ 750 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Signalų įvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė, - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Signalų išvestys: ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė. |  |
| 2. | Videokameros galva, 1 vnt. | - Raiška ≥ (3840 x 2160); - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijoms valdyti; - Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; Galimybė kameros mygtukų pagalba pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui (3 punkto 6 dalis). |  |
| 3. | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt. | - Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius: - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes, - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG); - Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB tipo laikmenas: - Video vaizdų raiška ≥ Full HD; - Nuotraukų raiška ≥ 4K; - Vaizdų vizualizacijos režimai: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis); |  |
| 4. | Šviesos šaltinis, 1 vnt. | - LED tipo arba lygiavertis; - Lempos darbo resursas 10000 valandų; Reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |
| 5. | CO2 dujų insufliatorius, 1 vnt. | - Maksimalus dujų padavimo greitis ≥ 45 l/min.; - Maksimalus pasiekiamas slėgis ≥ 25 mmHg; - Su integruotu arba atskiru moduliu dujų pašildymui iki 370C; - Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; - Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; - Komplekte: - Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai - 2 vnt. - Žarna insufliatoriaus pajungimui į dujų tiekimo šaltinį – 1 vnt. CO2 dujų filtrai ≥ 50 vnt. |  |
| 6. | Plovimo įrenginio komplektas | - Ratukinio tipo; - Skirtas irigacijai; - Valdymas lietimui jautriu ekranu; - Skaitinis darbinių parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; Galimybė dirbti tiek su vienkartiniais, tiek su daugkartiniais žarnelių rinkiniais. |  |
| 7. | Elektrochirurginis generatorius | - Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms. - Valdomas spalvotu, lietimui jautriu ekranu. - Su vartotojo pasirenkamomis gamyklinėmis (arba užprogramuojamomis pagal gamintojo rekomendacijas) darbinėmis programomis. - Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias darbines programas. - ≥ 5 monopolinio pjovimo režimų, kurių maksimali galia ≥ 300 W. - ≥ 4 monopolinės koaguliacijos režimų, kurių maksimali galia ≥ 200 W. - Bipolinis (-iai) koaguliacijos režimas (-ai) darbui NaCl tirpale: rezektoskopija, maksimali galia ≥ 200 W. - Bipolinis (-iai) pjovimo režimas (-ai) darbui NaCl tirpale: rezektoskopija, maksimali galia ≥ 250 W. - Komplekte: - ≥ 2 funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt.; - Daugkartinis paciento elektrodas su jungiamuoju laidu – 1 vnt.; - Vienkartiniai paciento elektrodai – ≥ 100 vnt.; Laidas vienkartiniams paciento elektrodams prijungti – 1 vnt. |  |
| 8. | Vežimas endoskopinei įrangai, 1 vnt. | - 4 antistatiniai ratai, ne mažiau kaip 2 iš jų fiksuojami; - ≥ 3 lentynos; - ≥ 1 stalčius; - ≥ 12 vežimėlyje integruotų elektros maitinimo lizdų; - Videokameros galvutės laikiklis; - Kanalas įrangos laidams paslėpti; - Ant vežimo turi būti centrinis elektros jungiklis; - Komplekte: Prie vežimėlio tvirtinamas artikuliuojamas laikiklis (alkūnė) 1 p. aprašytam monitoriui pakabinti, leidžiantis šiuos judesius: pasukti monitorių į šonus, pakreipti monitorių aukštyn, pakreipti monitorių žemyn, pakelti monitorių aukštyn, nuleisti monitorių žemyn, patraukti monitorių nuo vežimėlio, priartinti monitorių prie vežimėlio. |  |
| 9. | Optika, 1 vnt. | - Matymo kryptis 30 ˚; - Suderinama su 4K raiškos video sistema; - Skersmuo 10 ± 0,2 mm; - Ilgis 32 ± 2 cm; - Autoklavuojama; Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 10. | Šviesolaidis, 1 vnt. | - Fibrooptinis; - Skersmuo 4,5± 0,5 mm; - Ilgis 300 ± 50 cm; - Su tiesia jungtimi; Autoklavuojamas. |  |
| 11. | Adata, 1 vnt. | - Veress tipo arba lygiavertė; - Su buka spyruokline vidine kaniule; - Su Luer-lock tipo (arba lygiaverte) jungtimi; - Ilgis 16±2 cm; Autoklavuojama. |  |
| 12. | Troakaras, 2 vnt. | - Skersmuo 6,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±0,5 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis, atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 13. | Troakaras, 2 vnt. | - Skersmuo 11,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±1 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 14. | Reduktorius, 2 vnt. | - Kamštelio arba movos tipo; Skirtas 5 mm skersmens instrumentų įvedimui į 10±1 mm skersmens troakarą. |  |
| 15. | Žnyplės, 2 vnt. | - Skirtos disekcijai arba sugriebimui; - Kelly tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios; - Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |  |
| 16. | Žnyplės,1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; - Žiaunų ilgis 25±3 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; Su plastikine rankena su užraktu. |  |
| 17. | Žnyplės, 1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |  |
| 18. | Žnyplės, 1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - DeBakey tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |  |
| 19. | Žirklės, 2 vnt. | - Metzenbaum tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |  |
| 20. | Žirklių įdėklas, 1 vnt. | - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos, šaukštelio formos. - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; Ilgis 36±3 cm. |  |
| 21. | Elektrodas, 2 vnt. | - Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; - L formos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Tubusas cm žymėjimu; - Skersmuo 5±0,5 mm; Ilgis 35±2 cm. |  |
| 22. | Laidas, 2 vnt. | - Skirtas monopoliniams instrumentams; Ilgis 320±30 cm. |  |
| 23. | Laidas, 2 vnt. | - Skirtas bipoliniams instrumentams; Ilgis 320±30 cm. |  |
| 24. | Elektrodas, 1 vnt. | - Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; - U formos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Su kanalu siurbimui; - Skersmuo 5±0,5 mm; Ilgis 35±2 cm. |  |
| 25. | Adatkotis, 1 vnt. | - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; Ilgis 32±2 cm. |  |
| 26. | Konteineris, 1 vnt. | - Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; - Plastikinis, perforuotas; - Su silikoniniais kilimėliais; - Dviejų aukštų; Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): (530x250x150) ± 130 mm. |  |