

	Endoskopinė vaizdo sistema, 1 komplektas


	Eil.
Nr.
	Parametrai 
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė
(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)

	1.
	Endoskopinė įranga (vaizdo sistema)
	Kiekis 1 komplektas
	

	1.1
	Vaizdo centras,  1 vnt.
	

	1.1.1
	Vaizdo sistema skirta: 

	naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui
	

	1.1.2
	Stebėjimas specialiu apšvietimu: 

	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas 
2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba analogiškas
	

	1.1.3
	Vaizdo pagerinimo funkcija:

	Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba analogiška
	

	1.1.4
	Vaizdo ekrane funkcija
	vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba analogiška
	

	1.1.5
	Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti
	1. ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus, 
2. ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus
3. ne mažiau kaip  10 jutiklinio skydelio pritaikomų funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus.
	

	1.1.6
	Diafragmos režimas:

	1. Automatinis 
2. Didžiausios reikšmės (maksimalus)
3. Vidutinis
	

	1.1.7
	Signalų išvesties formatas:
	4K išvestis: 12G-SDI arba HDMI arba analogiškas HDTV ( arba HD) išvestis: 3G-SDI, HD-SDI arba DVI arba analogiškas
	

	1.1.8
	Paciento duomenų įvedimas 
	Ne mažiau 40 pacientų duomenų
	

	1.1.9
	Prietaiso valdymo kalba 
	Lietuvių
	

	1.1.10
	Vaizdų išsaugojimo atmintis
	Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas
	

	1.1.11
	Jutiklinis  skydelis
	Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena
	

	1.1.12
	Šviesos šaltinis, tyrimų lempa
	 4LED (šviesos diodai)
	

	1.2.
	Medicininės paskirties LCD  vaizdo monitorius, 1 vnt.
	

	1.2.1.
	Dydis (įstrižainė)
	Ribose tarp 26“ir 27” imtinai 
	

	1.2.2.
	Įvestys
	4K įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba analogiškos
	

	1.2.3.
	Vaizdo perteikimas dviem kanalais
	1.Vaizdas vaizde arba analogiška
2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška
	

	1.2.4.
	Skiriamoji geba
	ne blogiau 3840x2160
	

	1.2.5.
	Spalvų skaičius 
	ne blogiau 1000 mln.
	

	1.3.
	Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt.
	

	1.3.1.
	Laikiklis vaizdo monitoriui
	tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis
	

	1.3.2.
	Endoskopų laikiklis endoskopams
	ne mažiau kaip dviem
	

	1.3.3.
	Skiriamasis transformatorius
	Būtina
	

	1.4.
	Vaizdo gastroskopas,  2 vnt.
	

	1.4.1.
	Regėjimo laukas
	 140°
	

	1.4.2.
	Lauko gylis
	ne blogiau 2-100 mm
	

	1.4.3.
	Lenkimo kampai
	aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn  210°/ 90°/100°/ 100°
	

	1.4.4.
	Distalinės dalies diametras 
	 9,9 mm
	

	1.4.5.
	Įvedamo vamzdelio diametras 
	 9,9 mm
	

	1.4.6.
	Kanalo diametras 

	2,8 mm
	

	1.4.7.
	Darbinis ilgis 
	1000 mm

	

	1.4.8.
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio
	

	1.4.9
	Papildomas vandens padavimo kanalas
	Būtina
	

	1.5.
	Peristaltinė apiplovimo pompa, 1 vnt.
	

	1.5.1.
	Paskirtis
	
	Peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą.
	

	1.5.2.
	Komplektacija:

	1. ne mažiau kaip 1 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis   sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.
2. Vienkartinės žarnelės ne mažiau kaip 50 vnt.
3. Valdymo pedalas
	

	1.6.
	Vakuuminis siurblys, 1 vnt.
	

	1.6.1.
	Indas skysčiams
	≥ 2 L
Surinkimo indas kabinamas ant vežimėlio 
	

	1.6.2.
	Vakuumas
	≥ 90 kPa
	

	1.6.3.
	Nominalus laisvasis oro srovės greitis
	≥ 40 l/min.
	

	1.6.4.
	Komplete:
	Indas skysčiams, autoklavuojamas  ≥ 2vnt.
Surinkimo indo laikiklis dviem indams kabinti ≥ 1vnt.
Filtras ≥ 10vnt.
Siubimo žarnelės ≥ 20vnt.
	

	1.7
	Vaizdo kolonoskopas, 1 vnt.
	

	1.7.1.
	Regėjimo laukas 
	 140 o
	

	1.7.2.
	Lauko gylis
	ne blogiau 2-100 mm
	

	1.7.3.
	Lenkimo kampai 
	aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn  180 o 180 o/160 o/ 160 o
	

	1.7.4.
	Distalinės dalies diametras
	 13,2 mm

	

	1.7.5.
	Įvedamo vamzdelio diametras
	 13,2 mm
	

	1.7.6.
	Kanalo diametras 
	3,7 mm
	

	1.7.7.
	Darbinis ilgis 
	1680  mm
	

	1.7.8.
	Papildomas vandens padavimo kanalas
	Būtina
	

	1.7.9.
	Rankinis įvedamos dalies standumo reguliavimas
	Būtina
	

	1.7.10.
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio
	

	1.8.
	Elektrochirurginis generatorius, 1vnt.
	

	1.8.1.
	Paskirtis


	Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais
	

	1.8.2.
	Ekranas




	Jutiklinis ekranas, kuriame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties būsenoms (pvz. režimui, išvesties galiai, efektui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz. procedūroms išsaugoti, ištrinti)

	

	1.8.3.
	Vartotojo lygiai


	Turi turėti du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: pagrindinio naudotojo lygio (basic) arba analogiškas ir aukštesnio naudotojo lygio (advance) arba analogiškas.
Aukštesnio naudotojo lygis,- kai vartotojas pats nori tiksliai sureguliuoti savo elektrochirurginio generatoriaus nustatymus ir maksimaliai valdyti. Pagrindinio naudotojo lygis,- kai teikiama  pirmenybė paprastam naudojimui ir galimybei greitai pritaikyti procedūrai reikalingus nustatymus.
	

	1.8.4.
	Monopolinis  pjovimas arba analogiškas
	Galingumas reguliuojamas,  ≥120W

	

	1.8.5.
	Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas arba analogiškas endoskopinis pjovimas
	Galingumas reguliuojamas,  ≥120W

	

	1.8.6.
	Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiška
	Galingumas reguliuojamas,  ≥120W

	

	1.8.7.
	Monopolinė forsuota koaguliacija arba analogiška
	Galingumas reguliuojamas,  ≥120W

	

	1.8.8.
	Bipolinis pjovimas arba analogiškas
	Galingumas reguliuojamas,  ≥100W

	

	1.8.9.
	Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas
	Galingumas reguliuojamas,  ≥100W

	

	1.8.10.
	Prietaiso valdymo kalba
	Lietuvių
	

	1.8.11.
	Neutralaus elektrodo elektrinio kontakto kontrolės sistema
	Būtina
	

	1.8.12.
	Neutralaus paciento elektrodo laidas
	 1 vnt.

	

	1.8.13.
	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui
	 1 vnt.

	

	1.8.14.
	Kojinio valdymo pedalas
	1 vnt.
	

	1.8.15.
	Neutralus paciento elektrodas

	Vienkartinis, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų, 100 vnt.
	

	2.
	Garantija
	
Ne mažiau 36 mėn. 
	

	3.
	CE ženklinimas
	
Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją.
	




