| Endoskopinė vaizdo sistema, 1 komplektas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| 1. |  | Endoskopinė įranga (vaizdo sistema) | Kiekis 1 komplektas |  |
| 1.1 |  | Vaizdo centras, 1 vnt. |  |  |
| 1.1.1 |  | Vaizdo sistema skirta: | naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui |  |
| 1.1.2 |  | Stebėjimas specialiu apšvietimu: | - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas - Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba analogiškas |  |
| 1.1.3 |  | Vaizdo pagerinimo funkcija: | Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba analogiška |  |
| 1.1.4 |  | Vaizdo ekrane funkcija | vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba analogiška |  |
| 1.1.5 |  | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | - ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus, - ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pagrindinių funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus - ne mažiau kaip 10 jutiklinio skydelio pritaikomų funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus. |  |
| 1.1.6 |  | Diafragmos režimas: | - Automatinis - Didžiausios reikšmės (maksimalus) - Vidutinis |  |
| 1.1.7 |  | Signalų išvesties formatas: | 4K išvestis: 12G-SDI arba HDMI arba analogiškas HDTV ( arba HD) išvestis: 3G-SDI, HD-SDI arba DVI arba analogiškas |  |
| 1.1.8 |  | Paciento duomenų įvedimas | Ne mažiau 40 pacientų duomenų |  |
| 1.1.9 |  | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių |  |
| 1.1.10 |  | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |
| 1.1.11 |  | Jutiklinis skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |  |
| 1.1.12 |  | Šviesos šaltinis, tyrimų lempa | 4LED (šviesos diodai) |  |
| 1.2. |  | Medicininės paskirties LCD vaizdo monitorius, 1 vnt. |  |  |
| 1.2.1. |  | Dydis (įstrižainė) | Ribose tarp 26“ir 27” imtinai |  |
| 1.2.2. |  | Įvestys | 4K įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba analogiškos |  |
| 1.2.3. |  | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1.Vaizdas vaizde arba analogiška 2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška |  |
| 1.2.4. |  | Skiriamoji geba | ne blogiau 3840x2160 |  |
| 1.2.5. |  | Spalvų skaičius | ne blogiau 1000 mln. |  |
| 1.3. |  | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. |  |  |
| 1.3.1. |  | Laikiklis vaizdo monitoriui | tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis |  |
| 1.3.2. |  | Endoskopų laikiklis endoskopams | ne mažiau kaip dviem |  |
| 1.3.3. |  | Skiriamasis transformatorius | Būtina |  |
| 1.4. |  | Vaizdo gastroskopas, 2 vnt. |  |  |
| 1.4.1. |  | Regėjimo laukas | 140° |  |
| 1.4.2. |  | Lauko gylis | ne blogiau 2-100 mm |  |
| 1.4.3. |  | Lenkimo kampai | aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 210°/ 90°/100°/ 100° |  |
| 1.4.4. |  | Distalinės dalies diametras | 9,9 mm |  |
| 1.4.5. |  | Įvedamo vamzdelio diametras | 9,9 mm |  |
| 1.4.6. |  | Kanalo diametras | 2,8 mm |  |
| 1.4.7. |  | Darbinis ilgis | 1000 mm |  |
| 1.4.8. |  | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio |  |
| 1.4.9 |  | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.5. |  | Peristaltinė apiplovimo pompa, 1 vnt. |  |  |
| 1.5.1. |  | Paskirtis | Peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą. |  |
| 1.5.2. |  | Komplektacija: | - ne mažiau kaip 1 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt. - Vienkartinės žarnelės ne mažiau kaip 50 vnt. - Valdymo pedalas |  |
| 1.6. |  | Vakuuminis siurblys, 1 vnt. |  |  |
| 1.6.1. |  | Indas skysčiams | ≥ 2 L Surinkimo indas kabinamas ant vežimėlio |  |
| 1.6.2. |  | Vakuumas | ≥ 90 kPa |  |
| 1.6.3. |  | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 40 l/min. |  |
| 1.6.4. |  | Komplete: | Indas skysčiams, autoklavuojamas ≥ 2vnt. Surinkimo indo laikiklis dviem indams kabinti ≥ 1vnt. Filtras ≥ 10vnt. Siubimo žarnelės ≥ 20vnt. |  |
| 1.7 |  | Vaizdo kolonoskopas, 1 vnt. |  |  |
| 1.7.1. |  | Regėjimo laukas | 140 o |  |
| 1.7.2. |  | Lauko gylis | ne blogiau 2-100 mm |  |
| 1.7.3. |  | Lenkimo kampai | aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 180 o 180 o/160 o/ 160 o |  |
| 1.7.4. |  | Distalinės dalies diametras | 13,2 mm |  |
| 1.7.5. |  | Įvedamo vamzdelio diametras | 13,2 mm |  |
| 1.7.6. |  | Kanalo diametras | 3,7 mm |  |
| 1.7.7. |  | Darbinis ilgis | 1680 mm |  |
| 1.7.8. |  | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.7.9. |  | Rankinis įvedamos dalies standumo reguliavimas | Būtina |  |
| 1.7.10. |  | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio |  |
| 1.8. |  | Elektrochirurginis generatorius, 1vnt. |  |  |
| 1.8.1. |  | Paskirtis | Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais |  |
| 1.8.2. |  | Ekranas | Jutiklinis ekranas, kuriame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties būsenoms (pvz. režimui, išvesties galiai, efektui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz. procedūroms išsaugoti, ištrinti) |  |
| 1.8.3. |  | Vartotojo lygiai | Turi turėti du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: pagrindinio naudotojo lygio (basic) arba analogiškas ir aukštesnio naudotojo lygio (advance) arba analogiškas. Aukštesnio naudotojo lygis,- kai vartotojas pats nori tiksliai sureguliuoti savo elektrochirurginio generatoriaus nustatymus ir maksimaliai valdyti. Pagrindinio naudotojo lygis,- kai teikiama pirmenybė paprastam naudojimui ir galimybei greitai pritaikyti procedūrai reikalingus nustatymus. |  |
| 1.8.4. |  | Monopolinis pjovimas arba analogiškas | Galingumas reguliuojamas, ≥120W |  |
| 1.8.5. |  | Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas arba analogiškas endoskopinis pjovimas | Galingumas reguliuojamas, ≥120W |  |
| 1.8.6. |  | Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiška | Galingumas reguliuojamas, ≥120W |  |
| 1.8.7. |  | Monopolinė forsuota koaguliacija arba analogiška | Galingumas reguliuojamas, ≥120W |  |
| 1.8.8. |  | Bipolinis pjovimas arba analogiškas | Galingumas reguliuojamas, ≥100W |  |
| 1.8.9. |  | Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas | Galingumas reguliuojamas, ≥100W |  |
| 1.8.10. |  | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių |  |
| 1.8.11. |  | Neutralaus elektrodo elektrinio kontakto kontrolės sistema | Būtina |  |
| 1.8.12. |  | Neutralaus paciento elektrodo laidas | 1 vnt. |  |
| 1.8.13. |  | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui | 1 vnt. |  |
| 1.8.14. |  | Kojinio valdymo pedalas | 1 vnt. |  |
| 1.8.15. |  | Neutralus paciento elektrodas | Vienkartinis, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų, 100 vnt. |  |
| 2. |  | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  |
| 3. |  | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją. |  |