## Pasiūlymas
SPS 1 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Ultragarso vonelė instrumentų valymui | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Kardiotokografas | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Transkutaninis kapnometras naujagimiui | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Histeroskopinis rezektoskopas su insufliatoriumi | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Vakuuminis siurblys | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Diuaras pilnas komplektas | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Cryo šiaudelių užlydymo aparatas kiaušialąstėms ir embrionams | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir kt.), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomų kompiuterių, serverių ir visos periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus šios įrangos gamintojų įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su minėtos siūlomos įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinės valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinės valanda.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis, t .y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 15 val.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Ultragarso vonelė instrumentų valymui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Talpa | Ne mažiau kaip 3000 ml
3 | Ultragarso galia | Ne mažiau kaip 120W
4 | Veikimo dažnis | ≥40 kHz
5 | Valdymo skydelis | Skaitmeninis arba lygiavertis
6 | Ultragarso vonelės konstrukcija | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
7 | Laikmatis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1-30 min.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Kardiotokografas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Vaisiaus širdies ritmo ir gimdos susitraukimų stebėjimui
3 | Registruojami parametrai | 1. Vaisiaus širdies ritmo dažnis (FHR)
2. Gimdos susitraukimų dažnis (UC)
4 | Vaisiaus širdies ritmo dažnio registravimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 50-240 k./min.
5 | Gimdos susitraukimų dažnio registravimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0-100%
6 | Dvynių monitoravimo modulis | Būtina
7 | Ekranas | Spalvotas TFT arba lygiavertis ekranas
8 | Parametrų atvaizdavimas ekrane | Būtina
9 | Integruotas terminis arba lygiavertis spausdintuvas | Būtina
10 | Komplektacija | 1. Kardiotokografas (2 vnt.)
2. Terminis popierius (4 vnt.)
3. Ultragarsiniai davikliai (2 vnt.)
4. TOKO daviklis (1 vnt.)
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Transkutaninis kapnometras naujagimiui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Prietaisas skirtas neinvaziniu būdu matuoti CO₂ kiekį kraujyje, monitoruoti dalinį (parcialinį) anglies dioksido slėgį (tcpCO2) ir dalinį (parcialinį) deguonies slėgį (tcpO2)
3 | Sistemą sudaro | 1. Transkutaninis monitorius
2. Jutiklis tcpO2 ir tcpCO2 matavimui
4 | Transkutaninio monitoriaus parametrai
4.1 | Ekranas | 1. Lietimui jautrus
2. Spalvotas
4.2 | Portabilus | Būtina
4.3 | Duomenų pateikimas lietuvių kalba | Būtina
4.4 | Monitoriaus rodmenys | 1. pCO2, pO2 įspėjamųjų signalų ribos
2. pCO2, pO2 interaktyvios tendencijos
3. pCO2, pO2 ir santykinės kaitinamosios galios (RHP) detalus vaizdas
4. pCO2, pO2, santykinės kaitinamosios galios (RHP) bazinės reikšmės
5. Būsenos ikonos ir/arba pranešimai
6. Įvykių fiksavimas
4.5 | Maksimali pasirenkama matavimų trukmė | Ne mažiau nei 12 val.
4.6 | Duomenų (pCO2, pO2) atnaujinimo dažnis | Ne rečiau nei kas 1 sekundę
4.7 | Įspėjamieji signalai | 1. Vizualinis ir garsinis signalai praneša apie per aukštą/ per žemą pCO2, pO2 ir apie sisteminius monitoriaus veikimo sutrikimus
2. Turi būti galimybė vartotojui laikinai nutildyti arba visiškai išjungti garsinius signalus
4.8 | Vidinė atmintis | Galimybė išsaugoti ne mažiau nei 1 metų tyrimų rezultatus
5 | Anglies dioksido parcialinio slėgio (tcpCO2) matavimas
5.1 | Matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 5 mmHg iki 200 mmHg
5.2 | Jutiklio reagavimo trukmė, CO2 koncentracijai esant intervale nuo 0 iki 90% | ≤ 70 sekundžių
5.3 | Tikslumas (matavimo paklaida) | Ne daugiau kaip ± 5 mmHg visame matavimo diapazone
6 | Deguonies parcialinio slėgio (tcpO2) matavimas
6.1 | Matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 mmHg iki 800 mmHg
6.2 | Jutiklio reagavimo trukmė, O2 koncentracijai esant intervale nuo 0 iki 90% | ≤ 25 sekundės
7 | TcpCO2/tcpO2 jutiklio parametrai
7.1 | Jutiklio kalibracija | Kas ≤ 12 valandų arba pakeitus membraną
7.2 | Jutiklio temperatūra | 1. Temperatūros keitimo ribos ne siauresnės nei nuo 37 °C iki 44 °C
2. Keitimo žingsnis ne didesnis nei 0,5 °C
7.3 | Jutiklio kaitinimo galios keitimo ribos | Ne siauresnės nei nuo 0 iki 999 mW
7.4 | Jutiklis daugkartinio naudojimo, atsparus vandeniui | Būtina
8 | Komplektacija | 1. Transkutaninis monitorius (1 vnt.)
2. Jutiklis tcpO2 ir tcpCO2 matavimui (1 vnt.)
3. Kalibracinių dujų balionėlis (1 vnt.)
4. Membranų rinkinys (ne mažiau kaip 12 vnt. membranų su elektrolitų skysčiu)
5. Vienkartinių lipdomų žiedų, skirtų jutiklio pritvirtinimui prie paciento odos (ne mažiau kaip 60 vnt. fiksacijos žiedų (20mm.) ir nemažiau kaip 1 buteliukas kontaktinio skysčio)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Histeroskopinis rezektoskopas su insufliatoriumi
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Minimaliai invazinėms ginekologinėms procedūroms atlikti
3 | Vidinis rezektoskopo tubusas | 1. Distalinis galas įžambus, keramikinis
2. Greito sujungimo mechanizmas
3. Išorinis ir vidinis tubusai tarpusavyje fiksuojami bet kurioje pozicijoje (be numatytos vietos)
4 | Išorinis rezektoskopo tubusas | 1. Išorinis tubuso diametras 15±1 Fr
2. Išorinis tubuso paviršius – gofruotas
3. Greito sujungimo mechanizmas
4. Rotuojamas
5 | Darbinis elementas | 1. Uždara rankena
2. Bipolinis
3. Automatinis fiksavimo mechanizmas elektrodo prijungimui
4. Abu laido poliai tvirtinami iš viršaus
6 | Teleskopas | 1. Diametras 3,0 mm ± 0,1 mm.
2. Apžvalgos kampas 0°
3. Darbinis ilgis 310 mm ±10 mm.
7 | Dėklas instrumentų autoklavavimui | 1. Su dangčiu
2. Su spygliuotais kilimėliais
3. Vidiniai matmenys ≥500x55x200 mm
8 | Šviesolaidis | 1. Ne trumpesnis nei 2,3 m. ilgio
2. Diametras 3,0 mm ± 0,5 mm
3. Greito fiksavimo prie teleskopo jungtis, be užsukimo
9 | Pjovimo elektrodas | 1. Kilputės formos
2. Vienstiebė kontakto į darbinį elementą jungtis
3. Daugkartinis
10 | Pjovimo elektrodas | 1. Kabliuko formos
2. Daugkartinis
11 | Koaguliavimo elektrodas | 1. Diametras 1,0 mm ±0,5 mm.
2. Vienstiebė kontakto į darbinį elementą jungtis
3. Daugkartinis
12 | Bipolinis laidas | 1. Ne trumpesnis nei 4 m. ilgio
13 | Histeroskopinė pompa | 1. Peristaltinė arba lygiavertė
2. Su skysčių irigacijos funkcija
3. Integruotas siurblys
4. Maksimalus irigacijos greitis histeroskopijai ≥ 800 ml/min
5. Maksimalus irigacijos greitis laparoskopijai ≥ 1800 ml/min
6. Slėgio matavimo ribos histeroskopijos metu ne mažesnės nei 15-200 mm/Hg;
14 | Komplektacija | 1. Vidinis rezektoskopo tubusas (1 vnt.)
2. Išorinis rezektoskopo tubusas (1 vnt.)
3. Darbinis elementas (1 vnt.)
4. Teleskopas (1 vnt.)
5. Šviesolaidis (1 vnt.)
6. Kabliuko formos pjovimo elektrodas (1 vnt.)
7. Kilputės formos pjovimo elektrodas (7 vnt.)
8. Koaguliavimo elektrodas (1 vnt.)
9. Bipolinis laidas (1 vnt.)
10. Dėklas instrumentų autoklavavimui (1 vnt.)
11. Teleskopo sterilizavimo krepšelis (1vnt.)
12. Sterilizuojamos žarnelės darbui su histeroskopine pompa (2 vnt.)
13. Histeroskopinė pompa (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Vakuuminis siurblys
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Kiaušidžių folikulų punkcijai atlikti (pagalbinio apvaisinimo in vitro gydymo cikle)
3 | Vakuumo vamzdeliai | 1. Vienkartiniai
2. Ilgis 220 mm ± 30 mm
4 | Ekranas | Skaitmeninis arba lygiavertis
5 | Vakuumo galingumas | 1. Ne siauresnėse ribose nuo -50mmHg iki -200mmHg
2. Maksimalus vakuumo galingumas ≥ -500 mmHg
3. Vakuumo reguliavimas ≤ 5 mmHg žingsniu
6 | Komplektacija | 1. Vakuuminis siurblys (1 vnt.)
2. Kojinis valdymo pedalas (1 vnt.)
3. Maitinimo laidas (1 vnt.)
4. Hidrofobiniai filtrai (ne mažiau kaip 100 vnt.)
5. Vienkartiniai vakuumo vamzdeliai (ne mažiau kaip 100 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS6
6 pirkimo objekto dalis. Diuaras pilnas komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Žmogaus embrionų ir lytinių ląstelių saugojimui skystame azote
3 | Sistemą sudaro | 1. Diuaras
2. Metaliniai pakėlėjai (angl. goblet)
3. Pirštinės
4 | Talpa | Ne mažiau kaip 34 litrai
5 | Statinis skysto azoto nuostolis | Ne daugiau kaip 0,32 L/dieną
6 | Statinis skysto azoto išlaikymo laikas | ≥115 dienų
7 | Vidinė talpa | 1.Talpina ne mažiau kaip 6 vnt. šulinėlių
2. Kiekvienas šulinėlis turi talpinti ne mažiau kaip po 2 vnt. taurelių
8 | Dangtis su užraktu | Būtina
9 | Korpuso medžiaga | Aliuminis arba lygiavertė medžiaga
10 | Kriogeninių pirštinių parametrai | 1. Skirtos darbui su skystu azotu
2. Užtikrinta apsauga, dirbant sąlygomis, kai temperatūra siekia iki ≥ -160 °C
3. Pirštinės atsparios vandeniui
4. Vidutinio dydžio (M)
11 | Komplektacija | 1. Diuaras - 1 vnt.
2. Metaliniai pakėlėjai (angl. goblet) - 10 vnt.
3. Kriogeninės pirštinės - 1 vnt.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS7
7 pirkimo objekto dalis. Cryo šiaudelių užlydymo aparatas kiaušialąstėms ir embrionams
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Vitrifikacijos vamzdelių ir kriomėgintuvėlių užlydymui
3 | Ekranas | 1. Liečiamas
2. Jautrus dirbant su laboratorinėmis pirštinėmis
4 | Užlydymo procesas | Automatinis, pradedamas aptikus vamzdelį/kriomėgintuvėlį
5 | Jungtys | USB arba lygiavertė
6 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip nuo +5 °C iki +30°C
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne