| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrai ir parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Operacinis stalas | 1 kompl. |  |
| 1. | Operacinis stalas (manipuliacinei) |  | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| 2. | Operacinio stalo konstrukcija | - Stalas mobilus, su ≥ 4 ratukais; - Su ratukų pakėlimo/nuleidimo sistema mobilumui užtikrinti, valdoma kojiniu pedalu; - Darbinėje padėtyje stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis („kojomis“); - Operacinis stalas su šoniniais apsauginiais turėklais, pagamintais iš metalo (arba lygiavertės medžiagos). Šoniniai apsauginiai turėklai lengvai nulenkiami/pakeliami, fiksuojami; - Operacinio stalo rėmas atsparius korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 3. | Operacinio stalo ilgis (be papildomų priedų) | 2050 ± 70 mm |  |
| 4. | Operacinio stalo plotis (be šoninių bėgelių) | 800 ± 50 mm |  |
| 5. | Maksimali leistina operacinio stalo darbinė apkrova | Ne mažiau kaip 200 kg |  |
| 6. | Operacinio stalo aukščio reguliavimas | - Elektrinis (arba lygiavertis), valdomas rankiniu pulteliu; - Aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 600 iki 950 mm. |  |
| 7. | Operacinio stalo stalviršis | - Stalviršis sudarytas iš ne mažiau kaip 3 dalių (sekcijų): galvos-nugaros dalis, sėdmenų dalis ir kojų (blauzdų) dalis; - Aptrauktas oda arba dirbtine oda; - Galimybė užsakymo metu pasirinkti odos (dirbtinės odos) spalvą iš ne mažiau kaip 3 spalvų (Prašome nurodyti galimas spalvas). |  |
| 8. | Stalviršio padėties reguliavimas: | - Galvos-nugaros dalies pakėlimo kampas (reguliuojamas ne siauresniame diapazone už nurodytą) - nuo 0° iki 70°; - Nugaros ir blauzdų dalių reguliavimas mechaninis (arba lygiavertis); - Blauzdų pakėlimo kampas (reguliuojamas ne siauresniame diapazone už nurodytą) - nuo -45° iki 0°. |  |
| 9. | Operacinio stalo maitinimo šaltinis | 230 V, 50Hz elektros tinklas. |  |
| 10. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Vartotojų apmokymas naudotis įranga | Vartotojų apmokymas naudotis įranga įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 13. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 14. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su preke būtina pateikti galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |