| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrai ir parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Operacinė lempa | 1 vnt. | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| 1. | Šviesos šaltinis | Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys diodai |  |
| 2. | Operacinės lempos modulių („kupolų“) kiekis | Du moduliai (abu atitinkantys techninės specifikacijos 3-12 punktuose pateiktus reikalavimus) |  |
| 3. | Modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume | ≥ 160 000 liuksų |  |
| 4. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60 %) | ≥ 490 mm |  |
| 5. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20 %) | ≥ 1190 mm |  |
| 6. | Apšvietimo lauko dydis | Reguliuojamas ne siauresnėse kaip 200–280 mm ribose |  |
| 7. | Apšvietos reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip 50-100% |  |
| 8. | Modulio pritaikymas naudojimui minimaliai invazinių operacijų metu (endoskopinis darbo režimas) | Būtinas („Endo light“ arba lygiavertis režimas) |  |
| 9. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) | ≥ 95 |  |
| 10. | Skleidžiamos šviesos spalvinės temperatūros keitimas | - Reguliuojama ne siauresnėse kaip 3800 – 4750 K ribose; - Ne mažiau kaip 4 skirtingos spalvinės temperatūros parinktys. |  |
| 11. | Šviesos diodų darbinis resursas | ≥ 60 000 valandų |  |
| 12. | Sterilus operacinės lempos modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimas | - Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojama rankena; - Kiekvienam operacinės lempos moduliui pateikiama po 3 vnt. rankenų (operacinei lempai – viso 6 vnt.). |  |
| 13. | Galimybė sterilia lempos rankena (arba rankena ir kitais jos elementais) keisti operacinės lempos apšvietos intensyvumą ir/arba apšvietimo lauko diametrą | Būtina |  |
| 14. | Operacinės lempos modulio („kupolo“) valdymo pultas | Operacinė lempa valdoma valdymo pultu, sumontuotu ant modulį („kupolą“) laikančios konstrukcijos (arba sumontuotu ant pačio operacinės lempos modulio („kupolo“)) |  |
| 15. | Operacinės lempos sinchronizacijos funkcija | Galimybė keičiant vieno operacinės lempos modulio („kupolo“) spalvinę temperatūrą ar apšvietos intensyvumą automatiškai pakeisti ir kito operacinės lempos modulio („kupolo“) atitinkamą parametrą. |  |
| 16. | Operacinės lempos tvirtinimas | - Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai parinktais konstrukciniais elementais pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį. Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas. (Pastaba: Informacija apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinių lempų užsakymo metu); - Operacinė lempa turi būti pritaikyta patalpoms, kurioje bus instaluojama, aukščiui. Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas; - Atsiradus būtinybei operacinę lempą galima tvirtinti kiaurai perdangą, tačiau tiekėjas įsipareigoja atstatyti patalpų stovį į pradinį. Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas. |  |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 18. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su preke būtina pateikti galiojančio paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduoto CE sertifikato (arba siūlomų prekių gamintojo EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama: | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 20. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į eksploatavimo vietą, sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į eksploatavimo vietą, sumontavimo, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudotis įranga įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |