| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrai ir parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Pneumatinės kojinės giliųjų venų tromboembolijos profilaktikai | 2 vnt. | (Siūlomos prekės modelis, gamintojas) |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Prietaisas skirtas apatinių galūnių protarpinei kompresijai giliųjų kojų venų trombozės profilaktikai. |  |
| 2. | Prietaiso svoris be priedų | Ne daugiau 5 kg |  |
| 3. | Prietaisas su integruota rankena nešimui | Būtina |  |
| 4. | Prietaisas tvirtinamas prie lovos su užkabinimo elementais | Būtina |  |
| 5. | Prietaiso maitinimo šaltiniai: | - 230 V, 50Hz elektros tinklas; - Vidinė įkraunama baterija. |  |
| 6. | Prietaisas su integruotu ekranu | Būtina. Prietaiso ekrane pateikiama informacija: - Procedūros trukmės indikacija; - Vidinės baterijos įkrovimo lygio indikacija. |  |
| 7. | Manžečių tipai: | - Manžetė pėdai (ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių); - Manžetė blauzdai (ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių); - Manžetė blauzdai ir šlauniai (ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių). |  |
| 8. | Slėgis manžetėse: | - Manžetėje blauzdai: 45 mmHg ± 15 mmHg; - Manžetėje šlauniai: 45 mmHg ± 15 mmHg; - Manžetėje pėdai: 130 mmHg ± 15 mmHg. |  |
| 9. | Galimybė vienu metu naudoti dvi manžetes: | - Galimybė vienu metu naudoti dvi manžetes kojoms; - Galimybė vienu metu naudoti dvi manžetes pėdoms. |  |
| 10. | Garsinių ir vaizdinių aliarmų sistema, perspėjanti vartotoją apie prietaiso veikimo sutrikimus | Būtina |  |
| 11. | Komplekte su prietaisu pateikiami priedai: | - Šlaunies - blauzdos manžetė - 3 vnt.; - Blauzdos manžetė - 3 vnt.; - Pėdos manžetė - 3 vnt.; - Visi kiti reikalingi priedai sklandžiam prietaiso veikimui (įskaitant visas techninėje specifikacijoje reikalaujamas prietaiso funkcijas) užtikrinti, kai naudojamos ne mažiau nei dvi manžetės vienu metu. (Pastaba: vienkartinių manžečių dydžiai tikslinami užsakymo metu užsakymo metu) |  |
| 12. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 13. | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su preke būtina pateikti galiojančio paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduoto CE sertifikato (arba siūlomų prekių gamintojo EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 14. | Kartu su preke pateikiama: | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |  |
| 15. | Prekės pristatymas, iškrovimas, pervežimas į eksploatavimo vietą, sumontavimas (jei gamintojo numatyta), įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į eksploatavimo vietą, sumontavimo (jei gamintojo numatyta), po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudotis prietaisu įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |