TSD-465, VPP-8070, VPP-7319

Medicininių baldų, chirurginių rinkinių, vaginalinių daugkartinių skėtiklių

techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Funkcinė slaugos lova, kiekis 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lovos tipas | Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė slaugos lova |  |
| 2. | Čiužinio platforma | 1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): - galvos-nugaros; - sėdmenų; - šlaunų; - blauzdų. 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai ar konstrukcija, apsaugantys (-i) nuo atsitiktinio iškritimo. 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis × plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne didesni kaip 1960 × 760 mm. |  |
| 3. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 48 cm, aukščiausia riba ne mažiau 86 cm. |  |
| 4. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1.Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 65º. |  |
| 5. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1.Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 28º. |  |
| 6. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1.Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 15°. |  |
| 7. | Trendelenburgo / atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 14°/14°. |  |
| 8. | Sekcijų automatinio regreso funkcija | Suminis poslinkis į kojūgalio ir/arba galvūgalio pusę ne mažiau kaip 8 cm. |  |
| 9. | Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu | Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių |  |
| 10. | Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų | Integruota baterija |  |
| 11. | L Lovos funkcijų valdymo pultai: |  |  |
| 11.1. | Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.) | - Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; - Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus. |  |
| 11.2. | Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.) | - Skirtas medicinos personalui; - Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio; - Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; - Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 2 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno -dviejų mygtukų paspaudimu; - Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); - Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar automatinis užsirakinimas, nesinaudojant juo ilgiau nei 3 min., ar pan.). |  |
| 12. | Šoniniai apsauginiai rėmai | - Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama; - Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm; - Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos. |  |
| 13. | Lovos galai | - Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); - Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; - Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo / nuėmimo. |  |
| 14. | Apsauginiai bamperiai | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose |  |
| 15. | Lovos važiuoklė | - Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm; - Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; - Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: - visi ratukai užblokuoti; - visi ratukai laisvai sukiojasi; - vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys). |  |
| 16. | Lovos elektriniai varikliai | Su apsauga nuo perkrovimo |  |
| 17. | Lovos išoriniai matmenys, įskaitant visas šonines apsaugas | Ne didesni kaip 2200 × 920 mm. |  |
| 18. | Lovos svoris (be priedų) | Ne daugiau 160 kg |  |
| 19. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | Ne mažiau 250 kg |  |
| 20. | Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją). |  |
| 21. | Reikalavimai čiužiniui: | - Poroloninis, ne mažesnio kaip 30 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; - Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; - Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 12 cm. |  |
| 22. | Reikalavimai čiužinio užvalkalui: | - Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); - Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; - Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; - Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; - Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; - Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius; - Atsparus dezinfekcijai (būtinas atitinkamas gamintojo arba tiekėjo patvirtinimas). |  |
| 23. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaraciju) kopijas). |  |
| 24. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai (visam lovos komplektui su čiužiniu) |  |
| 25. | Lovų pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Lovų pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 26. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 27. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti lovų pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 28. | Kartu su lovomis pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |

2 pirkimo dalis. Chirurginis rinkinys, kiekis 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chirurginis rinkinys | Chirurginio rinkinio komplektacija pagal BPG (bendrosios praktikos gydytojų) normą |  |
| 2. | Rinkinį sudaro: |  |  |
| 2.1. | Skalpelio rankena (kiekis 1 vnt.) | - Skalpelio rankenos dydis Nr.3; - Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 2.2. | Skalpelio rankena (kiekis 1 vnt.) | - Skalpelio rankenos dydis Nr.4; - Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 2.3. | Skalpelio ašmenys (peiliukai) (kiekis 100 vnt.) | - Skalpelio ašmenų (peiliukų) dydis Nr. 10; - Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 2.4. | Žirklės (kiekis 2 vnt.) | - Skirtos tvarsčių kirpimui; - Lenktos; - Žirklių galai buki; - Autoklavuojamos. |  |
| 2.5. | Pincetas (kiekis 1 vnt.) | - Anatominis; - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Bendras pinceto ilgis ≥ 14 cm; - Galiukai lygūs. |  |
| 2.6. | Pincetas (kiekis 2 vnt.) | - Chirurginis; - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Bendras pinceto ilgis ≥ 14 cm; - Galiukai su dantukais. |  |
| 2.7. | Spaustukas (kiekis 1 vnt.) | - „Kocher“ tipo arba lygiavertis; - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Tiesus; - Spaustuko galiukai lygūs; - Bendras spaustuko ilgis ≥ 16 cm. |  |
| 2.8. | Spaustukas (kiekis 1 vnt.) | - „Kocher“ tipo arba lygiavertis; - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Lenktas; - Spaustuko galiukai su dantukais; - Bendras spaustuko ilgis ≥ 16 cm. |  |
| 2.9. | Adatkotis (kiekis 2 vnt.) | - „Mayo“ tipo arba lygiavertis; - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Bendras adatkočio ilgis ≥ 16 cm. |  |
| 2.10. | Adatos ir siūlų rinkinys (kiekis 12 rink.) | - Rinkinio pakuotė sterili; - Reikalavimai siūlams: - Medžiaga: sintetinė; - Konstrukcija: pinta; - Cheminė sudėtis: poliglikolio rūgštis (arba lygiavertė medžiaga); - Danga: polikaprolaktonas ir kalcio stearatas (arba lygiavertės medžiagos); - Absorbcija: 60 – 90 dienų; - Ilgis: ≥ 75 cm; - Dydis 3/0. - Reikalavimai adatai: - Apvali; - Ilgis ≥ 24 mm. |  |
| 3. | Garantinis terminas | Visiems instrumentams (išskyrus adatų ir siūlų rinkinius) suteikiama garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

3 pirkimo dalis. Vaginaliniai daugkartiniai skėtikliai, kiekis 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai vaginaliniam skėtikliui | - „Cusco“ tipo arba lygiavertis; - Daugkartinio naudojimo; - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Autoklavuojamas; - Skėtiklio matmenys (ilgis×plotis): (37×105) mm ± 5 mm. |  |
| 2. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

4 pirkimo dalis. Medicininė, 3-jų dalių apžiūros kušetė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kušetė skirta pacientų apžiūrai ir įvairių procedūrų atlikimui |  |
| 2. | Kušetės rėmas | Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dengto mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia danga |  |
| 3. | Kušetės konstrukcija | Sudaryta iš 3 dalių (sekcijų) |  |
| 4. | Gulimojo paviršiaus išmatavimai | Ilgis 190 ± 10 cm; Plotis 62 - 70 cm. |  |
| 5. | Kušetės aukščio reguliavimas | Kušetės aukštis reguliuojamas elektrine pavara |  |
| 6. | Aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 50 cm iki 85 cm |  |
| 7. | Galvos sekcija | 1. Galvos sekcijos pasvirimo kampas reguliuojamas dujine spyruokle (arba lygiaverčiu būdu); 2. Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -10° iki +40°. |  |
| 8. | Kojų sekcija | 1. Kojų sekcijos pasvirimo kampas reguliuojamas dujine spyruokle (arba lygiaverčiu būdu); 2. Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki +80°. |  |
| 9. | Gulimoji dalis | 1. Paminkštinta; 2. Aptraukta dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga; 3. Atspari mechaniniam valymui, plovimui, temperatūros bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. |  |
| 10. | Maksimali leistina darbinė apkrova | ≥ 180 kg |  |
| 11. | Kušetės priedai | 1. Ruloninio popieriaus laikiklis; 2. Nuleidžiami ratukai stalo perstūmimui. |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Kartu su kušete pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 16. | Prekės pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomas prekės pavyzdys.

5 pirkimo dalis. Medicininė, 2-jų dalių apžiūros kušetė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kušetės konstrukcija ir paskirtis | Dviejų dalių (sekcijų) kušetė, skirta pacientų apžiūrai ir įvairių procedūrų atlikimui |  |
| 2. | Kušetės rėmas | Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dengto mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia danga |  |
| 3. | Kušetės dalys (sekcijos) | 1. Galvos sekcija; 2. Nugaros (kūno) sekcija. |  |
| 4. | Kušetės aukščio reguliavimas | Kušetės aukštis reguliuojamas elektrine pavara |  |
| 5. | Aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 50 cm iki 85 cm |  |
| 6. | Gulimojo paviršiaus išmatavimai | Ilgis 200 ± 10 cm; Plotis 75 ± 5 cm. |  |
| 7. | Galvos sekcija | 1. Su kvėpavimo anga; 2. Galvos sekcijos pasvirimo kampas reguliuojamas dujine spyruokle (arba lygiaverčiu būdu); 3. Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -20° iki +40°. |  |
| 8. | Gulimoji dalis | 1. Paminkštinta; 2. Aptraukta dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga; 3. Atspari mechaniniam valymui, plovimui, temperatūros bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. |  |
| 9. | Maksimali leistina darbinė apkrova | ≥ 150 kg |  |
| 10. | Kušetės priedai | 1. Ruloninio popieriaus laikiklis; 2. Kvėpavimo angos kamštis; 3. Nuleidžiami ratukai stalo perstūmimui. |  |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 13. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Prekės pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomas prekės pavyzdys.

6 pirkimo dalis. Kraujo paėmimo kėdė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Multifunkcinė procedūrinė kėdė su gulima pozicija įvairių procedūrų atlikimui |  |
| 2. | Kėdės išoriniai išmatavimai | Ištiestos kėdės ilgis 170-200 cm; Plotis ne daugiau kaip 90 cm. |  |
| 3. | Kėdės rėmas | - Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės) medžiagos, dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu; - Su 4 ratukais, bent 2 ratukai su stabdžiais. |  |
| 4. | Kėdės sėdimoji dalis | Aukštis (matuojant nuo grindų) 50 - 65 cm; Sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 50 cm. |  |
| 5. | Kėdės dalių skaičius | ≥ 2 (galvos/nugaros dalis, sėdimoji/kojų dalis arba galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis) |  |
| 6. | Gulimos dalies apmušalas | - Kėdės gulimoji dalis paminkštinta; - Apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; - Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ≥ 8 skirtingų spalvų (nurodykite siūlomas spalvas). |  |
| 7. | Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas | - Reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba arba elektriniu varikliu; - Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0° iki +70°. |  |
| 8. | Kojų dalies pasvirimo kampas | - Reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, elektriniu variklius arba mechaniniu būdu; - Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo +5° iki -70°. |  |
| 9. | Maksimali leistina darbinė apkrova | ≥ 150 kg |  |
| 10. | Reikalavimai porankiams | - Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 15 – 25 cm; - Aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius. |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Kartu su kėde pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Prekės pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomas prekės pavyzdys.