VIEŠOJI ĮSTAIGA

RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai, tel. (0  428)  57  913, el. p. raseiniai@rpspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 272416130

PAKARTOTINĖ RINKOS KONSULTACIJA

12 derivacijų elektrokardiografai (4 vnt.)

| Perkančioji organizacija | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras numato įsigyti 12 derivacijų elektrokardiografus (4 vnt.). Pakartotinė rinkos konsultacija skelbiama siekiant gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus apie pakoreguotą elektrokardiografų technininę specifikaciją po įvykusios rinkos konsultacijos. Planuojamiems įsigyti elektrokardiografams keliami reikalavimai nustatyti žemiau pateiktoje techninėje specifikacijoje. Dalyvavimas pakartotinėje rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas ir neturi įtakos bei nesuteikia dalyviams pirmenybės teisių dalyvaujant viešajame pirkime. |
| Rinkos konsultacijos paskirtis | Pakartotinės rinkos konsultacijos paskirtis – iki pirkimo pradžios sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objekto ar kitų pirkimo vykdymo klausimų. Tai nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas: | Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo tvarka: | Pastabos ir pasiūlymai nurodytu terminu turi būti pateikti: pranešimu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. |
| Rinkos konsultacijos kalba | Tiekėjai savo siūlymus pateikia lietuvių kalba. |
| Rinkos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka: | - Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį perkančiosios organizacijos poreikiams. - Perkančioji organizacija neįsipareigoja skelbiant pirkimą atsižvelgti į visas pateiktas pastabas ar pasiūlymus. |
| Konfidencialumas | Pakartotinės rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Atlikus pakartotinės rinkos konsultacijos procedūrą, perkančioji organizacija gali skelbti pakartotinės rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose gali būti pateikta nuasmeninta iš dalyvių pakartotinės rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Pakartotinės rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant pirkimo dokumentus ir pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informaciją perduoda perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje. |
| Tiekėjams: | 1) Prašome užpildyti pateikiamą klausimyną. 2) Prašome užpildyti žemiau esančią techninę specifikaciją, nurodydami galimos pasiūlyti įrangos techninius duomenis pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 3) Taip pat galite pateikti pastabas /siūlymus laisva forma. |

PAKARTOTINĖS RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik pakartotinio rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| 2. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

12 derivacijų elektrokardiografai (4 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.) kartu su pasiūlymu pridedami tai patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokardiografas | Registruoja ne mažiau kaip 12 EKG derivacijų vienu metu |  |  |
| 1.1. | Ramybės EKG registravimas | Būtina |  |  |
| 1.2. | Spalvotas lietimui jautrus ekranas | - Ekrano rezoliucija ne blogesnė nei 800 x 480. - Įstrižainė ≥ 5”, vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas. |  |  |
| 1.3. | Pilna raidinė/skaitinė klaviatūra | Fizinė klaviatūra integruota aparate arba lietimui jautriame ekrane |  |  |
| 1.4. | Automatinis rašymas pradedamas vieno mygtuko paspaudimu | Būtina |  |  |
| 1.5. | Filtrai | Ne blogiau nei 20 ±5 Hz, 35 ± 5 Hz 100 Hz ir 150 Hz |  |  |
| 1.6. | Galimybė filtrą įjungti ir išjungti | Būtina |  |  |
| 1.7. | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | Būtinas |  |  |
| 1.8. | Rašymo greitis | 5, 12.5, 25, 50 mm/s |  |  |
| 1.9. | Jautrumas | 5, 10, 20 mm/mV ir automatinis |  |  |
| 1.10. | Integruotas terminis spausdintuvas | - A4 formatas; - Rulonėliai arba knygutės, priklausomai nuo siūlomos įrangos |  |  |
| 1.11. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Būtina |  |  |
| 1.12. | Diskretizacijos dažnis kanalui | Ne mažiau 1000 Hz |  |  |
| 1.13. | Dažnių diapazonas, ne siauresnis | 0.05-150 Hz |  |  |
| 1.14. | Įėjimo varža | Ne mažiau 50 M |  |  |
| 1.15. | Pratekėjimo pro pacientą srovė | Mažiau nei 10 A |  |  |
| 1.16. | Laiko konstanta | ≥3 s |  |  |
| 1.17. | Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 k./min. |  |  |
| 1.18. | Paciento duomenų spausdinimas | Būtina |  |  |
| 1.19. | Monitoriuje atvaizduojama filtrų būsena | Būtina |  |  |
| 1.20. | Monitoriuje atvaizduojamas ŠSD | Būtina |  |  |
| 1.21. | Darbo trukmė iš integruoto akumuliatoriaus | Ne mažiau 300 automatinių ataskaitų spausdinimas |  |  |
| 1.22. | Suaugusių ir vaikų interpretacijos programa | Būtina |  |  |
| 1.23. | Vidinė atmintis | Ne mažiau 200 elektrokardiogramų |  |  |
| 1.24. | Integruotos jungtys | USB, LAN |  |  |
| 1.25. | Bevielio ryšio funkcija | Galimybė instaliuoti |  |  |
| 1.26. | Elektrokardiografo svoris | Ne daugiau kaip 5 kg |  |  |
| 1.27. | Komplektacija | - EKG aparatas komplektuojamas paciento kabeliu 1 vnt.; - krūtininiais ir galūniniais elektrodais 1 kompl.; - EKG užrašymo popierius ne mažiau kaip 2 vnt.; - Maitinimo laidas; - Krepšys pernešimui. |  |  |
| 1.28. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesių |  |  |
| 1.29. | Žymėjimas CE ženklu | Pateikti CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus siūlomai įrangai |  |  |