TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL Mikroskopas

Reikalavimai sutarties vykdymui

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | TAIP/NE |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. | TAIP/NE |
| 3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. (Įvertinti, ar reikalinga konkrečiu atveju.) | TAIP/NE |
| 4 | Prekės pristatymo terminas – [nurodoma] 2025 metai |  |
| 5. | Nurodomi kiti aktualūs reikalavimai sutarties vykdymui. |  |

Techninė specifikacija

| Pirkimo objektas - | Kiekis - 1 vnt |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). Paskirtis; Invertuotas mikroskopas su fluorescencija ląstelių kultūroms. Mikroskopijos tipas; - Šviesaus lauko (angl. bright field, BF); - Fazių kontrasto (angl. phase contrast, PH); Fluorescencinis. Tubusas; Integruotas 45° stebėjimo / kameros tubusas su dviem fiksuotais 10x okuliarais. Regos laukas; Matymo laukas FN ne mažesnis 22 mm. Apšvietimas; Šviesaus lauko (BF) LED (arba lygiavertis). Objektyvų revolveris; Talpina ne mažiau kaip 4 skirtingų didinimų objektyvus;. Objektyvai:; Ne prastenės nei Semi-Apochromatic klasės objektyvai darbui fazių kontrato rėžimu. Objektyvas 40x; - Darbinis atstumas ne mažesnis nei 0,51 mm Skiriamoji geda NA ne mažiau 0.75. Objektyvas 60x; - Darbinis atstumas ne mažesnis nei 0,12 mm Skiriamoji geda NA ne mažiau 0.65. Objektyvas 100x; - Darbinis atstumas ne mažesnis nei 0,2 mm Skiriamoji geba NA ne mažiau 1.3. Fluorescencinis iliuminatorius; Fluorescencinis šviesos Šaltinis su 3 padėčių fluorescencijos kubo slankikliu,, centriniu lauko ribotuvu ir ND filtro slankikliu su užrakto padėtimi.. Fluorescencijos šviesos šaltinis; 1. LED tipo plataus spektro valdomas šviesos šaltinis; 2. Spektro diapazonas ne siauresnis kaip nuo 360 nm iki 665 nm; 3. Šviesos valdymo intensyvumas nuo 0 iki 100% su 1% žingsniu;. Fluorescencijos filtrų kubas; Ne mažiau 2 vnt filtrų. Skaitmeninė kamera; Fluorescencijos signalui registruoti turi būti pateikiama nespalvota skaitmeninė kamera. Raiška; Ne mažiau nei 2040×2040 taškų. Sparta; Ne mažiau nei 21 fps naudojant maksimalią raišką. Pikselio dydis; Ne mažiau nei 2,2 × 2,2 µm. Jungtis; Prie kompiuterio jungiama per USB 3.0 arba lygiavertę jungtį. Taikomoji programinė įranga; Kameros parametrų valdymui ir vaizdų registravimui turi būti pateikiama programinė įranga, kuri turi gebėti: - Registruoti ir išsaugoti stacionarių ir filmuotus vaizdus; - Registruoti ir apjungti kelių spektrinių kanalų (fluorescencinius) vaizdus; - Išmatuoti objektų ilgį, plotą, kampus; Žymėti anotacijas.. Vartotojų apmokymas; Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Atitiktis; Siūloma prekė turi atitikti Europos bendrijos 98/79/EC „in Vitro diagnostikos gaminiams medicinai“ arba 2006/95/EC arba lygiavertę direktyvą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus lietuvių arba anglų kalba (deklaraciją arba sertifikatą arba lygiavertį dokumentą). Garantinis terminas; Ne mažiau 24 mėnesiai. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija; 1. Naudojimo instrukcija1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.. |

*Nurodoma:

1) charakteristikos, kurios yra būtinos tikslui pasiekti (gali būti grindžiama techninių reikalavimų aprašymu (grindžiamas atitiktimi) ir/arba reikalaujamų rezultatų funkciniais reikalavimais aprašymu (grindžiamas veiklos rezultatais));

2) (jei taikoma) charakteristikos, kurios neprivalomos, tačiau pageidaujamos. Vykdant pirkimą,  pageidautinos charakteristikos gali būti nurodomos kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai;

3) įvertinami ir nurodomi aplinkos apsaugos kriterijai (privaloma, kai sutarties vertė 15000 eurų be PVM ir daugiau arba kai sutartį ketinama sudaryti raštu). Daug gerosios praktikos aplinkos apsaugos klausimais viešuosiuose pirkimuose pateikta VPT tinklapyje https://vpt.lrv.lt/lt/zalieji-pirkimai.

4) įvertinamas ir nurodomas minimalus garantinio aptarnavimo terminas.

Techninę specifikaciją parengė: lekt. K. Skorupskė