TSD-258, VPP-8681

Radiacinės saugos priemonių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsauga skydliaukei | Kiekis – 25 vnt. |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirta skydliaukės apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės |  |
| 1.2. | Apsauginė medžiaga | Pagaminta iš bešvinės ekranuojančios medžiagos |  |
| 1.3. | Švino ekvivalentas | Apsaugos skydliaukei švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb |  |
| 1.4. | Konstrukcija | - Užsegimas nugarinėje dalyje, „velcro“ tipo arba lygiavertis; - Priekinė dalis prailginta / praplatinta. |  |
| 1.5. | Dydis | - Galima rinktis iš ne mažiau kaip 2 dydžių; - Konkretus dydis pasirenkamas užsakymo metu. |  |
| 1.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) |  |
| 1.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos skydliaukei arba etiketėje |  |
| 1.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsauga skydliaukei pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 1.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. |  |
| 1.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 1.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 1.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 2. | Apsauginė prijuostė (nugaroje apsauga, dengianti viršutinę kūno dalį) | Kiekis – 13 vnt. |  |
| 2.1. | Paskirtis | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės − nugaroje apsauga, dengianti viršutinę kūno dalį |  |
| 2.2. | Apsauginė medžiaga | Priemonė pagaminta iš bešvinės ekranuojančios medžiagos |  |
| 2.3. | Švino ekvivalentas | Priemonės priekinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, nugarinės dalies ≥ 0,25 mm Pb |  |
| 2.4. | Konstrukcija | - Paminkštinti įsiuvai pečiams; - Pageidautina, kad būtų galima koreguoti priemonės ilgį (± 10 cm). |  |
| 2.5. | Dydis | Konkretus dydis (nuo mažo iki didelio arba pagal užsakovo matmenis) pasirenkamas užsakymo metu |  |
| 2.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) |  |
| 2.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant prijuostės nuo rentgeno spinduliuotės arba etiketėje |  |
| 2.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsaugine prijuoste pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 2.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. |  |
| 2.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 2.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 2.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 3. | Apsauginė prijuostė (nugaroje apsauga dengianti nugarą ir kojų dalį) | Kiekis – 2 vnt. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės − nugaroje apsauga dengianti nugarą ir kojų dalį |  |
| 3.2. | Apsauginė medžiaga | Priemonė pagaminta iš bešvinės ekranuojančios medžiagos, dengianti kelius |  |
| 3.3. | Švino ekvivalentas | Priemonės priekinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, nugarinės dalies ≥ 0,25 mm Pb |  |
| 3.4. | Konstrukcija | Pageidautina, kad būtų galima koreguoti priemonės ilgį (± 10 cm). |  |
| 3.5. | Dydis | Konkretus dydis (nuo mažo iki didelio arba pagal užsakovo matmenis) pasirenkamas užsakymo metu |  |
| 3.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) |  |
| 3.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant prijuostės nuo rentgeno spinduliuotės arba etiketėje |  |
| 3.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsaugine prijuoste pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 3.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. |  |
| 3.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 3.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 4. | Apsauginė prijuostė panoraminiams dantų tyrimams | Kiekis – 1 vnt. |  |
| 4.1. | Paskirtis | Skirta paciento apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės panoraminio dantų tyrimo metu |  |
| 4.2. | Apsauginė medžiaga | Priemonė pagaminta iš bešvinės ekranuojančios medžiagos |  |
| 4.3. | Švino ekvivalentas | Priemonės priekinės ir nugarinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,35 mm Pb |  |
| 4.4. | Konstrukcija | Pageidautina, kad būtų galima koreguoti priemonės ilgį (± 10 cm). |  |
| 4.5. | Dydis | - Galima rinktis iš ne mažiau kaip 2 dydžių arba pagal užsakovo matmenis; - Konkretus dydis pasirenkamas užsakymo metu. |  |
| 4.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) |  |
| 4.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant prijuostės nuo rentgeno spinduliuotės arba etiketėje |  |
| 4.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsaugine prijuoste pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 4.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. |  |
| 4.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 5. | Apsauginių liemenės ir sijono komplektas | Kiekis – 5 vnt. |  |
| 5.1. | Paskirtis | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės |  |
| 5.2. | Apsauginė medžiaga | Liemenė ir sijonas pagaminti iš bešvinės ekranuojančios medžiagos |  |
| 5.3. | Švino ekvivalentas | Dviejų dalių apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (liemenės ir sijono) komplekto priekinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, nugarinės dalies ≥ 0,25 mm Pb |  |
| 5.4. | Konstrukcija | - Liemenės-sijono komplekto dalys priekyje pilnai persidengia; - Paminkštinti įsiuvai pečiams; - Pageidautina, kad būtų galima koreguoti priemonės ilgį (± 10 cm). |  |
| 5.5. | Dydis | Liemenės-sijono komplekto konkretus dydis (nuo mažo iki didelio arba pagal užsakovo matmenis) pasirenkamas užsakymo metu |  |
| 5.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) |  |
| 5.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant dviejų dalių apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės komplekto arba etiketėje |  |
| 5.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su dviejų dalių apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (liemenės ir sijono) komplektu pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 5.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. |  |
| 5.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 5.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 6. | Apsauginių apykaklės ir prijuostės komplektas | Kiekis – 4 vnt. |  |
| 6.1. | Paskirtis | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės |  |
| 6.2. | Apsauginė medžiaga | Apykaklė ir prijuostė pagaminti iš bešvinės ekranuojančios medžiagos |  |
| 6.3. | Švino ekvivalentas | - Apykaklės švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Prijuostės apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priekinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, nugarinės dalies ≥ 0,25 mm Pb. |  |
| 6.4. | Konstrukcija | - Apykaklės, prijuostės komplekto dalys priekyje pilnai persidengia; - Paminkštinti įsiuvai pečiams; - Pageidautina, kad būtų galima koreguoti priemonės ilgį (± 10 cm). |  |
| 6.5. | Dydis | Apykaklės ir prijuostės konkretus dydis (nuo mažo iki didelio arba pagal užsakovo matmenis) pasirenkamas užsakymo metu |  |
| 6.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) |  |
| 6.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugų nuo rentgeno spinduliuotės komplekto (atskirų dalių) arba etiketėje |  |
| 6.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (apykaklės, prijuostės) komplektu pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 6.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. |  |
| 6.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 6.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 7. | Apsauginių apykaklės ir liemenės ir sijono komplektas, liemenė su galimybe pritvirtinti rankoves | Kiekis – 37 vnt. |  |
| 7.1. | Paskirtis | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės |  |
| 7.2. | Apsauginė medžiaga | Apykaklė, liemenė ir sijonas pagaminti iš bešvinės ekranuojančios medžiagos |  |
| 7.3. | Švino ekvivalentas | - Apykaklės švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Liemenės ir sijono apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (liemenės ir sijono) komplekto priekinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, nugarinės dalies ≥ 0,25 mm Pb. |  |
| 7.4. | Konstrukcija | - Apykaklės, liemenės-sijono komplekto dalys priekyje pilnai persidengia; - Rankoves galima pritvirtinti prie liemenės; - Paminkštinti įsiuvai pečiams; - Pageidautina, kad būtų galima koreguoti priemonės ilgį (± 10 cm). |  |
| 7.5. | Dydis | Apykaklės, liemenės - sijono komplekto konkretus dydis (nuo mažo iki didelio arba pagal užsakovo matmenis) pasirenkamas užsakymo metu |  |
| 7.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) |  |
| 7.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugų nuo rentgeno spinduliuotės komplekto (atskirų dalių) arba etiketėje |  |
| 7.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (apykaklės, liemenės ir sijono) komplektu pateikiamos jo priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 7.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. |  |
| 7.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 7.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 8. | Apsauginė rankovė | Kiekis – 4 vnt. |  |
| 8.1. | Paskirtis | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės |  |
| 8.2. | Apsauginė medžiaga | Priemonė pagaminta iš bešvinės ekranuojančios medžiagos |  |
| 8.3. | Švino ekvivalentas | Priemonės švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb |  |
| 8.4. | Konstrukcija | Rankovę galima pritvirtinti prie liemenės ar prijuostės peties |  |
| 8.5. | Dydis | Rankovės dydis ir pusė (dešinė ar kairė) pasirenkami užsakymo metu |  |
| 8.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) |  |
| 8.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant rankovės arba etiketėje |  |
| 8.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su rankove pateikiamos jos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 8.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. |  |
| 8.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 8.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 8.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 9. | Apsauginiai akiniai | Kiekis – 23 vnt. |  |
| 9.1. | Paskirtis | Skirti akių apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės |  |
| 9.2. | Rėmelių medžiaga | Rėmeliai pagaminti iš nailono arba lygiavertės medžiagos |  |
| 9.3. | Apsauginė medžiaga | Su apsauginiais stiklais, įmontuotais priekyje, bei apsauginiais stiklais arba kitos medžiagos apsaugomis šonuose |  |
| 9.4. | Švino ekvivalentas | Priekinių apsauginių stiklų švino ekvivalentas ≥ 0,75 mm Pb, šoninių apsauginių stiklų (arba kitos medžiagos) ≥ 0,5 mm Pb |  |
| 9.5. | Konstrukcija | Akinių svoris ne daugiau kaip 96 g |  |
| 9.6. | Komplektacija (pageidautina) | Kartu su akiniais komplektuojami: - Akinių dėklas; - Akinius prilaikanti juostelė. |  |
| 9.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės |  |
| 9.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su akiniais pateikiamos jų priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 9.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus |  |
| 9.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 9.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 9.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 10. | Apsauginiai akiniai su dioptrijomis | Kiekis – 3 vnt. |  |
| 10.1. | Paskirtis | Skirti akių apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės su dioptrijomis (dioptrijos nurodomos užsakymo metu) |  |
| 10.2. | Rėmelių medžiaga | Rėmeliai pagaminti iš nailono arba lygiavertės medžiagos |  |
| 10.3. | Apsauginė medžiaga | Su apsauginiais stiklais, įmontuotais priekyje, bei apsauginiais stiklais arba kitos medžiagos apsaugomis šonuose |  |
| 10.4. | Švino ekvivalentas | Priekinių apsauginių stiklų švino ekvivalentas ≥ 0,75 mm Pb, šoninių apsauginių stiklų (arba kitos medžiagos) ≥ 0,5 mm Pb |  |
| 10.5. | Konstrukcija | Akinių svoris ne daugiau kaip 96 g |  |
| 10.6. | Komplektacija (pageidautina) | Kartu su akiniais komplektuojamas: - Akinių dėklas; - Akinius prilaikanti juostelė. |  |
| 10.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės |  |
| 10.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su akiniais pateikiamos jų priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 10.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus |  |
| 10.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą, nurodant, koks garantijos laikotarpis suteikiamas) |  |
| 10.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 10.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 11. | Apsauginis skydelis veidui | Kiekis – 11 vnt. |  |
| 11.1. | Paskirtis | Skirtas akių ir veido apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės, nešiojant ant galvos |  |
| 11.2. | Švino ekvivalentas | Priemonės švino ekvivalentas ≥ 0,10 mm Pb |  |
| 11.3. | Svoris | Svoris ne daugiau kaip 410 g |  |
| 11.4. | Konstrukcija | Skydelis komplektuojamas kartu su skydelio laikikliu, tvirtinamu ant galvos: - Skydelio laikiklis galvai universalaus dydžio – pritaikomas skirtingoms galvos apimtims; - Skydelio laikiklio konstrukcija leidžia išvengti priemonės nukritimo, nuslydimo nešiojimo metu – priglunda; - Skydelio konstrukcija netrukdo tuo pačiu metu dėvėti akinių. |  |
| 11.5. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės |  |
| 11.6. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsauginiu skydeliu veidui pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 11.7. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus |  |
| 11.8. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 11.9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 11.10. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 12. | Mobili kabykla apsaugos priemonėms | Kiekis – 3 vnt. |  |
| 12.1. | Reikalavimai | - Lengvai stumdoma, stabili, su ne mažiau kaip 4 ratukais, kur 2 iš jų su stabdžiais; - Konstrukcija - plieninė, dengta lengvai valoma danga, arba pagaminta iš nerūdijančio plieno; - Su priemonėmis, įskaitant laikiklius, skirtus pakabinti ≥ 10 vnt. apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonių (sijonų ir liemenių). |  |
| 12.2. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 12.3. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą, nurodant, koks garantijos laikotarpis suteikiamas) |  |
| 12.4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 12.5. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 13. | Pastatoma mobili širma reguliuojamo aukščio | Kiekis – 7 vnt. |  |
| 13.1. | Reikalavimai | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Širmos švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Širmos paviršiai turi būti lengvai prižiūrimi, valomi. |  |
| 13.2. | Reikalavimai konstrukcijai ir dydžiui | - Mobili (pagrindas su ratukais); - Sudaryta iš dviejų dalių: skaidrios dalies (švinuoto stiklo arba švinuoto akrilo) ir metalo (arba lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos). Apatinė dalis metalinė (arba iš lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos), viršutinė dalis – švinuotas stiklas arba švinuotas akrilas; - Širmos matmenys: - aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 115 cm (suskleidus) iki 188 cm ištraukus švinuotą stiklą arba akrilą; - skaidrios dalies plotis 70 cm ± 10 cm; - Pageidautinas papildomas ratukų komplektas arba garantija ratukų nusidėvėjimo, pažeidimo atveju. |  |
| 13.3. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės |  |
| 13.4. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 13.5. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus |  |
| 13.6. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 13.7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13.8. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 14. | Pastatoma mobili širma fiksuoto aukščio | Kiekis – 5 vnt. |  |
| 14.1. | Reikalavimai | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Širmos švino ekvivalentas ≥ 1,0 mm Pb; - Širmos paviršiai turi būti lengvai prižiūrimi, valomi. |  |
| 14.2. | Reikalavimai konstrukcijai ir dydžiui | - Mobili (pagrindas su ratukais); - Sudaryta iš dviejų dalių: skaidrios dalies (švinuoto stiklo arba švinuoto akrilo) ir metalo (arba lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos). Apatinė dalis metalinė (arba iš lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos), viršutinėje dalyje švinuotas stiklas arba švinuotas akrilas; - Švinuoto stiklo arba švinuoto akrilo lango / skaidrios dalies matmenys ne mažiau kaip 50 × 50 cm (plotis × aukštis); - Širmos matmenys: - aukštis ne daugiau kaip 210 cm; - plotis 80 cm ± 10 cm; - Pageidautinas papildomas ratukų komplektas arba garantija ratukų nusidėvėjimo, pažeidimo atveju. |  |
| 14.3. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės |  |
| 14.5. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 14.6. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus |  |
| 14.7. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 14.8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14.9. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Lubinė širma/ekranas (konsolė) | Kiekis – 1 vnt. |  |
| 15.1. | Konsolės konstrukcijos tipas | - Lubinė konsolė; - Dvigubų alkūnių (išmatavimai pritaikomi individualiai pagal patalpas); - Su apsauginiu ekranu (širma) nuo radiacinės spinduliuotės. |  |
| 15.2. | Konsolės tvirtinimas | - Kolona tvirtinama tiesiogiai prie lubų (kolonos išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį užsakymo metu); - Kolonos pozicija stacionari. |  |
| 15.3. | Apsauginis ekranas (širma) | - Dydis (plotis × aukštis) ne mažiau negu 75 cm × 60 cm; - Orientuotas horizontaliai; - Yra suformuota kampinė paciento formos išpjova; - Ekranas skaidrus; - Pagamintas iš švinuoto akrilo ar lygiavertės medžiagos; - Švino ekvivalentas ne mažiau negu 0,5 mm; - Pozicionuojamas virš paciento. |  |
| 15.4. | Apsauginio ekrano (širmos) sukimosi ašis | - Sukasi aplink centrinę horizontalią ašį; - Sukasi ≥ 350° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu prie dvigubos alkūnės). |  |
| 15.5. | Reikalavimai dvigubai alkūnei | - Didžiausias pasiekiamas atstumas nuo kolonos ašies (pilnai išskleidus horizontaliai) ≥ 1,6 m; - Vertikalaus judėjimo diapazonas ≥ 1,1 m; - Integruota svorio kompensavimo sistema; - Sukasi ≥ 270° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu prie kolonos); - Sukasi ≥ 330° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu tarp alkūnių segmentų). |  |
| 15.6. | Valymas | Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms |  |
| 15.7. | Komplektacija | Komplektuojama su priemonėmis, skirtomis apsauginės širmos tvirtinimui ir funkcionavimui, įskaitant montavimą |  |
| 15.8. | Atitikties deklaracija | Pridedama apsauginio ekrano (širmos) švino ekvivalento atitikties deklaracija |  |
| 15.9. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 15.10. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 15.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 15.12. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 15.13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (apimantis pritvirtinimą prie lubų, komplektuojamų priedų sumontavimą, išbandymą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 16. | Širma/ekranas, tvirtinami prie operacinio stalo | Kiekis – 3 vnt. |  |
| 16.1. | Reikalavimai | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Apatinė apsaugos dalis lanksti, susidedanti iš ne mažiau kaip 6 lapelių; - Bendras apatinės dalies plotis pasirenkamas nuo 63 cm iki 120 cm (pusė ir konkretus dydis pasirenkami užsakymo metu); - Apatinės dalies aukštis ≥ 73 cm; - Apatinė apsaugos dalis yra ant pasukamos alkūnės, tvirtinamos prie operacinio stalo bėgelio arba papildomo bėgelio (adapterio); - Širmos paviršiai turi būti lengvai prižiūrimi, valomi; - Komplektuojama su viršutine apsaugos dalimi: - Apsaugos plotis ≥ 60 cm; - Apsaugos aukštis pasirenkamas nuo 40 cm iki 80 cm (konkretus dydis pasirenkamas užsakymo metu); - Pozicionuojama virš paciento bei gali būti pasukta šonu; - Tvirtinama ant pasukamos alkūnės. - Tvirtinimo detalės ir priedai įtraukti į komplektaciją. |  |
| 16.2. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės |  |
| 16.3. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 16.4. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus |  |
| 16.5. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 16.6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 16.7. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Širma/ekranas, tvirtinami prie operacinio stalo | Kiekis – 6 vnt. |  |
| 17.1. | Reikalavimai | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Bendrą plotį galima pasirinkti nuo 92 cm iki 114 cm (pusė ir konkretus dydis pasirenkami užsakymo metu); - Apatinės dalies aukštis ≥ 70 cm; - Apsauga tvirtinama prie operacinio stalo aksesuarų/priedų bėgelio; - Širmos laikymo konstrukcija susideda iš ne mažiau kaip 3 elementų, tarp savęs sujungtų lankstais: - vienas konstrukcijos elementas tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio; - kitas konstrukcijos elementas su lankstu, pritaikytu įstrižinės projekcijos lapeliams (lankstas veikiamas C lanko pastūmimo jėgos pasikelia į viršų, taip apsaugodamas aparatą ir apsaugą nuo pažeidimų, o tarp lapelių neatsiranda plyšys). - Apatinė apsaugos dalis lanksti, susidedanti iš ne mažiau kaip 3 lapelių, kur vienas jų yra įstrižinės projekcijos; - Komplektuojama su viršutine ne mažesne kaip 50 × 25 cm (plotis × aukštis) dydžio nuimama apsaugos dalimi. |  |
| 17.2. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės |  |
| 17.3. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 17.4. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus |  |
| 17.5. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 17.6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 17.7. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą naudotis priemonėmis / įranga (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).