## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
CHIRURGINIAI SIUVIMO APARATAI
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
1. DALIS | ANTGALIS HAL IR RAR PROCEDŪRAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
1. | Antgalis HAL ir RAR procedūrai
1.1. | Antgalis HAL ir RAR procedūrai | 60 | vnt
1.1.1. | Vienkartinis, sterilus
1.1.2. | Antgalis su asimetrine anga, pritaikytas laipsniškam gleivinės siuvimui
1.1.3. | Antgalio priekinėje dalyje integruotas ultragarsinis daviklis
1.1.4. | Sterilus antgalis darbui su panaudai pateikiamu aparatu , skirtu hemorojaus gydymui - hemorojaus mazgus maitinančių arterijų ligavimui bei rektoanalinės srities gleivinės atstatymui minimaliai invazinės chirurgijos būdu
1.1.5. | Pateikti panaudai vieną aparatą skirtą HAL ir RAR procedūrai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | INTRAERTMINIS ŽARNŲ SIUVIMO APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
2. | Intraertminis žarnų siuvimo aparatas
2.1. | Intraertminis žarnų siuvimo aparatas | 40 | vnt
2.1.1. | Vienkartinis
2.1.2. | Cirkuliarus, lenktas
2.1.3. | Skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti du tuščiavidurius organus (žarną su žarna, stemplę su skrandžiu ir pan.)
2.1.4. | Darbinės dalies ilgis 22cm (±0,5cm) ir 35cm (±0,5cm) (pasirinktinai užsakymo metu)
2.1.5. | Aparato darbinio antgalio skersmuo 20-21mm, 24-25mm, 27-28mm, 30-31mm, 33-34mm (pasirinktinai užsakymo metu)
2.1.6. | Aparato darbinio antgalio distalinė dalis, su galimybe prijungti troakarą audinių penetracijai, prie priekalo stiebo prijungti prailgintoją, kurio ilgis ne mažiau 100cm, skirtą priekalo įvedimui per burną į stemplę, stemplės jungties suformavimui (siuvimo aparatai su prailgintojais nekomplektuojami – būtina tik galimybė prailgintojus įsigyti atskirai ir juos naudoti su siūlomais aparatais, kurių darbinių antgalių skersmuo 20-21mm ir 24-25mm)
2.1.7. | Panaudojus siuvimo aparatą, jo diskinį priekalą pakreipti šonu (suformuotos žarnos jungties traumavimo sumažinimui priekalo ištraukimo metu)
2.1.8. | Aparatas sukomplektuotas su smailiais ir bukais troakarais
2.1.9. | Titano arba titano lydinio kabutės, išdėstytos dviem eilėmis
2.1.10. | Uždarytos kabutės aukštis 1,8mm – 2,0mm
2.1.11. | Atidarytos kabutės plotis 4,0mm (± 0,1mm), aukštis 4,8mm (±0,1mm)
2.1.12. | Turi būti saugiklis, apsaugantis nuo aparato atsitiktinio panaudojimo (suveikimo)
2.1.13. | Siuvimo metu suformuojama 1,9mm (±0,1mm) storio (nepriklausomai nuo darbinio antgalio skersmens) anastomotinė lūpa
2.1.14. | Siuvimo metu aparato išpjautos žarnos dalys surenkamos ant priekalo stiebo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | LINIJINIS SIUVIMO APARATAS IR KASETĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
3. | Linijinis siuvimo aparatas ir kasetė
3.1. | Linijinis siuvimo aparatas | 40 | vnt
3.1.1. | Vienkartinis sterilus linijinis siuvimo aparatas su užtaisyta kasete
3.1.2. | Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 7 kartų, leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš išaunant
3.1.3. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės
3.1.4. | Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis
3.1.5. | Kasetės uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1,5mm ir 2mm, atidarytos kabutės aukštis 3,5mm ir 4,8mm (dydis nurodomas užsakymo metu)
3.1.6. | Siūlės ilgis 45mm (±2mm)
3.1.7. | Kasetėje 15 kabučių (± 2kabutės)
3.2. | Kasetė | 80 | vnt
3.2.1. | Sterili kasetė linijiniam siuvimo aparatui
3.2.2. | Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis.
3.2.3. | Kasetės uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1,5mm ir 2mm, atidarytos kabutės aukštis 3,5mm ir 4,8mm (dydis nurodomas užsakymo metu)
3.2.4. | Siūlės ilgis 45mm (± 2mm)
3.2.5. | Kasetėje 15 kabučių (± 2kabutės)
3.2.6. | Kasetė suderinama su siūlomu linijiniu siuvimo aparatu
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | LINIJINIS SIUVIMO APARATAS IR KASETĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
4. | Linijinis siuvimo aparatas ir kasetė
4.1. | Linijinis siuvimo aparatas | 10 | vnt
4.1.1. | Vienkartinis sterilus linijinis siuvimo aparatas su užtaisyta kasete
4.1.2. | Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 7 kartų, leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš išaunant
4.1.3. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės
4.1.4. | Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis
4.1.5. | Kasetės uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1,5mm ir 2mm, atidarytos kabutės aukštis 3,5mm ir 4,8mm (dydis nurodomas užsakymo metu)
4.1.6. | Siūlės ilgis 60mm (± 2mm). Kasetėje 21 kabutė (± 2kabutės)
4.2. | Kasetė | 10 | vnt
4.2.1. | Sterili kasetė linijiniam siuvimo aparatui
4.2.2. | Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis
4.2.3. | Kasetės uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1,5mm ir 2mm, atidarytos kabutės aukštis 3,5mm ir 4,8mm (dydis nurodomas užsakymo metu)
4.2.4. | Siūlės ilgis 60mm (± 2mm). Kasetėje 21 kabutė (± 2kabutės)
4.2.5. | Kasetė suderinama su siūlomu linijiniu siuvimo aparatu
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | LINIJINIS TIESUS MECHANINIS SIUVIMO APARATAS IR KASETĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
5. | Linijinis tiesus mechaninis siuvimo aparatas ir kasetės
5.1. | Linijinis tiesus mechaninis siuvimo aparatas | 20 | vnt
5.1.1. | Aparato darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno
5.1.2. | Su aparatu galima naudoti skirtingo aukščio kabučių kasetes
5.1.3. | Aparatas vienkartinis, skirtas ne mažiau 8 kartus aktyvuoti (turi būti galima su vienu aparatu panaudoti ne mažiau kaip 8 kasetes)
5.1.4. | Aparatas skirtas dirbti viena ranka
5.1.5. | Atidarymo mechanizmo jungtukas integruotas aparato rankenos proksimalinėje dalyje arba prietaisas atidaromas atlenkiant fiksavimo svirtį
5.1.6. | Aparato aktyvinimo rankenėle iššovimą galima atlikti tiek iš kairės tiek iš dešinės pusės
5.2. | Papildomos kasetės linijiniam tiesiam mechaniniam siuvimo aparatui | 20 | vnt
5.2.1. | Kasetėje integruotas nerūdijančio plieno peilis
5.2.2. | Kasetėje ne mažiau kaip 4 eilės kabučių, kiekvienoje peilio pusėje išdėstyta po ne mažiau kaip 2 eiles kabučių
5.2.3. | Kasetės kabučių eilės ilgis intervale nuo 60 iki 81 mm
5.2.4. | Kabutės pagamintos iš titano arba titano lydinio
5.2.5. | Uždarytos (suformuotos) kabutės aukštis pasirenkamas iš ne mažiau kaip 3 dydžių, intervale nuo 1mm iki 2mm
5.2.6. | Po suspaudimo kabutės tampa „B“ arba „D“ formos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | ENDOSKOPINĖ SIUVIMO RANKENA IR KASETĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
6. | Endoskopinė siuvimo rankena ir kasetės
6.1. | Endoskopinė siuvimo rankena | 40 | vnt
6.1.1. | Vienkartinis endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas, suderinamas su siūlomomis kasetėmis
6.1.2. | Aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“ ne mažiau kaip 25 kartus
6.1.3. | Aparato darbinės dalies ilgis 5-6cm, 15-16cm, 25-26cm pasirinktinai
6.1.4. | Siuvimo aparatas pasuka kasetę iki 45° į abi puses. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°
6.1.5. | Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka, kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs, galimas kasetės daugkartinis atidarymas/uždarymas prieš šovimą
6.1.6. | Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio pasisukančias kasetes, kuriose integruotas vienkartinis peilis
6.2. | Endoskopinė siuvimo kasetė | 40 | vnt
6.2.1. | Vienkartinė, sterili endoskopinė siuvimo-pjovimo kasetė
6.2.2. | Siūlės ilgis 45 ir 60mm ilgio (ilgis nurodomas užsakymo metu), kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampu, kiekvienoje kasetėje integruotas peilis, 4 kabutės distalinėje kasetės dalyje, į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 2mm (± 0,1mm), antroje eilėje 2,5mm (± 0,1mm), trečioje eilėje 3mm (± 0,1mm)
6.2.3. | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui
6.3. | Endoskopinė siuvimo kasetė | 40 | vnt
6.3.1. | Vienkartinė, sterili endoskopinė siuvimo-pjovimo kasetė
6.3.2. | Siūlės ilgis 45mm ir 60mm ilgio (ilgis nurodomas užsakymo metu), kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampu, kiekvienoje kasetėje integruotas peilis, 4 kabutės distalinėje kasetės dalyje, į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 3mm (± 0,1mm), antroje eilėje 3,5mm (± 0,1mm), trečioje eilėje 4mm (± 0,1mm)
6.3.3. | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui
6.4. | Endoskopinė siuvimo kasetė | 40 | vnt
6.4.1. | Vienkartinė, sterili endoskopinė siuvimo-pjovimo kasetė
6.4.2. | Siūlės ilgis 45mm ir 60mm ilgio (ilgis nurodomas užsakymo metu), kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampu, kiekvienoje kasetėje integruotas peilis, 4 kabutės distalinėje kasetės dalyje, į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 4mm (± 0,1mm), antroje eilėje 4,5mm (± 0,1mm), trečioje eilėje 5mm (± 0,1mm)
6.4.3. | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | CHIRURGINĖS PRIEMONĖS SUDERINTOS SU „COVIDIEN” ELEKTROCHIRURGINIU GENERATORIUMI „FORCETRIAD“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
7. | Chirurginės priemonės suderintos su „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.1. | Bipolinės žnyplės | 30 | vnt
7.1.1. | Skirtos atviroms operacijoms
7.1.2. | Ilgis 19cm (±0,2 cm), žiaunų ilgis 17,3mm (±0,2mm), pjovimo ilgis 15,2mm (±0,2mm)
7.1.3. | Lenktos 28°
7.1.4. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
7.1.5. | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
7.1.6. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.1.7. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
7.2. | Bipolinės žnyplės | 50 | vnt
7.2.1. | Skirtos atviroms operacijoms
7.2.2. | Ilgis 23cm (±0,2 cm), diametras 5mm (±0,2mm), žiaunų ilgis 20,3mm (±0,2mm), pjovimo ilgis 18,5mm (±0,2mm)
7.2.3. | Lenktos 22°, rotuojasi 350° padengtos danga, mažinančia audinių kibimą
7.2.4. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
7.2.5. | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
7.2.6. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.2.7. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
7.3. | Bipolinės žnyplės | 60 | vnt
7.3.1. | Skirtos laparoskopinėms operacijoms
7.3.2. | Ilgis 37cm (±0,2cm), diametras 5mm (±0,2mm), žiaunų ilgis 20,3mm (±0,2mm), pjovimo ilgis 18,5mm (±0,2mm)
7.3.3. | Lenktos 22°, rotuojasi 350° padengtos danga, mažinančia audinių kibimą
7.3.4. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
7.3.5. | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
7.3.6. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.3.7. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
7.4. | Bipolinis elektrodas | 120 | vnt
7.4.1. | Vienkartinis, skirtas audiniams sulydyti
7.4.2. | Elektrodo ilgis 25cm (±0,2cm), tinkamas darbui su daugkartinio naudojimo instrumentu Curved Jaw
7.4.3. | Žiaunos lenktos 34°
7.4.4. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.4.5. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
7.5. | Bipolinės žnyplės | 20 | vnt
7.5.1. | Skirtos atviroms operacijoms
7.5.2. | Šafto ilgis 18cm (±1cm), pjovimo ilgis 34mm (±0,1mm), audinių sulydymo ilgis 36mm (±0,1mm), žiaunos pagamintos iš nerūdijančio plieno
7.5.3. | Lenktos 14°
7.5.4. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
7.5.5. | Yra saugumo mechanizmas garantuojantis, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį
7.5.6. | Instrumente integruotas peilis pagamintas iš nerūdijančio plieno
7.5.7. | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
7.5.8. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.5.9. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | CHIRURGINĖS PRIEMONĖS SUDERINTOS SU „ETHICON ENDO-SURGERY“ GENERATORIUMI GEN11
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
8. | Chirurginės priemonės suderintos su „Ethicon Endo-Surgery“ generatoriumi GEN11
8.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės | 6 | vnt
8.1.1. | Skirtos atviroms operacijoms
8.1.2. | Žirklių tipo rankena, 170mm ilgio (±5mm)
8.1.3. | Atraminis padas apačioje. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
8.1.4. | Dviejų galingumų aktyvacija - minimumo ir maksimumo
8.1.5. | lnstrumentas skirtas iki 5mm kraujagyslių koaguliacijai
8.1.6. | Žiotys lenktos 16mm ilgio (±1mm)
8.1.7. | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą
8.1.8. | lnstrumentas techniškai suderinamas su gamintojo ,,Ethicon Endo-Surgery" generatoriumi GEN11 arba generatorius tiekiamas panaudai.
8.2. | Ultragarsines koaguliuojančios žnyplės | 6 | vnt
8.2.1. | Skirtos atviroms operacijoms
8.2.2. | Instrumento koto ilgis 230mm (±5mm), diametras – 5mm. Pistoleto tipo rankena
8.2.3. | Lenkta darbine dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
8.2.4. | Trijų galingumų aktyvacija - minimumo, maksimumo ir pažangiosios hemostazės
8.2.5. | Instrumentas skirtas iki 7mm kraujagyslių koaguliacijai
8.2.6. | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą
8.2.7. | lnstrumentas techniškai suderinamas su gamintojo ,,Ethicon Endo-Surgery" generatoriumi GEN11 arba generatorius tiekiamas panaudai.
8.3. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | 30 | vnt
8.3.1. | Skirtos laparoskopinėms operacijoms
8.3.2. | Instrumento koto ilgis 360mm (±5mm), diametras – 5mm. Pistoleto tipo rankena
8.3.3. | Lenkta darbinė dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
8.3.4. | Trijų galingumų aktyvacija - minimumo, maksimumo ir pažangiosios hemostazės
8.3.5. | Instrumentas skirtas iki 7mm kraujagyslių koaguliacijai
8.3.6. | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą
8.3.7. | Instrumentas techniškai suderinamas su gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriui GEN11 arba generatorius tiekiamas panaudai.
8.4. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | 30 | vnt
8.4.1. | Skirtos laparoskopinėms operacijoms
8.4.2. | Instrumento koto ilgis 360mm (±5mm), diametras – 5mm. Pistoleto tipo rankena
8.4.3. | Lenkta darbine dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
8.4.4. | Dviejų galingumų aktyvacija - minimumo ir maksimumo
8.4.5. | Instrumentas skirtas iki 5mm kraujagyslių koaguliacijai
8.4.6. | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą
8.4.7. | Instrumentas techniškai suderinamas su gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriui GEN11 arba generatorius tiekiamas panaudai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | TINKLELIŲ FIKSAVIMO INSTRUMENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
9. | Tinklelių fiksavimo instrumentai
9.1. | Tinklelių fiksavimo instrumentas | 100 | vnt
9.1.1. | Vienkartinis laparoskopinis tinklelio fiksavimo instrumentas 5mm diametro
9.1.2. | Aparato ilgis 355mm (± 5mm) su 30vnt titaninių ar nerūdijančio plieno spiralės formos sraigtukų (±2 sraigtai)
9.1.3. | Sraigto skersmuo 4,0mm (± 0,5mm), ilgis 3,8mm (± 0,5mm)
9.2. | Laparoskopinis tinklelių fiksavimo instrumentas | 20 | vnt
9.2.1. | Laparoskopinis vienkartinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas
9.2.2. | Diametro 5mm (± 0,1mm) su 30vnt PGLA sraigtukų (±2 sraigtai)
9.2.3. | Sraigtuko aukštis ne mažiau 5,1mm, ilgis ne mažiau 5,1mm, plotis ne mažiau 3,2mm
9.3. | Tinklelių fiksavimo instrumentas | 130 | vnt
9.3.1. | Vienkartinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas
9.3.2. | Diametro 5mm (± 0,1mm) su ne daugiau 15vnt. PGLA sraigtukų (±2 sraigtai)
9.3.3. | Sraigtuko aukštis ne mažiau 5,1mm, ilgis ne mažiau 5,1mm, plotis ne mažiau 3,2mm
9.4. | Laparoskopinis artikuliuojantis išvaržų tinklelio fiksatorius | 10 | vnt
9.4.1. | Artikuliavimo kampai iki 65 laipsnių
9.4.2. | Pirminėje pakuotėje ne daugiau 3 dėtuvės po 10 besirezorbuojančių PGLA sraigtų (±2 sraigtai)
9.4.3. | Sraigtuko aukštis ne mažiau 5,1mm, ilgis ne mažiau 5,1mm, plotis ne mažiau 3,2mm
9.5. | Artikuliuojančio fiksatoriaus papildymas | 10 | vnt
9.5.1. | Artikuliuojančio fiksatoriaus papildymas su 10 PGLA sraigtų (±2 sraigtai)
9.6. | Artikuliuojančio fiksatoriaus papildymas | 10 | vnt
9.6.1. | Artikuliuojančio fiksatoriaus papildymas su 5 PGLA sraigtų (±2 sraigtai)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
8931-1 2024-10-25 15:28:40