Pirkimo sąlygų 5 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ULTRAGARSO ĮRANGOS PIRKIMO

_______________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

| Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas) |  |

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodyti kvazisubtiekėjus (specialistus) – fizinius asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, vertę Eur arba dalį procentais) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti. Jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai). |  |

3 lentelė. Informacija apie žinomus subrangovus (-ą), subtiekėjus (-ą), subteikėjus (-ą), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui, vertę Eur ar dalį procentais) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

4 lentelė. Privalomas pašalinimo pagrindas (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis)

| Pašalinimo pagrindas: | Pildo tiekėjas: Jei tiekėjas neturi lentelės 1-ame stulpelyje nurodyto pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindo, t. y. Teismo sprendimu juridiniam asmeniui nėra uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, šiame lentelės stulpelyje įrašo žodelį NE | Pildo tiekėjas: Jei tiekėjas neturi lentelės 1-ame stulpelyje nurodytą pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, t. y. Teismo sprendimu juridiniam asmeniui yra uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, šiame lentelės stulpelyje įrašo žodelį TAIP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. |  |  |

Mes siūlome:

Bendrą pasiūlymo kainą su PVM  __________________________________________Eur.

(bendrą pasiūlymo kainą  su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM ______________________________________ Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_________________________________________________.

5 lentelė. Siūloma įranga atitinka 5 lentelėje nurodytus reikalavimus (kartu pateikiami siūlomos įrangos aprašymai, brošiūros ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį nurodytiems privalomiems reikalavimams)  pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius):

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos struktūra | 1. Pilnai skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 12 colių; 3. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 4. Ne mažesnis kaip 23 colio įstrižainės vaizdo monitorius; 5. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. |  |
| 2. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Paviršinių struktūrų tyrimai. |  |
| 3. | Skenavimo režimai: |  |  |
| 3.1. | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm; 2. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti: vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 3. Stiprinimo kompensacija (angl. TGC) ne mažiau kaip 8 pakopų; 4. B rėžimo konfigūruojami parametrai - automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui, vieno mygtuko paspaudimu. |  |
| 3.2. | Audinių harmonikų vaizdavimas; | Turi audinių harmonikų vaizdavimo režimą. |  |
| 3.3. | Spalvinis dopleris | 1. Lango kampo keitimas; 2. PRF ne siauresnis kaip 0,5-24,0 KHz. |  |
| 3.4. | Spalvinis galios dopleris | Turi spalvinio galios doplerio režimą. |  |
| 3.5. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai: 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinis parametrų optimizavimas. |  |
| 3.6. | Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas | Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas veikiantis su linijiniu davikliu. |  |
| 3.7. | Tripleksinis režimas | Tripleksinis režimas, veikiantis su visais spalvinio ir spektrinio doplerio režimais. |  |
| 4. | Jungtys davikliams | Ne mažiau kaip 4 aktyvios jungtys. |  |
| 5. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. Įrašymas į USB atmintines; 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos: Storage (arba lygiavertė), Modality Worklist (arba lygiavertė), Query/Retrieve (arba lygiavertė). |  |
| 6. | Komplektacija: |  |  |
| 6.1 | Konveksinis daviklis | 1. Apžiūros kampas ne mažesnis kaip 65o; 2. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 2,0-5,0 MHz; 3. Darbinių elementų skaičius ne mažesnis kaip 190. |  |
| 6.2 | Linijinis daviklis | 1. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 38 mm; 2. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 5,0-12,0 MHz; 3. Darbinių elementų skaičius ne mažesnis kaip 190. |  |
| 7. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas. |  |

Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6 lentelė Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 7 lentelė Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Prisegti dokumentai. |
| Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. |  |  |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |