Pirkimo sąlygų

2 priedas

REANIMACIJOS SKYRIAUS ŠVIRKŠTINĖS POMPOS SU MONITORAVIMU (KOMPLEKTAI)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti reanimacijos skyriaus švirkštines (infuzines) pompas su monitoravimu (komplektai) (toliau – prekės) – 6 komplektai. Vieną komplektą sudaro: infuzinių pompų stotelė – 1 vnt., mobilus stovas infuzinių pompų stotelei – 1 vnt., infuzinės švirkštinės pompos – ne mažiau kaip 4 vnt., infuzinės tūrinės pompos – ne mažiau kaip 2 vnt.

2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

3. Į kainą turi būti įtrauktos Prekių pristatymo, montavimo, įdiegimo ir personalo apmokymo (apmokymai lietuvių kalba) išlaidos.

4. Prekės privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami prekių atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai ir nuorodos į konkretų dokumento psl.):

Lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Infuzinių pompų stotelė (kiekis – 6 vnt. (6 komplektai)): |  |
| 1.1. | Įstatomų pompų skaičius | ≥ 6 vietų vientisa arba dviejų dalių, bendrai sudaranti ne mažiau 6 vietas įstatomoms pompoms. |
| 1.2. | Galimų (infuzinių) pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės |
| 1.3. | Aliarmai | Akustiniai ir vizualiniai |
| 1.4. | Veikimo laikas, naudojant vidinio akumuliatoriaus energiją | ≥ 2 val. |
| 1.5. | Klasifikacija | 1.5.1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 1.5.2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų - ne žemesnė nei IP33 klasės |
| 1.6. | Montavimo būdas | Infuzinė stotelė montuojama ant mobilaus stovo. Stovas turi būti stabilus, tinkamas pritvirtinti infuzines stoteles. |
| 2. | Mobilus stovas infuzinių pompų stotelei (kiekis – 6 vnt.) (6 komplektai): |  |
| 2.1. | Stovas suderinamas (tinkamas) pritvirtinti (sumontuoti) lentelės 1 punkte aprašytas siūlomas infuzinių pompų stoteles | Būtina |
| 2.2. | Mobilus, ant ratukų. Ratukų kiekis ne mažiau 4 vnt., ne mažiau kaip 2 iš jų - fiksuojami | Būtina |
| 3. | Infuzinė švirkštinė pompa (kiekis – ne mažiau kaip 24 vnt.) (6 komplektai): |  |
| 3.1. | Infuzinės švirkštinės pompos paskirtis | Atlikti tikslią medikamentų arba jų tirpalų infuziją automatiniu būdu, naudojant įvairaus dydžio švirkštus |
| 3.2. | Pompos ekranas | Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės, lietimui jautrus |
| 3.3. | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml |
| 3.4. | Automatinis švirkšto dydžio atpažinimas | Būtina |
| 3.5. | Smūginė dozė - boliusas (bolus) | 3.5.1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris); 3.5.2. Rankinis boliusas (boliusas, kol laikomas mygtukas) |
| 3.6. | Aliarmai | 3.6.1. Akustiniai ir vizualiniai; 3.6.2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos; 3.6.3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |
| 3.7. | Veikimo laikas, naudojant vidinio akumuliatoriaus energiją | ≥ 9 val. |
| 3.8. | Infuzijos greitis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 1800 ml/val. |
| 3.9. | Vaistų biblioteka | 3.9.1. ≥ 5000 vaistų sąrašas; 3.9.2. Spalvinis vaistų žymėjimas |
| 3.10. | Okliuzijos aptikimas (occlusion) | Būtinas, su jautrumo lygio nustatymu |
| 3.11. | Pompos svoris | ≤ 2 kg |
| 3.12. | Klasifikacija | 3.12.1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3.12.2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų - ne žemesnė nei IP33 klasės |
| 4. | Infuzinė tūrinė pompa (kiekis – ne mažiau kaip 12 vnt.) (6 komplektai): |  |
| 4.1. | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | Tirpalų lašinimui |
| 4.2. | Pompos ekranas | Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės, lietimui jautrus ekranas |
| 4.3. | Smūginė dozė - boliusas (bolus) | 4.3.1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris); 4.3.2. Rankinis boliusas (boliusas, kol laikomas mygtukas) |
| 4.4. | Pompa automatiškai tęsia infuziją po okliuzijos sumažėjimo | Būtina |
| 4.5. | Aliarmai | 4.5.1. Akustiniai ir vizualiniai; 4.5.2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos; 4.5.3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |
| 4.6. | Veikimo laikas, naudojant vidinio akumuliatoriaus energiją | ≥ 6 val. |
| 4.7. | Infuzijos greitis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 1200 ml/val. |
| 4.8. | Vaistų biblioteka | 4.8.1. ≥ 5000 vaistų sąrašas; 4.8.2. Spalvinis vaistų žymėjimas |
| 4.9. | Okliuzjos aptikimas (occlusion) | Būtinas, su jautrumo lygio nustatymu |
| 4.10. | Pompos svoris | ≤ 2.2 kg |
| 4.11. | Klasifikacija | 4.11.1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 4.11.2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų - ne žemesnė nei IP33 klasės |
| 5. | Suteikiama garantija | ≥ 24 mėn. |
| 6. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas) |

Techninę specifikaciją parengė VšĮ Kėdainių ligoninės

administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė

Suderinta su reanimacijos skyriaus vedėja Renata Brusokiene