Pirkimo sąlygų 6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL REANIMACIJOS SKYRIAUS ŠVIRKŠTINIŲ POMPŲ SU MONITORAVIMU (KOMPLEKTAI)

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur | Mato vnt. kainos PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Reanimacijos skyriaus švirkštinės pompos su monitoravimu (komplektai) | Kompl. | 6 |  |  |  |
| __________________________________________________________________ (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečių reikalaujamų parametrų atitiktį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Infuzinių pompų stotelė (kiekis – 6 vnt. (6 komplektai)): |  |  |  |
| 1.1. | Įstatomų pompų skaičius | ≥ 6 vietų vientisa arba dviejų dalių, bendrai sudaranti ne mažiau 6 vietas įstatomoms pompoms. |  |
| 1.2. | Galimų (infuzinių) pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės |  |
| 1.3. | Aliarmai | Akustiniai ir vizualiniai |  |
| 1.4. | Veikimo laikas, naudojant vidinio akumuliatoriaus energiją | ≥ 2 val. |  |
| 1.5. | Klasifikacija | 1.5.1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 1.5.2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų – ne žemesnė nei IP33 klasės |  |
| 1.6. | Montavimo būdas | Infuzinė stotelė montuojama ant mobilaus stovo. Stovas turi būti stabilus, tinkamas pritvirtinti infuzines stoteles |  |
| - Mobilus stovas infuzinių pompų stotelei (kiekis – 6 vnt.) (6 komplektai): |  |  |  |
| 2.1. | Stovas suderinamas (tinkamas) pritvirtinti (sumontuoti) lentelės 1 punkte aprašytas siūlomas infuzinių pompų stoteles | Būtina |  |
| 2.2. | Mobilus, ant ratukų. Ratukų kiekis ne mažiau 4 vnt., ne mažiau kaip 2 iš jų - fiksuojami | Būtina |  |
| - Infuzinė švirkštinė pompa (kiekis – ne mažiau kaip 24 vnt.) (6 komplektai): |  |  |  |
| 3.1. | Infuzinės švirkštinės pompos paskirtis | Atlikti tikslią medikamentų arba jų tirpalų infuziją automatiniu būdu, naudojant įvairaus dydžio švirkštus |  |
| 3.2. | Pompos ekranas | Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės, lietimui jautrus |  |
| 3.3. | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml |  |
| 3.4. | Automatinis švirkšto dydžio atpažinimas | Būtina |  |
| 3.5. | Smūginė dozė - boliusas (bolus) | 3.5.1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris); 3.5.2. Rankinis boliusas (boliusas, kol laikomas mygtukas) |  |
| 3.6. | Aliarmai | 3.6.1. Akustiniai ir vizualiniai; 3.6.2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos; 3.6.3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |  |
| 3.7. | Veikimo laikas, naudojant vidinio akumuliatoriaus energiją | ≥ 9 val. |  |
| 3.8. | Infuzijos greitis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 1800 ml/val. |  |
| 3.9. | Vaistų biblioteka | 3.9.1. ≥ 5000 vaistų sąrašas; 3.9.2. Spalvinis vaistų žymėjimas |  |
| 3.10. | Okliuzijos aptikimas (occlusion) | Būtinas, su jautrumo lygio nustatymu |  |
| 3.11. | Pompos svoris | ≤ 2 kg |  |
| 3.12. | Klasifikacija | 3.12.1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3.12.2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų – ne žemesnė nei IP33 klasės |  |
| - Infuzinė tūrinė pompa (kiekis – ne mažiau kaip 12 vnt.) (6 komplektai): |  |  |  |
| 4.1. | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | Tirpalų lašinimui |  |
| 4.2. | Pompos ekranas | Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės, lietimui jautrus ekranas |  |
| 4.3. | Smūginė dozė - boliusas (bolus) | 4.3.1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris) 4.3.2. Rankinis boliusas (boliusas, kol laikomas mygtukas) |  |
| 4.4. | Pompa automatiškai tęsia infuziją po okliuzijos sumažėjimo | Būtina |  |
| 4.5. | Aliarmai | 4.5.1. Akustiniai ir vizualiniai; 4.5.2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos; 4.5.3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |  |
| 4.6. | Veikimo laikas, naudojant vidinio akumuliatoriaus energiją | ≥ 6 val. |  |
| 4.7. | Infuzijos greitis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 1200 ml/val. |  |
| 4.8. | Vaistų biblioteka | 4.8.1. ≥ 5000 vaistų sąrašas 4.8.2. Spalvinis vaistų žymėjimas |  |
| 4.9. | Okliuzjos aptikimas (occlusion) | Būtinas, su jautrumo lygio nustatymu |  |
| 4.10. | Pompos svoris | ≤ 2.2 kg |  |
| 4.11. | Klasifikacija | 4.11.1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 4.11.2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų – ne žemesnė nei IP33 klasės |  |
| 5. | Suteikiama garantija. | ≥ 24 mėn. |  |
| 6. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas) |  |

Siūlomos techninių parametrų reikšmės:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Balų skaičius* | Pasirinkti parametrai (pildo Tiekėjas) (pasirinkto parametro iš dviejų galimų variantų pasirenkamas vienas variantas ir įrašoma TAIP arba NE; jeigu parametras paliekamas neužpildytas arba įrašoma kita negu TAIP arba NE reikšmė, už atitinkamą parametrą skiriama 0 balų) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Funkcinis galimybių praplėtimas: infuzinių pompų stotelės turi galimybę jungtis prie centrinės valdymo ir monitoravimo stoties, kurioje atvaizduojami injekcijų parametrai (T1) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 2. | Lietimui jautraus ekrano įstrižainė ≥7” (T2) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 3. | Tūrinė pompa (volumetric infusion pump) gali būti naudojama kaip enterinio maitinimo pompa (enternal feeding pump) (T3) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 4. | Pompų meniu kalba: lietuvių (T4) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 5. | Su infuzine tūrine pompa ir infuzine švirkštine pompa galima naudoti ≥3 kitų gamintojų vienkartines infuzines sistemas (T5) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 7 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |