## Techninė specifikacija
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
Biologinis aortos šaknies protezas MATO VNT - Vnt.
MPD1 | Biologinis aortos šaknies protezas
Aortos vožtuvo protezas gyvulinės kilmės protezas (vožtuvas ir kraujagyslė), atitinkantis aortos šaknies anatomiją
Aortos vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą
Kartu su biologiniais aortos šaknies protezais pateikiami matuoklių komplektai (pagal poreikį iki 10 vienetų).
Tiekėjas turi aprūpinti visų dydžių protezais gydymo įstaigas (iki 3 gydymo įstaigų) pagal pateikiamą užsakymą ir, esant poreikiui, užtikrinti dydžių keitimą ir papildymą.
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami protezai, kurių kaina turi būti vienoda.
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad tiekėjas aprūpins visų dydžių protezais gydymo įstaigas pagal pateikiamą užsakymą ir, esant poreikiui, užtikrins dydžių keitimą ir papildymą. 3. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvas MATO VNT - Vnt.
MPD2 | Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvas
Konduitas yra minkštas, be karkaso.
Konduitas turi būti pagamintas iš jaučio vena jugularis su vožtuvu arba iš žmogaus donoro plaučių arterijos su vožtuvu.
Konduito hemodinamikos parametrai turi būti artimi fiziologiniams plaučių arterijos ir jos vožtuvo parametrams.
Kartu su dirbtiniais biologiniai konduitais, skirtais protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvą širdies vožtuvų pateikiami matuoklių komplektai (pagal poreikį iki 10 vienetų).
Tiekėjas turi aprūpinti visų dydžių konduitais gydymo įstaigas (iki 3 gydymo įstaigų) pagal pateikiamą užsakymą ir, esant poreikiui, užtikrinti dydžių keitimą ir papildymą.
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami konduitai, kurių kaina turi būti vienoda.
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad tiekėjas aprūpins visų dydžių konduitais gydymo įstaigas pagal pateikiamą užsakymą ir, esant poreikiui, užtikrins dydžių keitimą ir papildymą. 3. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
Tracheo-ezofaginiai kalbamieji protezai ir jų priedai MATO VNT - Vnt.
MPD3 | Tracheo-ezofaginis kalbamasis protezas
Protezas pagamintas iš silikono
Protezas turi būti pateiktas jau paruoštoje sterilioje "vieno žingsnio" įvedimo sistemoje
Protezo stemplinis ir trachėjinis flanšai stabilūs
Stemplinis flanšas turi būti storesnis nei trachėjinis, tačiau ne storesnis nei 1,5 mm (±0,1 mm)
Protezo vožtuvas esantis vidinėje protezo dalyje pagamintas iš fluoroplasto arba lygiavertės medžiagos pasižyminčios antibakterinėmis savybėmis
Protezo korpusas iš vidaus turi būti sustiprintas plastikiniu žiedu, kuris pagamintas iš Candida grybeliui atsparios medžiagos
Protezas yra rentgenokontrastinis
Vožtuvas iš stemplinės dalies yra apsaugotas 360° silikoniniu apvadu, neleidžiančiu stemplės gleivinei prilipti prie vožtuvo
Vidinis protezo diametras yra ne mažesnis nei 5 mm (±1 mm)
Išorinis protezo diametras – ne mažesnis nei 7,5 mm (±1 mm)
Protezo ilgis yra nuo 4 (±1 mm) iki 15 (±1 mm) mm (ne mažiau kaip 6 skirtingų ilgių)
Protezas pritaikytas įvedamui dviem būdais: tiek retrogradiniu, tiek anterogradiniu
Kartu su protezu turi būti pateikiami priedai:
Praplėtiklis
Šepetėlis protezui valyti
Praplovimo “kriaušė”
Kamštelis vožtuvui uždaryti
Silikoninis žiedas, skirtas sumažinti pratekėjimą aplink vožtuvą
Gaubtas, skirtas naudoti prausiantis duše
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD4 | Tracheo-ezofaginis kalbamasis protezas išsipletusiams tracheoezofaginiams plyšiams (pacientams kai stemplės sienelės storis neatitinkamas standartams)
Protezas yra pagamintas iš silikono
Protezas turi būti pateiktas jau paruoštoje sterilioje "vieno žingsnio" įvedimo sistemoje
Protezo stemplinis ir trachėjinis flanšai stabilūs
Trachėjinis flanšas - ovalus
2 stempliniai fanšai: pirmas - storesnis nei trachėjinis, tačiau ne storesnis nei 1,5 mm (±0,1 mm); antras - ne storesnis nei 0,5 mm (±0,1 mm)
Protezo vožtuvas esantis vidinėje protezo dalyje pagamintas iš fluoroplasto arba lygiavertės medžiagos pasižyminčios antibakterinėmis savybėmis
Protezo korpusas iš vidaus turi būti sustiprintas plastikiniu žiedu, kuris pagamintas iš Candida grybeliui atsparios medžiagos
Protezas yra rentgenokontrastinis
Vožtuvas iš stemplinės dalies turi būti apsaugotas 360° silikoniniu apvadu, neleidžiančiu stemplės gleivinei prilipti prie vožtuvo
Vidinis protezo diametras turi būti ne mažesnis nei 5 mm (±1 mm)
Išorinis protezo diametras – ne mažesnis nei 7,5 mm (±1 mm)
Protezo ilgis turi būti nuo 4 (±1 mm) iki 15 mm (±1 mm) (ne mažiau kaip 6 skirtingų ilgių)
Protezas pritaikytas įvedamui dviem būdais: tiek retrogradiniu, tiek anterogradiniu
Kartu su protezu turi būti pateikiami priedai:
Praplėtiklis
Šepetėlis protezui valyti
Praplovimo “kriaušė”
Kamštelis vožtuvui uždaryti
Silikoninis žiedas, skirtas sumažinti pratekėjimą aplink vožtuvą
Gaubtas, skirtas naudoti prausiantis duše
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD5 | Tracheo-ezofaginis kalbamasis protezas anterogradiniam įvedimui
Protezas yra pagamintas iš silikono
Protezas turi būti pateiktas jau paruoštoje sterilioje "trijų žingsnių" įvedimo sistemoje
Protezo stemplinis ir trachėjinis flanšai stabilūs
Stemplinis flanšas storesnis nei trachėjinis, tačiau ne storesnis nei 1,5 mm (±0,1 mm)
Protezo vožtuvas esantis vidinėje protezo dalyje pagamintas iš fluoroplasto arba lygiavertės medžiagos - pasižyminčios antibakterinėmis savybėmis
Protezo korpusas iš vidaus turi būti sustiprintas plastikiniu žiedu, kuris pagamintas iš Candida grybeliui atsparios medžiagos
Protezas turi būti rentgenokontrastinis
Vožtuvas iš stemplinės dalies turi būti apsaugotas 360° silikoniniu apvadu, neleidžiančiu stemplės gleivinei prilipti prie vožtuvo
Vidinis protezo diametras turi būti ne mažesnis nei 5 mm (±1 mm)
Išorinis protezo diametras - ne mažesnis nei 7,5 mm (±1 mm)
Protezo ilgis nuo 8 mm (±1 mm) iki 12,5 mm (±1 mm) (ne mažiau kaip 3 skirtingų ilgių)
Kartu su protezu turi būti pateikiami priedai:
Praplėtiklis su protezo pozicionavimo kilpele
Punkcinė lenkta adata
Ryklės apsauga nuo pradūrimo
Pravedėjas
Šepetėliai protezui valyti
Praplovimo “kriaušė”
Kamštelis vožtuvui uždaryti
Silikoninis žiedas, skirtas sumažinti pratekėjimą aplink vožtuvą
Gaubtas, skirtas naudoti prausiantis duše
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
Tracheo-ezofaginių kalbamųjų protezų filtrai ir plokštelės MATO VNT - Vnt.
MPD6 | Tracheo-ezofaginių kalbamųjų protezų filtras
Šilumos ir drėgmės apykaitą reguliuojantis (angl.: Heat and Moisture Exchanger) arba lygiavertis oro filtras su padidintu oro pralaidumu
Naudojamas ne mažiau kaip 24 val
Su centre pirštu uždaromu kalbos vožtuvėliu
Tracheo-ezofaginių kalbamųjų protezų plokštelė
Lipni plokštelė, skirta oro filtrui prilaikyti
Plokštelė turi būti labai lanksti, išgaubtos į šonus formos (ne apvali)
Tinkanti jautriai odai
Plokštelės naudojimo laikas turi būti ne mažesnis nei 24 val.
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. 4. Pozicijose TKPFL ir TKPFP pasiūlytos Prekės turi būti to paties gamintojo.
MPD7 | Tracheo-ezofaginių kalbamųjų protezų plokštelė
Lipni plokštelė, skirta oro filtrui prilaikyti
Plokštelė turi būti labai lanksti, išgaubtos į šonus formos (ne apvali)
Tinkanti jautriai odai
Plokštelės naudojimo laikas turi būti ne mažesnis nei 24 val.
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. . 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. 4. Pozicijose TKPFL ir TKPFP pasiūlytos Prekės turi būti to paties gamintojo.
Tracheostominis silikoninis vamzdelis MATO VNT - Vnt.
MPD8 | Tracheostominis silikoninis vamzdelis su žiedu, skirtas naudoti su lipniomis plokštelėmis
Tracheostominio vamzdelio vidinis skersmuo turi būti nuo 9,5 mm (±1 mm) iki 13,5 mm (±1 mm) Ribiniai skersmens (9,5 mm (±1 mm) ir 13,5 mm (±1 mm)) dydžiai privalomi.
Ilgis turi būti pasirinktinai nuo 29 mm (±2 mm) iki 55 mm (±2 mm) (ne mažiau 4 skirtingų skersmenų) Ribiniai ilgio (29 mm (±2 mm) ir 55 mm (±2 mm)) dydžiai privalomi.
Jei siūlomos priemonės modelio ilgių ir storių spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiamos viso spektro priemonės.
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
HIDRAULINĖS ŠLAPIMO NELAIKYMO SISTEMOS MATO VNT - Vnt.
MPD9 | Hidraulinė sistema šlapimo nelaikymui (vyrų) gydyti
Turi būti sudaryta iš pagalvėlės su polipropileno juostele fiksacijai, fiksavimui skirtų siūlų (ne mažiau kaip 4 siūlai), vamzdelio, jungiančio pagalvėlę su papildymo prieiga (pagalvėlei pripildyti fiziologiniu tirpalu)
Įpakuota vienkartinėje sterilioje pakuotėje;
Sistemos dalys turi būti sujungtos tarpusavyje
Sistemos pagalvėlė turi būti užpildoma fiziologiniu tirpalu operacijos metu ir turėti galimybę papildyti po operacijos
Sistemos veikimo principas: pagalvėlės pagalba, užspaudžiant šlaplę bulbarinėje dalyje iš vienos pusės, stabdomas šlapimo pratekėjimas
Sistema turi būti skirta vidutiniam šlapimo nelaikymui gydyti
Tiekėjas turi pateikti kiekvienai asmens sveikatos priežiūros įstaigai po 2 komplektus (4 vnt.) pravedėjų su rankenomis (pravedėjai spiralės formos, skirti sistemos juostelės pravedimui) neatlygintinai panaudai (iš viso 4 komplektus)
Kartu su kiekviena hidrauline sistema turi būti pateikti 5 vnt. adatų sistemos pagalvėlės užpildymui
Siūlomai sistemai turi būti suteikiama garantija ne mažiau nei 2 metams (jei sistema sugenda – pakeičiama nemokamai)
Tinkamumo naudoti laikas prekės pristatymo į gydymo įstaigą dieną turi būti ne trumpesnis nei 3 metai
Po operacijos turi būti galima sistemos kontrolė atliekant rentgenoskopiją ir echoskopiją
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą hidraulinę sistemą šlapimo nelaikymui gydyti turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos, apie gerus pooperacinius rezultatus. Gerais pooperaciniais rezultatais laikoma, kai šlapimo sulaikymas po hidraulinės sistemos implantavimo operacijos, pasiekiamas ne mažiau 60 proc. atvejų (kai nenaudojami šlapimą sugeriantys įklotai arba naudojamas vienas per parą). Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. 5. Pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad tiekėjas pateiks ASPĮ po 2 komplektus pravedėjų neatlygintinai panaudai.
DIRBTINIAI ŠLAPLĖS SFINKTERIAI MATO VNT - Vnt.
MPD10 | Dirbtinis šlaplės sfinkteris
Padengtas silikonu
Įpakuota vienkartinėje sterilioje pakuotėje
Sudarytas iš ne mažiau nei dviejų (manžetė, galinti cirkuliariai apjuosti šlaplę, pompa) dalių
Turi manžetę, pritaikomą pagal šlaplės diametrą (įvairių ilgių arba reguliuojamo ilgio)
Sfinkterio dalys turi būti sujungtos arba turi būti pateikti specialūs įrankiai atskirų sfinkterio dalių sujungimui
Siūlomas dirbtinis šlaplės sfinkteris turi būti užpildomas operacijos metu arba jau būti užpildytas
Siūlomam dirbtiniam šlaplės sfinkteriui turi būti suteikiama garantija ne mažiau nei 2 metams (jei sfinkteris arba jo dalis sugenda – pakeičiama nemokamai)
Po operacijos turi būti galima dirbtinio šlaplės sfinkterio kontrolė atliekant rentgenoskopiją ir echoskopiją
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomus dirbtinius šlaplės sfinkterius turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos, apie gerus pooperacinius rezultatus. Gerais pooperaciniais rezultatais laikoma, kai šlapimo sulaikymas dirbtinio šlaplės sfinkterio implantavimo operacijos, pasiekiamas ne mažiau 60 proc. atvejų (kai nenaudojami šlapimą sugeriantys įklotai arba naudojamas vienas per parą). Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
DIRBTINIAI ŠIRDIES VOŽTUVAI MATO VNT - Vnt.
MPD11 | Dirbtinis biologinis perikardinis širdies vožtuvo protezas (aortai ir mitraliniam vožtuvui)
Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti aortos ir mitralinį vožtuvą
Širdies vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą
Ant širdies vožtuvo protezo karkaso turi būti rentgenokontrastinės žymos
Širdies vožtuvo protezo, skirto protezuoti aortos vožtuvą, žiedai turi būti arkos formos
Kartu su kiekvienos rūšies vožtuvų protezais pateikiami matuoklių komplektai (kiekvienai rūšiai pagal poreikį iki 10 vienetų)
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami vožtuvų protezai, kurių kaina turi būti vienoda
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomus dirbtinius biologinius širdies vožtuvo protezus turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos. Publikacijose turi būti nurodyti artimi ir atokūs pooperaciniai rezultatai naudojant siūlomus vožtuvų protezus klinikinėje praktikoje. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD12 | Dirbtinis biologinis perikardinis širdies vožtuvo protezas (aortai)
Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti aortos vožtuvą
Širdies vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą
Ant širdies vožtuvo protezo karkaso turi būti rentgenokontrastinės žymos
Širdies vožtuvo protezo, skirto protezuoti aortos vožtuvą, burės turi būti pagamintos iš širdiplėvės (perikardo)
Kartu su kiekvienos rūšies vožtuvų protezais pateikiami matuoklių komplektai (kiekvienai rūšiai pagal poreikį iki 10 vienetų)
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami vožtuvų protezai, kurių kaina turi būti vienoda
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomus dirbtinius biologinius širdies vožtuvo protezus turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos. Publikacijose turi būti nurodyti artimi ir atokūs pooperaciniai rezultatai naudojant siūlomus vožtuvų protezus klinikinėje praktikoje. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD13 | Aortos konduitas (aortos vožtuvas su dirbtine kraujagysle)
Širdies vožtuvo ir dirbtinės kraugyslės protezas turi būti skirtas protezuoti aortos vožtuvą ir aortos segmentą
Širdies vožtuvo protezas turi būti pasukamas ir išlaikantis pasukimo poziciją
Vožtuvo konstrukcija - dviburis, pagamintas iš anglies pirolito
Dirbtinė kraujagyslė, skirta aortos segmento pakeitimui, turi būti impregnuota
Kartu su kiekvienos rūšies vožtuvų protezais pateikiami matuoklių komplektai (kiekvienai rūšiai pagal poreikį iki 10 vienetų)
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami vožtuvų protezai, kurių kaina turi būti vienoda
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
DIRBTINĖS KRAUJOTAKOS PALAIKYMO SISTEMOS MATO VNT - Vnt.
MPD14 | Ekstrakorporinė membraninė oksigenacinė sistema (ECMO) vaikams ir naujagimiams
Turi būti centrifuginė pompa vaikams ir naujagimiams
Turi būti membraninis oksigenatorius vaikams ilgalaikiam naudojimui (ne mažiau 7 d.)
Turi būti arterinė ir veninė femoralinės kaniulės vaikams su jų įvedimui reikalingomis priemonėmis
Turi būti pateiktas sukomplektuotas aparatas sistemos naudojimui (1 vnt.)
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD15 | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) suaugusiems
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA RENGIAMA
MPD16 | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema suaugusiems
Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 8 l/min.
Siurblio užpildymo tūris turi būti < 35 ml
Maksimalus siurblio greitis turi būti ne mažiau 5000 aps./min.
Jungtys su magistralėmis turi būti 3/8''
Maksimalus darbinis slėgis turi būti > 500 mmHg
Išorinė pastovios kraujo tėkmės sistema turi būti skirta širdies nepakankamumo gydymui iki 30 parų. Turi būti tinkama naudoti monoventrikuliniam ir biventrikuliniam asistavimui.
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomas dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD17 | Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema
Turi būti pilnai integruotas uždaras modulis su oksigenatoriumi, šilumos keitikliu
Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 6 l/min
Oksigenatorius turi būti membraninis (kapiliarinis) su dideliu membraninio paviršiaus plotu (ne mažiau kaip 1,75 m ² - 2,5 m ²)
Turi būti mažas plazmos pralaidumas (kapiliarų porų diametras ne daugiau kaip 0,003-0,004 mikronų)
Slėgio kritimas turi būti mažiau nei 100 mmHg esant 4l/min. tėkmei
Veninio įtekėjimo anga turi būti 3/8''
Veninės magistralės skermuo turi būti 3/8''
Modulio užpildymo tūris turi būti mažiau nei 1000 ml
Turi būti ultragarsiniai oro ir skysčių davikliai ne mažiau 1 vnt.
Turi būti automatinė oro pašalinimo iš veninio kraujo sistema
Arterinio filtro tankis turi būti 20-40 mikronų
Turi būti atšaka koronarinei perfuzijai
Turi būti kraujo mėginių paėmimo lizdas
Turi būti lizdas temperatūros davikliui
Kontaktuojančios su krauju dalys turi būti padengtos kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga (aukštas biosuderinamumas)
Centrifuginis siurblys turi būti suderintas darbui su Performer CPB dirbtinės kraujo apytakos aparatu arba privaloma pateikti kiekvienai ASPĮ pilnai sukomplektuotą aparatą
Modulio magistralės turi būti pagamintos pagal pateikiamą brėžinį
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD18 | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema vaikams
Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 1,5 l/min.
Užpildymo tūris turi būti < 20 ml.
Maksimalus siurblio greitis turi būti ne mažiau 5000 aps./min.
Juntis su magistralėmis - 1/4''
šorinė pastovios kraujo tėkmės sistema turi būti skirta širdies nepakankamumo gydymui iki 30 parų. Turi būti tinkama naudoti monoventrikuliniam ir biventrikuliniam asistavimui
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD19 | Elektroninis kalbos aparatas
Aparatas turi turėti galimybę garso tonui, garsumui ir tembrui reguliuoti
Aparatas turi būti komplektuojamas su krovikliu ir įkraunamomis baterijomis arba įkraunamas iš tinklo
Aparato išgaunamas balso dažnis turi apimti intervalą nuo 70 iki 195 Hz (+- 10 Hz)
Pristatant prekę į ASPĮ turi būti surengti ne trumpesni nei 2 val. specialistų apmokymai bei pateikti VLK tai patvirtinantys dokumentai
Tiekėjas privalo užtikrinti garantinį elektroninio kalbos aparato remontą nuo jo išdavimo pacientui datos ASPĮ (visą gamintojo suteiktą garantinį laikotarpį (ne mažiau nei 12 mėn.)) bei užtikrinti jo remontą vėlesniu aparato eksploatavimo laikotarpiu
Prie kiekvieno elektroninio kalbos aparato turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad bus surengti ne trumpesni nei 2 val. specialistų apmokymai bei pateikti VLK tai patvirtinantys dokumentai. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą, kad tiekėjas užtikrins garantinį elektroninio kalbos aparato remontą nuo jo išdavimo pacientui datos ASPĮ (visą gamintojo suteiktą garantinį laikotarpį (ne mažiau nei 12 mėn.)) bei užtikrins jo remontą vėlesniu aparato eksploatavimo laikotarpiu. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD20 | Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistema
Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistema, kurią sudaro:
Sterilus, vienkartinis tunelinis pradurtuvas, tinkantis siūlomai sistemai
Impulsų generatorius – turi būti sterilus
Impulsų generatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš titano (ar kitos biologiškai suderinamos medžiagos)
Impulsų genetatorius turi būti hermetiškas
Impulsų generatoriaus maitinimo elemento talpa turi būti ne mažiau nei 1 Ah arba maitinimo elementas turi būti įkraunamas
Komplekte turi būti su generatoriumi suderinamas sterilus atsuktuvas (jei būtina pagal gamintojo rekomendacijas)
Sterilus, suderinamas su generatoriumi, laidas su elektrodu
Ne mažiau 2 vnt. valdymo magnetų komplektas (magnetinio lauko stiprumą turi išlaikyti ne mažiau 3 metų)
Impulsų generatorius turi būti tinkamas vaikams ir suaugusiems (generatorius turi būti universalus arba pateikiami skirtingi modeliai vaikams ir suaugusiems)
Po operacijos turi būti galimas magnetinio rezonanso tyrimas (1,5 T)
Kiekvienam implantavimo centrui (3 centrai) tiekėjas turi pateikti po vieną programavimo įrangos komplektą, pritaikytą siūlomai sistemai
Pacientui turi būti pateikta naudotojo instrukcija (lietuvių kalba) ir identifikavimo kortelė
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistemą turi būti pateikta ne mažiau trijų mokslinių publikacijų, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiuose leidiniuose kopijos, apie gerus pooperacinius rezultatus. Gerais pooperaciniais rezultatais būtų laikoma, jei sistema ne mažiau kaip trečdaliui tirtų pacientų sumažina priepuolių skaičių per metus bent per pusę. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.