Konkurso sąlygų 1 priedas

	Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

CENTRINEI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI

(perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS VIEŠAJAM PIRKIMUI

LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS TYRIMAMS SU PANAUDAI SUTEIKIAMAIS ANALIZATORIAIS

___________

(Data)

____________________

(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/
	

	Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/
	

	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojo kodai/
	

	Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/
	

	Fakso numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/
	

	El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių e. pašto adresai/
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes ir paslaugas:
	1. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS ATLIKTI BIOCHEMINIUS TYRIMUS SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMU BIOCHEMINIU ANALIZATORIUMI su elektrolitų (ise) moduliu

	Pirki-mo objek-to dalies

Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM
	Suma, EUR be PVM
	Suma, EUR su PVM
	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas

	Tiriamoji analitė: Cholesterolis

	1.1
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	5800

	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Didelio tankio lipoproteinai 

	1.2
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	5800

	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Trigliceridai

	1.3
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	5800
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Mažo tankio lipoproteinai 

	1.4
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	6800
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Bendras bilirubinas 

	1.5
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	3500

	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Tiesioginis bilirubinas 

	1.6
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	3200

	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: AST/GOT (IFCC) 

	1.7
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	9500
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: ALT/GPT (IFCC) 

	1.8
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	9500
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Šlapalas 

	1.9
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	14000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Šlapimo rūgštis  

	1.10
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	5200
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Kreatininas (Fermentinis) 

	1.11
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	25000

	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Bendras baltymas 

	1.12
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	2600
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Gliukozė 

	1.13
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	15000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Kalcis 

	1.14
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	2700
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Didelio jautrumo CRB 

	1.15
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	3000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Amilazė  

	1.16
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	4000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Šarminė fosfatazė  

	1.17
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	4500

	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: C- reaktyvinis baltymas 

	1.18
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	25000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Apolipoproteinas B 

	1.19
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	3000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Magnis 

	1.20
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	6000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Fosforas 

	1.21
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Gamma-GT 

	1.22
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	3000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Geležis 

	1.23
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	2200

	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Reumatoidinis faktorius 

	1.24
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	200

	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Kalis

	1.25
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	30000

	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Natris

	1.26
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	23000

	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Chloras

	1.27
	………………...
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	30
	
	
	
	
	
	
	

	Kitos reikalingos priemonės:

	1.28
	....................
Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius  pavadinimus)
	Pagal bendrą visų tyrimų skaičių

	
	
	
	
	
	
	

	
	Bendra pirmosios pirkimo dalies kaina: 
	


	Pirmosios pirkimo dalies biocheminio analizatoriaus su ISE moduliu būtinieji reikalavimai:

	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas
(dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	Analizatorius
	Naujas - pagamintas ne seniau nei 2023-2024 metais. Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas.
	Įrašo tiekėjas

	Reikalavimai biocheminiam  analizatoriui
	Automatinis  biocheminis  analizatorius. 
	Įrašo tiekėjas

	Našumas
	Ne mažiau 400 fotometrinių tyr/val. ir ne mažiau 200 ISE tyr. /val.
	Įrašo tiekėjas

	Mėginių tipai
	Serumas, plazma, šlapimas, seroizinių ertmų skystis, likvoras
	Įrašo tiekėjas

	Kokybės kontrolė
	Būtina 2 lygių kokybės kontrolė. Visos analitės turi turėti atitinkamus kalibratorius. 
	Įrašo tiekėjas

	Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas. 
	Būtina
	

	Mėgintuvėlių naudojimo tipas
	Analizatoriuje turi būti galimybė atlikti tyrimus tiek iš pirminių mėgintuvėlių (standartinių vakuuminių kraujo paėmimo mėgintuvėlių su atkimštais kamšteliais) ir tiek iš specialių analizatoriaus mėginio indelių.
	Įrašo tiekėjas

	Mėginių ėmimo sistemos apsauga
	Būtina krešulio aptikimo ir adatos apsauga nuo nulaužimo.
	Įrašo tiekėjas

	Integruotas mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitytuvas
	Būtina.
	Įrašo tiekėjas

	Mėginių pakrovimas 
	Nepertraukiamas pakrovimas, vienu metu ne mažiau 40 mėginių, nesulaukiant matavimų ciklo pabaigos. 
	Įrašo tiekėjas

	Skubių tyrimų STAT galimybė.
	Būtina. 
	Įrašo tiekėjas

	Ne mažiau 35 skirtingų reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema.
	Būtina. 
	Įrašo tiekėjas

	Analizatoriuje skirta vieta paruoštų kalibratorių ir kontrolės laikymui su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema.
	Būtina.
	Įrašo tiekėjas

	Reakcijos kiuvetės
	Daugkartinės (ilgaamžės) kiuvetės (nereikalaujančios keitimo ar operatoriaus įsikišimo).
	Įrašo tiekėjas

	Mėginių kokybės rodiklių (hemolizės, lipemijos, geltos rodikliai) identifikavimas.
	Būtina.
	Įrašo tiekėjas

	Duomenų saugojimas
	Duomenys-tyrimų,kontolių,kalibracijos rezultatų turi būti saugojami analizatoriaus kompiuterio atmintyje.
	Įrašo tiekėjas

	Galimybė analizatorių įjungti į laboratorijos informacinę sistemą (LIS).
	Būtina.
	Įrašo tiekėjas

	Galimybė nuotoliniu būdu prisijungti prie analizatoriaus ir įvertinti jo būklę bei pašalinti gedimus nuotoliniu būdu
	Būtina.
	Įrašo tiekėjas

	Prietaiso komplektacijoje turi būti
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), spausdintuvas, vandens paruošimo (dejonizavimo) įranga.
	Įrašo tiekėjas

	Įranga paženklinta CE ženklu
	Būtina
	Įrašo tiekėjas


 PASTABOS:
1. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas.
2. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai ant pakuotės nuo pristatymo dienos.
3. Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje. Reagentai turi tikti darbui su siūlomu analizatoriumi.

4. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateikta lentele Nr. 1 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
5. Prie numatyto tyrimų skaičiaus papildomai pridėti kokybės kontrolės tyrimų skaičių. Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę, dirbant septynias dienas per savaitę) kiekį tyrimų skaičiui per 36 mėn. 
6. Visos analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis.

	2. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI  SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMU IMUNOCHEMINIU ANALIZATORIUMI

	Pirki-mo objek-to dalies Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM
	Suma EUR be PVM
	Suma EUR su PVM
	Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas

	Tiriamoji analitė: Troponinas I (Tn-I)

	2.1
	....................

Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius  pavadinimus)
	4500
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamosios analitės:CK-MB, cTnI ,Myo.Visi šie tyrimai turi būti vienoje kasetėje arba  atskirose kasetėse,bet atiekami tuo pačiu metu

	2.2
	....................

Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius  pavadinimus)
	800
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė NT-proBNP

	2.3
	....................

Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius  pavadinimus)
	6000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė Prokalcitoninas (PCT)

	2.4
	....................

Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius  pavadinimus)
	1500
	
	
	
	
	
	
	

	Kitos  reikalingos priemonės:

	2.5
	....................
Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius  pavadinimus)
	Pagal bendrą visų tyrimų skaičių
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra antrosios pirkimo dalies kaina:
	


	Antrosios pirkimo dalies  imunofluorescencinio analizatoriaus būtinieji reikalavimai: 

	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas
(dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	Analizatorius
	Automatinis analizatorius kiekybiniams tyrimams atlikti. Analizatorius ne senesnis kaip 3 metai.
	Įrašo tiekėjas

	Tyrimo metodas
	Imunofluorescencinis
	Įrašo tiekėjas

	Matuojami parametrai
	troponinas I (TN-I), mioglobinas (Myo), kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB), NT-proBNP, prokalcitonins (PCT). 
	Įrašo tiekėjas

	Vieno žingsnio metodika.
	Vartotojui reikia tik paimti mėginį ir supilti į kasetę.
	Įrašo tiekėjas

	Rezultatai
	Rezultatai gaunami ne ilgiau nei per 3 - 15 min. Vienu metu galima atlikti 6 skirtingus testus.
	Įrašo tiekėjas

	Našumas
	Našumas ne mažesnis nei 36 tyrimų per valandą.
	Įrašo tiekėjas

	Matavimo ribos
	Mioglobino (Myo) matavimo ribos ne siauresnės 2-500 ng/ml. Troponino I (Tn-I) matavimo ribos ne siauresnės 0,01 – 15.00 ng/ml. Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB) matavimo ribos ne siauresnės 3– 100 ng/ml. NT-proBNP  matavimo ribos ne siauresnės 10– 30 000 pg/ml. Prokalcitonino (PCT) matavimo ribos ne siauresnės nei 0.1 – 100.0 ng/ml
	Įrašo tiekėjas

	Darbinės tempertūros ribos 
	15~350C (±20C). 
	Įrašo tiekėjas

	Galima dirbti nereguliariai.
	 Būtina
	Įrašo tiekėjas

	Vidinė atmintis
	Ne mažiau nei 5000 tyrimų rezultatų
	Įrašo tiekėjas

	Analizatoriaus prijungimas prie laboratorijos informacinę sistemą (LIS).
	Būtina
	Įrašo tiekėjas

	Barkodų skaitytuvas.
	Būtina
	Įrašo tiekėjas

	Galimybė prijungti klaviatūrą.
	Būtina
	Įrašo tiekėjas

	Rezultatų pateikimas
	Rezultatai pateikiami lietimui jautriame ekrane (Touch Schreen) ir atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu.
	Įrašo tiekėjas

	Mėginių tipai
	 Kapiliarinis, veninis kraujas, serumas ir plazma.
	Įrašo tiekėjas

	Kokybės kontrolė
	Būtina 2 lygių kokybės kontrolė.
	Įrašo tiekėjas

	Įranga paženklinta CE ženklu
	Būtina
	Įrašo tiekėjas


PASTABOS:

1.Turi būti pateikta prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija, gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas.
2.Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateikta lentele Nr. 2. eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą). 
3. Prie numatyto tyrimų skaičiaus papildomai pridėti kokybės kontrolės tyrimų skaičių. Pateikti  reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kokybės kontrolę) kiekį tyrimų skaičiui per 36 mėn.
	3. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAMS ATLIKTI SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMU AUTOMATINIU KREŠĖJIMO SISTEMOS ANALIZATORIUMI

	Pirki-mo objek-to dalies Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Prelimina-rus tyrimų skaičius  per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM
	Suma EUR be PVM
	Suma EUR su PVM
	Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas

	Tiriamosios analitės: Protrombino komplekso II,VII,X faktorių aktyvumas -PK

	3.1
	....................

Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius  pavadinimus)
	3600
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas-ADTL

	3.2
	....................

Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius  pavadinimus)
	1700
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: D-dimero koncentracijos nustatymas

	3.3
	....................

Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius  pavadinimus)
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Fibrinogeno  koncentracijos nustatymas

	3.4
	....................

Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius  pavadinimus)
	60
	
	
	
	
	
	
	

	Kitos reikalingos priemonės:

	3.5
	....................

Reagentai ir/ar papildo-mos priemonės, reikalin-gos tyrimui atlikti su nu-rodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius komercinius  pavadinimus)
	Pagal bendrą visų tyrimų skaičių
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra trečiosios pirkimo dalies kaina:
	


	Trečios pirkimo dalies automatinio krešėjimo sistemos analizatoriaus būtinieji reikalavimai

	Pavadinimas/techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas
(dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	Analizatorius
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas. Naujas – nenaudotas.
	Įrašo tiekėjas

	Matavimo principas
	Elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias, visas hemolizuotas, lipemines, ikterines plazmas be įtakos analizei.
	Įrašo tiekėjas

	Analizatoriaus programos paruoštos
	ADTL, PK aktyvumo nustatymui, D-dimero ir fibronogeno nustatymui.
	Įrašo tiekėjas

	Mėginių sistema
	1.Tiriamieji mėginiai PK, ADTL ir Fibrinogeno tyrimams: citruota plazma, hemolizuotų, ikterinių ir lipeminių mėginių ištyrimas be įtakos analizei.
2.Mėginiai turi būti patalpinami į analizatorių pirminiuose (vakuminiuose) mėgintuvėliuose, pažymėtuose brūkšniniais kodais, be tarpinių laikmenų.

3. Turi būti brūkšninių kodų skaitytuvas  mėginio identifikavimui.
	Įrašo tiekėjas

	Reagentų sistema
	1.Reagentų patalpinimo vietoje, palaikoma ne aukštesnė kaip +20°C temperatūra.
2.Brūkšninių kodų skaitytuvas turi identifikuoti šią reagentų brūkšninių kodų informaciją: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį,  kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis.

3.Turi būti galimybė patalpinti keletą tos pačios  rūšies reagento buteliukų į analizatorių
	Įrašo tiekėjas

	Detekcijos sistema
	1.Sistema turi turėti automatinį plazmų  pakartotiną praskiedimą ir galimybę pakartoti tyrimus iš tos pačios tiriamosios plazmos, neišimant mėgintuvėlio iš analizatoriaus.

2.Turi būti mechaninins detekcijos metodas, leidžiantis išmatuoti  fiziologiškai silpnos struktūros („silpnus“) krešulius, pasitaikančius antikoaguliantų perdozavimo, disfibrinogenemijos, DIK ir kt.atvejais.
	Įrašo tiekėjas

	Analizatoriaus komplektacija
	Analizatorius, monitorius, integruotas arba išorinis spausdintuvas, klaviatūra, srovės/įtampos stabilizatorius.
	Įrašo tiekėjas

	Analizatoriaus prijungimas prie laboratorijos informacinę sistemą (LIS).
	Būtina.
	Įrašo tiekėjas

	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai 
	PK tyrimui-Protrombino-prokonvertino (Owren’o) metodas, reagentas su brūkšniniais kodais, sukalibruotas, pakuotė ne didesnė kaip 10 ml.

ADTL tyrimui-reagentas turi būti skystas, pakuotė ne didesnė nei 5 ml. Darbinio tirpalo stabilumas ne mažiau kaip savaitė analizatoriuje.

D-dimero nustatymui-imunoturbidimetrinis metodas. Darbinio tirpalo stabilumas ne mažiau kaip 2 sav. analizatoriuje. Reagentas su brūkšniniais kodais, nejautrus heparinui iki 1IU/ml, sukalibruotas, jautrumas  ≥97%, PE diagnostinis   specifiškumas ≥ 70 %, GVT diagnostinis specifiškumas ≥ 55 %, NPV≥ 98%.

 Fibrinogeno  tyrimui-Klauso metodas, reagentas su brūkšniniais kodais, sukalibruotas siūlomam analizatoriui. Reagentas turi būti skystas (paruoštas darbui), stabilumas  ≥2  mėn 2- 8°C. 
	Įrašo tiekėjas

	Kontrolinė plazma
	Kontrolinė plazma turi būti viena dviejų lygių (normali ir patologinė)  PK, ADTL  ir Fibrinogeno tyrimams.

Kontrolinė plazma D-dimero tyrimui turi būti dviejų lygių (normali ir patologinė).
	Įrašo tiekėjas

	Įranga paženklinta CE ženklu
	Būtina.
	Įrašo tiekėjas


PASTABOS:
1. Sistema turi turėti to paties gamintojo, kaip ir siūlomas analizatorius,  pilną reagentų bei kontrolinių plazmų komplektą siūlomam analizatoriui. Analizatorius turi naudoti vienos rūšies (be papildomų laikmenų praskiedimui) matavimo kiuvetes su gamykloje integruotais rutuliukais. Šie reagentai turi būti tiekiami sukalibruoti siūlomam analizatoriui: protrombino komplekso aktyvumo (II,VII,X) (PK), Fibrinogeno ir D-Dimero koncentracijos nustatymui.  
2.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti  (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

3. Prie numatyto tyrimų skaičiaus papildomai pridėti kokybės kontrolės tyrimų skaičių. Pateikti  reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kokybės kontrolę) kiekį tyrimų skaičiui per 36 mėn. 
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiagrečiu ženklu.
5.Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui sliūlomiems analizatoriams. Pateikti gamintojo patvirtinimą.
6. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateikta lentele Nr. 3. eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
            Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*:

Eil. Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)




              *Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

	
	
	
	
	 
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	


