Skaitmeninio dozimetro techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Įrangos/parametrų pavadinimas | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | avariją likviduojančių darbuotojų, branduolinės ar radiologinės avarijos atveju dirbančių su radioaktyviosiomis medžiagomis užterštais žmonėmis arba užterštoje aplinkoje, išorinės apšvitos dozimetrinei kontrolei atlikti |
|  | Matuojamos spinduliuotės tipas | fotoninė spinduliuotė (rentgeno ir gama) ir beta spinduliuotė |
|  | Registruojamų energijų diapazonas | fotonų ne siauresnis nei nuo 20 keV iki 10 MeV beta ne siauresnis nei nuo 200 keV iki 1,5 MeV |
|  | Matuojami dydžiai | turi matuoti fotoninės ir beta spinduliuočių apšvitos dozę ir dozės galią. Turi matuoti individualiosios dozės ekvivalentus Hp(10), Hp(0,07) ir individualiosios dozės ekvivalento galią Hp(10) |
|  | Matavimo vienetai | Sv ir Sv/h |
|  | Dozės matavimo diapazonas | ne siauresnis nei nuo 1 μSv iki 10 Sv |
|  | Dozės galios matavimo diapazonas | ne siauresnis nei nuo 1 μSv/h iki 10 Sv/h |
|  | Matavimo tikslumas | ne didesnis nei ±10 proc. Cs-137 energijai ne didesnis nei ±20 proc. Sr-90 energijai |
|  | Matavimo duomenų atvaizdavimas | apšviečiamame skystųjų kristalų ekrane |
|  | Perspėjimo signalai | turi turėti garsinį, vibracinį ir vaizdinį signalus, kurie įsijungia pasiekus nustatytą sukauptos dozės ar dozės galios vertę |
|  | Tvirtinimas | turi būti galimybė pritvirtinti prie rūbų kišenės ar diržo |
|  | Darbinės temperatūros intervalas | ne siauresnis nei nuo –10 C iki +30 C, kai santykinis oro drėgnumas yra nuo 20 iki 90 proc. |
|  | Svoris kartu su maitinimo elementais | ne didesnis nei 120 g |
|  | Maitinimo elementai | AA arba AAA tipo baterijos |
|  | Įgaliojimas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą | tiekėjas privalo būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje, įgaliotas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą (pateikti įgaliojimo kopiją) |
|  | Kalibravimas | turi turėti gamintojo kalibravimą ir tai įrodantį sertifikatą |
|  | Metrologinė patikra | turi turėti metrologinės patikros sertifikatą |
|  | Atitiktis standartams | turi turėti atitiktį IEC61526 standartui |
|  | CE ženklas | turi turėti Europos Bendrijos atitikties CE ženklą |
|  | Įtraukimas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą |
|  | Apsaugos klasė | ne žemesnė nei IP 50 |
|  | Atsparumas | turi būti atsparus smūgiams ir elektromagnetinei spinduliuotei |
|  | Pagaminimo data | ne ankstesnė nei 2024 metų. |
|  | Garantinė priežiūra | laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn. nuo pristatymo datos |
|  | Tinkamumo naudoti terminas | tinkamumo naudoti terminas, išskyrus baterijų komplektą, turi būti ne trumpesnis nei 10 metų |
|  | Naudojimo instrukcija | turi būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba |