Pirkimo sąlygų 3 priedas/Sutarties 3 priedas

PASIŪLYMAS

20___-___-___

MAŽOS VERTĖS PIRKIME SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU „SKAITMENINIS DOZIMETRAS“

| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) adresas (-ai) |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (vnt.) | Įkainis (Eur be PVM) | Bendra kaina (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Skaitmeninis dozatorius | Vnt. | 20 | [nurodyti] | [apskaičiuoti] |
| PVM: [nurodyti] |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui)*: [nurodyti skaičiais ir žodžiais] |  |  |  |  |  |

*ši kaina yra skirta tik pasiūlymų palyginimui.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

| Eil. Nr. | Įrangos/parametrų pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomo pirkimo objekto reikšmė.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas, modelis: |  |  | [nurodyti] |
|  | Paskirtis | avariją likviduojančių darbuotojų, branduolinės ar radiologinės avarijos atveju dirbančių su radioaktyviosiomis medžiagomis užterštais žmonėmis arba užterštoje aplinkoje, išorinės apšvitos dozimetrinei kontrolei atlikti | [nurodyti] |
|  | Matuojamos spinduliuotės tipas | fotoninė spinduliuotė (rentgeno ir gama) ir beta spinduliuotė | [nurodyti] |
|  | Registruojamų energijų diapazonas | fotonų ne siauresnis nei nuo 20 keV iki 10 MeV beta ne siauresnis nei nuo 200 keV iki 1,5 MeV | [nurodyti] |
|  | Matuojami dydžiai | turi matuoti fotoninės ir beta spinduliuočių apšvitos dozę ir dozės galią. Turi matuoti individualiosios dozės ekvivalentus Hp(10), Hp(0,07) ir individualiosios dozės ekvivalento galią Hp(10) | [nurodyti] |
|  | Matavimo vienetai | Sv ir Sv/h | [nurodyti] |
|  | Dozės matavimo diapazonas | ne siauresnis nei nuo 1 μSv iki 10 Sv | [nurodyti] |
|  | Dozės galios matavimo diapazonas | ne siauresnis nei nuo 1 μSv/h iki 10 Sv/h | [nurodyti] |
|  | Matavimo tikslumas | ne didesnis nei ±10 proc. Cs-137 energijai ne didesnis nei ±20 proc. Sr-90 energijai | [nurodyti] |
|  | Matavimo duomenų atvaizdavimas | apšviečiamame skystųjų kristalų ekrane | [nurodyti] |
|  | Perspėjimo signalai | turi turėti garsinį, vibracinį ir vaizdinį signalus, kurie įsijungia pasiekus nustatytą sukauptos dozės ar dozės galios vertę | [nurodyti] |
|  | Tvirtinimas | turi būti galimybė pritvirtinti prie rūbų kišenės ar diržo | [nurodyti] |
|  | Darbinės temperatūros intervalas | ne siauresnis nei nuo –10 C iki +30 C, kai santykinis oro drėgnumas yra nuo 20 iki 90 proc. | [nurodyti] |
|  | Svoris kartu su maitinimo elementais | ne didesnis nei 120 g | [nurodyti] |
|  | Maitinimo elementai | AA arba AAA tipo baterijos | [nurodyti] |
|  | Įgaliojimas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą | tiekėjas privalo būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje, įgaliotas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą (pateikti įgaliojimo kopiją) | [nurodyti] |
|  | Atitiktis standartams | turi turėti atitiktį IEC61526 standartui | [nurodyti] |
|  | CE ženklas | turi turėti Europos Bendrijos atitikties CE ženklą | [nurodyti] |
|  | Įtraukimas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | [nurodyti registro Nr.] |
|  | Apsaugos klasė | ne žemesnė nei IP 50 | [nurodyti] |
|  | Atsparumas | turi būti atsparus smūgiams ir elektromagnetinei spinduliuotei | [nurodyti] |
|  | Pagaminimo data | ne ankstesnė nei 2024 metų | [nurodyti] |
|  | Garantinė priežiūra | laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn. nuo pristatymo datos | [nurodyti] |
|  | Tinkamumo naudoti terminas | tinkamumo naudoti terminas, išskyrus baterijų komplektą, turi būti ne trumpesnis nei 10 metų | [nurodyti] |
|  | Naudojimo instrukcija | turi būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba | [nurodyti] |

*tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes – techninius parametrus arba aprašymus, remdamasis gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar kt.) pateikta informacija. Tiekėjas turi nurodyti puslapį, paragrafą ir (ar) punktą arba dokumentuose pabraukti atitikimą keliamiems reikalavimams ir nurodyti pozicijos numerį; papildomai prie dokumentų gali būti pateikiama oficialaus prekių gamintojo puslapio internetinė nuoroda į prekės aprašymą ar techninę informaciją, pagrindžiančią prekės atitiktį nurodytiems reikalavimams.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos tiekti prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos tiekti prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | Užpildytas ir pasirašytas EBVPD. |
| 2. | CE atitikties sertifikatas |
| 3. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |
| 4. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir (ar) dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |
| 6. | Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir gamintojo dokumentai, įrodantys atitikimą Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninei reikalavimai“ numatytiems reikalavimams: katalogai, bukletai, techniniai duomenų lapai, testavimo protokolai, naudotojo instrukcijos ar kt. |
| 7. | Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.