## Įranga
PASTABOS, ATSAKYMAI TIEKĖJAMS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Pateikti tech reikalavimai | Tiekėjų pastabos |  |  | Atsakymas
1 | DEFIBRILIATORIUS
1.1 | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, pagal paciento varžą. | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, pagal paciento varžą. |  |  | Patikslinta
1.2 | Bifazinio impulso energijos nustatymas | 1. Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2-200J. 2. Impulso energijos keitimo žingsnis ne didesnis kaip 50 J. | 2 punktas. Prašome patikslinti reikalavimą dėl impulso energijos keitimo žingsnio (ne didesnio kaip 50 J), kad būtų aišku, jog šis žingsnis privalo būti išlaikytas tik reikalaujamame diapazone. Atkreipiame dėmesį, kad siūlant galingesnius defibriliatorius, kurių reikšmės viršija reikalaujamą diapazoną, žingsnis gali padidėti iki 60 J. Pvz.: 200, 250, 300, 360 J. Galima formuluotė: 2. Impulso energijos keitimo žingsnis (reikalaujamose ribose 2-200 J) ne didesnis kaip 50 J. |  |  | Atsižvelgta
1.3 | Energijos perdavimo tikslumas | Ne daugiau kaip 10% pasirinktos vertės. | NAIKINTI | Ne daugiau kaip 10 15% pasirinktos vertės. | Mūsų siūlomo prietaiso energijos perdavimo tikslumas yra 15 % (prie didžiausių energijos perdavimo reikšmių, tačiau prie mažiausių reikšmių telpa į jūsų dabar keliamą reikalavimą). Praktikoje šis nedidelis skirtumas neturi reikšmingos įtakos prietaiso veikimui, nes jis vis tiek užtikrina stabilų ir saugų energijos perdavimą. Prašome koreguoti reikalavimą į „Ne daugiau kaip 15% pasirinktos vertės“, kad būtų išlaikytas konkurencingumas ir platesnis tiekėjų pasirinkimas. | Atsižvelgta dalinai, koreaguota į: Energijos perdavimo tikslumas Ne daugiau ±1 J arba ne daugiau 15% pasirinktos vertės.
1.4 | Defibriliatoriaus darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas.
1.5 | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Pasirinktinai (pasirenka vartotojas) valdymo elementų, įmontuotų defibriliacijos elektrodo rankenoje, arba prietaiso valdymo panelės pagalba.
1.6 | Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai | 1. Išoriniai daugkartinio naudojimo. 2. Išoriniai vienkartinio naudojimo.
1.7 | Defibriliavimo patariamoji funkcija | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės trukmė - ne ilgiau kaip 10s. | Analizės trukmė - ne ilgiau kaip 12s. Mūsų siūlomo AED analizės trukmė gali (retai) būti iki 12 s. Kodėl: AED rėžime kad prietaisas duotų šoką analizuojamas širdies ritmas blokais. Vieno analizės bloko trukmė yra 4 s. Kai situacija a) pirmas blokas teigiamas antras blokas teigiamas impulsas atiduodamas po 8 s b) kai pirmas blokas neigiamas ir antras neigiamas, šokas neduodamas analizės trukmė 8 s. c) kai vienas iš blokų yra neigiamas o kitas teigiamas, paleidžiamas kitas trečiasis pasitikrinimo blokas ir dėl to būtent šiuo atveju analizė gali užtrukti iki 12 s. Bet tai padaryta saugumo sumetimais. | Maksimali analizės trukmė – 10 s. yra per maža, norint užtikrinti tikslius duomenis ir maksimaliai sumažinti klaidų tikimybę reikalingas laikas yra ilgesnis. Prašome pakeisti reikalavimą į: "Analizės trukmė ne ilgiau kaip 20 s." |  | Atsižvelgta į pastabas dalinai, koreguota sekančiai: Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės trukmė - ne ilgiau kaip 12S
1.8 | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant didžiausią galimą energiją | Ne mažiau 200 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo.
1.9 | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu suaugusiems ir vaikams (30:2, 15:2). | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu suaugusiems ir vaikams (30:2, 15:2). |  |  | Neatsižvelgta, parametras svarbus tarnybai pagal atliekamas funkcijas bei darbuotojų kvalifikaciją.
1.10 | Prietaiso testinė įranga | Testinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą. | arba tokia galimybė yra įmontuota pačiame prietaise. Tokiu atveju nereikalinga papildoma testinė įranga. |  |  | Atsižvelgta.
1.11 | Stimuliacija | Būtina |  |  |  | Koreguota sekančiai: Sinchronizuotas (sinchronised) ir nesinchronizuotas režimai arba pagal poreikį (demand) ir fiksuotas (fixed) režimai.
1.12 | Stimuliacijos dažnio nustatymas | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 150 imp./min.
1.13 | Stimuliavimo srovės nustatymas | Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 150 mA. | 0-150 mA | Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 150 140mA. | Prašome pakeisti reikalavimą stimuliavimo srovei 1–150 mA į 5–150 mA. Kadangi mažesnės nei 5 mA vertės praktikoje nenaudojamos, o mūsų siūlomas prietaisas turi nuo 5 iki 200 mA vertes. Todėl prašome reikalavimą formuluoti taip: "Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 5 iki 150 mA." | Atsižvelgta dalinai, koreguota į: Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 150 mA .
1.14 | Prietaiso ekranas | 1. Integruotas į prietaisą. 2. Spalvotas, su galimybe pritaikyti prie aplinkos apšvietimo, dieninis- naktinis. 3. Ne mažiau kaip 8 colių įstrižainės.
1.15 | Gyvybinių parametrų tendencijų monitoravimas ekrane | Ne mažiau 8 val. trukmės. 1. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija. 2. SpO2 3. Arterinis kraujo spaudimas. 4. CO2. 5. Širdies susitraukimų dažnis. 6. Kvėpavimo dažnis. | 1. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija. EKG kreivės | NAIKINTI- 1. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija. | Prašome sumažinti trukmę iki 7 val., nes mūsų siūlomas prietaisas turi lengvai keičiamą akumuliatorių, kuris užtikrina nepertraukiamą veikimą. 7 val. trukmė yra visiškai pakankama daugeliui atvejų, o itin retais atvejais, kai reikia ilgesnės veikimo trukmės, galima naudoti papildomą akumuliatorių, taip išvengiant bet kokių trikdžių. Prašome reikalavimo dalį formuluoti taip: "Ne mažiau 7 val. trukmės", tokiu atveju būtų padidinta konkurencija ir galėtumėm pasiūlyti novatorišką prietaisą. | Pagal užsakovo reikalavimus ir dalinai atsižvelgiant į tiekėjų pastabas koreguota sekančiai: Ne mažiau 8 val. trukmės. 1. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija . Pageidautina. 2. SpO2 3. Arterinis kraujo spaudimas. 4. CO2. 5. Širdies susitraukimų dažnis. 6. Kvėpavimo dažnis. 7. Stemplinės temperatūros matavimas.
1.16 | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau 12 derivacijų
1.17 | Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių. 2. Ritmo EKG. 3. Išmatuota ST segmento amplitudė. 4. Suvidurkinti QRS kompleksai. | 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių. 2. Analizė ir žodinė interpretacija EKG užrašo apimanti širdies aritmijas ir ST segmento pokyčius, analizės rezultatas atvaizduojamas ekrane. 2. Ritmo EKG. 3. Išmatuota ST segmento amplitudė. 4. Suvidurkinti QRS kompleksai. |  |  | Koreguota sekančiai: 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių. Pageidautina su ūminio miokardo infarkto ir ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu rizikos vertinimu. 2. Ritmo EKG 3. Išmatuota ST segmento amplitudė 4. Suvidurkinti QRS kompleksai
1.18 | ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 280 k/min. | Mūsų siūlomo prietaiso diapazonas yra nuo 30 iki 250 k. / min., nors reikalaujama iki 280 k. / min. Mūsų siūlomas iki 250 k. / min. diapazonas yra pakankamas visiems klinikiniams scenarijams, o didesnis greitis nėra būtinas praktiniam naudojimui. Prašome reikalavimą koreguoti į „Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 250 k/min“, kad būtų išlaikytas ne tik funkcionalumas, bet ir platesnis tiekėjų pasirinkimas. |  |  | Užsakovas nesutiko koreaguoti pagal pastabas. Yra kritinių situacijų, kuriose būtina kuo didesnė pulso stebėjimo amplitudė.
1.19 | Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti | Analizuojami parametrai: 1) Ventiliavimo efektyvumo analizė; 2) Krūtinės paspaudimų dažnis; 3) Dirbtinių įpūtimų dažnis. | 1 punktas. Prašome patikslinti reikalavimą „Ventiliavimo efektyvumo analizė“, nurodant, kokius konkrečius parametrus jis apima, pavyzdžiui, EtCO₂ arba kapnografiją. Dabartinė formuluotė yra per daug abstrakti ir gali būti interpretuojama skirtingai, todėl aiškesnis apibrėžimas padėtų tiekėjams pateikti tinkamus sprendimus, atitinkančius faktinius poreikius. | Siekiant neriboti konkurencijos prašome keisti sekančiai, tokiu budu pirkime galės dalyvauti ne vienas tiekėjas: ,,Analizuojami parametrai: 1) Gaivinimo efektyvumo analizė; 2) Krūtinės paspaudimų dažnis; 3) Krūtinės paspaudimų gylis; |  | Koreaguota sekančiai: Analizuojami parametrai: 1) Gaivinimo efektyvumo analizė; 2) Krūtinės paspaudimų dažnis; 3) Krtinės paspaudimų gylis.
1.20 | Į prietaiso komplektaciją įtraukti paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliai | 1. SpO2 modulis. 2. Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis. | CO2 modulis nepaminėtas, nors pagal aprašymus galima suprasti kad jis reikalingas (1.15 punktas matuojami parametrai;1.29 punktas komplektacija) | 3. CO2? 4. Temperatūros? |  | Patikslinta pagal poreikius: 1. SpO2 modulis; 2. Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis; 3. CO2 modulis; 4. Perstemplinės temperatūros matavimo modulis; 5. EKG monitoravimo modulis.
1.21 | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 17 iki 250 mmHg. | Tokia maža vertė kaip 17 mmHg yra nepraktiška ir labai stipriai riboja konkurenciją. Mūsų siūlomo įrenginio diapazonas prasideda nuo 20 mmHg, nors reikalaujama nuo 17 mmHg. Minimalus skirtumas tarp 17 mmHg ir 20 mmHg neturi reikšmingos klinikinės įtakos, nes slėgio diapazonas vis tiek atitinka įprastus medicininius poreikius. Prašome reikalavimą koreguoti į „Ne siauresnis nei nuo 20 iki 250 mmHg“, kad būtų užtikrinta platesnė tiekėjų konkurencija. |  |  | Užsakovas nesutiko koreaguoti pagal pastabas. Yra kritinių situacijų, kuriose būtina kuo didesnė AKS stebėjimo amplitudė.
1.22 | Automatinis AKS matavimas | Laiko intervalas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 60 min.
1.23 | Manžetės apsauga nuo viršslėgio | Automatinis oro išleidimas viršijus 300 mmHg. | NAIKINTI. Mūsų siūlomo modelio automatinio išleidimo nėra. Yra ribos iki kiek maksimaliai kiekviename rėžime gali pripūsti manžetę, todėl nėra logiška kad pasiekus atitinkamą lygį pavyzdžiui naujagimių rėžime manžetė pūstųsi iki 300 mg ir tik tada suveiktų apsauga | Automatinis oro išleidimas viršijus 300 mmHg. Būtina | Mūsų siūlomo defibriliatoriaus manžetės apsauga nuo viršslėgio automatiškai aktyvuojama viršijus 297 mmHg, toks slėgis vis dar yra ribose, kurios užtikrina, kad pacientas būtų apsaugotas nuo per didelio slėgio poveikio. Taip pat, 297 mmHg riba užtikrina, kad prietaisas automatiškai išleis orą tik tada, kai tai bus būtina, tačiau leidžia šiek tiek didesnį slėgio diapazoną, kuris gali būti naudingas prietaiso veikimui. Toks didesnis slėgio toleravimas apsaugo prietaisą nuo per dažno automatinio oro išleidimo, kuris galėtų sumažinti efektyvumą arba pernelyg anksti nutraukti veiksmą, kai slėgis dar yra saugus ir veikimui tinkamas. Todėl prašome koreguoti sekančiai: ,,Automatinis oro išleidimas viršijus 297 mmHg“. | Koreguota sekančiai: Automatinis oro išleidimas viršijus ne daugiau kaip 300 mmHg, arba prietaise nustatytos makimalios manžetės pripūtimo ribos.
1.24 | AKS parametrų rodymas ekrane | Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo. | Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo. |  |  | Atsižvelgta, koreguota: Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS
1.25 | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį ar atminties kortelę. | Mūsų siūlomas prietaisas nepertraukiamai įrašo EKG į vidinę atmintį iki 2 val., nors reikalaujama ne mažiau kaip 6 valandos. Praktikoje ilgesni įrašai naudojant defirbiliatorių dažniausiai saugomi, todėl 2 val. įrašymo trukmė pakankama, nes užtikrina efektyvų duomenų registravimą ir peržiūrą realiomis sąlygomis, naudojant defibriliatorių. Ir tokia reikšmė kaip 6 val. labai stipriai riboja konkurenciją. Prašome koreguoti reikalavimą į „Ne mažiau 2 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį ar atminties kortelę“.
1.26 | Spausdintuvas | Integruotas, ne mažiau 3 kanalų, rašantis ne mažiau kaip 25, 12,5 mm/s greičiais. | Integruotas, ne mažiau 3 kanalų, rašantis ne mažiau kaip 25, 12,5 mm/s dviejų EKG užrašymo greičių. | Mūsų siūlomas prietaisas turi terminį (thermal) spausdintuvą, nors reikalaujamas 3 kanalų spausdintuvas. Terminis spausdintuvas yra standartinis sprendimas medicinos įrangoje, nes jis užtikrina greitą, tylų ir ekonomišką spausdinimą be rašalo kasetės poreikio (stipriai sumažina priežiūrą). Kadangi svarbiausia yra aiškus ir patikimas EKG duomenų atvaizdavimas, prašome reikalavimą koreguoti ir formuluoti taip: „Integruotas, ne mažiau 3 kanalų arba terminis, rašantis ne mažiau kaip 25, 12,5 mm / s greičiais". Taip nebūtų ribojamos technologijos ir nemažintų konkurencijos, leidžiant pasiūlyti praktiškesnius, bet ne prastesnius sprendimus. |  | Pagal užsakovo pageidavimą koreaguota sekančiai: Integruotas, ne mažiau 3 kanalų, rašantis ne mažiau kaip 25, 12,5 mm/s greičiais.
1.27 | Spausdinimo įjungimas | Ant prietaiso valdymo elementų, arba automatinis. | Kada automatinis? Kai printeris pats nusprendžia automatiškai įsijungti? |  |  | Patikslinta: Ant prietaiso valdymo elementų, arba automatinis (po defibriliacijos ar užfiksavus EKG).
1.28 | Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis | 100 mm ± 10 mm. | 100 mm ± 10 20 mm. | Mūsų siūlomas prietaisas naudoja 58 mm pločio registracinį popierių. 58 mm popierius yra pakankamas aiškiam ir tiksliam duomenų atvaizdavimui, užtikrina kompaktiškesnį spausdinimo mechanizmą bei mažesnes eksploatacines sąnaudas. Prašome koreguoti reikalavimą į "55 – 110 mm", kad būtų išlaikytas funkcionalumas ir didesnis tiekėjų pasirinkimas. | Laba diena, Prašome praplėsti 1,28 punkto reikalavimus iš -Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis 100mm ±10 mm, į-100mm ±20mm. Mūsų defibriliatoriaus popieriaus plotis 80 mm. | Atsižvelgta dalinai popierius mažesnis kaip 80 mm aukščio užsakovui netinka pagal planuojamas atlikti funkcijas, pakeista į: 100 mm ± 20 mm
1.29 | Prietaiso akumuliatoriai | 1. Vienu metu galima prijungti/naudoti pasirinktinai (pasirenka vartotojas) vieną arba du akumuliatorius 2. Įkrovimo lygio indikacija ant akumuliatorių |  |  |  | Patikslinta sekančiai: Jei prietaise vienu metu gali būti sumontuotas vienas akumuliatorius, turi būti galimybė jį pakeisti ar perjungti užtikrinant nepertraukiamą defibriliatoriaus darbą.
1.30 | Prietaiso komplektacija | 1. Daugkartiniai defibriliacijos elektrodai suaugusiems, ne mažiau 1 kompl. 2. Vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai suaugusiems ir vaikiški, ne mažiau kaip 2 kompl. 3. Vienkartinių defibriliavimo/stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Akumuliatorius, ne mažiau kaip 1 vnt. 5. Akumuliatorių įkroviklis, ne mažiau kaip 1 vnt. 6. 12 derivacijų daugkartinio naudijumo EKG kabelis, ne mažiau kaip 1 vnt. 7. Pirštinis daugkartinis SpO2 daviklis, ne mažiau kaip 1 vnt. 8. AKS manžečių komplektas, ne mažiau kaip 1 kompl. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės. 9. Krepšys prietaiso priedams susidėti, ne mažiau kaip 1 vnt. 10. CO2 monitoravimo daviklis, ne mažiau kaip 1 vnt. 11. Temperatūros daviklis, ne mažiau kaip 1vnt. - pageidautina. | 5. Akumuliatorių įkroviklis, ne mažiau kaip 1 vnt.Arba akumuliatoriai kraunami pačiame prietaise Labai prastas parametras jei reikia prietaiso akumuliatorius krauti išoriškai dėl vienų ar kitų priežasčių. |  |  | Pagal poreikį patikslinta sekančiai: 1. Daugkartiniai defibriliacijos elektrodai - ne mažiau kaip 1 kompl. 2. Vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai – ne mažiau kaip 2 kompl. 3. Vienkartinių defibriliavimo/stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis – ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Akumuliatorius- ne mažiau kaip 2 vnt. 5. 12 derivacijų EKG kabelis – ne mažiau kaip 1 vnt. 7. Pirštinis SpO2 daviklis – ne mažiau kaip 1 vnt. 8. AKS manžečių komplektas – ne mažiau kaip 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės) 9. Akumuliatorių įkroviklis – ne mažiau kaip 1 vnt. 10. Krepšys prietaiso priedams susidėti – ne mažiau kaip 1 vnt. 11. ECO2 matuoklis - ne mažiau kaip 1 vnt. 12. Stemplinės temperatūros daviklis - ne mažiau kaip 1 vnt.
1.31 | Prietaiso atsparumas | 1. Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44; 2. Atsparumas smūgiams pagal EN 1789 arba lygiavertį standartą – atlaikyti kritimą iš ne mažiau kaip 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; 3. Atitikimas standartui MIL-STD-810 pageidautina.
1.32 | Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos | Būtina |  |  |  | Pridėtas punktas.
1.33 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių