## Inkstų kateteriai 2023
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
Šifras elektorniniame kataloge | INKSTŲ ARTERIJOS DENERVACIJOS KATETERIAI
IAD 1 | Inkstų arterijų denervacijos kateteris (toliau – Denervacijos kateteris) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1. Skirtas medikamentiniam gydymui atspariai hipertenzijai gydyti – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) nurodytus reikalavimus. |  | Taip/Turi
2. Veikimo principas:
2.1. Nervinių skaidulų destrukcija inkstų arterijų sienelėse radiodažninės abliacijos būdu, siekiant nutraukti simpatinės nervų sistemos padidėjusią įtaką širdies ir kraujagyslių sistemai. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3. Techniniai parametrai:
3.1. . Denervacijos kateteris turi būti suderinamas su ≥5F renalinės kreivės PTA nukreipiančiuoju kateteriu (guiding-catheter). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.2. Denervacijos kateterio darbinė dalis ne trumpesnė nei 105 cm ilgio. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.3. Denervacijos kateterio galiukas turi būti minkštas atraumatiškas. |  | Taip/Turi
3.4. Denervacijos kateterio galiukas turi būti tiksliai ir lengvai valdomas, susisukantis į spiralę. |  | Taip/Turi
3.5. Ant denervacijos kateterio turi būti ne mažiau 4 tolygiai išdėstytų elektrodų, dirbančių sinchronizuotai. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.6. Denervacijos kateteris turi tikti renalinėms arterijoms, kurių diametras nuo 3 iki 8 mm. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4. Komplektacija:
4.1. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia generatorių radiodažnuminei abliacinei energijai, jei perkančioji organizacija jo neturi. Šis prietaisas (generatorius) perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiamas nemokamai kartu su pirma užsakytų inkstų arterijos denervacijos kateterių siunta. Netinkamas naudoti generatorius turi būti pakeičiamas nauju (gydymo įstaigoje visada turi būti veikiantis generatorius). |  | Taip/Turi
4.2. Generatorius kartu su denervacijos kateteriu turi užtikrinti:
4.2.1. galimybę procedūros metu stebėti šiuos parametrus: varžą, kateterio ir arterijos sienelės kontakto vietos temperatūrą, aplikacijos laiką; |  | Taip/Turi
4.2.2. pilnai automatizuotą abliacijos proceso valdymą; |  | Taip/Turi
4.2.3. pavojaus pranešimus galimai pavojingais ar neefektyviais abliacijos proceso atvejais (varžos, temperatūros ir kitų parametrų ribų viršijimą ir pan.). |  | Taip/Turi
5. Kiti reikalavimai:
5.1. Kartu su prietaisais turi būti pateikiama naudojimo instrukcija*. |  | Taip/Turi
5.2. Apie prekę yra ne mažiau kaip 2 publikacijos apie sistemos efektvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose. |  | Nurodyti konkretų variantą
5.3. Prekė turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | Taip/Turi
Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei oginalūs dokumentai nėra aglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LT vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. |  | Įkelti failą
* Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.

## Nugaros smegenų stimuliac. 2023
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
Bendrieji reikalavimai: 1. Siūlomų neurostimuliatoriaus vienodų dalių kaina, nepriklausomai nuo jų techninių parametrų (paskirties, ilgio ir kt.), turi būti vienoda. 2. Jei siūlomo neurostimuliatoriaus sudedamųjų dalių spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiami viso spektro (dydžių, ilgių ir pan.) sudedamosios dalys.
Šifras elektorniniame kataloge | NUGAROS SMEGENŲ STIMULIACIJOS SISTEMOS
NSS 1 | Nugaros smegenų stimuliacijos sistema su įkraunama baterija (suderinama su anksčiau implantuoto neurostimuliatoriaus preidais) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1. Skiriama esant neuropatinio pobūdžio skausmui – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) nurodytus reikalavimus. |  | Taip/Turi
2. Implantuojamo nugaros smegenų stimuliacijos prietaiso (toliau - neurostimuliatorius) konstrukcija
2.1. Neurostimuliatoriaus korpuso tūris ≤ 35 cm3 (arba ml). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
2.2. Su įmontuota įkraunama baterija. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3. Neurostimuliatoriaus techniniai parametrai:
3.1. Turi būti ne mažiau 16 stimuliacijos kanalų. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.2. Stimuliacijos impulsų pasikartojimo dažnio keitimo ribos nuo 2 iki 130 Hz (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.3. Impulso trukmės keitimo ribos: nuo 60 iki 450 µs (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.4. Į elektrodą paduodamo stimuliacijos impulso amplitudės (intensyvumo) keitimo ribos: nuo 0 iki 25 mA (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.5. Turi būti galimybė neurostimuliatorių prijungti prie pacientui jau implantuoto laido su elektrodu (nepriklausomai nuo jo gamintojo) be papildomų jungčių (reikalavimo atitikties įrodymui būtina pateikti gamintojo ir/arba tiekėjo raštišką patvirtinimą arba lygiaverčius dokumentus). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4. Komplektacija:
4.1. Implantuojamas neurostimuliatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.2. Neurostimuliatoriaus įkrovimo sistema skirta pacientui – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.3. Paciento magnetas (arba lygiavertis priedas greitam neurostimuliatoriaus valdymui) – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.4. Paciento naudojamas neurostimuliatoriaus programavimo prietaisas – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5. Kiti reikalavimai:
5.1. Tiekėjas privalo užtikrinti neurostimuliatoriaus įkrovimo sistemos, skirtos pacientui, aptarnavimą (t. y. užtikrinti jo remontą ir/arba pakeitimą nauju) ne trumpiau nei 8 metus nuo neurostimuliatoriaus implantavimo dienos*. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.2. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia iki 3 vnt. medicinos personalui skirtų neurostimuliatoriaus programavimo prietaisų, jei perkančioji organizacija jų neturi. Šie prietaisai perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiami nemokamai kartu su pirma užsakytų neurostimuliatorių siunta*. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.3. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: a) naudojimo instrukcija; b) paciento vadovas lietuvių kalba (su kiekviena sistema)*. |  | Taip/Turi
5.4. Apie prekę yra ne mažiau kaip 2 publikacijos apie sistemos efektvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose. |  | Nurodyti konkretų variantą
5.5. Prekė turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | Taip/Turi
Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei oginalūs dokumentai nėra aglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LT vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. |  | Įkelti failą
* Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
NSS 2 | Nugaros smegenų stimuliacijos sistema su įkraunama baterija | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1. Skiriama esant neuropatinio pobūdžio skausmui – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) nurodytus reikalavimus. |  | Taip/Turi
2. Implantuojamo nugaros smegenų stimuliacijos prietaiso (toliau - neurostimuliatorius) konstrukcija:
2.1. Neurostimuliatoriaus korpuso tūris ≤ 35 cm3 (arba ml). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
2.2. Su įmontuota įkraunama baterija. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3. Neurostimuliatoriaus techniniai parametrai:
3.1. Turi būti ne mažiau 16 stimuliacijos kanalų. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.2. Stimuliacijos impulsų pasikartojimo dažnio keitimo ribos nuo 2 iki 130 Hz (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.3. Impulso trukmės keitimo ribos: nuo 60 iki 450 µs (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.4. Į elektrodą paduodamo stimuliacijos impulso amplitudės (intensyvumo) keitimo ribos: nuo 0 iki 25 mA (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4. Komplektacija:
4.1. Implantuojamas neurostimuliatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.2. Neurostimuliatoriaus įkrovimo sistema skirta pacientui – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.3. Paciento magnetas (arba lygiavertis priedas greitam neurostimuliatoriaus valdymui) – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.4. Paciento naudojamas neurostimuliatoriaus programavimo prietaisas – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5. Kiti reikalavimai:
5.1. Tiekėjas privalo užtikrinti neurostimuliatoriaus įkrovimo sistemos, skirtos pacientui, aptarnavimą (t. y. užtikrinti jo remontą ir/arba pakeitimą nauju) ne trumpiau nei 8 metus nuo neurostimuliatoriaus implantavimo dienos*. |  | Taip/Turi
5.2. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia iki 3 vnt. medicinos personalui skirtų neurostimuliatoriaus programavimo prietaisų, jei perkančioji organizacija jų neturi. Šie prietaisai perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiami nemokamai kartu su pirma užsakytų neurostimuliatorių siunta*. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.3. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: a) naudojimo instrukcija; b) paciento vadovas lietuvių kalba (su kiekviena sistema)*. |  | Taip/Turi
5.4. Apie prekę yra ne mažiau kaip 2 publikacijos apie sistemos efektvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose. |  | Nurodyti konkretų variantą
5.5. Prekė turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | Taip/Turi
Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei oginalūs dokumentai nėra aglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos CPO LT vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. |  | Įkelti failą
* Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
NSS 3 | Nugaros smegenų stimuliacijos sistema su neįkraunama baterija (su perkutaniniais elektrodais) (suderinama su anksčiau implantuoto neurostimuliatoriaus preidais) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1. Skiriama esant neuropatinio pobūdžio skausmui – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) nurodytus reikalavimus. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
2. Implantuojamo nugaros smegenų stimuliacijos prietaiso (toliau - neurostimuliatorius) konstrukcija:
2.1. Neurostimuliatoriaus korpuso tūris ≤ 40 cm3 (arba ml). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
2.2. Su įmontuota neįkraunama baterija. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3. Neurostimuliatoriaus techniniai parametrai:
3.1. Turi būti ne mažiau 16 stimuliacijos kanalų. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.2. Stimuliacijos impulsų pasikartojimo dažnio keitimo ribos nuo 2 iki 130 Hz (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.3. Impulso trukmės keitimo ribos: nuo 60 iki 450 µs (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.4. Į elektrodą paduodamo stimuliacijos impulso amplitudės (intensyvumo) keitimo ribos: nuo 0 iki 25 mA (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.5.Turi būti galimybė neurostimuliatorių prijungti prie pacientui jau implantuoto laido su elektrodu (nepriklausomai nuo jo gamintojo) be papildomų jungčių (reikalavimo atitikties įrodymui būtina pateikti gamintojo ir/arba tiekėjo raštišką patvirtinimą arba lygiaverčius dokumentus). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4. Elektrodo techniniai parametrai:
4.1. Implantuojamas kateterizavimo būdu. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.2 Ne mažiau kaip 8 kontaktų. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5. Komplektacija:
5.1. Implantuojamas neurostimuliatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.2. Implantuojamas elektrodas - 2 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.3. Jungiamasis laidas – 1 arba 2 vnt. priklausomai nuo galimybės sujungti 1 arba 2 elektrodus. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.4. Laikiklis implantuojamo laido fiksavimui – 1 arba 2 vnt. (pagal elektrodo laidų kiekį). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.5. Paciento magnetas (arba lygiavertis priedas greitam neurostimuliatoriaus valdymui) – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.6. Paciento naudojamas neurostimuliatoriaus programavimo prietaisas – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
6. Išoriniai bandomieji stimuliatoriai (pateikiamas vienas iš variantų):
6.1. Daugkartinio naudojimo - 2 vnt. (visam perkamam kiekiui, jei gydymo įstaiga jų neturi). Laidai ir elektrodai bandomajam stimuliatoriui prijungti - du kartus didesnis kiekis, nei įsigyjama terapinių stimuliatorių (pvz. perkant 10 terapinių stimuliatorių, turi būti pristatoma 20 bandomųjų elektrodų ir laidų komplektų) arba Vienkartiniai bandomieji stimuliatoriai su elektrodais ir laidais - du kartus didesnis kiekis, nei įsigyjama terapinių stimuliatorių (pvz. perkant 10 terapinių stimuliatorių, turi būti pristatoma 20 bandomųjų elektrodų ir laidų komplektų). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
7. Kiti reikalavimai:
7.1.Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia iki 3 vnt. medicinos personalui skirtų neurostimuliatoriaus programavimo prietaisų, jei perkančioji organizacija jų neturi. Šie prietaisai perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiami nemokamai kartu su pirma užsakytų neurostimuliatorių siunta*. |  | Taip/Turi
7.2. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: a) naudojimo instrukcija; b) paciento vadovas lietuvių kalba (su kiekviena sistema)*. |  | Taip/Turi
7.3. Apie prekę yra ne mažiau kaip 2 publikacijos apie sistemos efektvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose. |  | Nurodyti konkretų variantą
7.4. Prekė turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | Taip/Turi
Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei oginalūs dokumentai nėra aglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LT vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. |  | Įkelti failą
* Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
NSS 4 | Nugaros smegenų stimuliacijos sistema su neįkraunama baterija (su perkutaniniais elektrodais) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1. Skiriama esant neuropatinio pobūdžio skausmui – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) nurodytus reikalavimus. |  | Taip/Turi
2. Implantuojamo nugaros smegenų stimuliacijos prietaiso (toliau - neurostimuliatorius) konstrukcija:
2.1. Neurostimuliatoriaus korpuso tūris ≤ 40 cm3 (arba ml). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
2.2. Su įmontuota neįkraunama baterija. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3. Neurostimuliatoriaus techniniai parametrai:
3.1. Turi būti ne mažiau 16 stimuliacijos kanalų. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.2. TStimuliacijos impulsų pasikartojimo dažnio keitimo ribos nuo 2 iki 130 Hz (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.3. Impulso trukmės keitimo ribos: nuo 60 iki 450 µs (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.4. Į elektrodą paduodamo stimuliacijos impulso amplitudės (intensyvumo) keitimo ribos: nuo 0 iki 25 mA (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4. Elektrodo techniniai parametrai:
4.1. Implantuojamas kateterizavimo būdu. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.2. Ne mažiau kaip 8 kontaktų. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5. Komplektacija:
5.1. Implantuojamas neurostimuliatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.2. Implantuojamas elektrodas - 2 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.3. Jungiamasis laidas – 1 arba 2 vnt. priklausomai nuo galimybės sujungti 1 arba 2 elektrodus. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.4. Laikiklis implantuojamo laido fiksavimui – 1 arba 2 vnt. (pagal elektrodo laidų kiekį). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.5. Paciento magnetas (arba lygiavertis priedas greitam neurostimuliatoriaus valdymui) – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.6. Paciento naudojamas neurostimuliatoriaus programavimo prietaisas – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
6. Išoriniai bandomieji stimuliatoriai (pateikiamas vienas iš variantų):
6.1. Daugkartinio naudojimo - 2 vnt. (visam perkamam kiekiui, jei gydymo įstaiga jų neturi). Laidai ir elektrodai bandomajam stimuliatoriui prijungti - du kartus didesnis kiekis, nei įsigyjama terapinių stimuliatorių (pvz. perkant 10 terapinių stimuliatorių, turi būti pristatoma 20 bandomųjų elektrodų ir laidų komplektų) arba Vienkartiniai bandomieji stimuliatoriai su elektrodais ir laidais - du kartus didesnis kiekis, nei įsigyjama terapinių stimuliatorių (pvz. perkant 10 terapinių stimuliatorių, turi būti pristatoma 20 bandomųjų elektrodų ir laidų komplektų). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
7. Kiti reikalavimai:
7.1. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia iki 3 vnt. medicinos personalui skirtų stimuliatoriaus programavimo prietaisų, jei perkančioji organizacija jų neturi. Šie prietaisai perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiami nemokamai kartu su pirma užsakytų neurostimuliatorių siunta*. |  | Taip/Turi
7.2. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: a) naudojimo instrukcija; b) paciento vadovas lietuvių kalba (su kiekviena sistema)*. |  | Taip/Turi
7.3. Apie prekę yra ne mažiau kaip 2 publikacijos apie sistemos efektvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose. |  | Nurodyti konkretų variantą
7.4. Prekė turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | Taip/Turi
Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei oginalūs dokumentai nėra aglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LT vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. |  | Įkelti failą
* Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
NSS 5 | Nugaros smegenų stimuliacijos sistema su neįkraunama baterija (su chirurginiais elektrodais) (suderinama su anksčiau implantuoto neurostimuliatoriaus priedais) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1. Skiriama esant neuropatinio pobūdžio skausmui – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) nurodytus reikalavimus. |  | Taip/Turi
2. Implantuojamo nugaros smegenų stimuliacijos prietaiso (toliau - neurostimuliatorius) konstrukcija:
2.1. Neurostimuliatoriaus korpuso tūris ≤ 40 cm3 (arba ml). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
2.2. Su įmontuota neįkraunama baterija. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3. Neurostimuliatoriaus techniniai parametrai:
3.1. Turi būti ne mažiau 16 stimuliacijos kanalų. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.2. TStimuliacijos impulsų pasikartojimo dažnio keitimo ribos nuo 2 iki 130 Hz (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.3. Impulso trukmės keitimo ribos: nuo 60 iki 450 µs (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.4. Į elektrodą paduodamo stimuliacijos impulso amplitudės (intensyvumo) keitimo ribos: nuo 0 iki 25 mA (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.5. Turi būti galimybė neurostimuliatorių prijungti prie pacientui jau implantuoto laido su elektrodu (nepriklausomai nuo jo gamintojo) be papildomų jungčių (reikalavimo atitikties įrodymui būtina pateikti gamintojo ir/arba tiekėjo raštišką patvirtinimą arba lygiaverčius dokumentus). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4. Elektrodo techniniai parametrai:
4.1. Implantuojamas chirurginiu būdu. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.2. Ne mažiau kaip 16 kontaktų. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5. Komplektacija:
5.1. Implantuojamas neurostimuliatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.2. Implantuojamas elektrodas - 2 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.3. Jungiamasis laidas – 1 vnt. arba 2 vnt. (priklausomai nuo siūlomo modelio). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.4. Laikiklis implantuojamo laido fiksavimui – 1 vnt. arba daugiau (priklausomai nuo siūlomo modelio). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.5. Paciento magnetas (arba lygiavertis priedas greitam neurostimuliatoriaus valdymui) – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.6. Paciento naudojamas neurostimuliatoriaus programavimo prietaisas – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
6. Išoriniai bandomieji stimuliatoriai (pateikiamas vienas iš variantų):
6.1. Daugkartinio naudojimo - 2 vnt. (visam perkamam kiekiui, jei gydymo įstaiga jų neturi). Laidai ir elektrodai bandomajam stimuliatoriui prijungti - du kartus didesnis kiekis, nei įsigyjama terapinių stimuliatorių (pvz. perkant 10 terapinių stimuliatorių, turi būti pristatoma 20 bandomųjų elektrodų ir laidų komplektų) arba Vienkartiniai bandomieji stimuliatoriai su elektrodais ir laidais - du kartus didesnis kiekis, nei įsigyjama terapinių stimuliatorių (pvz. perkant 10 terapinių stimuliatorių, turi būti pristatoma 20 bandomųjų elektrodų ir laidų komplektų). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
7. Kiti reikalavimai:
7.1. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia iki 3 vnt. medicinos personalui skirtų neurostimuliatoriaus programavimo prietaisų, jei perkančioji organizacija jų neturi. Šie prietaisai perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiami nemokamai kartu su pirma užsakytų neurostimuliatorių siunta*. |  | Taip/Turi
7.2. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: a) naudojimo instrukcija; b) paciento vadovas lietuvių kalba (su kiekviena sistema)*. |  | Taip/Turi
7.3. Apie prekę yra ne mažiau kaip 2 publikacijos apie sistemos efektvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose. |  | Nurodyti konkretų variantą
7.4. Prekė turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | Taip/Turi
Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei oginalūs dokumentai nėra aglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LT vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. |  | Įkelti failą
* Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
NSS 6 | Nugaros smegenų stimuliacijos sistema su neįkraunama baterija (su chirurginiais elektrodais) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1. Skiriama esant neuropatinio pobūdžio skausmui – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) nurodytus reikalavimus. |  | Taip/Turi
2. Implantuojamo nugaros smegenų stimuliacijos prietaiso (toliau - neurostimuliatorius) konstrukcija:
2.1. Neurostimuliatoriaus korpuso tūris ≤ 40 cm3 (arba ml). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
2.2. Su įmontuota neįkraunama baterija. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3. Neurostimuliatoriaus techniniai parametrai:
3.1. Turi būti ne mažiau 16 stimuliacijos kanalų. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.2. Stimuliacijos impulsų pasikartojimo dažnio keitimo ribos nuo 2 iki 130 Hz (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.3. Impulso trukmės keitimo ribos: nuo 60 iki 450 µs (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.4. Į elektrodą paduodamo stimuliacijos impulso amplitudės (intensyvumo) keitimo ribos: nuo 0 iki 25 mA (bent viename iš neurostimuliatoriaus darbo režimų ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4. Elektrodo techniniai parametrai:
4.1. Implantuojamas chirurginiu būdu. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.2. Ne mažiau kaip 16 kontaktų. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5. Komplektacija:
5.1. Implantuojamas neurostimuliatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.2. Implantuojamas elektrodas - 2 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.3. Jungiamasis laidas – 1 vnt. arba 2 vnt. (priklausomai nuo siūlomo modelio). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.4. Laikiklis implantuojamo laido fiksavimui – 1 vnt. arba daugiau (priklausomai nuo siūlomo modelio). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.5. Paciento magnetas (arba lygiavertis priedas greitam neurostimuliatoriaus valdymui) – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.6. Paciento naudojamas neurostimuliatoriaus programavimo prietaisas – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
6. Išoriniai bandomieji stimuliatoriai (pateikiamas vienas iš variantų):
6.1. Daugkartinio naudojimo - 2 vnt. (visam perkamam kiekiui, jei gydymo įstaiga jų neturi). Laidai ir elektrodai bandomajam stimuliatoriui prijungti - du kartus didesnis kiekis, nei įsigyjama terapinių stimuliatorių (pvz. perkant 10 terapinių stimuliatorių, turi būti pristatoma 20 bandomųjų elektrodų ir laidų komplektų) arba Vienkartiniai bandomieji stimuliatoriai su elektrodais ir laidais - du kartus didesnis kiekis, nei įsigyjama terapinių stimuliatorių (pvz. perkant 10 terapinių stimuliatorių, turi būti pristatoma 20 bandomųjų elektrodų ir laidų komplektų). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
7. Kiti reikalavimai:
7.1. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia iki 3 vnt. medicinos personalui skirtų neurostimuliatoriaus programavimo prietaisų, jei perkančioji organizacija jų neturi. Šie prietaisai perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiami nemokamai kartu su pirma užsakytų neurostimuliatorių siunta*. |  | Taip/Turi
7.2. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: a) naudojimo instrukcija; b) paciento vadovas lietuvių kalba (su kiekviena sistema)*. |  | Taip/Turi
7.3. Apie prekę yra ne mažiau kaip 2 publikacijos apie sistemos efektvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose. |  | Nurodyti konkretų variantą
7.4. Prekė turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | Taip/Turi
Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei oginalūs dokumentai nėra aglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LT vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. |  | Įkelti failą
* Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.

## Neurostimuliatoriai 2023
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
Bendrieji reikalavimai: 1. Siūlomų neurostimuliatoriaus vienodų dalių kaina, nepriklausomai nuo jų techninių parametrų (paskirties, ilgio ir kt.), turi būti vienoda. 2. Jei siūlomo neurostimuliatoriaus sudedamųjų dalių spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiami viso spektro (dydžių, ilgių ir pan.) sudedamosios dalys.
Šifras elektorniniame kataloge | NEUROSTIMULIATORIAI, KURIAIS GYDOMA PARKINSONO LIGA IR DISTONIJOS
NPD 1 | Neurostimuliatoriai, skirti Parkinsono ligai ir distonijoms gydyti, su įkraunama baterija (suderinami su anksčiau implantuoto neurostimuliatoriaus preidais) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1. Parkinsono ligos, distonijų ir esencialinio tremoro gydymas giluminės smegenų elektrostimuliacijos būdu – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) nurodytus reikalavimus. |  | Taip/Turi
2. Reikalavimai neurostimuliatoriaus konstrukcijai:
2.1. Implantuojamas prietaisas, kurio korpuso tūris ≤ 50 ml (arba cm3). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
2.2. Su įmontuota įkraunama baterija. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3. Neurostimuliatoriaus techniniai parametrai:
3.1. Turi būti ne mažiau 8 stimuliacijos kanalų, įskaitant monopolinę ir bipolinę stimuliaciją. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.2. Turi būti suderinamas su daugiakrypčiais stimuliacijos elektrodais. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.3. Stimuliacijos impulsų pasikartojimo dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): a) nustatytos elektros įtampos palaikymo režime nuo 2 iki 200 Hz arba b) nustatytos elektros srovės palaikymo režime nuo 30 iki 200 Hz. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.4. Impulso trukmės keitimo ribos nuo 60 iki 450 µs (ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.5. Impulso amplitudės keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): a) nustatytos elektros įtampos palaikymo režime nuo 0 iki 10 V arba b) nustatytos elektros srovės palaikymo režime nuo 0 iki 12 mA. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.6. Turi būti galimybė neurostimuliatorių prijungti prie pacientui jau implantuotų giluminių elektrodų (nepriklausomai nuo jų gamintojo) su jungiamaisiais laidais be papildomų jungčių (reikalavimo atitikties įrodymui būtina pateikti gamintojo ir/arba tiekėjo raštišką patvirtinimą arba lygiaverčius dokumentus). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4. Komplektacija:
4.1. Implantuojamas stimuliatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.2. Neurostimuliatoriaus įkrovimo sistema skirta pacientui – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.3. Ligonio naudojamas prietaisas, skirtas stimuliatoriaus veikimo patikrinimui bei programavimui – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5. Kiti reikalavimai:
5.1. Tiekėjas privalo užtikrinti neurostimuliatoriaus įkrovimo sistemos, skirtos pacientui, aptarnavimą (t. y. užtikrinti jo remontą ir/arba pakeitimą nauju) ne trumpiau nei 8 metus nuo neurostimuliatoriaus implantavimo dienos, išskyrus tuos defektus, kuriuos sukėlė netinkamas priemonės naudojimas (pvz., fizinis pažeidimas)*. |  | Taip/Turi
5.2. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia iki 3 vnt. medicinos personalui skirtų stimuliatoriaus programavimo prietaisų, jei perkančioji organizacija jų neturi. Šie prietaisai perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiami nemokamai kartu su pirma užsakytų neurostimuliatorių siunta*. |  | Taip/Turi
5.3. Kartu su prekėmis* pateikiama dokumentacija: a) naudojimo instrukcija; b) paciento vadovas lietuvių kalba (su kiekviena sistema). |  | Taip/Turi
5.4. Apie prekę yra ne mažiau kaip 2 publikacijos apie sistemos efektvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose. |  | Nurodyti konkretų variantą
5.5. Prekė turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | Taip/Turi
Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei oginalūs dokumentai nėra aglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LT vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. |  | Įkelti failą
* Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
NPD 2 | Neurostimuliatoriai, skirti Parkinsono ligai ir distonijoms gydyti, su įkraunama baterija | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1. Parkinsono ligos, distonijų ir esencialinio tremoro gydymas giluminės smegenų elektrostimuliacijos būdu – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) nurodytus reikalavimus. |  | Taip/Turi
2. Reikalavimai neurostimuliatoriaus konstrukcijai:
2.1. Implantuojamas prietaisas, kurio korpuso tūris ≤ 50 ml (arba cm3). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
2.2. Su įmontuota įkraunama baterija. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3. Neurostimuliatoriaus techniniai parametrai:
3.1. Turi būti ne mažiau 8 stimuliacijos kanalų, įskaitant monopolinę ir bipolinę stimuliaciją. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.2. Turi būti suderinamas su daugiakrypčiais stimuliacijos elektrodais. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.3. Stimuliacijos impulsų pasikartojimo dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): a) nustatytos elektros įtampos palaikymo režime nuo 2 iki 200 Hz arba b) nustatytos elektros srovės palaikymo režime nuo 30 iki 200 Hz. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.4. Impulso trukmės keitimo ribos nuo 60 iki 450 µs (ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.5. Impulso amplitudės keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): a) nustatytos elektros įtampos palaikymo režime nuo 0 iki 10 V arba b) nustatytos elektros srovės palaikymo režime nuo 0 iki 12 mA. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4. Komplektacija:
4.1. Implantuojamas stimuliatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.2. Neurostimuliatoriaus įkrovimo sistema skirta pacientui – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.3. Ligonio naudojamas prietaisas, skirtas stimuliatoriaus veikimo patikrinimui bei programavimui – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5. Kiti reikalavimai:
5.1. Tiekėjas privalo užtikrinti neurostimuliatoriaus įkrovimo sistemos, skirtos pacientui, aptarnavimą (t. y. užtikrinti jo remontą ir/arba pakeitimą nauju) ne trumpiau nei 8 metus nuo neurostimuliatoriaus implantavimo dienos, išskyrus tuos defektus, kuriuos sukėlė netinkamas priemonės naudojimas (pvz., fizinis pažeidimas)*. |  | Taip/Turi
5.2. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia iki 3 vnt. medicinos personalui skirtų stimuliatoriaus programavimo prietaisų, jei perkančioji organizacija jų neturi. Šie prietaisai perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiami nemokamai kartu su pirma užsakytų neurostimuliatorių siunta*. |  | Taip/Turi
5.3. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: a) naudojimo instrukcija; b) paciento vadovas lietuvių kalba (su kiekviena sistema)*. |  | Taip/Turi
5.4. Apie prekę yra ne mažiau kaip 2 publikacijos apie sistemos efektvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose. |  | Nurodyti konkretų variantą
5.5. Prekė turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | Taip/Turi
Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei oginalūs dokumentai nėra aglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LT vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. |  | Įkelti failą
* Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
NPD 3 | Neurostimuliatoriai, skirti Parkinsono ligai ir distonijoms gydyti, su neįkraunama baterija (suderinami su anksčiau implantuoto neurostimuliatoriaus preidais) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1. Parkinsono ligos, distonijų ir esencialinio tremoro gydymas giluminės smegenų elektrostimuliacijos būdu – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) nurodytus reikalavimus. |  | Taip/Turi
2. Reikalavimai neurostimuliatoriaus konstrukcijai:
2.1. Implantuojamas prietaisas, kurio korpuso tūris ≤ 50 ml (arba cm3). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
2.2. Su įmontuota neįkraunama baterija. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3. Neurostimuliatoriaus techniniai parametrai:
3.1. Turi būti ne mažiau 8 stimuliacijos kanalų, įskaitant monopolinę ir bipolinę stimuliaciją. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.2. Turi būti suderinamas su daugiakrypčiais stimuliacijos elektrodais. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.3. Stimuliacijos impulsų pasikartojimo dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): a) nustatytos elektros įtampos palaikymo režime nuo 2 iki 200 Hz arba b) nustatytos elektros srovės palaikymo režime nuo 30 iki 200 Hz. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.4. Impulso trukmės keitimo ribos nuo 60 iki 450 µs (ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.5. Impulso amplitudės keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): a) nustatytos elektros įtampos palaikymo režime nuo 0 iki 10 V arba b) nustatytos elektros srovės palaikymo režime nuo 0 iki 12 mA. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.6 Turi būti galimybė neurostimuliatorių prijungti prie pacientui jau implantuotų giluminių elektrodų (nepriklausomai nuo jų gamintojo) su jungiamaisiais laidais be papildomų jungčių (reikalavimo atitikties įrodymui būtina pateikti gamintojo ir/arba tiekėjo raštišką patvirtinimą arba lygiaverčius dokumentus). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4. Elektrodo techniniai parametrai:
4.1. Implantuojamas giluminis daugiakryptis elektrodas su ne mažiau kaip aštuoniais atskirai programuojamais 1,5 mm ilgio kontaktais: |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.1.1. pritaikytas subtalaminio branduolio stimuliacijai (tarpas tarp kontaktų 0,5 mm). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.1.2. pritaikytas blyškiojo branduolio stimuliacijai (tarpas tarp kontaktų 1,5 mm). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5. Komplektacija:
5.1. Implantuojamas stimuliatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.2. Implantuojamas giluminis daugiakryptis elektrodas – 2 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.3. Priedai su sraigtais giluminio elektrodo fiksavimui prie paciento kaukolės – 2 kompl. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.4. Įrankis, skirtas po oda tuneliuoti bei pravesti giluminių elektrodų jungiamuosius laidus – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.5. Laidai (įvairių ilgių) giluminių elektrodų sujungimui su stimuliatoriumi – 2 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.6. Ligonio naudojamas prietaisas, skirtas stimuliatoriaus veikimo patikrinimui bei programavimui – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
6. Kiti reikalavimai:
6.1. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia iki 3 vnt. medicinos personalui skirtų stimuliatoriaus programavimo prietaisų, jei perkančioji organizacija jų neturi. Šie prietaisai perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiami nemokamai kartu su pirma užsakytų neurostimuliatorių siunta*. |  | Taip/Turi
6.2. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: a) naudojimo instrukcija; b) paciento vadovas lietuvių kalba (su kiekviena sistema)*. |  | Taip/Turi
6.3. Apie prekę yra ne mažiau kaip 2 publikacijos apie sistemos efektvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose. |  | Nurodyti konkretų variantą
6.4. Prekė turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | Taip/Turi
Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei oginalūs dokumentai nėra aglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LT vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. |  | Įkelti failą
* Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
NPD 4 | Neurostimuliatoriai, skirti Parkinsono ligai ir distonijoms gydyti, su neįkraunama baterija | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1. Parkinsono ligos, distonijų ir esencialinio tremoro gydymas giluminės smegenų elektrostimuliacijos būdu – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V-910) nurodytus reikalavimus. |  | Taip/Turi
2. Reikalavimai neurostimuliatoriaus konstrukcijai:
2.1. Implantuojamas prietaisas, kurio korpuso tūris ≤ 50 ml (arba cm3). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
2.2. Su įmontuota neįkraunama baterija. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3. Neurostimuliatoriaus techniniai parametrai:
3.1. Turi būti ne mažiau 8 stimuliacijos kanalų, įskaitant monopolinę ir bipolinę stimuliaciją. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.2. Turi būti suderinamas su daugiakrypčiais stimuliacijos elektrodais. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.3. Stimuliacijos impulsų pasikartojimo dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): a) nustatytos elektros įtampos palaikymo režime nuo 2 iki 200 Hz arba b) nustatytos elektros srovės palaikymo režime nuo 30 iki 200 Hz. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.4. Impulso trukmės keitimo ribos nuo 60 iki 450 µs (ne siauresnės už nurodytas). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3.5. Impulso amplitudės keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): a) nustatytos elektros įtampos palaikymo režime nuo 0 iki 10 V arba b) nustatytos elektros srovės palaikymo režime nuo 0 iki 12 mA. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4. Elektrodo techniniai parametrai:
4.1. Implantuojamas giluminis daugiakryptis elektrodas su ne mažiau kaip aštuoniais atskirai programuojamais 1,5 mm ilgio kontaktais: |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.1.1. pritaikytas subtalaminio branduolio stimuliacijai (tarpas tarp kontaktų 0,5 mm). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4.1.2. pritaikytas blyškiojo branduolio stimuliacijai (tarpas tarp kontaktų 1,5 mm). |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5. Komplektacija:
5.1. Implantuojamas stimuliatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.2. Implantuojamas giluminis daugiakryptis elektrodas – 2 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.3. Priedai su sraigtais giluminio elektrodo fiksavimui prie paciento kaukolės – 2 kompl. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.4. Įrankis, skirtas po oda tuneliuoti bei pravesti giluminių elektrodų jungiamuosius laidus – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.5. Laidai (įvairių ilgių) giluminių elektrodų sujungimui su stimuliatoriumi – 2 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5.6. Ligonio naudojamas prietaisas, skirtas stimuliatoriaus veikimo patikrinimui bei programavimui – 1 vnt. |  | Nurodyti konkretų prekės parametrą
6. Kiti reikalavimai:
6.1. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia iki 3 vnt. medicinos personalui skirtų stimuliatoriaus programavimo prietaisų, jei perkančioji organizacija jų neturi. Šie prietaisai perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiami nemokamai kartu su pirma užsakytų neurostimuliatorių siunta*. |  | Taip/Turi
6.2. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: a) naudojimo instrukcija; b) paciento vadovas lietuvių kalba (su kiekviena sistema)*. |  | Taip/Turi
6.3. Apie prekę yra ne mažiau kaip 2 publikacijos apie sistemos efektvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose. |  | Nurodyti konkretų variantą
6.4. Prekė turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | Taip/Turi
Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei oginalūs dokumentai nėra aglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame CPO LT vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu, originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. |  | Įkelti failą
* Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.

## KNST TS 2023-09-15
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
Šifras elektorniniame kataloge | KLAJOKLIO NERVO STIMULIACIJOS TERAPIJOS SISTEMOS, TAIKOMOS DEPRESIJAI GYDYTI
KNS 1 | Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistema, taikoma depresijai gydyti | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1 | Sistema skirta vaistams atspariai depresijai gydyti – atitinka Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo (patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr. V910 aktualia redakacija) nurodytus reikalavimus | Taip/Turi
2 | Hermetiškas korpusas, pagamintas iš biologiškai suderinamo titano lydinio arba lygiaverčių medžiagų | Nurodyti konkretų prekės parametrą
3 | Implantuojamas prietaisas, kurio svoris 16±5 g. | Nurodyti konkretų prekės parametrą
4 | Su įmontuota neįkraunama baterija, kurios talpa ne mažesnė 1 Ah (ampervalandė) | Nurodyti konkretų prekės parametrą
5 | Stimuliacijos srovė nuo 0 iki 3,5 mA su galimybe srovę didinti žingsniais ne mažiau po 0,25 mA (paklaida ±10%) | Nurodyti konkretų prekės parametrą
6 | Stimuliacijos signalo dažnis nuo 1 iki 30 Hz (paklaida ±6%) | Nurodyti konkretų prekės parametrą
7 | Stimuliacijos impulsų plotis nuo 130 iki 1000 μs (paklaida ±10%) | Nurodyti konkretų prekės parametrą
8 | Stimuliacijos impulsų (serijos) plotis nuo 7 iki 60 s (paklaida ±15%) | Nurodyti konkretų prekės parametrą
9 | Pertraukos tarp stimuliacijos impulsų nuo 0,2 iki 180 min (paklaida ±1%) | Nurodyti konkretų prekės parametrą
10 | Implantuojamo klajoklio nervo stimuliacijos generatoriaus komplektas: a) sterilus implantuojamas generatorius; b) tinkamas atsuktuvas. | Nurodyti konkretų prekės parametrą
11 | Implantuojamo klajoklio nervo stimuliacijos terapijos laido komplektas: a) sterilus implantuojamas laidas su 2 mm arba 3 mm diametro skersmens nervui pritaikytais elektrodais (pasirinktinai) – 1 vnt.; b) ne mažiau kaip 4 sterilūs laikikliai laido padėčiai fiksuoti | Nurodyti konkretų prekės parametrą
12 | Paciento pagrindinių priemonių rinkinys: a) ne mažiau kaip 2 neurostimuliatoriaus valdymo magnetai, savo stiprumą išlaikantys ne mažiau kaip 3 metus; b) apyrankė valdymo magnetui fiksuoti ant rankos riešo; c) laikiklis valdymo magnetui pakabinti ant kelnių diržo; d) paciento identifikavimo kortelė | Nurodyti konkretų prekės parametrą
13 | Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos laido pravedimo komplektas: a) vienkartinis sterilus tunelinis pradurtuvas; b) plastikinis (arba lygiavertės medžiagos) laido pravedimo vamzdelis. | Nurodyti konkretų prekės parametrą
14 | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
15 | Privaloma perkančiajai organizacijai pateikti ne mažiau 2 vnt. medicinos personalui skirtų MPP programavimo prietaisų – gydytojo programatorius su antena bei kalibruotą varžos matuoklį (1 vnt.), jei perkančioji organizacija jų neturi. Šie prietaisai perkančiajai organizacijai neribotam laikui pateikiami nemokamai kartu su pirma užsakytų eurostimuliatorių siunta. Panaudojus varžos matuoklį, turi būti pristatytas naujas (gydymo įstaigoje visada turi būti nepanaudotas varžos matuoklis) | Taip/Turi
16 | Kartu su prekėmis pateikiama: a) naudojimo instrukcija; b) paciento vadovas lietuvių kalba (su kiekviena sistema). | Taip/Turi
14 | Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir anglų (jei roginalūs dokumentai nėra naglų kalba) /ar lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą prekę pateikti bent 2 publikacijas apie sistemos efektyvumo rezultatus tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose (pateikti publikacijų kopijas ar veikiančias nemokamas elektronines nuorodas į jas). 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu; 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. | Įkelti failą

## Mikrokateteriai 2023-08-08
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
Šifras elektorniniame kataloge | MIKROKATETERIAI
MK-1 | Mikrokateteris kanaloplastikai | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
1 | Vienkartinis | Taip/Turi
2 | Sterilus (pažymėta simboliu) | Taip/Turi
3 | Skirtas kanaloplastikai - Šlemo kanalo kateterizavimui su galimybe kanalą užpildyti viskoelastine medžiaga | Taip/Turi
4 | Atraumatinis - užapvalintu galiuku, padengtas specialia slydimą pagerinančia danga | Taip/Turi
5 | Darbinės dalies skersmuo - ne didesnis kaip 200 mikronų | Nurodyti konkretų prekės parametrą
6 | Atraumatinio galiuko skersmuo - ne didesnis kaip 250 mikronų | Nurodyti konkretų prekės parametrą
7 | Su integruotu šviesolaidžiu apšvietimui distaliniame gale | Taip/Turi
8 | Šviesolaidis tinkantis naudoti su Ilumin apšvietimo sistema | Taip/Turi
9 | Sukomplektuotas su pravedimo viela | Taip/Turi
10 | Komplekte turi būti prietaisas viskoelastinei medžiagai į Šlemo kanalą suleisti | Taip/Turi
11 | Siūloma prekė turi atitinkti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59 1 str. Ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas | Taip/Turi
12 | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
13 | Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai | Taip/Turi
14 | Įkeliami dokumentai: 1. Katalogai, techniniai aprašai, bukletai ir analogiški dokumentai originalo ir lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 3. Pateikti siūlomos Prėkės kokybę pagrindžiančius duomenis: 3.1. apie siūlomą Prekę turi būti pateikta mokslinė publikacija, skelbiama referuojamoje ir/ar indeksuojamoje tarptautinėje mokslinėje duomenų bazėje. Publikacijoje nurodyti klinikinio efektyvumo rezultatai naudojant siūlomą Prekę klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija; (arba) 3.2. pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją bei ES atitikties deklaracijos kopiją Prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu; 4. CPO LT pareikalavus, turi būti pateikti siūlomos Prekės pavyzdžiai. | Įkelti failą

## TS tikslinimas 2023-05-25
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
Šifras elektorniniame kataloge | DIRBTINIAI ŠIRDIES VOŽTUVAI MATO VNT - Vnt.
MP8-1 | Dirbtinis biologinis širdies vožtuvo protezas (aortai ir mitraliniam vožtuvui)
Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti aortos ir mitralinį vožtuvą
Širdies vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą
Ant širdies vožtuvo protezo karkaso turi būti rentgenokontrastinės žymos
Širdies vožtuvo protezo, skirto protezuoti aortos vožtuvą, žiedai turi būti arkos formos
Kartu su kiekvienos rūšies vožtuvų protezais pateikiami matuoklių komplektai (kiekvienai rūšiai pagal poreikį iki 10 vienetų)
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami vožtuvų protezai, kurių kaina turi būti vienoda
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomus dirbtinius biologinius širdies vožtuvo protezus turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos. Publikacijose turi būti nurodyti artimi ir atokūs pooperaciniai rezultatai naudojant siūlomus vožtuvų protezus klinikinėje praktikoje. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶
MP8-2 | Dirbtinis biologinis perikardinis širdies vožtuvo protezas (aortai)
Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti aortos vožtuvą
Širdies vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą
Ant širdies vožtuvo protezo karkaso turi būti rentgenokontrastinės žymos
Širdies vožtuvo protezo, skirto protezuoti aortos vožtuvą, burės turi būti pagamintos iš širdiplėvės (perikardo)
Kartu su kiekvienos rūšies vožtuvų protezais pateikiami matuoklių komplektai (kiekvienai rūšiai pagal poreikį iki 10 vienetų)
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami vožtuvų protezai, kurių kaina turi būti vienoda
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomus dirbtinius biologinius širdies vožtuvo protezus turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos. Publikacijose turi būti nurodyti artimi ir atokūs pooperaciniai rezultatai naudojant siūlomus vožtuvų protezus klinikinėje praktikoje. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶
MP8-3 | Aortos konduitas (aortos vožtuvas su dirbtine kraujagysle)
Širdies vožtuvo ir dirbtinės kraugyslės protezas turi būti skirtas protezuoti aortos vožtuvą ir aortos segmentą
Širdies vožtuvo protezas turi būti pasukamas ir išlaikantis pasukimo poziciją
Vožtuvo konstrukcija - dviburis, pagamintas iš anglies pirolito
Dirbtinė kraujagyslė, skirta aortos segmento pakeitimui, turi būti impregnuota
Kartu su kiekvienos rūšies vožtuvų protezais pateikiami matuoklių komplektai (kiekvienai rūšiai pagal poreikį iki 10 vienetų)
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami vožtuvų protezai, kurių kaina turi būti vienoda
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶
DIRBTINĖS KRAUJOTAKOS PALAIKYMO SISTEMOS MATO VNT - Vnt.
MP9-3 | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema suaugusiems
Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 8 l/min.
Siurblio užpildymo tūris turi būti < 35 ml
Maksimalus siurblio greitis turi būti ne mažiau 5000 aps./min.
Jungtys su magistralėmis turi būti 3/8''
Maksimalus darbinis slėgis turi būti > 500 mmHg
Išorinė pastovios kraujo tėkmės sistema turi būti skirta širdies nepakankamumo gydymui iki 30 parų. Turi būti tinkama naudoti monoventrikuliniam ir biventrikuliniam asistavimui.
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomas dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶
MP9-5 | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema vaikams
Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 1,5 l/min.
Užpildymo tūris turi būti < 20 ml.
Maksimalus siurblio greitis turi būti ne mažiau 5000 aps./min.
Juntis su magistralėmis - 1/4''
šorinė pastovios kraujo tėkmės sistema turi būti skirta širdies nepakankamumo gydymui iki 30 parų. Turi būti tinkama naudoti monoventrikuliniam ir biventrikuliniam asistavimui
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶
MP9-7 | Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistema
Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistema, kurią sudaro:
Sterilus, vienkartinis tunelinis pradurtuvas, tinkantis siūlomai sistemai
Impulsų generatorius – turi būti sterilus
Impulsų generatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš titano (ar kitos biologiškai suderinamos medžiagos)
Impulsų genetatorius turi būti hermetiškas
Impulsų generatoriaus maitinimo elemento talpa turi būti ne mažiau nei 1 Ah arba maitinimo elementas turi būti įkraunamas
Komplekte turi būti su generatoriumi suderinamas sterilus atsuktuvas (jei būtina pagal gamintojo rekomendacijas)
Sterilus, suderinamas su generatoriumi, laidas su elektrodu
Ne mažiau 2 vnt. valdymo magnetų komplektas (magnetinio lauko stiprumą turi išlaikyti ne mažiau 3 metų)
Impulsų generatorius turi būti tinkamas vaikams ir suaugusiems (generatorius turi būti universalus arba pateikiami skirtingi modeliai vaikams ir suaugusiems)
Po operacijos turi būti galimas magnetinio rezonanso tyrimas (1,5 T)
Kiekvienam implantavimo centrui (3 centrai) tiekėjas turi pateikti po vieną programavimo įrangos komplektą, pritaikytą siūlomai sistemai
Pacientui turi būti pateikta naudotojo instrukcija (lietuvių kalba) ir identifikavimo kortelė
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistemą turi būti pateikta ne mažiau trijų mokslinių publikacijų, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiuose leidiniuose kopijos, apie gerus pooperacinius rezultatus. Gerais pooperaciniais rezultatais būtų laikoma, jei sistema ne mažiau kaip trečdaliui tirtų pacientų sumažina priepuolių skaičių per metus bent per pusę. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶

## TS tikslinimas 2023-05-12
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
Šifras elektorniniame kataloge | (MP15 ) ENDOSKOPINĖS SISTEMOS
MP15-1. | Sistema endoskopinėms procedūroms žarnyne
Sistema sterili
Sistema vienkartinė
Sistemą sudaro: galvutė (galvutės skersmuo 21 mm) su paruoštu naudoti klipu, integruotas siūlas, endoskopinė rankovė, valdymo prietaisas, žymėjimo zondas, griebiančios žnyplės
Sistema, tinkanti 11,5-13,2 mm skersmens endoskopams
Sistema, tinkanti darbui mažiausiai 3,2 mm darbiniame kanale
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2̶.̶ ̶A̶p̶i̶e̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶ą̶ ̶p̶r̶e̶k̶ę̶ ̶p̶r̶i̶v̶a̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶n̶e̶ ̶m̶a̶ž̶i̶a̶u̶ ̶2̶ ̶(̶d̶v̶i̶e̶j̶ų̶)̶ ̶I̶S̶I̶ ̶i̶n̶d̶e̶k̶s̶ą̶ ̶t̶u̶r̶i̶n̶č̶i̶a̶m̶e̶ ̶l̶e̶i̶d̶i̶n̶y̶j̶e̶ ̶i̶š̶s̶p̶a̶u̶s̶d̶i̶n̶t̶ų̶ ̶m̶o̶k̶s̶l̶i̶n̶i̶ų̶ ̶p̶u̶b̶l̶i̶k̶a̶c̶i̶j̶ų̶ ̶a̶p̶i̶e̶ ̶a̶t̶l̶i̶k̶t̶a̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶s̶t̶u̶d̶i̶j̶a̶s̶,̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶s̶ ̶t̶e̶i̶g̶i̶a̶m̶u̶s̶ ̶j̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶k̶y̶m̶o̶ ̶r̶e̶z̶u̶l̶t̶a̶t̶u̶s̶,̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶a̶s̶.̶ 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶.̶
MP15-2. | Sistema endoskopinėms procedūroms skrandyje – dvylikapirštėje žarnoje
Sistema sterili
Sistema vienkartinė
Sistemą sudaro: galvutė (galvutės skersmuo 19,5 mm) su paruoštu naudoti klipu, integruotas siūlas, endoskopinė rankovė, valdymo prietaisas, žymėjimo zondas, griebiančios žnyplės, įvedimo balionas, viela – pravedėja
Sistema tinkanti 10,5-12,0 mm skersmens endoskopams
Sistema, tinkanti darbui mažiausiai 3,7 mm darbiniame kanale
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2̶.̶ ̶A̶p̶i̶e̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶ą̶ ̶p̶r̶e̶k̶ę̶ ̶p̶r̶i̶v̶a̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶n̶e̶ ̶m̶a̶ž̶i̶a̶u̶ ̶2̶ ̶(̶d̶v̶i̶e̶j̶ų̶)̶ ̶I̶S̶I̶ ̶i̶n̶d̶e̶k̶s̶ą̶ ̶t̶u̶r̶i̶n̶č̶i̶a̶m̶e̶ ̶l̶e̶i̶d̶i̶n̶y̶j̶e̶ ̶i̶š̶s̶p̶a̶u̶s̶d̶i̶n̶t̶ų̶ ̶m̶o̶k̶s̶l̶i̶n̶i̶ų̶ ̶p̶u̶b̶l̶i̶k̶a̶c̶i̶j̶ų̶ ̶a̶p̶i̶e̶ ̶a̶t̶l̶i̶k̶t̶a̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶s̶t̶u̶d̶i̶j̶a̶s̶,̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶s̶ ̶t̶e̶i̶g̶i̶a̶m̶u̶s̶ ̶j̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶k̶y̶m̶o̶ ̶r̶e̶z̶u̶l̶t̶a̶t̶u̶s̶,̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶a̶s̶.̶ 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶.̶
MP15-3. | Endoskopinė metalinių kabučių suskaidymo sistema
Sistemą sudaro: vienkartinis, lankstus, bipolinis endoskopinis instrumentas, leidžiantis suskaidyti virškinamojo trakto vientisumo atstatymo ir kitus endoskopinius metalinius spaustukus, vienkartinės ištraukimo žnyplės, vienkartinis apsauginis dangtelis, apsauginė juosta.
Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 220 cm
Instrumento skersmuo 2,6 mm
Instrumentas tinkantis darbui 2,8 mm ir didesnio skersmens endoskopo kanale
Vienkartinių ištraukimo žnyplių ilgis ne trumpesnis nei 220 cm
Vienkartinis apsauginis dangtelis turi būti skaidrus
Turi turėti apsauginę juostą.
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2̶.̶ ̶A̶p̶i̶e̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶ą̶ ̶p̶r̶e̶k̶ę̶ ̶p̶r̶i̶v̶a̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶n̶e̶ ̶m̶a̶ž̶i̶a̶u̶ ̶2̶ ̶(̶d̶v̶i̶e̶j̶ų̶)̶ ̶I̶S̶I̶ ̶i̶n̶d̶e̶k̶s̶ą̶ ̶t̶u̶r̶i̶n̶č̶i̶a̶m̶e̶ ̶l̶e̶i̶d̶i̶n̶y̶j̶e̶ ̶i̶š̶s̶p̶a̶u̶s̶d̶i̶n̶t̶ų̶ ̶m̶o̶k̶s̶l̶i̶n̶i̶ų̶ ̶p̶u̶b̶l̶i̶k̶a̶c̶i̶j̶ų̶ ̶a̶p̶i̶e̶ ̶a̶t̶l̶i̶k̶t̶a̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶s̶t̶u̶d̶i̶j̶a̶s̶,̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶s̶ ̶t̶e̶i̶g̶i̶a̶m̶u̶s̶ ̶j̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶k̶y̶m̶o̶ ̶r̶e̶z̶u̶l̶t̶a̶t̶u̶s̶,̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶a̶s̶.̶ 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶.̶

## TS tikslinimas 2023-05-03
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
Šifras elektorniniame kataloge | HIDRAULINĖS ŠLAPIMO NELAIKYMO SISTEMOS MATO VNT - Vnt.
MP6-1 | Hidraulinė sistema šlapimo nelaikymui (vyrų) gydyti
Turi būti sudaryta iš pagalvėlės su polipropileno juostele fiksacijai, fiksavimui skirtų siūlų (ne mažiau kaip 4 siūlai), vamzdelio, jungiančio pagalvėlę su papildymo prieiga (pagalvėlei pripildyti fiziologiniu tirpalu)
Įpakuota vienkartinėje sterilioje pakuotėje;
Sistemos dalys turi būti sujungtos tarpusavyje
Sistemos pagalvėlė turi būti užpildoma fiziologiniu tirpalu operacijos metu ir turėti galimybę papildyti po operacijos
Sistemos veikimo principas: pagalvėlės pagalba, užspaudžiant šlaplę bulbarinėje dalyje iš vienos pusės, stabdomas šlapimo pratekėjimas
Sistema turi būti skirta vidutiniam šlapimo nelaikymui gydyti
Tiekėjas turi pateikti kiekvienai asmens sveikatos priežiūros įstaigai po 2 komplektus (4 vnt.) pravedėjų su rankenomis (pravedėjai spiralės formos, skirti sistemos juostelės pravedimui) neatlygintinai panaudai (iš viso 4 komplektus)
Kartu su kiekviena hidrauline sistema turi būti pateikti 5 vnt. adatų sistemos pagalvėlės užpildymui
Siūlomai sistemai turi būti suteikiama garantija ne mažiau nei 2 metams (jei sistema sugenda – pakeičiama nemokamai)
Tinkamumo naudoti laikas prekės pristatymo į gydymo įstaigą dieną turi būti ne trumpesnis nei 3 metai
Po operacijos turi būti galima sistemos kontrolė atliekant rentgenoskopiją ir echoskopiją
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą hidraulinę sistemą šlapimo nelaikymui gydyti turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos, apie gerus pooperacinius rezultatus. Gerais pooperaciniais rezultatais laikoma, kai šlapimo sulaikymas po hidraulinės sistemos implantavimo operacijos, pasiekiamas ne mažiau 60 proc. atvejų (kai nenaudojami šlapimą sugeriantys įklotai arba naudojamas vienas per parą). Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶.̶ 5. Pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad tiekėjas pateiks ASPĮ po 2 komplektus pravedėjų neatlygintinai panaudai.
DIRBTINIAI ŠLAPLĖS SFINKTERIAI MATO VNT - Vnt.
MP7-1 | Dirbtinis šlaplės sfinkteris
Padengtas silikonu
Įpakuota vienkartinėje sterilioje pakuotėje
Sudarytas iš ne mažiau nei dviejų (manžetė, galinti cirkuliariai apjuosti šlaplę, pompa) dalių
Turi manžetę, pritaikomą pagal šlaplės diametrą (įvairių ilgių arba reguliuojamo ilgio)
Sfinkterio dalys turi būti sujungtos arba turi būti pateikti specialūs įrankiai atskirų sfinkterio dalių sujungimui
Siūlomas dirbtinis šlaplės sfinkteris turi būti užpildomas operacijos metu arba jau būti užpildytas
Siūlomam dirbtiniam šlaplės sfinkteriui turi būti suteikiama garantija ne mažiau nei 2 metams (jei sfinkteris arba jo dalis sugenda – pakeičiama nemokamai)
Po operacijos turi būti galima dirbtinio šlaplės sfinkterio kontrolė atliekant rentgenoskopiją ir echoskopiją
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomus dirbtinius šlaplės sfinkterius turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos, apie gerus pooperacinius rezultatus. Gerais pooperaciniais rezultatais laikoma, kai šlapimo sulaikymas dirbtinio šlaplės sfinkterio implantavimo operacijos, pasiekiamas ne mažiau 60 proc. atvejų (kai nenaudojami šlapimą sugeriantys įklotai arba naudojamas vienas per parą). Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶.̶
DIRBTINĖS KRAUJOTAKOS PALAIKYMO SISTEMOS MATO VNT - Vnt.
MP9-1 | Ekstrakorporinė membraninė oksigenacinė sistema (ECMO) vaikams ir naujagimiams
Turi būti centrifuginė pompa vaikams ir naujagimiams
Turi būti membraninis oksigenatorius vaikams ilgalaikiam naudojimui (ne mažiau 7 d.)
Turi būti arterinė ir veninė femoralinės kaniulės vaikams su jų įvedimui reikalingomis priemonėmis
Turi būti pateiktas sukomplektuotas aparatas sistemos naudojimui (1 vnt.)
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶.̶
MP9-2 | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) suaugusiems
Turi būti centrifuginė pompa suaugusiems
Turi būti speciali sujungimo magistralė 1 vnt
Turi būti membraninis oksigenatorius ilgalaikiam naudojimui (daugiau kaip 7 d.)
Turi būti arterinė ir veninė perkutaninės femoralinės kaniulės su jų įvedimui reikalingomis priemonėmis
Turi būti šilumos keitiklis (jei neintegruotas oksigenatorius)
Kontaktuojančios su krauju dalys turi būti padengtos heparinu ar kita lygiaverte kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga
Sistema turi būti pritaikyta naudojimui su gamintojo "Medos" DeltaStream MCD aparatu arba privaloma pateikti kiekvienai ASPĮ po 2 (du) pilnai sukomplektuotus aparatus (iš viso 4 vnt.)
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶.̶
(MP14 )METALINĖS KABUTĖS
MP14-1 | MP14-1. Metalinių kabučių sistema virškinamojo trakto vientisumui atstatyti
Sistema sterili
Sistema vienkartinė
Paskirtis: endoskopu uždedama kabutės sistema virškinamojo trakto organų pažeistų sienelių suėmimui ir suspaudimui
Sistemos rinkinį sudaro: aplikavimo galvutė su užtaisytu nitinoliniu arba lygiavertės medžiagos klipu; ritė su siūlu; rankinis sraigtas klipo atpalaidavimui;
Sklipo „dantukai“: smailūs, smailūs ilgi ir buki
Aplikacijos galvutės: 3 mm ir 6 mm gylio
Sistema, tinkanti 8,5-14 mm skersmens endoskopams
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2̶.̶ ̶A̶p̶i̶e̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶ą̶ ̶p̶r̶e̶k̶ę̶ ̶p̶r̶i̶v̶a̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶n̶e̶ ̶m̶a̶ž̶i̶a̶u̶ ̶2̶ ̶(̶d̶v̶i̶e̶j̶ų̶)̶ ̶I̶S̶I̶ ̶i̶n̶d̶e̶k̶s̶ą̶ ̶t̶u̶r̶i̶n̶č̶i̶a̶m̶e̶ ̶l̶e̶i̶d̶i̶n̶y̶j̶e̶ ̶i̶š̶s̶p̶a̶u̶s̶d̶i̶n̶t̶ų̶ ̶m̶o̶k̶s̶l̶i̶n̶i̶ų̶ ̶p̶u̶b̶l̶i̶k̶a̶c̶i̶j̶ų̶ ̶a̶p̶i̶e̶ ̶a̶t̶l̶i̶k̶t̶a̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶s̶t̶u̶d̶i̶j̶a̶s̶,̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶s̶ ̶t̶e̶i̶g̶i̶a̶m̶u̶s̶ ̶j̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶k̶y̶m̶o̶ ̶r̶e̶z̶u̶l̶t̶a̶t̶u̶s̶,̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶a̶s̶.̶ 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶.̶
MP14-2 | MP14-2.Metalinė kabutė stentų tvirtinimui
Kabutė skirta savaime išsiplečiančių metalinių stentų tvirtinimui
Kabutė apvalios formos su dantukais
Kabutės funkcija – stentų užapvalintiems galams pritvirtinti
Kabutė turi būti tinkama tiek distaliniame, tiek proksimaliniame gale
Kabutė užmauta ant jo įvedimo galvutės, tinkama 8,5-11 mm skersmens endoskopams
Kabutės galvutės gylis 7-8 mm
Kabutės galvutėje integruotas ne trumpesnis nei 160 cm ilgio siūlas
Išorinis įvedimo kabutės galvutės skersmuo 15,9 – 16 mm
S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶r̶o̶n̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶a̶ ̶i̶š̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶o̶s̶ ̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶o̶s̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ė̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶i̶r̶ ̶j̶o̶s̶ ̶d̶a̶l̶y̶s̶ ̶t̶u̶r̶i̶ ̶b̶ū̶t̶i̶ ̶p̶a̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶p̶,̶ ̶k̶a̶d̶ ̶j̶a̶s̶ ̶b̶ū̶t̶ų̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶a̶ ̶p̶a̶k̶a̶r̶t̶o̶t̶i̶n̶a̶i̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶p̶e̶r̶d̶i̶r̶b̶t̶i̶ ̶a̶r̶ ̶k̶i̶t̶a̶i̶p̶ ̶n̶a̶u̶d̶o̶t̶i̶,̶ ̶o̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶ ̶p̶a̶ž̶y̶m̶ė̶t̶a̶ ̶t̶a̶i̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶i̶s̶ ̶t̶a̶r̶p̶t̶a̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶e̶k̶o̶l̶o̶g̶i̶n̶i̶a̶i̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶a̶i̶s̶.̶ ̶J̶e̶i̶g̶u̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶ ̶y̶r̶a̶ ̶s̶u̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶a̶ ̶į̶ ̶s̶k̶a̶i̶d̶r̶i̶ą̶ ̶i̶š̶o̶r̶i̶n̶ę̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ę̶,̶ ̶n̶u̶r̶o̶d̶y̶t̶i̶ ̶r̶e̶i̶k̶a̶l̶a̶v̶i̶m̶a̶i̶ ̶(̶ž̶a̶l̶i̶a̶v̶a̶i̶ ̶i̶r̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶u̶i̶)̶ ̶y̶r̶a̶ ̶k̶e̶l̶i̶a̶m̶i̶ ̶a̶n̶t̶r̶o̶ ̶l̶y̶g̶i̶o̶ ̶(̶g̶r̶u̶p̶i̶n̶e̶i̶)̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶e̶i̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶S̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶a̶s̶ ̶v̶a̶d̶o̶v̶a̶u̶j̶a̶s̶i̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶a̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶d̶ė̶l̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶i̶r̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶č̶i̶ų̶ ̶a̶t̶l̶i̶e̶k̶ų̶.̶
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2̶.̶ ̶A̶p̶i̶e̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶ą̶ ̶p̶r̶e̶k̶ę̶ ̶p̶r̶i̶v̶a̶l̶o̶m̶a̶ ̶p̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶n̶e̶ ̶m̶a̶ž̶i̶a̶u̶ ̶2̶ ̶(̶d̶v̶i̶e̶j̶ų̶)̶ ̶I̶S̶I̶ ̶i̶n̶d̶e̶k̶s̶ą̶ ̶t̶u̶r̶i̶n̶č̶i̶a̶m̶e̶ ̶l̶e̶i̶d̶i̶n̶y̶j̶e̶ ̶i̶š̶s̶p̶a̶u̶s̶d̶i̶n̶t̶ų̶ ̶m̶o̶k̶s̶l̶i̶n̶i̶ų̶ ̶p̶u̶b̶l̶i̶k̶a̶c̶i̶j̶ų̶ ̶a̶p̶i̶e̶ ̶a̶t̶l̶i̶k̶t̶a̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶s̶t̶u̶d̶i̶j̶a̶s̶,̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶a̶s̶ ̶t̶e̶i̶g̶i̶a̶m̶u̶s̶ ̶j̶o̶s̶ ̶t̶a̶i̶k̶y̶m̶o̶ ̶r̶e̶z̶u̶l̶t̶a̶t̶u̶s̶,̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶a̶s̶.̶ 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4̶.̶ ̶P̶a̶t̶e̶i̶k̶t̶i̶ ̶s̶i̶ū̶l̶o̶m̶o̶s̶ ̶p̶r̶e̶k̶ė̶s̶ ̶p̶a̶k̶u̶o̶t̶ė̶s̶ ̶ž̶e̶n̶k̶l̶i̶n̶i̶m̶ą̶ ̶p̶a̶t̶v̶i̶r̶t̶i̶n̶a̶n̶č̶i̶u̶s̶ ̶d̶o̶k̶u̶m̶e̶n̶t̶u̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶C̶E̶ ̶s̶e̶r̶t̶i̶f̶i̶k̶a̶t̶o̶ ̶a̶r̶ ̶g̶a̶m̶i̶n̶t̶o̶j̶o̶ ̶E̶B̶ ̶a̶t̶i̶t̶i̶k̶t̶i̶e̶s̶ ̶d̶e̶k̶l̶a̶r̶a̶c̶i̶j̶o̶s̶ ̶k̶o̶p̶i̶j̶ą̶ ̶p̶a̶g̶a̶l̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶o̶s̶ ̶P̶a̶r̶l̶a̶m̶e̶n̶t̶o̶ ̶i̶r̶ ̶T̶a̶r̶y̶b̶o̶s̶ ̶d̶i̶r̶e̶k̶t̶y̶v̶ą̶ ̶9̶4̶/̶6̶2̶/̶E̶B̶ ̶o̶r̶i̶g̶i̶n̶a̶l̶o̶ ̶i̶r̶ ̶l̶i̶e̶t̶u̶v̶i̶ų̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶.̶

## NTT stentai 2023-03-27
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
(MP11) SAVAIME IŠSIPLEČIANTYS METALINIAI TULŽIES TAKŲ STENTAI
45 | MP11-6 Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys dengti stentai
45.1 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
45.2 | Stento karkaso pynė turi būti kabliuko arba lygiaverčio tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
45.3 | Stentas turi būti dengtas silikono, PTFE arba analogiška plėvele pasirinktinai pilnai arba dalinai (nedengti galai).
45.4 | Stento ilgis turi būti nuo 40 mm iki 120 mm ± 5 mm (ilgio žingsnis kas 10 mm).
45.5 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm.
45.6 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje pasirinktinai 6 mm, 8 mm ir 10 mm
45.7 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 8 platinos, aukso arba analogiškų rentgenokontrastinių žymenų, kurie kontrstingesni negu stento nitinolinis karkasas.
45.8 | Stentas turi turėti lasso tipo siūlą.
45.9 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo sistema. Stento įvedimo sistema turi sąlygoti sklandų stento įvedimą, turi būti galimybė grąžinti stentą į įvedimo kateterį koreguojant jo lokalizaciją.
45.10 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
45.11 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
45.12 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.

## Metaliniai stemplės stentai
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
(MP10) SAVAIME IŠSIPLEČIANTYS METALINIAI STEMPLĖS STENTAI
1 | MP10-1 Endoskopiniai viršutinio ir vidurinio stemplės trečdalio metaliniai išsiplečiantys stentai. Pilnai dengti stentai (įvedimui distaliuoju būdu)
1.1. | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
1.2. | Stento karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
1.3 | Stento karkaso galai turi būti platesni negu darbinė jo dalis migracijos tikimybės sumažinimui.
1.4 | Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, ilgesne negu stento nitinolinis karkasas.
1.5 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti nuo 16 mm iki 28 mm (žingsnis kas 2-4 mm).
1.6 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm.
1.7 | Stentas turi turėti lasso tipo siūlą padėties koregavimui ar ištraukimui.
1.8 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 10 rentgenokontrastinių auksinių, platinos arba anaogiškų žymeklių.
1.9 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone įvedimui distaliu būdu.
1.10 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
1.11 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1.12 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
2 | MP10-2 Endoskopiniai viršutinio ir vidurinio stemplės trečdalio metaliniai išsiplečiantys stentai. Pilnai dengti stentai (įvedimui proksimaliuoju būdu)
2.1 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
2.2 | Stento karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
2.3 | Stento karkaso galai turi būti platesni negu darbinė jo dalis migracijos tikimybės sumažinimui.
2.4 | Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, ilgesne negu stento nitinolinis karkasas.
2.5 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti nuo 16 mm iki 24 mm (žingsnis kas 2-4 mm).
2.6 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm.
2.7 | Stentas turi turėti lasso tipo siūlą padėties koregavimui ar ištraukimui.
2.8 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 10 rentgenokontrastinių auksinių, platinos arba anaogiškų žymeklių.
2.9 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone įvedimui proksimaliu būdu.
2.10 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
2.11 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
2.12 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
3 | MP10-3 Endoskopiniai viršutinio ir vidurinio stemplės trečdalio metaliniai išsiplečiantys stentai. Dalinai dengti stentai (įvedimui distaliuoju būdu)
3.1 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
3.2 | Stento karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
3.3 | Stento karkaso galai turi būti platesni negu darbinė jo dalis migracijos tikimybės sumažinimui.
3.4 | Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, karkaso galai - visiškai nedengti.
3.5 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti nuo 16 mm iki 28 mm (žingsnis kas 2-4 mm).
3.6 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm.
3.7 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 10 rentgenokontrastinių auksinių, platinos arba anaogiškų žymeklių.
3.8 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone įvedimui distaliu būdu.
3.9 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
3.10 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
3.11 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
4 | MP10-4 Endoskopiniai viršutinio ir vidurinio stemplės trečdalio metaliniai išsiplečiantys stentai. Dalinai dengti stentai (įvedimui proksimaliuoju būdu)
4.1 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
4.2 | Stento karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
4.3 | Stento karkaso galai turi būti platesni negu darbinė jo dalis migracijos tikimybės sumažinimui.
4.4 | Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, karkaso galai - visiškai nedengti.
4.5 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti nuo 16 mm iki 28 mm (žingsnis kas 2-4 mm).
4.6 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm.
4.7 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 10 rentgenokontrastinių auksinių, platinos arba anaogiškų žymeklių.
4.8 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone įvedimui proksimaliuoju būdu.
4.9 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
4.10 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
4.11 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
5 | MP10-5 Endoskopiniai viršutinio ir vidurinio stemplės trečdalio metaliniai išsiplečiantys stentai. Dengti stentai su antimigracine sistema (įvedimui distaliuoju būdu)
5.1 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
5.2 | Stento karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
5.3 | Stento karkaso galai turi būti platesni negu darbinė jo dalis migracijos tikimybės sumažinimui.
5.4 | Stentas turi turėti antimigracinę sistemą: papildomą išgaubtą nedengto tinklo konstrukciją, išpintas tinklo gardeles arba analogišką.
5.5 | Stento vidinis paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, ilgesne negu stento nitinolinis karkasas.
5.6 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti nuo 16 mm iki 28 mm (žingsnis kas 2-4 mm).
5.7 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm.
5.8 | Stentas turi turėti lasso tipo siūlą padėties koregavimui ar ištraukimui.
5.9 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 10 rentgenokontrastinių auksinių, platinos arba anaogiškų žymeklių.
5.10 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone įvedimui distaliniu būdu.
5.11 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
5.12 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
5.13 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
6 | MP10-6 Endoskopiniai viršutinio ir vidurinio stemplės trečdalio metaliniai išsiplečiantys stentai. Dengti stentai su antimigracine sistema (įvedimui proksimaliuoju būdų būdu)
6.1 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
6.2 | Stento karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
6.3 | Stento karkaso galai turi būti platesni negu darbinė jo dalis migracijos tikimybės sumažinimui.
6.4 | Stento vidinis paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, ilgesne negu stento nitinolinis karkasas.
6.5 | Stentas turi turėti antimigracinę sistemą: papildomą išgaubtą nedengto tinklo konstrukciją, išpintas tinklo gardeles arba analogišką.
6.6 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti nuo 16 mm iki 28 mm (žingsnis kas 2-4 mm).
6.7 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm.
6.8 | Stentas turi turėti lasso tipo siūlą padėties koregavimui ar ištraukimui.
6.9 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 10 rentgenokontrastinių auksinių, platinos arba anaogiškų žymeklių.
6.10 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone įvedimui distaliniu būdu.
6.11 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
6.12 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
6.13 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
7 | MP10-7 Endoskopiniai apatinio stemplės trečdalio metaliniai išsiplečiantys stentai su vožtuvu
7.1 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
7.2 | Stento karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
7.3 | Stento karkaso galai turi būti platesni negu darbinė jo dalis migracijos tikimybės sumažinimui.
7.4 | Stento vidinis paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, ilgesne negu stento nitinolinis karkasas.
7.5 | Distalinėje stento dalyje turi būti silikoninis, PTFE arba analogiškos medžiagos vožtuvas gastroezofaginio refliukso profilaktikai arba kitoks vožtuvas užimantis ne mažiau nei 1/3 stento ilgio.
7.6 | Stentas turi turėti antimigracinę sistemą: papildomą išgaubtą nedengto tinklo konstrukciją, išpintas tinklo gardeles arba analogišką.
7.7 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti nuo 18 mm iki 28 mm (žingsnis kas 2-4 mm).
7.8 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm.
7.9 | Stentas turi turėti lasso tipo siūlą padėties koregavimui ar ištraukimui.
7.10 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 10 rentgenokontrastinių auksinių, platinos arba anaogiškų žymeklių.
7.11 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone įvedimui distaliniu būdu.
7.12 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
7.13 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
7.14 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.

## Metaliniai tulžies takų stentai
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
(MP11) SAVAIME IŠSIPLEČIANTYS METALINIAI TULŽIES TAKŲ STENTAI
8 | MP11-1 Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys nedengti stentai
8.1. | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
8.2. | Stento karkaso pynė turi būti kabliuko arba lygiaverčio tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
8.3 | Turi būti galimybė pasirinkti stentą stentavimui dviem stentais (stentų tinko "akių" dydis ne mažiau 5-6 mm).
8.4 | Stento ilgis turi būti nuo 40 mm iki 120 mm ± 5 mm (ilgio žingsnis kas 10 mm).
8.5 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje pasirinktinai 6 mm, 8 mm ir 10 mm
8.6 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 8 platinos, aukso arba analogiškų rentgenokontrastinių žymenų, kurie kontrstingesni negu stento nitinolinis karkasas.
8.7 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo sistema. Stento įvedimo sistema turi sąlygoti sklandų stento įvedimą, turi būti galimybė grąžinti stentą į įvedimo kateterį koreguojant jo lokalizaciją.
8.8 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
8.9 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
8.10 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
9 | MP11-2.1 Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys "fiksuotų ląstelių" konstrukcijos dengti stentai
9.1. | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
9.2. | Stento karkaso pynė "fiksuotų ląstelių" konstrukcijos turi būti kabliuko arba lygiaverčio tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
9.3 | Stentas turi būti dengtas silikono, PTFE arba analogiška plėvele pasirinktinai pilnai arba dalinai (nedengti galai). Pilnai dengtam stentui yra ilgesnė nei nitinolio karkasas, dalinai dengtam stentui 5 mm ± 1 trumpesnė nei nitinolinis karkasas
9.4 | Stento ilgis turi būti nuo 40 mm iki 120 mm ± 5 mm (ilgio žingsnis kas 10 mm).
9.5 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm.
9.6 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje pasirinktinai 6 mm, 8 mm ir 10 mm
9.7 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 8 platinos, aukso arba analogiškų rentgenokontrastinių žymenų, kurie kontrstingesni negu stento nitinolinis karkasas.
9.8 | Stentas turi turėti lasso tipo siūlą.
9.9 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo sistema. Stento įvedimo sistema turi sąlygoti sklandų stento įvedimą, turi būti galimybė grąžinti stentą į įvedimo kateterį koreguojant jo lokalizaciją.
9.9 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
9.10 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
9.11 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
10 | MP11-2.2 Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys "nefiksuotų ląstelių" konstrukcijos dengti stentai
10.1 | Pagamintas iš dvigubos nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
10.2. | Stento karkaso pynė "nefiksuotų ląstelių" konstrukcijos karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
10.3 | Stentas turi būti dengtas silikono, PTFE arba analogiška plėvele pasirinktinai pilnai arba dalinai (nedengti galai). Pilnai dengtam stentui yra ilgesnė nei nitinolio karkasas, dalinai dengtam stentui 5 mm ± 1 trumpesnė nei nitinolinis karkasas
10.4 | Stento ilgis turi būti nuo 40 mm iki 120 mm ± 5 mm (ilgio žingsnis kas 10 mm).
10.5 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm.
10.6 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje pasirinktinai 6 mm, 8 mm ir 10 mm
10.7 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 8 platinos, aukso arba analogiškų rentgenokontrastinių žymenų, kurie kontrstingesni negu stento nitinolinis karkasas.
10.8 | Stentas turi turėti lasso tipo siūlą.
10.9 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo sistema. Stento įvedimo sistema turi sąlygoti sklandų stento įvedimą, turi būti galimybė grąžinti stentą į įvedimo kateterį koreguojant jo lokalizaciją.
10.10 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
10.11 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
10.12 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
11 | MP11-3 Stentai pseudocistų stentavimui
11.1 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos.
11.2 | Stentas turi būti skirtas pseudocistų stentavimui, jo karkasas suformuotas specialia migracijos riziką sumažinančia forma: stento galai už darbinę dalį turi būti platesni mažiausiai 1-2 mm.
11.3 | Stento karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo.
11.4 | Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, karkaso galai - visiškai nedengti.
11.5 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti nuo 2 mm iki 16 mm.
11.6 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 8 rentgenokontrastinių auksinių, platinos arba anaogiškų žymeklių.
11.7 | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo sistema. Stento įvedimo sistema turi sąlygoti sklandų stento įvedimą, turi būti galimybė grąžinti stentą į įvedimo kateterį koreguojant jo lokalizaciją.
11.8 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
11.9 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
11.10 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
12 | MP11-4 Stentai kasos pseudocistų pūslės stentavimui
12.1 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos
12.2 | Stentas skirtas kasos pseudocistų stentavimui endoskopiniu būdu
12.3 | Stento karkasas suformuotas specialia migracijos riziką mažinančia forma, t.y. stento galai platesni už darbinę dalį
12.4 | Stento karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo
12.5 | Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiškos medžiagos plėvele
12.6 | Stento gale siūlas, skirtas stento padėties koregavimui
12.7 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje nuo 10 mm iki 16 mm (ne mažiau kaip 4 skirtingi dydžiai)
12.8 | Stento ilgis 2 cm ± 1cm
12.9 | Abiejuose stento galuose ir viduryje, iš viso turi būti ne mažiau kaip 8, rentgeno kontrastinių auksinių, platinos ar lygiavertės medžiagos žymeklių
12.10 | Kiekvienas stentas komplektuojamas vienkartinėje įvedimo sistemoje, kurios ilgis ne trumpesnis nei 180 cm
12.11 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
12.12 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
12.13 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
13 | MP11-5 Stentai kasos pseudocistų ir tulžies pūslės stentavimui
13.1 | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos
13.2 | Stentas skirtas kasos pseudocistų ir tulžies pūslės pseudocistų stentavimui endoskopiniu būdu
13.2 | Stento karkasas suformuotas specialia migracijos riziką mažinančia forma, t.y. stento galai platesni už darbinę dalį
13.4 | Stento karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo
13.5 | Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiškos medžiagos plėvele
13.6 | Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje nuo 8 mm iki 16 mm
13.7 | Stento ilgis 2 cm
13.8 | Abiejuose stento galuose ir viduryje, iš viso turi būti ne mažiau kaip 8, rentgeno kontrastinių auksinių, platinos ar lygiavertės medžiagos žymeklių
13.9 | Kiekvienas stentas komplektuojamas vienkartinėje įvedimo sistemoje, kurios ilgis ne trumpesnis nei 180 cm
13.10 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
13.11 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
13.12 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
13.12 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.

## Trachėjos ir bronchų stentai
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
(MP12) TRACHĖJOS IR BRONCHŲ STENTAI
14 | MP12-1 Vienodo išorinio skersmens silikoninis stentas trachėjos stentavimui
14.1 | Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų.
14.2 | Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 10 mm±1 - 20 mm±1, (diametrai graduoti 1-2 mm žingsniu), ilgis - 20 mm±5 - 110 mm±5, (ilgiai graduoti 10 mm žingsniu).*
14.3 | Stento sienelės storis turi būti pasirinkitinai 1 mm ir 1,5 mm (ne mažiau 2 skirtingų storių).
14.4 | Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją.
14.5 | Išorinėje stento sienelės pusėje turi būti išoriniai antimigraciniaia fiksatoriai (karputės).
14.6 | Stento galų briaunos turi būti atraumatinės kūginės formos.
14.7 | Stentas turi būti įpadidinto kontrastingumo: jo sienelėje inkrustuoti didelio ryškumo rentgenokontrastiniai intarpai.
14.8 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
14.9 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
14.10 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
15 | MP12-2 Silikonininis 'Y' formos stentas bronchų bifurkacijos stentavimui
15.1 | Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų.
15.2 | Stento viršutinės atšakos išorinis skermuo turi būti nuo 14±1 mm - 18 mm±1mm, ilgis - 110±1 mm, atšakų skersmuo turi būti nuo 10 ±1mm iki 14±1 mm, ilgis - 50±1mm.*
15.3 | Stento sienelės storis turi būti 1,2 ±2mm.
15.4 | Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją.
15.5 | Išorinėje stento sienelės pusėje turi būti išoriniai antimigraciniaia fiksatoriai (karputės).
15.6 | Stento galų briaunos turi būti atraumatinės kūginės formos.
15.7 | Stentas turi būti įpadidinto kontrastingumo: jo sienelėje inkrustuoti didelio ryškumo rentgenokontrastiniai intarpai.
15.8 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
15.9 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
15.10 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
16 | MP12-3 Pinti stentai trachėjos ir bronchų stentavimui
16.1 | Stento karkasas turi būti pagamintas iš nitinolio arba lygiavertės vielos, pintos kabliuko tipo pynimu; atraumatiškais suapvakintais stento galais.
16.2 | Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 8 mm ±2 mm iki 20 mm ±2 mm; diametrai graduoti 2 mm žingsniu; ilgis nuo 20 mm ± 10 mm iki 70 mm ±10 mm.*
16.3 | Vidinis stento paviršius turi būti padengtas silikono ar lygiaverte plėvele, kuri turi būti 2-6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas.
16.4 | Stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 auksinių rentgenokontrastinių žymeklių, kurie kontrastingesni negu stento karkasas.
16.5 | Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartinėmis, ne mažesnio negu 18 Fr skersmens įdėjimo priemonėmis.
16.6 | Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje.
16.7 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
16.8 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
17 | MP12-4 Trachėjos bifurkacijos 'Y' formos pinti, dengti stentai
17.1 | Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio).
17.2 | Stento trachėjinės atšakos vidinis skermuo turi būti nuo 15 mm ±1 mm iki 20 mm ±1 mm, ilgis nuo 40 mm ± 1 mm iki 50 mm ± 1 mm.*
17.3 | Stento bronchinių atšakų vidinis skersmuo turi būti nuo 12 mm ±1 mm ir 14 mm ±1 mm; ilgis (dešinė/kairė) turi būti nuo 20/30 mm ± 1mm ir 15/30 mm ±1 mm.
17.4 | Stento atšakų forma turi būti konusinė.
17.5 | Stento vidinis paviršius turi būti padengtas silikono, poliuretano ar lygiavertė plėvelė.
17.6 | Stentas turi būti rentgenokontrastiniais žymekliais, kurie kontrastingesni negu stento karkasas.
17.7 | Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vinkartinėmis įdėjimo priemonėmis.
17.8 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
17.9 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
17.10 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
18 | MP12-5 Vienodo išorinio skersmens "T" formos stentas trachėjos ir bronchų stentavimui
18.1 | Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų.
18.2 | Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją.
18.3 | Stento išorinis trahėjinės dalies skersmuo turi būti nuo 12 mm ±1 mm iki 16 mm ±1 mm.
18.4 | Kiekvienos stento endotrschėjinės atšakos (oralinės ir aboralinės) ilgis turi būti ne mažiau kaip 70 mm.
18.5 | Stento išorinė atšaka turi turėti kamštuką bei išorinius žiedinius fiksatorius; jos ilgis mažiausiai 45 mm.
18.6 | Stentas turi būti rentgenokontrastinis.
18.7 | Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje.
18.8 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
18.9 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
19 | MP12-6 "J" formos pilnai dengtas stentas trachėjos ir bronchų stentavimui po plaučio pašalinimo procedūros.
19.1 | Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio).
19.2 | Stento bronchinės atšakos vidinis skersmuo turi būti 14 mm ±1 mm; ilgis turi būti 30 mm ± 1mm.
19.3 | Stento trachėjinės atšakos vidinis skersmuo turi būti 20 mm ±1 mm; ilgis 50 mm ±1 mm.
19.4 | Stento vidinis paviršius turi būti padengtas silikono, poliuretano ar lygiavertė plėvelė.
19.5 | Stentas turi būti su rentgenokontrastiniais žymekliais, kurie kontrastingesni negu stento karkasas.
19.6 | Stentas komplektuojamas su jo vienkartinėmis įdėjimo priemonėmis.
19.7 | Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje.
19.8 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
19.9 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
20 | MP12-7 Silikonininis stentas pagrindinio, viršutinio ir tarpinio broncho stentavimui (skirtingų bronchų šakų diametrų ir ilgių)
20.1 | Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas".
20.2 | Stentas turi būti padidinto kontrastingumo: jo sienelėke inkrustuoti didelio ryškumo rentgenokontrastiniai intarpai.
20.3 | Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją, išorinis paviršius turi būti su atimigracinėmis karputėmis.
20.4 | Stento forma turi būti anatominė - turi būti atitinkamai pagrindinio, viršutinio skiltinio ir tarpinio bronchų atšakos, atitinkančios jų anatominę formą ir kryptį.
20.5 | Stento viršutinės atšakos ilgis turi būti ne mažiau 35 mm, lateralinės šakos ilgis - ne mažiau 30 mm, apatinės šakos ilgis - ne mažiau 15 mm.
20.6 | Stento sienelės storis turi būti 1.2 mm ±2 mm. Stento viršutinės atšakos skersmuo turi būti 12 mm ±1 mm, lateralinės atšalps - 9 mm ±1 mm, apatinės - 10 mm ±1 mm.
20.7 | Stentas turi būti strerilioje pakuotėje.
20.8 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
20.9 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
21 | MP12-8 Vienodo išorinio skersmens silikoninis stentas trachėjos ir bronchų stentavimui
21.1 | Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų.
21.2 | Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 10 mm - 20 mm, (diametrai graduoti 1-2 mm žingsniu), ilgis - 20 mm - 100 mm, (ilgiai graduoti 5-6 mm žingsniu).
21.3 | Stento sienelės storis turi būti 1,0 - 1,5 mm (ne mažiau 2 skirtingų storių).
21.4 | Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją.
21.5 | Stento sienelės turi būti su iškilimais (karputėmis) antimigracijai.
21.6 | Stento galų briaunos turi būti kūginės formos.
21.7 | Stentas turi būti rentgenokontrastinis (baltas).
21.8 | Stentas turi būti įvedamas į trachėją ir/ar bronchus per nelankstų (rigidinį) bronchoskopą stentų aplikatorių rinkinio pagalba.
21.9 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
21.10 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
21.11 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.

## Trachėjos ir stemplės stentai
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
(MP13) TRACHĖJOS IR STEMPLĖS STENTAI
22 | MP13-1 Silikonininis 'Y' formos stentas trachėjos bifurkacijos stentavimui
22.1 | Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų.
22.2 | Stento trachėjinės atšakos išorinis skermuo turi būti nuo 12 - 18 mm, abiejų pagrindinių bronchų atšakų išorinis skersmuo turi būti 10-14 mm.*
22.3 | Stento trachėjinės atšakos ilgis turi būti ne mažiau 100 mm, dešiniojo pagrindinio broncho atšakos ilgis turi būti ne mažiau 20 mm, kairio pagrindinio broncho atšakos ilgis turi būti ne mažiau 40 mm.
22.4 | Stento sienelės storis turi būti 1,0 - 1,5 mm (ne mažiau 2 skirtingų storių).
22.5 | Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją.
22.6 | Stento sienelės turi būti su iškilimais (karputėmis) antimigracijai.
22.7 | Stento galų briaunos turi būti kūginės formos.
22.8 | Stentas turi būti rentgenokontrastinis (baltas).
22.9 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
22.10 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
22.11 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
23 | MP13-2 Vienodo išorinio skersmens "T" formos stentas trachėjos ir bronchų stentavimui
23.1 | Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų.
23.2 | Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 11 mm iki 15 mm.*
23.3 | Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją.
23.4 | Stento sienelės storis turi būti 1,0 - 1,5 mm (ne mažiau 2 skirtingų storių).
23.5 | Stentas turi būti rentgenokontrastinis.
23.6 | Kiekvienos stento endotrschėjinės atšakos (oralinės ir aboralinės) ilgis turi būti ne mažiau kaip 70 mm.
23.7 | Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje.
23.8 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
23.9 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
24 | MP13-3 "T" formos stentas trachėjos ir bronchų stentavimui su manžete oralinės atšakos blokavimui
24.1 | Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų.
24.2 | Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 11 mm iki 15 mm.*
24.3 | Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją.
24.4 | Stento kaklinė atšaka turi turėti kamštuką ir išorinius žiedinės formos fiksatorius.
24.5 | Stentas turi būti rentgenokontrastinis.
24.6 | Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje.
24.7 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
24.8 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
25 | MP13-4 Dvejopo išorinio skersmens silikoninis trachejos "T" formos stentas su konuso formos oraliniu galu, adaptuotu poklostinei gerklų sričiai
25.1 | Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų.
25.2 | Hypolarynx sričiai skirtos stento atšakos išorinis skersmuo turi būti 10 mm, aboralinės stento atšakos spindis turi būti 13 mm.
25.3 | Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją.
25.4 | Stento kaklinė atšaka turi turėti kamštuką ir išorinius žiedinės formos fiksatorius.
25.5 | Stentas turi būti rentgenokontrastinis.
25.6 | Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje.
25.7 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
25.8 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
26 | MP13-5 Dinaminis "Y" formos stentas trachėjos bifurkacijos stentavimui
26.1 | Stentas turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau kaip 90 dienų.
26.2 | Stento trachėjinės atšakos vidinis skersmuo turi būti 13-15 mm.*
26.3 | Stento vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją.
26.4 | Stento trachėjinės atšakos ilgis turi būti ne mažiau 110 mm, kairės pagrindinio broncho atšakos ilgis turi būti ne mažiau 30 mm, dešinės pagrindinio broncho atšakos ilgis turi būti ne mažiau 20 mm.
26.5 | Stento forma turi būti anatominė - turi būti atitinkamai, kremzlinės ir membraninės trachėjos dalies atitikmuo.
26.6 | Stento trachėjinė atšaka turi būti sutvirtinta nitinolio pusžiedžiais.
26.7 | Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje.
26.8 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
26.9 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
27 | MP13-6 Pintas "Y" formos stentas trachėjos bifurkacijos stentavimui
27.1 | Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio); Nitinolinio siūlo skersmuo turi būti ne mažesnis nei 0,26 mm.
27.2 | Stento trachėjinės atšakos vidinis skersmuo turi būti 12-18 mm.*
27.3 | Stento vididnis paviršius turi būti padegtas silikono plėvele.
27.4 | Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje.
27.5 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
27.6 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
28 | MP13-7 Pinti stentai trachėjos ir bronchų stentavimui
28.1 | Stento karkaso pynė turi būti pagaminta iš nitinolio.
28.2 | Stento išorinis skersmuo turi būti 10-22 mm, ilgis 20-60 mm.*
28.3 | Vidinis stento paviršius turi būti padengtas silikono plėvele, kuri turi būti 2-6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas.
28.4 | Stento galuose ir viduryje turi būti rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas.
28.5 | Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartinėmis įdėjimo priemonėmis.
28.6 | Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje.
28.7 | Abiejuose stento galuose turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui.
28.8 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
28.9 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
29 | MP13-8 Biodegraduojantis stemplės stentas skirtas nepiktybinės kilmės stemplės stenozėm gydyti
29.1 | Stento karkaso pynė turi būti pagaminta iš polidioksanono.
29.2 | Stento išorinis skersmuo turi būti 18 mm arba 20 mm arba 23 mm arba 25 mm; tai yra vienas iš išvardintų dydžių.
29.3 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 130 mm ± 10 mm.
29.4 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento polidioksanoninis karkasas.
29.5 | Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartinėmis įdėjimo priemonėmis.
29.6 | Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje.
29.7 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
29.8 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
30 | MP13-9 Pintas stemplės stentas viršutinio stemplės trečdalio (cervikalinės dalies) stentavimui
30.1 | Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio).
30.2 | Stento išorinis skermuo turi būti 16 mm, arba 18 mm arba 20 mm arba 22 mm, tai yra vienas iš išvardintų dydžių.
30.3 | Stento ilgis turi būti nuo 60 mm iki 150 mm ± 10 mm.
30.4 | Vidinis ir išorinis stento paviršiai turi būti padegti silikono plėvele, kuri 1-6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas.
30.5 | Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartinėmis įdėjimo priemonėmis.
30.6 | Viršutinė stento dalis turi būti "kaulo" formos, apatinė "piltuvėlio" formos.
30.7 | Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui ir rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas.
30.8 | Stentas ir jo priedai turi būti strerilioje pakuotėje.
30.9 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
30.10 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
31 | MP13-10 Pintas stemplės stentas viršutinio ir vidurinio stemplės trečdalio stentavimui
31.1 | Stento karkaso pynė turi būti pagaminta iš nitinolio.
31.2 | Stento išorinis skersmuo turi būti 18 mm (± 1 mm), ilgis nuo 90 mm iki 160 mm.*
31.3 | Vidinis ir išorinis stento paviršiai turi būti padegti silikono plėvele, kuri 1-6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas.
31.4 | Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su vienkartinėmis jo įdėjimo priemonėmis.
31.5 | Abiejuose stento galuose turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui ir rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas.
31.6 | Stentas turi būti "kaulo" formos; viršutinė jo dalis platesnė už apatinę.
31.7 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
31.8 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
32 | MP13-11 Pintas stemplės stentas apatinio stemplės trečdalio stentavimui
32.1 | SStento karkaso pynė turi būti pagaminta iš nitinolio.
32.2 | Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 20 mm (± 2 mm); stento ilgis turi būti nuo 90 mm iki 160 mm ±10 mm.*
32.3 | Vidinis stento paviršius turi būti padegtas silikono plėvele, kuri 1-6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas.
32.4 | Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartinėmis įdėjimo priemonėmis.
32.5 | Distalinėje stento dalyje turi būti "S" formos vožtuvas gastroezofaginio refliukso profilaktikai arba kitoks vožtuvas užimantis ne mažiau nei 1/3 stento ilgio.
32.6 | Stento galuose ir viduryje turi būti rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas.
32.7 | Stento proksimaliniame gale turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui.
32.8 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje; esant atskiram pageidavimui, stentas turi būti patiekiamas su išorinio tvirtinimo prie ausies virvele, tam, kad išvengti stento migracijos į skrandį.
32.9 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
32.10 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
33 | MP13-12 Pintas stemplės stentas apatinio stemplės trečdalio stentavimui (dvigubo konuso formos)
33.1 | Stento karkaso pynė turi būti pagaminta iš nitinolio.
33.2 | Stentas turi būti dvigubo konuso formos, proksimalinė ir distalinė stento dalis platesnė už vidurinę.
33.3 | Stento išorinis skersmuo turi būti nuo 18 mm (± 2 mm); stento ilgis turi būti nuo 70 mm iki 120 mm ±10 mm.*
33.4 | Vidinis stento paviršius turi būti padegti silikono plėvele, kuri 1-6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas.
33.5 | Išorinis stento paviršius turi būti padegtas poliuretano plevėle.
33.6 | Stento išoriniame paviršiuje, per visą stento ilgį, turi būti antimigracinės gardelės, užtikrinančios stento stabilumą.
33.7 | Stento proksimaliniame gale turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui.
33.8 | Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su vienkartinėmis jo įdėjimo priemonėmis.
33.9 | Stento įvedimo sistema valdoma viena ranka.
33.10 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
33.11 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
34 | MP13-13 Seilių šuntavimo vamzdelis
34.1 | Vamzdelis turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" ("medicininės gradacijos silikonas" netinka).
34.2 | Vidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją.
34.3 | Stento išorinis skersmuo turi būti 10, 12 ir 14 mm, visų išvardintų dydžių vamzdelių piltuvėlio skersmuo turi būti ne mažiau nei 36 mm.
34.4 | Vamzdelis turi būti rentgenokontrastinis.
34.5 | Vamzdelis turi būti sterilioje pakuotėje.
34.6 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
34.7 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti visi išvardintų matmenų dydžio vamzdeliai.
35 | MP13-14 Ryklės-stemplės rekonstrukcinis vamzdelis
35.1 | Vamzdelis turi būti pagamintas iš silikono, kurio rūšis nurodoma kaip "į audinius implantuojamas silikonas" - tinkamas naudoti ne trumpiau 90 dienų.
35.2 | VVidinis paviršius turi būti pagamintas pagal "itin glotnaus paviršiaus" technologiją.
35.3 | Vamzdelio išorinis skersmuo turi būti 14 mm (±2 mm).
35.4 | VViršutinė stento dalis turi būti pusmėnulio arba piltuvėlio formos (pritaikytas prie ryklės formos); piltuvėlio skersmuo - 34 ± 2 mm.
35.5 | Vamzdelis turi būti sterilioje pakuotėje.
35.6 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
35.7 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
36 | MP13-15 Konusinis pintas stentas pagrindinio broncho ir trachėjos stentavimui (skirtas stentavimui po pulmonektomijos)
36.1 | Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio).
36.2 | Stentas turi būti konusinės formos, distalinė stento dalis siauresnė už proksimalinę.
36.3 | Distalinės stento dalies skersmuo turi būti pasirenkamas tarp 12-18 mm.*
36.4 | Proksimalinės stento dalies skersmuo turi būti pasirenkamas tarp 18-26 mm.*
36.5 | Stento ilgis turi būti varijuojamas tarp 60-120 mm.*
36.6 | Stento galuose ir viduryje turi būti rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas.
36.7 | Išorinė stento turi būti padegta silikono plėvele, kuri 2-6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas.
36.8 | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje ir komplektuojami su vienkartine įdėjimo sistema.
36.9 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
36.10 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. *Turi būti pateikti šį matmenų intervalą atitinkantys bent 2 dydžių arba visų dydžių stentai.
37 | MP13-16 Stemplės hidraulinis dilatatorius
37.1 | Dilatatoriaus kateterio diametras - ne didesnis nei 2,5 mm, ilgis ne mažesnis nei 240 cm, balionėlio ilgis ne mažesnis nei 8,0 cm, balionėlio diametrai 12 mm, 16 mm, 18 mm; dilatatorius turi būti lengvai prakišamas 2,8 mm diametro endoskopo manipuliaciniu kanalu.
37.2 | Diliatatorius turi turėti mažiausiai 2 (du) rentgenokontrastinius žymenis.
37.3 | Kiekvienas dilatatorius komplektojamas su atskiru plieniniu pravedikliu; jo ilgis turi būti ne mažesnis nei 480 cm.
37.4 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
37.5 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
38 | MP13-17 Bronchų dilatacinis-rezekcinis balioninis kateteris (bronchų dilatatorius).
38.1 | Kateteris turi turėti vidinį kanalą pravedikliui.
38.2 | Kateterio balionėlis turi būti pagamintas iš lateksinės gumos; jo paviršius šiurkštus, grublėtas.
38.3 | Minimalus kateterio ilgis turi būti 100 cm.
38.4 | Kateterio skersmuo (kai neišpūstas balionėlis) - ne didesnis kaip 32 mm (kateteris turi tikti 3,6 mm biopsiniam endoskopo kanalui).
38.5 | Išpūsto balionėlio skersmuo - 20 ± 5 mm.
38.6 | Kiekvienas balionėlis komplektuojamas su plieniniu pravedikliu, tinkamu kateterio vidiniam kanalui.
38.7 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
38.8 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
39 | MP13-18 Defliatorius (prietaisas dilatatoriaus balionėlio išpūtimui ir skysčių išleidimui)
Integruota "vienos rankos" pripūtimo sistema sudaryta iš atskirų komponentų:
39.1 | nesterilios, daugkartinio naudojimo plėtimo rankenos, padedančios viena ranka išplėsti (sušvirkščiant skysčius) ir sutraukti (išsiurbiant skysčius) dilatatoriaus balionėlį
39.2 | 60 ml švirkšto su manometru - švirkštas tur būti smulkiai sugraduotas, švirkšte matoma aiški žyma/rodyklė pripildžius švirkštą iki 35 ml., manometras turi būti sugraduotas nuo 0-12 ATM/12,4 kg/cm³ ir 0-180 psi/12,6 kg/cm³. Defliatorius komplektuojamas su Luer Lock tipo prailgintoju.
39.3 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
39.4 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.

## TS_2022
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
Biologinis aortos šaknies protezas MATO VNT - Vnt.
MPD1 | Biologinis aortos šaknies protezas
Aortos vožtuvo protezas gyvulinės kilmės protezas (vožtuvas ir kraujagyslė), atitinkantis aortos šaknies anatomiją
Aortos vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą
Kartu su biologiniais aortos šaknies protezais pateikiami matuoklių komplektai (pagal poreikį iki 10 vienetų).
Tiekėjas turi aprūpinti visų dydžių protezais gydymo įstaigas (iki 3 gydymo įstaigų) pagal pateikiamą užsakymą ir, esant poreikiui, užtikrinti dydžių keitimą ir papildymą.
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami protezai, kurių kaina turi būti vienoda.
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad tiekėjas aprūpins visų dydžių protezais gydymo įstaigas pagal pateikiamą užsakymą ir, esant poreikiui, užtikrins dydžių keitimą ir papildymą. 3. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvas MATO VNT - Vnt.
MPD2 | Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvas
Konduitas yra minkštas, be karkaso.
Konduitas turi būti pagamintas iš jaučio vena jugularis su vožtuvu arba iš žmogaus donoro plaučių arterijos su vožtuvu.
Konduito hemodinamikos parametrai turi būti artimi fiziologiniams plaučių arterijos ir jos vožtuvo parametrams.
Kartu su dirbtiniais biologiniai konduitais, skirtais protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvą širdies vožtuvų pateikiami matuoklių komplektai (pagal poreikį iki 10 vienetų).
Tiekėjas turi aprūpinti visų dydžių konduitais gydymo įstaigas (iki 3 gydymo įstaigų) pagal pateikiamą užsakymą ir, esant poreikiui, užtikrinti dydžių keitimą ir papildymą.
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami konduitai, kurių kaina turi būti vienoda.
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad tiekėjas aprūpins visų dydžių konduitais gydymo įstaigas pagal pateikiamą užsakymą ir, esant poreikiui, užtikrins dydžių keitimą ir papildymą. 3. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
Tracheo-ezofaginiai kalbamieji protezai ir jų priedai MATO VNT - Vnt.
MPD3 | Tracheo-ezofaginis kalbamasis protezas
Protezas pagamintas iš silikono
Protezas turi būti pateiktas jau paruoštoje sterilioje "vieno žingsnio" įvedimo sistemoje
Protezo stemplinis ir trachėjinis flanšai stabilūs
Stemplinis flanšas turi būti storesnis nei trachėjinis, tačiau ne storesnis nei 1,5 mm (±0,1 mm)
Protezo vožtuvas esantis vidinėje protezo dalyje pagamintas iš fluoroplasto arba lygiavertės medžiagos pasižyminčios antibakterinėmis savybėmis
Protezo korpusas iš vidaus turi būti sustiprintas plastikiniu žiedu, kuris pagamintas iš Candida grybeliui atsparios medžiagos
Protezas yra rentgenokontrastinis
Vožtuvas iš stemplinės dalies yra apsaugotas 360° silikoniniu apvadu, neleidžiančiu stemplės gleivinei prilipti prie vožtuvo
Vidinis protezo diametras yra ne mažesnis nei 5 mm (±1 mm)
Išorinis protezo diametras – ne mažesnis nei 7,5 mm (±1 mm)
Protezo ilgis yra nuo 4 (±1 mm) iki 15 (±1 mm) mm (ne mažiau kaip 6 skirtingų ilgių)
Protezas pritaikytas įvedamui dviem būdais: tiek retrogradiniu, tiek anterogradiniu
Kartu su protezu turi būti pateikiami priedai:
Praplėtiklis
Šepetėlis protezui valyti
Praplovimo “kriaušė”
Kamštelis vožtuvui uždaryti
Silikoninis žiedas, skirtas sumažinti pratekėjimą aplink vožtuvą
Gaubtas, skirtas naudoti prausiantis duše
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD4 | Tracheo-ezofaginis kalbamasis protezas išsipletusiams tracheoezofaginiams plyšiams (pacientams kai stemplės sienelės storis neatitinkamas standartams)
Protezas yra pagamintas iš silikono
Protezas turi būti pateiktas jau paruoštoje sterilioje "vieno žingsnio" įvedimo sistemoje
Protezo stemplinis ir trachėjinis flanšai stabilūs
Trachėjinis flanšas - ovalus
2 stempliniai fanšai: pirmas - storesnis nei trachėjinis, tačiau ne storesnis nei 1,5 mm (±0,1 mm); antras - ne storesnis nei 0,5 mm (±0,1 mm)
Protezo vožtuvas esantis vidinėje protezo dalyje pagamintas iš fluoroplasto arba lygiavertės medžiagos pasižyminčios antibakterinėmis savybėmis
Protezo korpusas iš vidaus turi būti sustiprintas plastikiniu žiedu, kuris pagamintas iš Candida grybeliui atsparios medžiagos
Protezas yra rentgenokontrastinis
Vožtuvas iš stemplinės dalies turi būti apsaugotas 360° silikoniniu apvadu, neleidžiančiu stemplės gleivinei prilipti prie vožtuvo
Vidinis protezo diametras turi būti ne mažesnis nei 5 mm (±1 mm)
Išorinis protezo diametras – ne mažesnis nei 7,5 mm (±1 mm)
Protezo ilgis turi būti nuo 4 (±1 mm) iki 15 mm (±1 mm) (ne mažiau kaip 6 skirtingų ilgių)
Protezas pritaikytas įvedamui dviem būdais: tiek retrogradiniu, tiek anterogradiniu
Kartu su protezu turi būti pateikiami priedai:
Praplėtiklis
Šepetėlis protezui valyti
Praplovimo “kriaušė”
Kamštelis vožtuvui uždaryti
Silikoninis žiedas, skirtas sumažinti pratekėjimą aplink vožtuvą
Gaubtas, skirtas naudoti prausiantis duše
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD5 | Tracheo-ezofaginis kalbamasis protezas anterogradiniam įvedimui
Protezas yra pagamintas iš silikono
Protezas turi būti pateiktas jau paruoštoje sterilioje "trijų žingsnių" įvedimo sistemoje
Protezo stemplinis ir trachėjinis flanšai stabilūs
Stemplinis flanšas storesnis nei trachėjinis, tačiau ne storesnis nei 1,5 mm (±0,1 mm)
Protezo vožtuvas esantis vidinėje protezo dalyje pagamintas iš fluoroplasto arba lygiavertės medžiagos - pasižyminčios antibakterinėmis savybėmis
Protezo korpusas iš vidaus turi būti sustiprintas plastikiniu žiedu, kuris pagamintas iš Candida grybeliui atsparios medžiagos
Protezas turi būti rentgenokontrastinis
Vožtuvas iš stemplinės dalies turi būti apsaugotas 360° silikoniniu apvadu, neleidžiančiu stemplės gleivinei prilipti prie vožtuvo
Vidinis protezo diametras turi būti ne mažesnis nei 5 mm (±1 mm)
Išorinis protezo diametras - ne mažesnis nei 7,5 mm (±1 mm)
Protezo ilgis nuo 8 mm (±1 mm) iki 12,5 mm (±1 mm) (ne mažiau kaip 3 skirtingų ilgių)
Kartu su protezu turi būti pateikiami priedai:
Praplėtiklis su protezo pozicionavimo kilpele
Punkcinė lenkta adata
Ryklės apsauga nuo pradūrimo
Pravedėjas
Šepetėliai protezui valyti
Praplovimo “kriaušė”
Kamštelis vožtuvui uždaryti
Silikoninis žiedas, skirtas sumažinti pratekėjimą aplink vožtuvą
Gaubtas, skirtas naudoti prausiantis duše
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
Tracheo-ezofaginių kalbamųjų protezų filtrai ir plokštelės MATO VNT - Vnt.
MPD6 | Tracheo-ezofaginių kalbamųjų protezų filtras
Šilumos ir drėgmės apykaitą reguliuojantis (angl.: Heat and Moisture Exchanger) arba lygiavertis oro filtras su padidintu oro pralaidumu
Naudojamas ne mažiau kaip 24 val
Su centre pirštu uždaromu kalbos vožtuvėliu
Tracheo-ezofaginių kalbamųjų protezų plokštelė
Lipni plokštelė, skirta oro filtrui prilaikyti
Plokštelė turi būti labai lanksti, išgaubtos į šonus formos (ne apvali)
Tinkanti jautriai odai
Plokštelės naudojimo laikas turi būti ne mažesnis nei 24 val.
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. 4. Pozicijose TKPFL ir TKPFP pasiūlytos Prekės turi būti to paties gamintojo.
MPD7 | Tracheo-ezofaginių kalbamųjų protezų plokštelė
Lipni plokštelė, skirta oro filtrui prilaikyti
Plokštelė turi būti labai lanksti, išgaubtos į šonus formos (ne apvali)
Tinkanti jautriai odai
Plokštelės naudojimo laikas turi būti ne mažesnis nei 24 val.
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. . 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. 4. Pozicijose TKPFL ir TKPFP pasiūlytos Prekės turi būti to paties gamintojo.
Tracheostominis silikoninis vamzdelis MATO VNT - Vnt.
MPD8 | Tracheostominis silikoninis vamzdelis su žiedu, skirtas naudoti su lipniomis plokštelėmis
Tracheostominio vamzdelio vidinis skersmuo turi būti nuo 9,5 mm (±1 mm) iki 13,5 mm (±1 mm) Ribiniai skersmens (9,5 mm (±1 mm) ir 13,5 mm (±1 mm)) dydžiai privalomi.
Ilgis turi būti pasirinktinai nuo 29 mm (±2 mm) iki 55 mm (±2 mm) (ne mažiau 4 skirtingų skersmenų) Ribiniai ilgio (29 mm (±2 mm) ir 55 mm (±2 mm)) dydžiai privalomi.
Jei siūlomos priemonės modelio ilgių ir storių spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiamos viso spektro priemonės.
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
HIDRAULINĖS ŠLAPIMO NELAIKYMO SISTEMOS MATO VNT - Vnt.
MPD9 | Hidraulinė sistema šlapimo nelaikymui (vyrų) gydyti
Turi būti sudaryta iš pagalvėlės su polipropileno juostele fiksacijai, fiksavimui skirtų siūlų (ne mažiau kaip 4 siūlai), vamzdelio, jungiančio pagalvėlę su papildymo prieiga (pagalvėlei pripildyti fiziologiniu tirpalu)
Įpakuota vienkartinėje sterilioje pakuotėje;
Sistemos dalys turi būti sujungtos tarpusavyje
Sistemos pagalvėlė turi būti užpildoma fiziologiniu tirpalu operacijos metu ir turėti galimybę papildyti po operacijos
Sistemos veikimo principas: pagalvėlės pagalba, užspaudžiant šlaplę bulbarinėje dalyje iš vienos pusės, stabdomas šlapimo pratekėjimas
Sistema turi būti skirta vidutiniam šlapimo nelaikymui gydyti
Tiekėjas turi pateikti kiekvienai asmens sveikatos priežiūros įstaigai po 2 komplektus (4 vnt.) pravedėjų su rankenomis (pravedėjai spiralės formos, skirti sistemos juostelės pravedimui) neatlygintinai panaudai (iš viso 4 komplektus)
Kartu su kiekviena hidrauline sistema turi būti pateikti 5 vnt. adatų sistemos pagalvėlės užpildymui
Siūlomai sistemai turi būti suteikiama garantija ne mažiau nei 2 metams (jei sistema sugenda – pakeičiama nemokamai)
Tinkamumo naudoti laikas prekės pristatymo į gydymo įstaigą dieną turi būti ne trumpesnis nei 3 metai
Po operacijos turi būti galima sistemos kontrolė atliekant rentgenoskopiją ir echoskopiją
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą hidraulinę sistemą šlapimo nelaikymui gydyti turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos, apie gerus pooperacinius rezultatus. Gerais pooperaciniais rezultatais laikoma, kai šlapimo sulaikymas po hidraulinės sistemos implantavimo operacijos, pasiekiamas ne mažiau 60 proc. atvejų (kai nenaudojami šlapimą sugeriantys įklotai arba naudojamas vienas per parą). Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba. 5. Pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad tiekėjas pateiks ASPĮ po 2 komplektus pravedėjų neatlygintinai panaudai.
DIRBTINIAI ŠLAPLĖS SFINKTERIAI MATO VNT - Vnt.
MPD10 | Dirbtinis šlaplės sfinkteris
Padengtas silikonu
Įpakuota vienkartinėje sterilioje pakuotėje
Sudarytas iš ne mažiau nei dviejų (manžetė, galinti cirkuliariai apjuosti šlaplę, pompa) dalių
Turi manžetę, pritaikomą pagal šlaplės diametrą (įvairių ilgių arba reguliuojamo ilgio)
Sfinkterio dalys turi būti sujungtos arba turi būti pateikti specialūs įrankiai atskirų sfinkterio dalių sujungimui
Siūlomas dirbtinis šlaplės sfinkteris turi būti užpildomas operacijos metu arba jau būti užpildytas
Siūlomam dirbtiniam šlaplės sfinkteriui turi būti suteikiama garantija ne mažiau nei 2 metams (jei sfinkteris arba jo dalis sugenda – pakeičiama nemokamai)
Po operacijos turi būti galima dirbtinio šlaplės sfinkterio kontrolė atliekant rentgenoskopiją ir echoskopiją
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomus dirbtinius šlaplės sfinkterius turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos, apie gerus pooperacinius rezultatus. Gerais pooperaciniais rezultatais laikoma, kai šlapimo sulaikymas dirbtinio šlaplės sfinkterio implantavimo operacijos, pasiekiamas ne mažiau 60 proc. atvejų (kai nenaudojami šlapimą sugeriantys įklotai arba naudojamas vienas per parą). Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
DIRBTINIAI ŠIRDIES VOŽTUVAI MATO VNT - Vnt.
MPD11 | Dirbtinis biologinis p̶e̶r̶i̶k̶a̶r̶d̶i̶n̶i̶s̶ ̶ širdies vožtuvo protezas (aortai ir mitraliniam vožtuvui)
Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti aortos ir mitralinį vožtuvą
Širdies vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą
Ant širdies vožtuvo protezo karkaso turi būti rentgenokontrastinės žymos
Širdies vožtuvo protezo, skirto protezuoti aortos vožtuvą, žiedai turi būti arkos formos
Kartu su kiekvienos rūšies vožtuvų protezais pateikiami matuoklių komplektai (kiekvienai rūšiai pagal poreikį iki 10 vienetų)
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami vožtuvų protezai, kurių kaina turi būti vienoda
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomus dirbtinius biologinius širdies vožtuvo protezus turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos. Publikacijose turi būti nurodyti artimi ir atokūs pooperaciniai rezultatai naudojant siūlomus vožtuvų protezus klinikinėje praktikoje. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD12 | Dirbtinis biologinis perikardinis širdies vožtuvo protezas (aortai)
Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti aortos vožtuvą
Širdies vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą
Ant širdies vožtuvo protezo karkaso turi būti rentgenokontrastinės žymos
Širdies vožtuvo protezo, skirto protezuoti aortos vožtuvą, burės turi būti pagamintos iš širdiplėvės (perikardo)
Kartu su kiekvienos rūšies vožtuvų protezais pateikiami matuoklių komplektai (kiekvienai rūšiai pagal poreikį iki 10 vienetų)
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami vožtuvų protezai, kurių kaina turi būti vienoda
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomus dirbtinius biologinius širdies vožtuvo protezus turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 mokslinės publikacijos, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiame leidinyje, kopijos. Publikacijose turi būti nurodyti artimi ir atokūs pooperaciniai rezultatai naudojant siūlomus vožtuvų protezus klinikinėje praktikoje. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl siūlomų prekių išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD13 | Aortos konduitas (aortos vožtuvas su dirbtine kraujagysle)
Širdies vožtuvo ir dirbtinės kraugyslės protezas turi būti skirtas protezuoti aortos vožtuvą ir aortos segmentą
Širdies vožtuvo protezas turi būti pasukamas ir išlaikantis pasukimo poziciją
Vožtuvo konstrukcija - dviburis, pagamintas iš anglies pirolito
Dirbtinė kraujagyslė, skirta aortos segmento pakeitimui, turi būti impregnuota
Kartu su kiekvienos rūšies vožtuvų protezais pateikiami matuoklių komplektai (kiekvienai rūšiai pagal poreikį iki 10 vienetų)
Turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami vožtuvų protezai, kurių kaina turi būti vienoda
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad kartu su preke bus pateikiami matuoklių komplektai. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
DIRBTINĖS KRAUJOTAKOS PALAIKYMO SISTEMOS MATO VNT - Vnt.
MPD14 | Ekstrakorporinė membraninė oksigenacinė sistema (ECMO) vaikams ir naujagimiams
Turi būti centrifuginė pompa vaikams ir naujagimiams
Turi būti membraninis oksigenatorius vaikams ilgalaikiam naudojimui (ne mažiau 7 d.)
Turi būti arterinė ir veninė femoralinės kaniulės vaikams su jų įvedimui reikalingomis priemonėmis
Turi būti pateiktas sukomplektuotas aparatas sistemos naudojimui (1 vnt.)
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD15 | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) suaugusiems
Turi būti centrifuginė pompa suaugusiems
Turi būti speciali sujungimo magistralė 1 vnt
Turi būti membraninis oksigenatorius ilgalaikiam naudojimui (daugiau kaip 7 d.)
Turi būti arterinė ir veninė perkutaninės femoralinės kaniulės su jų įvedimui reikalingomis priemonėmis
Turi būti šilumos keitiklis (jei neintegruotas oksigenatorius)
Kontaktuojančios su krauju dalys turi būti padengtos heparinu ar kita lygiaverte kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga
Sistema turi būti pritaikyta naudojimui su gamintojo "Medos" DeltaStream MCD aparatu arba privaloma pateikti kiekvienai ASPĮ po 2 (du) pilnai sukomplektuotus aparatus (iš viso 4 vnt.)
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD16 | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema suaugusiems
Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 8 l/min.
Siurblio užpildymo tūris turi būti < 35 ml
Maksimalus siurblio greitis turi būti ne mažiau 5000 aps./min.
Jungtys su magistralėmis turi būti 3/8''
Maksimalus darbinis slėgis turi būti > 500 mmHg
Išorinė pastovios kraujo tėkmės sistema turi būti skirta širdies nepakankamumo gydymui iki 30 parų. Turi būti tinkama naudoti monoventrikuliniam ir biventrikuliniam asistavimui.
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomas dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD17 | Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema
Turi būti pilnai integruotas uždaras modulis su oksigenatoriumi, šilumos keitikliu
Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 6 l/min
Oksigenatorius turi būti membraninis (kapiliarinis) su dideliu membraninio paviršiaus plotu (ne mažiau kaip 1,75 m ² - 2,5 m ²)
Turi būti mažas plazmos pralaidumas (kapiliarų porų diametras ne daugiau kaip 0,003-0,004 mikronų)
Slėgio kritimas turi būti mažiau nei 100 mmHg esant 4l/min. tėkmei
Veninio įtekėjimo anga turi būti 3/8''
Veninės magistralės skermuo turi būti 3/8''
Modulio užpildymo tūris turi būti mažiau nei 1000 ml
Turi būti ultragarsiniai oro ir skysčių davikliai ne mažiau 1 vnt.
Turi būti automatinė oro pašalinimo iš veninio kraujo sistema
Arterinio filtro tankis turi būti 20-40 mikronų
Turi būti atšaka koronarinei perfuzijai
Turi būti kraujo mėginių paėmimo lizdas
Turi būti lizdas temperatūros davikliui
Kontaktuojančios su krauju dalys turi būti padengtos kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga (aukštas biosuderinamumas)
Centrifuginis siurblys turi būti suderintas darbui su Performer CPB dirbtinės kraujo apytakos aparatu arba privaloma pateikti kiekvienai ASPĮ pilnai sukomplektuotą aparatą
Modulio magistralės turi būti pagamintos pagal pateikiamą brėžinį
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD18 | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema vaikams
Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau 1,5 l/min.
Užpildymo tūris turi būti < 20 ml.
Maksimalus siurblio greitis turi būti ne mažiau 5000 aps./min.
Juntis su magistralėmis - 1/4''
šorinė pastovios kraujo tėkmės sistema turi būti skirta širdies nepakankamumo gydymui iki 30 parų. Turi būti tinkama naudoti monoventrikuliniam ir biventrikuliniam asistavimui
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD19 | Elektroninis kalbos aparatas
Aparatas turi turėti galimybę garso tonui, garsumui ir tembrui reguliuoti
Aparatas turi būti komplektuojamas su krovikliu ir įkraunamomis baterijomis arba įkraunamas iš tinklo
Aparato išgaunamas balso dažnis turi apimti intervalą nuo 70 iki 195 Hz (+- 10 Hz)
Pristatant prekę į ASPĮ turi būti surengti ne trumpesni nei 2 val. specialistų apmokymai bei pateikti VLK tai patvirtinantys dokumentai
Tiekėjas privalo užtikrinti garantinį elektroninio kalbos aparato remontą nuo jo išdavimo pacientui datos ASPĮ (visą gamintojo suteiktą garantinį laikotarpį (ne mažiau nei 12 mėn.)) bei užtikrinti jo remontą vėlesniu aparato eksploatavimo laikotarpiu
Prie kiekvieno elektroninio kalbos aparato turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad bus surengti ne trumpesni nei 2 val. specialistų apmokymai bei pateikti VLK tai patvirtinantys dokumentai. Apie siūlomą dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemą turi būti pateiktos ne mažiau nei dvi publikacijos ISI indeksą turinčiuose leidiniuose. Publikacijose nurodyti rezultatai nauojant siūlomas medicinos priemonės klinikinėje praktikoje. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS) 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą, kad tiekėjas užtikrins garantinį elektroninio kalbos aparato remontą nuo jo išdavimo pacientui datos ASPĮ (visą gamintojo suteiktą garantinį laikotarpį (ne mažiau nei 12 mėn.)) bei užtikrins jo remontą vėlesniu aparato eksploatavimo laikotarpiu. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
MPD20 | Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistema
Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistema, kurią sudaro:
Sterilus, vienkartinis tunelinis pradurtuvas, tinkantis siūlomai sistemai
Impulsų generatorius – turi būti sterilus
Impulsų generatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš titano (ar kitos biologiškai suderinamos medžiagos)
Impulsų genetatorius turi būti hermetiškas
Impulsų generatoriaus maitinimo elemento talpa turi būti ne mažiau nei 1 Ah arba maitinimo elementas turi būti įkraunamas
Komplekte turi būti su generatoriumi suderinamas sterilus atsuktuvas (jei būtina pagal gamintojo rekomendacijas)
Sterilus, suderinamas su generatoriumi, laidas su elektrodu
Ne mažiau 2 vnt. valdymo magnetų komplektas (magnetinio lauko stiprumą turi išlaikyti ne mažiau 3 metų)
Impulsų generatorius turi būti tinkamas vaikams ir suaugusiems (generatorius turi būti universalus arba pateikiami skirtingi modeliai vaikams ir suaugusiems)
Po operacijos turi būti galimas magnetinio rezonanso tyrimas (1,5 T)
Kiekvienam implantavimo centrui (3 centrai) tiekėjas turi pateikti po vieną programavimo įrangos komplektą, pritaikytą siūlomai sistemai
Pacientui turi būti pateikta naudotojo instrukcija (lietuvių kalba) ir identifikavimo kortelė
Siūlomos prekės išroninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistemą turi būti pateikta ne mažiau trijų mokslinių publikacijų, ISI indeksą (Impact Factor) turinčiuose leidiniuose kopijos, apie gerus pooperacinius rezultatus. Gerais pooperaciniais rezultatais būtų laikoma, jei sistema ne mažiau kaip trečdaliui tirtų pacientų sumažina priepuolių skaičių per metus bent per pusę. Privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą – visos publikacijos ar ištraukos kur yra reikalaujama aktuali informacija. Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas” (Lentelė pateikta CVP IS). 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.

## Metalinės kabutės
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
(MP14 )METALINĖS KABUTĖS
40 | MP14-1. Metalinių kabučių sistema virškinamojo trakto vientisumui atstatyti
40.1 | Sistema sterili
40.2 | Sistema vienkartinė
40.3 | Paskirtis: endoskopu uždedama kabutės sistema virškinamojo trakto organų pažeistų sienelių suėmimui ir suspaudimui
40.4 | Sistemos rinkinį sudaro: aplikavimo galvutė su užtaisytu nitinoliniu arba lygiavertės medžiagos klipu; ritė su siūlu; rankinis sraigtas klipo atpalaidavimui;
40.5 | Sklipo „dantukai“: smailūs, smailūs ilgi ir buki
40.6 | Aplikacijos galvutės: 3 mm ir 6 mm gylio
40.7 | Sistema, tinkanti 8,5-14 mm skersmens endoskopams
40.8 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
40.9 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
41 | MP14-2.Metalinė kabutė stentų tvirtinimui
41.1 | Kabutė skirta savaime išsiplečiančių metalinių stentų tvirtinimui
41.2 | Kabutė apvalios formos su dantukais
41.3 | Kabutės funkcija – stentų užapvalintiems galams pritvirtinti
41.4 | Kabutė turi būti tinkama tiek distaliniame, tiek proksimaliniame gale
41.5 | Kabutė užmauta ant jo įvedimo galvutės, tinkama 8,5-11 mm skersmens endoskopams
41.6 | Kabutės galvutės gylis 7-8 mm
41.7 | Kabutės galvutėje integruotas ne trumpesnis nei 160 cm ilgio siūlas
41.8 | Išorinis įvedimo kabutės galvutės skersmuo 15,9 – 16 mm
41.9 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
41.10 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.

## Endoskopinės sistemos
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
B DALIS_Techninė specifikacija
(MP15 ) ENDOSKOPINĖS SISTEMOS
42 | MP15-1. Sistema endoskopinėms procedūroms žarnyne
42.1 | Sistema sterili
42.2 | Sistema vienkartinė
42.3 | Sistemą sudaro: galvutė (galvutės skersmuo 21 mm) su paruoštu naudoti klipu, integruotas siūlas, endoskopinė rankovė, valdymo prietaisas, žymėjimo zondas, griebiančios žnyplės
42.4 | Sistema, tinkanti 11,5-13,2 mm skersmens endoskopams
42.5 | Sistema, tinkanti darbui mažiausiai 3,2 mm darbiniame kanale
42.6 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
42.7 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
43 | MP15-2. Sistema endoskopinėms procedūroms skrandyje – dvylikapirštėje žarnoje
43.1 | Sistema sterili
43.2 | Sistema vienkartinė
43.3 | Sistemą sudaro: galvutė (galvutės skersmuo 19,5 mm) su paruoštu naudoti klipu, integruotas siūlas, endoskopinė rankovė, valdymo prietaisas, žymėjimo zondas, griebiančios žnyplės, įvedimo balionas, viela – pravedėja
43.4 | Sistema tinkanti 10,5-12,0 mm skersmens endoskopams
43.5 | Sistema, tinkanti darbui mažiausiai 3,7 mm darbiniame kanale
43.6 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
43.7 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.
44 | MP15-3. Endoskopinė metalinių kabučių suskaidymo sistema
44.1 | Sistemą sudaro: vienkartinis, lankstus, bipolinis endoskopinis instrumentas, leidžiantis suskaidyti virškinamojo trakto vientisumo atstatymo ir kitus endoskopinius metalinius spaustukus, vienkartinės ištraukimo žnyplės, vienkartinis apsauginis dangtelis, apsauginė juosta.
44.2 | Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 220 cm
44.3 | Instrumento skersmuo 2,6 mm
44.4 | Instrumentas tinkantis darbui 2,8 mm ir didesnio skersmens endoskopo kanale
44.5 | Vienkartinių ištraukimo žnyplių ilgis ne trumpesnis nei 220 cm
44.6 | Vienkartinis apsauginis dangtelis turi būti skaidrus
44.7 | Turi turėti apsauginę juostą.
44.8 | Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią pirmo lygio pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.
44.9 | 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka, turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Apie siūlomą prekę privaloma pateikti ne mažiau 2 (dviejų) ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijas. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba.