TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIS - 2 VNT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
|  | Paskirtis (šio punkto reikalavimų atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). | Pacientų transportavimui, apžiūrai ir procedūroms pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse bei neilgalaikiam (iki paros) gulėjimui, t. y. naudojimui vietoj funkcinės lovos. |  |
|  | Važiuoklė | 1. Su keturiais pagrindiniais (kampiniais), ne mažesnio kaip 200 mm skersmens ratukais; pakeliamas/nuleidžiamas centrinis (įmontuotas važiuoklės centre) fiksuotos sukimosi krypties ratukas, užtikrinantis vežimėlio manevringumą bei išilginio judesio stabilumą. 2. Su centrinio valdymo stabdžių sistema. 3. Stabdžių valdymo svirtys įrengtos abiejuose vežimėlio galuose - galvūgalyje ir kojūgalyje. 4. Važiuoklės rėmas uždengtas plastikiniu gaubtu. |  |
|  | Čiužinio platforma | 1. Ne mažiau kaip 2 sekcijų, su reguliuojamo pakėlimo kampo nugaros sekcija. 2. Išmatavimai (ilgis x plotis) ne mažesni kaip 1900 x 600 mm. |  |
|  | Čiužinio platformos aukščio ir Trendelenburgo bei anti-Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | 1. Čiužinio platformos aukštis ir Trendelenburgo bei anti-Trendelenburgo pozicijos reguliuojamos hidraulinių kolonų pagalba. 2. Čiužinio platformos aukščio reguliavimo ir Trendelenburgo bei anti-Trendelenburgo pozicijų keitimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose. |  |
|  | Čiužinio platformos aukščio reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 580 mm iki 880 mm |  |
|  | Maksimalūs čiužinio platformos pavertimo į Trendelenburgo/ anti-Trendelenburgo pozicijas kampai | Ne mažesni kaip +12°/- 12° |  |
|  | Maksimalus nugaros sekcijos pakėlimo kampas | Ne mažesnis kaip 70° |  |
|  | Rankenos vežimėliui stumti/traukti | Įrengtos abiejuose galuose, t. y. galvūgalyje ir kojūgalyje. |  |
|  | Vežimėlio kampinės apsaugos | Apsauginiai „bamperiai“ įrengti visuose keturiuose vežimėlio kampuose. |  |
|  | Apsauginiai šoniniai rėmai | 1. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose vežimėlio šonuose. 2. Apsauginis rėmas užima ne mažiau kaip 2/3 čiužinio platformos ilgio ir yra vienos sekcijos (ne kelių atskirai pakeliamų/nuleidžiamų sekcijų). 3. Apsauginis rėmas nuleidžiamas/pakeliamas suskleidžiant/išskleidžiant grotelinę rėmo konstrukciją (ne viso nesuskleisto apsauginio rėmo poslinkio aukštyn/žemyn būdu). 4. Suskleisto apsauginio rėmo viršus nusileidžia iki čiužinio viršutinio paviršiaus lygio arba žemiau. |  |
|  | Komplekte su vežimėliu pateikiamas čiužinys (1 vnt.) | 1. Su vežimėliu komplektuojamo čiužinio ilgis ir plotis atitinka čiužinio platformą (šio reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). 2. Čiužinio storis ne mažesnis kaip 7 cm; 3. Čiužinio užvalkalas plaunamas, nepralaidus vandeniui, laidus orui. |  |
|  | Vežimėlio infuzinis stovas (1-2 vnt.) | Tvirtinamas prie vežimėlio, reguliuojamo aukščio, turintis kabliuką (-us) infuzuojamo skysčio talpos (-ų) pakabinimui. |  |
|  | Vežimėlio saugus darbinis apkrovimas (gamintojo deklaruojama maksimali leidžiama apkrova) | Ne mažiau kaip 250 kg |  |
|  | Vežimėlio išoriniai matmenys (ilgis x plotis) | Ne didesni kaip 2100 x 850 mm |  |
|  | Vežimėlio paviršių paruošimas (šio punkto reikalavimų atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). | Paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų ir briaunų, grubių suvirinimo siūlių, užtikrinant lengvą valymą bei atsparumą korozijai, mechaniniam ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. |  |
|  | Garantinis laikotarpis (šio punkto reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečią suteikiamos garantijos trukmę) | 24mėn. |  |
|  | CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas | Būtina, pristatomas kartu su preke. |  |