LIETUVOS KARIUOMENĖS SPECIALIŲJŲ OPERACIJŲ PAJĖGOS

KOVINIŲ NARŲ TARNYBA

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO

AUTONOMINIS KRAUJO TRANSPORTAVIMO ŠALDYTUVAS,

VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU,

SĄLYGOS

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. PIRKIMO OBJEKTAS

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Priedai:

- Priedas Nr. 1, „Pasiūlymo pateikimo forma autonominis kraujo transportavimo šaldytuvas“.

- Priedas Nr. 2, „autonominio kraujo transportavimo šaldytuvo techninė specifikacija“.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  - LK SOP Kovinių narų tarnyba (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti anestezijos ir reanimacijos prietaisus (toliau – Prekės).

  - Pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Įstatymas).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Perkančiosios organizacijos patvirtintomis taisyklėmis, Pirkimo dokumentais.

  - Išankstinis informacinis pranešimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Įstatymo nustatyta tvarka.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

  - Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

  - Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: specialistas Ruslanas: tel.: el. paštas: Ruslanas@mil.lt.

  - Bendravimas ir keitimasis informacija tarp prekių teikėjo (toliau – teikėjas) ir Perkančiosios organizacijos vyksta CVP IS priemonėmis. Bendravimas tarp teikėjų ir Perkančiosios organizacijos vyksta lietuvių kalba.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pagrindinis prekės BVPŽ kodas –33194000-6

2.3. Perkamų prekių techninės specifikacijos aprašytos priede Nr. 2.

2.4. Prekių pristatymo vieta – Tauro g. 14, Vilnius, Lietuva.

2.5. Prekių pristatymo terminas – iki 2024 m. lapkričio 22 d.

2.6. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – kaina.

2.7. Pirkimas į dalis neskirstomas, sudaroma viena sutartis.

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

## Tiekėjas, netaikomi kvalifikaciniai reikalavimai.

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS, pagal Priede Nr. 1 pateiktą formą, bei joje nurodytus kiekius. Pasiūlymai, pateikti popierine forma vokuose ar bet kokia kita forma ne CVP IS priemonėmis, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui).

4.2. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama valstybine kalba.

4.3. Pasiūlymą pateikti iki CVP IS nurodyto termino. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.

4.4. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu (elektroninėmis priemonėmis) visiems užsiregistravusiems tiekėjams.

4.5. Dokumentai, kurių reikalaujama pirkimo sąlygose ir kuriuos tiekėjas turi tik popierine forma, teikiami nuskenuoti juos prisegant prie elektroninio pasiūlymo.

4.6. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pateikti pasiūlymai būtų pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

4.7. Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.

4.8. Pasiūlymai gali būti pateikiami iki CVP IS nurodyto termino. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos teikėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą (naudojantis CVP IS priemonėmis). Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, teikėjas savo pasiūlymo atsiimti negali.

4.9. Kainos turi būti pateiktos eurais su PVM mokesčiu. Į pateiktą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir papildomos išlaidos, tokios kaip transportavimo/pristatymo, draudimo, muitų bei kitos, kurios atsiranda vykdant prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį.

4.10. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų. Jei pasiūlyme nėra nurodytas jo galiojimo terminas, laikoma kad pasiūlymas galioja 90 dienų.

4.11. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VI. SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

6.1. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais susipažinimas vyks CVP IS nurodytu laiku elektroniniu būdu.

6.2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka pirkimo organizatorius konfidencialiai, t. y. tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.3. Pasiūlymus CVP IS priemonėmis pateikusiems tiekėjams perkančioji organizacija praneša apie pateiktų pasiūlymų įvertinimą Viešųjų pirkimų įstatymo bei pirkimo taisyklių nustatyta tvarka.

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Perkančiosios organizacijos įsakymu paskirtas pirkimo organizatorius. Jis vertina:

7.1.1. ar pasiūlymas atitinka sąlygose nustatytus reikalavimus;

7.1.2. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos;

7.2. iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo organizatorius paprašius, tiekėjai privalo pateikti CVP IS priemonėmis, nekeisdami pasiūlymo esmės, papildomus paaiškinimus per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

7.3. Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.3.1. pasiūlymas neatitiko sąlygose nustatytų reikalavimų;

7.3.2. buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

7.3.3. pasiūlytos prekės neatitinka techninių reikalavimų;

7.3.4. nutraukus finansavimą iš biudžeto.

7.4. apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant.

VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis mažiausios kainos kriterijumi.

8.2. Prekių kaina pateikiama eurais. Į kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

IX. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Įstatymo reikalavimų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

9.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

9.3. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

9.4. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

X. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Perkančioji organizacija raštišką pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šios apklausos sąlygas.

10.2. Laimėjęs teikėjas ar tiekėjai privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

10.3. Jeigu teikėjas ar tiekėjai, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu arba CVP IS priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10.4. Sutarties sąlygos nurodytos prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje ir specialioje dalyse (priedas Nr. 4).

____________________

Priedas Nr. 1

PASIŪLYMAS

DĖL autonominio kraujo transportavimo šaldytuvo

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Dalyvio pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Dalyvio juridinis kodas |  |
| Dalyvio veiklos adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, technines specifikacijas (Priedas Nr. 2 ir Priedas Nr. 3).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuojamas kiekis vnt. | Vieneto kaina, EUR (su PVM) už 1 vnt. | Suma, EUR su PVM (3 stulp. x 4 stulp.) | Pastabos (siūlomos prekės gamintojas ir modelis) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Autonominis kraujo transportavimo šaldytuvas | 4 |  |  |  |  |
| Viso suma: |  |  |  |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

______________________________________________________

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.

Priedas Nr. 2

„AUTONOMINIS KRAUJO TRANSPORTAVIMO ŠALDYTUVAS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto paskirtis |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Įrenginys, užtikrinantis nuolatinį kraujo produktų, vakcinų ir kontroliuojamos temperatūros vaistų aušinimą. |  |
| 2. | # Bendrieji reikalavimai |  |
| 2.1 | # Prekės, kurios priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 „Dėl medicinos priemonių“ reikalavimus. |  |
| 2.2 | # Prekės privalo atitikti III dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |
| 2.3 | # Įrangos dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |
| 2.4 | # Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris registruotas ES šalyje. |  |
| 3. | Nešiojamojo aktyvaus šaldymo kraujo ir vakcinų šaldytuvo techninė specifikacija |  |
| 3.1 | # Pavadinimas | Specifikacija |
| 3.2 |  | Įrenginys, užtikrinantis nuolatinį kraujo produktų, vakcinų ir kontroliuojamos temperatūros vaistų aušinimą |
| 3.3 | Svoris | Su baterija ne daugiau kaip 13,2±1 kg, neįkrautas |
| 3.4 | Matmenys | Plotis 490±10 mm × aukštis 257±10 mm × gylis 259±10 mm |
| 3.5 | Tūris | Ne mažiau kaip 4,2 l ± 500 ml |
| 3.6 | Kraujo talpa | Ne mažiau kaip 6×500 ml maišeliai |
| 3.7 | Aparatas pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke, sraigtasparnyje ir GMP automobilyje | 1. Turi atitikti: IEC 61010-1 standartą „Temperatūra ir drėgmė“. 2. Turi atitikti: IP66 standartą „Apsauga nuo patekimo“ ir NEMA 4X „Atsparus vandeniui“. 3. Turi atitikti: EMC EN 55011 CISPR 11 A klasė. 4. Turi atitikti: UL/IEC 61010-2-11 „Šaldymo sauga“. 5. Turi atitikti: UL/ IEC 61010-2-10 „Šildytuvo sauga“. 6. Turi atitikti: AABB kraujo bankų ir perpylimo paslaugų standartus. 7. Turi atitikti: „Helicopter Air Ambulance“ (HAA) įrangos reikalavimus dėl smūgio / vibracijos ir radijo trukdžių. 8. Turi atitikti: DO-160-G. 9. Temperatūra palaikoma bet kurioje įrenginio padėtyje, automatiškai valdomas aktyvus aušinimas (apvertus, pasukus ant šono ir t.t.). 10. Skyriaus šildymas ir vėsinimas užtikrina stabilią temperatūrą bet kokiomis sąlygomis 11. Turi turėti NSN numerį. |
| 3.8 | Temperatūros diapazonai | 1. Darbo aplinkos temperatūra ne siauresnių ribų kaip nuo –32 C iki 50 C, kai baterija išsikrauna ir veikia kintamosios srovės maitinimu. 2. Akumuliatoriaus įkrovimas nuo –10 C iki 40 C. 3. Sandėliavimas nuo –32 C iki 60 C. 4. Palaiko kraujo temperatūrą 1–6 C diapazone. 5. Vidaus temperatūra 4,5±0,8 C. 6. Turi turėti šaldymo funkciją. |
| 3.9 | Tvirtas dizainas (išpildymas) | Atlaiko grubų elgesį (atsparus smūgiams, kritimams) ir pritaikytas prie rūsčios aplinkos, įskaitant sūrų vandenį. Turi „Black out“ funkciją, leidžiančią užgesinti ekraną ir užtildyti visus aliarmus. |
| 3.10 | Maitinimo šaltinis | 1. Išimamoji standartinė karinė MIL-PRF-32383/ BB-2590/U išmanioji baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 95±2 val. 24℃ temperatūroje. 3. Vidinis kroviklis įkrauna akumuliatorių ir išlaiko temperatūrą. Baterija įkraunama per 4±1 val. 4. Darbinės įtampos – nuo 100 iki 240 VAC (50/60 Hz) arba 12,0–31,0 VDC. |
| 3.11 | Duomenų saugojimas ir sąsaja | 1. Temperatūros užrašymo dažnis – ne rečiau kaip kas 4±1 val. 2. Temperatūros užrašymo atmintis ne mažiau kaip 72±1 dienos. 3. Turi „Bluetooth“ sąsają mobiliajam telefonui arba planšetei prijungti, siekiant efektyviau analizuoti sukauptus duomenis. |
| 3.12 | Veikimo režimai | Tylus ir tamsus režimas („Black out“) apsaugo nuo infraraudonųjų spindulių naktinio matymo įrangos trikdžių ir išsaugo paslėptumą. |
| 3.13 | Atsarginės dalys ir mokymai | Gamintojo numatytos atsargines dalys ir mokymai techniniam personalui, kaip atlikti smulkųjį remontą ir diagnozuoti gedimus. |
| 3.14 | Ekranas | 1. LCD ar lygiavertis ekranas. 2. Turi būti atvaizduojamas akumuliatoriaus išsikrovimo ir pakrovimo lygis. 3. Turi būti atvaizduojamas temperatūros diapazonas. 4. Turi būti atvaizduojamas temperatūros užrašymo žurnalas. 5. Turi būti atvaizduojami gedimai (aliarmu skydelyje). |
| 3.15 | Komplektacija | 2. Karinė MIL-PRF-32383/ BB-2590/U išmanioji baterija (privaloma). 3. Kroviklis 220–230 V ir 12 V (privalomas). 4. Transportavimo krepšys-kuprinė / dėklas (pageidautina) |
| 3.16 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 4. | Garantija |  |
| 4.1. | Tiekiamoms priemonėms turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui nei tam, kurį suteikia priemonės gamintojas, tačiau ne trumpiau kaip 24 mėn. |  |
| 4.2. | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo grąžinimo datos. Jei sugedusios priemonės per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |  |
| 4.3. | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 4.4. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| 4.5. | # Pirkimo objektas: prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |
| 5 | Ženklinimas, pakavimas, priėmimas |  |
| 5.1 | Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |
| 5.2 | Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |
| 5.3 | Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |