Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Ultragarsinės diagnostikos sistema. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Reikalaujamas techninis parametras | Reikalaujamo techninio parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 vnt. | Ultragarsinės diagnostikos sistema | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| 1. | Sistemos architektūra | - Mobili su ratukais, visi ratukai fiksuojami; - Vaizdo monitoriaus ir panelės aukščio reguliavimas; - Dinaminis sistemos diapazonas ≥ 280 dB; - Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius ≥ 5 - Palaikomas dažnis ≥ 25 MHz - „Cine“ saugykla ≥ 1500 s - USB jungtys ≥ 6 - Klaviatūra lietimui jautriame ekrane - Dirbtinio intelekto funkcionalumai |  |
| 2. | Atliekami tyrimai | Būtina: 1. Urologiniai 2. Abdominaliniai; 3. Smulkių kūno dalių; 4. Kraujotakos; 5. Akušerijos, ginekologijos |  |
| 3. | Monitoriaus parametrai | - Spalvotas, LED ≥ 60 cm įstrižainės; - Laikymo mechanizmas: - Pasukimas į šalis ≥ ±180° - Pavertimas ≥ -20 - +90° - Vertikalus judėjimas ≥ 80mm - Apžvalgos kampas ne mažesnis kaip 178° horizontaliai ir 178° vertikaliai. |  |
| 4. | Valdymo panelės parametrai | - Reguliuojamas valdymo panelės pasukimo kampas ; - Kompensacinio stiprinimo (TGC) valdymo lygiai ≥ 8 3. Lietimui jautrus monitorius parametrų valdymui su įstrižaine ≥ 30 cm; 4. Skaitinė- raidinė klaviatūra |  |
| 5. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | Būtina. - Būtini DICOM protokolai: DICOM store DICOM export DICOM print DICOM worklist 3. Turi būti galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, BMP, AVI (ar analogiškus formatus) 4. Turi palaikyti duomenų perdavimą LAN, Bluetooth; 5. Sistemos kietojo disko talpa ≥1 TB; |  |
| 6. | Palaikomas daviklių dažnis | ≥ 23 MHz |  |
| 7. | 2D (B) režimas | - 2D optimizavimo režimas - Harmoninis vaizdinmas - Dinaminis diapazonas ≥ (30-280) db - Audinio kontūro kntrasto pastiprinimas |  |
| 8. | Pulsinės bangos režimas | - Kampo korekcija su automatine greičio skalės korekcija. - Automatinio optimizavimo funkcija - Dinaminis diapazonas ≥ (108-128) db - Tiriamos zonos tūris ≥ (0,5-28)mm |  |
| 9. | Audinių Dopplerio režimas | - Tiriamos zonos tūris ≥ (0,5-10) mm - Dinaminis diaazonas ≥ (108-128) db - Širdies ciklas ≥ (1-5) |  |
| 10. | M režimas | - Dinaminis diapazonas ne blogesnis nei 108-128 dB - Spalvinis M kreivės rėžimas - Laiko žymos ≥ (0,025-0,5) s. |  |
| 11. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ≥ (6,0-12,0) MHz.; 2. Skenavimo plotis 50 mm ±2 mm; 3. Elementų skaičius: 256; |  |
| 12. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas: ≥ (1,5-6,5) MHz.; 2. Apžvalgos laukas ≥ 60°; 3. Konvekso išlenkimas ≥ 60 mm; 4. Elementų skaičius: ≥ 190; 5. Vieno kristalo (Single crystal) arba lygiavertis 6. Dažnis harmonikų režime ≥ (4,0-7,0) MHz |  |
| 13. | Vaginalinis daviklis | 1. Dažnių diapazonai : ≥ (5,0-10,0) MHz.; 2. Apžvalgos laukas ≥ 180°; 3. Elementų skaičius: ≥ l90 |  |
| 14. | Kardiologinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas: ≥ (2,0-5,0) MHz.; 2. Apžvalgos laukas ≥ 90°; 3. Skenavimo plotis ≥ 19 mm; 4. Elementų skaičius: ≥ 95; 5. Vieno kristalo (Single crystal) arba lygiavertis |  |
| 15. | Matavimų ir skaičiavimų ir analizės protokolai | 1. Urologinių matavimų programinė įranga; 2. Abdominalinių matavimų; 3. Smulkių kūno dalių matavimų; 4. Kraujotakos matavimų; 5. Akušerijos, ginekologijos matavimų. 6. Kardiologijos matavimų |  |
| 16. | Papildomos funkcijos | 1. Šlyties bangų elastografija 2. Automatinis sekimas - sistema automatiškai seka kraujagysles ir koreguoja ROI padėtį ir kampą. 3. DI funkcija, skirta aptikti kepenų, krūties ir skydliaukės pažeidimus realiu laiku 4. Palaiko kelių režimų doplerio PW/TD tuo pačiu metu ir realiu laiku |  |
| 17. | Spausdintuvas | Nespalvotas |  |
| 18. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltiniai | ~220V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 19. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |

________________