2 priedas. Techninė specifikacija. Vaizdo endoskopijos sistema.

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turės būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:

  - Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą ir atitikties deklaraciją ar sertifikatą.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą) ar CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

4.1.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma techninio parametro reikšmė, nurodant konkrečią reikšmę ir atitikimo įrodymą pridedamame dokumente, pvz. vartotojo vadovas, lankstinukas ar pan. Atitikimą įrodanti informacija pažymima kita spalva ar pabraukiama, nurodomas konkretus punktas iš specifikacijos (pažymimas puslapis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinė įranga (vaizdo sistema) | Kiekis 1 komplektas |  |
| 1.1 | Vaizdo centras, 1 vnt. |  |  |
| 1.1.1 | Vaizdo sistema skirta | Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui |  |
| 1.1.2 | Stebėjimas specialiu apšvietimu: | - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas - Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba analogiškas |  |
| 1.1.3 | Vaizdo pagerinimo funkcija | Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba analogiška |  |
| 1.1.4 | Vaizdo ekrane funkcija | vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba analogiška |  |
| 1.1.4 | Diafragmos režimas: | - Automatinis - Didžiausios reikšmės (maksimalus) - Vidutinis |  |
| 1.1.5 | Signalų išvesties formatas: | 4K išvestis: 12G-SDI arba HDMI arba analogiškas HDTV ( arba HD) išvestis: 3G-SDI, HD-SDI arba DVI arba analogiškas |  |
| 1.1.6 | Paciento duomenų įvedimas | Ne mažiau 40 pacientų duomenų |  |
| 1.1.7 | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |
| 1.1.8 | Jutiklinis arba informacinis skydelis | Būtina |  |
| 1.2. | Skystųjų kristalų (LCD) monitorius, 1 vnt. |  |  |
| 1.2.1. | Dydis | ≥ 31 ” įstrižainė |  |
| 1.2.2. | Skirtas naudoti medicinoje | Būtina |  |
| 1.2.3. | Įvestys | 4K įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba analogiškos |  |
| 1.2.4. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1.Vaizdas vaizde arba analogiška 2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška |  |
| 1.2.5. | Skiriamoji geba | ne blogiau 3840x2160 |  |
| 1.2.6. | Spalvų skaičius | ne blogiau 1000 mln. |  |
| 1.3. | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. |  |  |
| 1.3.1. | Laikiklis vaizdo monitoriui | tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis |  |
| 1.3.2. | Endoskopų laikiklis endoskopams | ne mažiau kaip dviem endoskopams kabinti |  |
| 1.3.3. | Lentynos įrangai sudėti | ≥4 |  |
| 1.3.4. | Skiriamasis transformatorius | Būtina |  |
| 1.3.5. | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |  |
| 1.3.6. | Laikiklis CO2 dujų balionui | Būtina |  |
| 1.3.7. | Surinkimo indo laikiklis | ne mažiau kaip dviem surinkimo indams kabinti |  |
| 1.4. | Peristaltinė apiplovimo pompa, 1 vnt. |  |  |
| 1.4.1. | Paskirtis | Peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą. |  |
| 1.4.2. | Reguliuojamas vandens srautas | - per papildomą vandens kanalą : ≥200 ml/min; - per instrumento kanalą : ≥600 ml/min. |  |
| 1.4.3. | Komplektacija: | - Ne mažiau kaip 1 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt. - Peristaltinės pompos galvos vienkartinės žarnelės ne mažiau kaip 50 vnt. - Valdymo pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.5. | Vakuuminis siurblys, 1 vnt. |  |  |
| 1.5.1. | Vakuumas | ≥ 90 kPa |  |
| 1.5.2. | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 40 l/min. |  |
| 1.5.3. | Indas skysčiams | ≥ 2 L |  |
| 1.5.4. | Komplekte | - Indas skysčiams, autoklavuojamas, ne mažiau kaip 2 vnt. - Filtras, ne mažiau kaip 10vnt. - Siurbimo žarnelės, ne mažiau kaip 20vnt. |  |
| 1.6. | Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema | 1 vnt. |  |
| 1.6.1. | Prietaiso taikymo sritys | endoskopinis CO2 reguliavimo įrenginys yra skirtas tiekti dujas į virškinamąjį traktą |  |
| 1.6.2. | Komplekte | Žarna prijungimui prie CO2 dujų baliono, ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.7. | Vaizdo gastroskopas, 1 vnt. |  |  |
| 1.7.1. | Regėjimo laukas | 140° |  |
| 1.7.2. | Lauko gylis | ne blogiau 2-100 mm |  |
| 1.7.3. | Lenkimo kampai | aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 210°/ 90°/100°/ 100° |  |
| 1.7.4. | Distalinės dalies diametras | 9,9 mm |  |
| 1.7.5. | Įvedamo vamzdelio diametras | 9,9 mm |  |
| 1.7.6. | Kanalo diametras | 2,8 mm |  |
| 1.7.7. | Darbinis ilgis | 1000 mm |  |
| 1.8. | Vaizdo kolonoskopas, 2 vnt. |  |  |
| 1.8.1. | Regėjimo laukas | 140 o |  |
| 1.8.2. | Lauko gylis | ne blogiau 2-100 mm |  |
| 1.8.3. | Lenkimo kampai | aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 180 o 180 o/160 o/ 160 o |  |
| 1.8.4. | Distalinės dalies diametras | 13,2 mm |  |
| 1.8.5. | Įvedamo vamzdelio diametras | 13,2 mm |  |
| 1.8.6. | Kanalo diametras | 3,7 mm |  |
| 1.8.7. | Darbinis ilgis | 1680 mm |  |
| 1.8.8. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.8.9. | Rankinis įvedamos dalies standumo reguliavimas | Būtina |  |
| 1.9. | Elektrochirurginis generatorius | 1 vnt. |  |
| 1.9.1. | Prietaiso taikymo sritys | Elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją |  |
| 1.9.2. | Darbo režimai: |  |  |
| 1.9.4. | Monopolinis pjovimas arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.9.5. | Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.9.6. | Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.9.7. | Monopolinė forsuota koaguliacija (ForcedCoag) arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.9.8. | Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas | ≥ 100 W |  |
| 1.9.9. | Aparato komplektacija: |  |  |
| 1.9.10. | Neutralaus paciento elektrodo laidas | ≥ 1 vnt. |  |
| 1.9.11. | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui | ≥ 1 vnt. |  |
| 1.9.12. | Kojinio valdymo pedalas | ≥ 1 vnt. |  |
| 1.9.13 | Neutralus paciento elektrodas | ≥ 100 vnt. |  |
| 2. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |